Nr sprawy: P/01/01/2012/SJU                                        Starachowice, dnia 09.02.2012

Wykonawcy postępowania przetargowego nr ogłoszenia 2012/S 9-013366

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Wyjaśnienie pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 14, poz. 25

- Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do  transfuzji pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. Zatem wszystkie wyroby medyczne, w których stosowane są one stosowane stwarzają ryzyko skażenia organizmu pacjenta przez ftalany (DEHP). W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

- Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?

- Czy Zamawiający wymaga, aby na regulatorze przepływu przyrządów umieszczone było logo producenta celem łatwiejszej identyfikacji przyrządu w trakcie i po jego użyciu, w sytuacji gdy często opakowanie jednostkowe jest już wyrzucone.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby przyrządy były pozbawione ftalanów i wymaga dołączenia do dostawy karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego wyrobu lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie tego warunku na żądanie Zamawiającego oraz wymaga aby logo producenta było umieszczone w miejscu widocznym na oferowanym produkcie.

Pytanie nr 50 dotyczy pakietu nr 14, poz. 7-9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny posiadać logo oraz typ strzykawki na cylindrze w celu łatwiejszej identyfikacji strzykawki.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby logo producenta było umieszczone na cylindrze strzykawki. Jednocześnie Zamawiający odstępuje od wymogu aby typ strzykawki był umieszczony na cylindrze strzykawki.

Pytanie nr 65 dotyczy pakietu nr 14, poz. 24

Czy w celu zachowania kompatybilności korki mają pochodzić od tego samego producenta co kaniule?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby korki były kompatybilne z kaniulami, ale odstępuje od wymogu aby Wykonawca oferował korki tego samego producenta co kaniule.

Pytanie nr 66 dotyczy pakietu nr 14, poz. 25

Prosimy o dopuszczenie przyrządów do przetoczeń wykonanych z PVC bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządów do przetoczeń wykonanych PVC bez zawartości szkodliwych ftalanów.

Pytanie nr 69 dotyczy pakietu nr 15, poz. 28 – 32

Czy cewniki mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby cewniki były barwnie i numerycznie oznaczone. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli barwne końcówki cewnika odpowiadające rozmiarowi cewnika oraz numeryczne oznaczenie na sterylnym pojedynczym opakowania cewnika odpowiadające jego wielkości i rozmiarowi.

Pytanie nr 70 dotyczy pakietu nr 15, poz. 39 – 42

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają być pakowane w opakowanie podwójne- wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier, co zapewnia ich aseptyczne użytkowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby cewniki były pakowane w sposób opisany powyżej.

Pytanie nr 71 dotyczy pakietu nr 15, poz. 39 – 42

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Pezzera, tak jak obecnie stosowane, mają posiadać 3 czy 4 otwory boczne drenujące gwarantujące prawidłowy drenaż?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa ściśle ilości otworów w cewniku. Zamawiający dopuszcza cewniki Pezzera  z ilością otworów bocznych od 2 do 4 i pakowane w opakowanie zapewniające sterylność pojedynczego cewnika.

Pytanie nr 131 dotyczy pakietu nr 14, poz. 3 – 6

Czy strzykawki jednorazowego użytku powinny posiadać oznaczenie logo producenta i typu strzykawki na cylindrze, w celu zapewnienia pełnej i łatwiejszej identyfikacji używanej strzykawki, także po wykonanej procedurze?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby logo producenta było umieszczone na cylindrze strzykawki. Jednocześnie Zamawiający odstępuje od wymogu aby typ strzykawki był umieszczony na cylindrze strzykawki.

Wyjaśnienia uzgodnione  z Komisją Przetargową

Zbigniew Kawałek /-/                                                                               Jolanta Kręcka /-/

Sporządził:

Zatwierdził