## Arkusz1
Załącznik nr 2 do siwz
Opis wymagań minimalnych, parametry techniczne i ilość przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy
nr Pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
1 | Stenty wieńcowe stalowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym
| nazwa produktu | 20 | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| wpis do rejestru produktów leczniczych |  | podać nazwę, numer i datę ważności
| stent stalowy |  | tak
| Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym - syrolimus, lub pochodne |  | tak, podać nazwę leku
| Polimer biodegradowalny |  | tak/ nie | nie - 0p. tak -1p.
| stent kompatybilny z cewnikiem 5 F w przedziale średnic 2,0 - 4,0mm |  | tak
| minimalny zalecany czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi po wszczepieniu stentu |  | podać w miesiącach
| Wymagana łatwość doprowadzenia stentu do miejsca implantacji, szczególnie przez kręte odcinki naczyń |  | tak
| wymagane minimalne RBP 16 bar. |  | tak
| maksymalne RBP - preferowane wyższe |  | podać w barach | 16-0p.,>16 1p.
| wymagany profil stentu ≤ 0,042" przy średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak
| Profil stentu dla stentu o śr. nominalnej 3,0 - preferowany niższy |  | podać w " | >0,40"-0p., 0,40-0,39"-1p, ≤0,38"-2p.
| maksymalna osiągalna średnica stentu przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest montowany |  | podać w mm dla stentu o śr. nominalnej 3,0 mm | <3,30-0p.,3,30-3,35-1p., ≥3,36-2p.
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominnalnej 3,0 mm | ≤3,50-0p., 3,51-3,80 -1p., >3,80-2p..
| Wymagany standard równoczasowego i równomiernego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | tak
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9 mm do 38 mm dla stentów o średnicy ≥ 2,5mm |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4,5 mm. |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| Niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0pkt; 1pkt
ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. szkieletu stentowego 3,0 x 18-24 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
nr Pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
2 | Stent wieńcowy pokrywany lekiem na balonie i cewnik balonowy do angiopastyki bifurkacji tętnic wieńcowych
2a) Stent wieńcowy na balonie, pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym do angioplastyki bifurkacji tętnic wieńcowych
| nazwa produktu | 40 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| wpis do rejestru produktów leczniczych |  | podać nazwę, numer i datę ważności | –
| stent stalowy |  | tak
| Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym - paklitaksel, lub syrolimus, lub pochodne wyżej wymienionych |  | tak, podać nazwę leku
| Polimer biodegradowalny |  | tak/ nie | nie - 0p. tak -1p.
| stent kompatybilny z cewnikiem 5 F |  | tak
| System kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  | tak
| Budowa stentu dwuczęściowa z większą średnicą w części proksymalnej i mniejszą średnicą w części dystalnej ze strefą przejściową. Strefa przejściowa charakteryzującą się zdecydowanie większą średnicą oczka w miejscu odejścia bocznicy. |  | tak opisać
| Różnica średnic pomiędzy częścią proksymalną a dystalną stentu minimum 0,5 mm |  | tak
| Stent zamontowany na balonie o budowie dwuczęściowej z większą średnicą proksymalną i mniejszą średnicą dystalną. |  | tak
| Wymagane markery w tym jeden konieczny do pozycjonowania stentu względem bifurkacji |  | tak
| Wymagana całkowita długość stentu stentów 15 +/- 3 mm |  | tak
| Wymagany minimalny przedział średnic stentów w częsci dystalnej 2,5 do 3,0 mm a w części proksymalnej o minimum 0,5mm większy |  | tak podać rozmiary średnic w mm
| minimalne RBP 16 bar |  | tak
| cewnik balonowy o mininimalnej długości użytkowej 135 cm. |  | tak
system doprowadzający wymagający tylko jednego prowadnika i kompatybilny z prowadnikiem 0,014"
| Wymagany standard równomiernego i równoczesnego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | nie -o pkt tak - 1 pkt
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent w części dystalnej za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, z jednoczesnym zachowaniem właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm w części dystalnej | <3,4 - 0p. 3,4 - 3,5-1p. >3,5-2p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0pkt; 1pkt
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 1 szt. stentu o średnicy dystalnej 2,75 mm i przedstawieniu dokładnej instrukcji jego implantacji
co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
2b) Cewnik balonowy do angioplastyki bifurkacji tętnic wieńcowych
| nazwa produktu | 80 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| Cewnik balonowy typu semi-compliant |  | tak
| Minimalne wymagane RBP 16 bar |  | tak
| minimalna długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak
| Średnica cewnika balonowego w części dytalnej 2,5 do 3,5 mm |  | tak
| Budowa cewnika dwuczęściowa /większa średnica w części proksymalnej stentu i mniejsza średnica w części dystalnej stentu/ pozwalająca lepiej dopasować się do naczynia o dużej różnicy średnic naczynia przed i za bifurkacją |  | tak
| Wymagana minimalna różnica pomiędzy śrenicą proksymakną a średnicą dystalną cewnika balonowego 0,5 mm |  | tak
Wymagane markery w tym jeden konieczny do pozycjonowania balonu względem bifurkacji
| Długość cewnika balonowego 15+/-3mm |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0pkt; 1pkt
Ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu po 1 szt. c. balonowego o średnicy 3,0 mmw części dystalnej; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
nr Pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
3 | Stent wieńcowy stalowy na balonie do PCI
| nazwa produktu | 50 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer i datę ważności | –
| stent stalowy |  | tak
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1,2 mm |  | tak
| minimalne RBP 16 bar |  | tak
| cewnik balonowy o min. długości użytkowej 135 mm, kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014" |  | tak
| pewne i mocne umieszczenie na balonie zabezpieczjące przed zgubieniem stentu |  | tak
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9,0 mm do 24.0 mm, dla wszystkich stentów z wymaganego przedziału średnic, z maksymalnymi odstępami do 4 mm |  | tak, podać wymiary
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,0 mm do 4.5 mm |  | tak, podać wymiary
| Wymagany standard równomiernego i równoczesnego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | nie - 0 pkt, tak - 1 pkt
| profil stentu poniżej 0.041’’ przy średnicy 3,0 mm |  | tak
| profil stentu o średnicy 3,0 mm |  | podac | ≥0,040-0p., 0,039-0,037-1p., ≤0,036-2p.
| Stent kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla średnic do 4,0 mm |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0pkt; 1pkt
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. stentów 3,0 x 15 - 20 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
nr Pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
4 | Stentgraft wieńcowy na balonie
| nazwa produktu | 5 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer i datę ważności | –
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentgraftu 1,0 mm |  | tak
| stentgraft wieńcowy kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F |  | tak
| cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014" o min. dł. użytkowej 135 cm. |  | tak
| wymagana możliwość doprężenia stengraftu do średnicy o 0,4 mm większej dla stentgraftu o średnicy nominalnej 3,0 mm, przy użyciu dodatkowego balonu z zachowaniem właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentgraftu |  | tak
| Maksymalna średnica stentgraftu do jakiej można go doprężyć dodatkowym balonem, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentgrafu |  | podać maksymalną średnicę w mm dla stentgratu o średnicy nominalnej 3,0 mm | <3,5 - 0p., ≥3,5-1p.
| wymagany minimalny przedział długości stentgraftów 13 mm do 18 mm |  | tak, podać możliwe wymiary
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 3,0 mm do 4.0 mm |  | tak, podać możliwe wymiary
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0pkt; 1pkt
nr Pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
5 | Cewnik balonowy tnący | 5
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| Wymagalne minimalne RBP 18 bar. |  | tak
| Maksymalne RBP |  | podać w barach | 18-0p., >18-20-1p., >20-2p.
| kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F. |  | tak
| długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak
| budowa balonu ze specjalną budową-systemem / np..wypustki, kolce itp./ zapobiegającym ślizganiu się balonu przy rozprężaniu w stencie objętym restenozą |  | tak, opisać system-budowę
| profil balonu w stanie złożonym |  | podać w [ " ] dla balonu o śr. 2,5 mm | 0,028-0,026"-0p., ≤0,025-1p.
| shaft proksymalny ≤ 2F |  | tak
| shaft dystalny ≤ 2,7 F |  | tak
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 10 mm do 15 mm dla średnic balonu w zakresie 2,5 - 3,5 mm |  | tak, podać długości
| Wymagany przedział średnic balonu od 2,5 mm do 4,0mm |  | tak, podać średnice
| ilość oferowanych średnic w wymaganym przedziale przedziale średnic |  | podać ilośc średnic i wymienić | 4-0p., ≥5-1p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0pkt; 1pkt
nr Pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
6 | Cewnik balonowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym.
| nazwa produktu | 5 | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| wpis do rejestru produktów leczniczych |  | podać nazwę, numer i datę ważności
| Cewniki balonowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym - paklitaksel, lub syrolimus, lub pochodne wyżej wymienionych - z załączeniem piśmiennictwa dokumentującego korzyści ze stosowania tego typu balonów. |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego oraz załączyć piśmiennictwo
| Wymagane minimalne RBP 16 bar. |  | podać w barach | 16-0p., >16-1p.
| Rekomendowany czas i ciśnienie inflacji oraz zależna od tego dawka uwalnianego leku |  | podac zależność pomiędzy czasem i ciśnienim inflacji a dawką uwalnianego leku
| wymagany minimalny czas terapii lekami przeciwpłytkowymi po zastosowaniu balonu. |  | podać w miesiącach
| kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F. |  | tak
| długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak
| shaft proksymalny ≤ 2F |  | tak
| shaft dystalny ≤ 2,7 F |  | tak
| Wymagany minimalny przedział długosci balonow od 15 do 30 mm w odstepach maksymalnych co 5 mm |  | tak, podać długości
| Wymagany przedział średnic balonu od 2,25 mm do 3,5mm |  | tak, podać średnice
| ilość oferowanych średnic w wymaganym przedziale przedziale średnic |  | podać ilośc średnic i wymienić | 4-0p., ≥5-1p.
| wymagane udokumentowanie bezpieczeństwa i skuteczności działania, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0pkt; 1pkt
nr Pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
7 | Cewnik balonowy do udrażniania przewlekłych okluzji (CTO)
| nazwa produktu | 5 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| Wymagane minimalne RBP 14 bar dla c. balonowych o średnicy ≥2,0 mm |  | tak
| kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F. |  | tak
| długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak
| Maksymalny wymagany profil wejścia końcówki cewnika 0,017" |  | tak
| Profil wejścia końcówki cewnika o średnicy 1,5 mm |  | podać w " | 0,017" - 0p., ≤0,016-1p.
| shaft proksymalny ≤ 2,1F dla śr. 2,5 mm |  | tak
| shaft dystalny ≤ 2,7 F dla średnicy 2,5 mm |  | tak
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 9 mm do 20 mm dla średnic balonu w zakresie 2,0 - 3,0 mm |  | tak, podać długości
| Wymagany przedział średnic balonu od 1.5 mm do 3,0 mm |  | tak, podać średnice
| Wymagane dwa rodzaje cewników balonowych a) monorail i b) OTW |  | tak | nie-0p., tak -1p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0pkt; 1pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. balonów monorail 1,5 x 12-20 mm i 1 szt.balonu OTW o śr. 1,5 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
nr Pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
8 | Koszulki wprowadzające do tętnic zmiażdżycowanych, wielokrotnie nakłuwanych, ze zrostami - krótkie i długie, 5F,6F,7F ,8 F.
| nazwa produktu | 400 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| koszulki krótkie odługości 12 +/- 1 cm cm, 5F do 8F |  | tak, podać
| koszulki długie o długości 24 +/- 2 cm cm, 5F do 8F |  | tak, podać
| koszulka umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 45° w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym |  | tak
| atraumatyczna końcówka rozszerzadła i atraumatyczna koszulka, dające łatwe przejście przez zrosty oraz zmiażdżycowane ściany tętnic |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3,4pkt
| płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i przez światło koszulki |  | tak
| zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu cewnika |  | tak
| koszulka odporna na złamania i zgięcia |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0pkt; 1pkt
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 4 szt. koszulek krótkich 6F i 2 sztuk koszulek długich 6F; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
nr Pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
9 | Koszulki wprowadzające - krótkie i długie, 5F,6F,7F, 8F
| nazwa produktu | 400 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| koszulki krótkie odługości 12 +/- 1 cm cm, 5F do 8F |  | tak, podać
| koszulki długie o długości 24 +/- 2 cm , 5F do 8F |  | tak, podać
| koszulka umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 45° w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym |  | tak
| atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście pomiędzy poszerzaczem, a koszulką |  | tak
| płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i przez światło koszulki |  | tak
| zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu cewnika |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2pkt
| koszulka odporna na złamania i zgięcia |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0pkt; 1pkt
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. koszulek krótkich 6F i 2 sztuk koszulek długich 6F; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
nr Pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
10 | Torquer | 200
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| Torquer wykonany w całości z przeżroczystego materiału |  | tak
| światło wewnętrzne dla prowadnika min.0,009" max 0,022" |  | tak
| silne mocowanie na prowadniku pozwalające na pełną manewrowalność prowadnikiem |  | na podstawie próbek | 1,2pkt
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0pkt; 1pkt
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 4 szt.; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
nr Pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
11 | Prowadnik diagnostyczny | 50
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| wymagane prowadniki o minum trzech długościach w tym minimalnej 180+/-5 cm, maksymalnej 250+/-10cm oraz długości pośredniej |  | tak, podać
| ciągłość materiału zapewniające bezpieczeństwo zabiegu |  | tak, opisac
| wymagany przedział średnic od 0,032” do 0,038’’ |  | tak
| pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie i zmniejszającą siłę potrzebną do wprowadzenia |  | tak, podać rodzaj substancji
| końcówka "J" miękka |  | tak
| końcówka prowadnika nie ulegająca deformacji przy użyciu w czasie zabiegu |  | tak,ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2pkt
| prowadnik sprężysty, którego korpus nie ulega zniekształceniu przy użyciu w czasie zabiegu |  | tak,ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2pkt
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0pkt; 1pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. prowadników 0,032" i 2szt. 0,038" o minimalnej długości 150cm; +/- 5 co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu-
nr Pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
12 | Prowadnik diagnostyczny hydrofilny | 100
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | -
| producent |  | podać
| wymagane dwie długości: 1- 170+/-5 cm, 2 - 250+/- 10cm |  | tak, podać
| prowadnik o jednolitej kostrukcji z pokryciem hydrofilnym bez oplotu |  | tak
| łatwo przechodzący przez kręte odcinki naczyń |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2pkt
| końcówka w kształcie „j” i „prosta” |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0pkt; 1pkt
ocena końcowa w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. 0,035" prowadników diagnostycznych długości min. 150cm +/- 5 cm i 1 sztuki o długości: 250cm +/- 10cm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
nr Pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
13 | Zestawy wprowadzające transradialne | 400
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| wymagany przedział długości koszulki 12 +/- 3 cm |  | tak
| Wymagana średnica koszulki 5F ; 6F ; 7F |  | tak
| posiadająca w komplecie prowadnik metalowy prosty lub zagięty do wyboru , oraz igłę do nakłucia |  | tak
| igła pozwalająca łatwo nakłuć tętnice zmiażdżycowane, zwapniałe, ze zrostami powstałymi po wcześniejszych nakłuciach |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3,4 pkt
| wymagany prowadnik prosty o miękkiej końcówce /preferowana bardziej miękka/ |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3pkt
| atraumatyczna końcówka rozszerzadła i atraumatyczna koszulka, dające łatwe przejście przez ściany tętnic |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3pkt
| zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory |  | tak
| pokrycie koszulki specjelną substancją zmniejszająca opory przy jej wprowadzaniau i usuwaniu |  | podać nazwę i rodzaj substancji | nie-0p. Tak-1 p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0pkt; 1pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 3 szt. zestawów 6F; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
nr Pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
14 | Przedłużenia do pomp infuzyjnych i pomiaru ciśnień niskociśnieniowe o dł 30 cm
| nazwa produktu | 300 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| długość 30 - /+ 5 cm |  | tak
średnica wewnętrzna 2,0mm +/- 0,3mm
| wykonane z przeżroczystego materiału |  | tak
| wytrzymujące ciśnienie min. 300 psi (20 bar) |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0pkt; 1pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 3 szt. przedłużeń; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
nr Pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
15 | Przedłużenia do pomp infuzyjnych o dł. 175-200 cm
| nazwa produktu | 500 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| długość 175 -200 cm |  | tak, podać
| wykonane z przeżroczystego materiału |  | tak
| wytrzymujące ciśnienie min. 50 psi (3,5bar) |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0pkt; 1pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 3 szt. przedłużeń; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
nr Pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
16 | Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu i usunięciu koszulki
| nazwa produktu | 400 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| Zestaw zapewniający odpowiedni skuteczny ucisk t. promieniowej płynnie regulowany pneumatycznie / t.j. za pomocą sprężonego powietrza/ |  | tak
| Zestaw nie blokujący odpływu żylnego w trakcie ucisku tętnicy |  | tak
| całość zestawu uciskającego tętnicę wykonana z przeźroczystego materiału |  | tak
| Wymagane dwa rozmiary zestawu |  | tak, podać
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0pkt; 1pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. zestawów; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
nr Pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
17 | Igła angiograficzna | 30
| producent, nazwa produktu, numer katalogowy |  | podać
| sposób sterylizacji produktu |  | podać
| wymagana igła angiograficzna w rozmiarze 18 G, o kącie ścięcia igły ≤16°, zakończona końcówką Luer-Lock |  | tak, podać
| łagodnie zwężająca się wewnątrz nasadka igły, umożliwiająca łatwe wprowadzenie prowadnika o średnicy 0,038" |  | tak
| igła pozwalająca łatwo nakłuć tętnice zmiażdżycowane, zwapniałe, ze zrostami powstałymi po wcześniejszych nakłuciach |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3,4,5pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 10 szt. igieł; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
nr Pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE*
18 | Płytki do pomiaru ACT | 90
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| Produkt kompatybilny z aparatem "HEMOCHRON Jr. Signature" |  | tak | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1 | Dołączenie pełnego aktualnego katalogu z opisem i pełnymi danymi technicznymi oferowanego sprzętu w języku polskim
2 | Nadesłanie próbek materiałowych do Pracowni Hemodynamiki do upływu terminu składania ofert
3 | Ocena pakietów 18 - wymagany pełny skład zestawów - kryterium 100% cena
* | Kolumne Dane techniczne wypełnia Wykonawca - nie wypełnienie, podanie parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty