## Arkusz1
Załącznik nr 5 ofertowy
l.p. | Opis | Producent | Nr katalogowy | J.miary | Ilość | Stawka VAT | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Aparat do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych - dzierżawa |  |  | m-c | 24 | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Podłoża pediatryczne z inhibitorem antybiotyków |  |  | szt | 400 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Podłoża dla dorosłych z inhibitorem antybiotyków do wykrywania drobnoustrojów tlenowych |  |  | szt | 800 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Podłoża dla dorosłych bez inhibitora do wykrywania drobnoustrojów tlenowych |  |  | szt | 200 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Podłoża dla dorosłych z inhibitorem antybiotyków do wykrywania drobnoustrojów beztlenowych |  |  | szt | 800 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Podłoża dla dorosłych bez inhibitora do wykrywania drobnoustrojów beztlenowych |  |  | szt | 200 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Podsumowanie |  | 0 | 0 | 0
Zestawienie wymaganych parametrów techniczno użytkowych
Lp. | Parametr
1 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.- dołączyć do oferty
2 | Certyfikat ISO producenta, Znak CE (deklaracja zgodności)- dołączyć do oferty
3 | Rok produkcji nie starszy niż 2009
4 | Ilość miejsc w aparacie 50-60
5 | Komputer systemowy wbudowany w aparat wraz z oprogramowaniem z możliwością podglądu prób
6 | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych
7 | Aparat wyposażony w zasilacz awaryjny UPS ( możliwość utrzymania pracy aparatu w przypadku awarii zasilania) oraz inne urządzenia i elementy konieczne do sprawnego działania aparatu
8 | Hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu.
9 | Kolorymetryczna lub immunofluorescencyjna metoda detekcji wzrostu drobnoustrojów
10 | Możliwość wizualnej oceny wzrostu drobnoustrojów w podłożu
11 | Wykrywanie bakterii i grzybów oraz drobnoustrojów wybrednych ( Neisseria, Haemophilus ) z krwi i płynów ustrojowych.
12 | Możliwość opóźnionego wkładania butelek do aparatu do 24 h bez uszczerbku na wykrywalność wzrostu – dołączyć dokument potwierdzający od producenta.
13 | Termin instalacji i pełne uruchomienie aparatu w ciągu max 2 tyg. od podpisania umowy
14 | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego.
15 | Bezpłatny, nieograniczony serwis gwarancyjny w trakcie trwania umowy dzierżawy aparatu,
16 | Przegląd techniczny aparatu zgodnie z zaleceniami producenta aparatu oraz instrukcją eksploatacji aparatu, przeprowadzany co najmniej 1 raz w roku na koszt oferenta w trakcie trwania umowy dzierżawy.
17 | Zapewnienie ciągłości pracy aparatu. W przypadku przestoju w pracy aparatu powyżej 1 dnia - udostępnienie innego egzemplarza na czas awarii / usunięcia uszkodzenia /,
Wymagania dotyczące odczynników
Lp. | Parametr :
1 | Zamawiający oczekuje dostaw odczynników dobrej jakości, trwałych zapewniających powtarzalność i wiarygodność wyników laboratoryjnych
2 | Realizacja odczynników zapewniająca ciągłość dostaw oraz porównywalną, dobrą jakość każdej partii dostarczanych odczynników;
3 | Wszystkie zestawy maja posiadać certyfikaty kontroli jakości oraz posiadać instrukcję wykonania i przechowywania w języku polskim- dołączyć do oferty i pierwszej dostawy odczynników
4 | Przechowywanie podłoży w temperaturze pokojowej
5 | Termin ważności podłoży min. 6 m-cy
6 | Dostępne podłoża pediatryczne wymagające 0,5 - 4 ml materiału
7 | Podłoża kompletne – bez konieczności dodawania substancji wzbogacających, umożliwiających wzrost drobnoustrojów przy wykonywaniu posiewów krwi (dołączyć metodykę).
8 | Podłoża z inhibitorem w postaci dodanej do butelki specjalnej substancji blokującej działanie antybiotyku
9 | Brak substancji zaciemniających i utrudniających ocenę preparatu wykonywanego bezpośrednio z podłoża hodowlanego
10 | Karty charakterystyki zgodnie z wymaganiami prawnymi;
11 | Dostawa odczynników na koszt firmy