[image: image1.jpg]REGON : 201141752 NIP : 664-18-73-185
tel.: (41) 274 52 02, 274 53 82, fax : (41) 274 6158
it Jasl oumal: mio@expiiel.






Nr sprawy -P/23/04/2014/MED                                             Starachowice, 23.05.2014

       Uczestnicy postępowania

KOREKTA DO

 ZAWIADOMIENIA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA  

z dn. 15.05.2014

W zakresie pakietu nr 39 - Zestawy do znieczuleń

Zamawiający zawiadamia:

- że niżej wymieniona oferta złożona w postępowaniu została odrzucona z następujących przyczyn faktycznych i prawnych:

Oferta oznaczona nr 2 złożona przez BALTON Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

UZASADNIENIE

Komisja oceniając powtórnie oferty dotyczące pakietu nr 39, poz. 1,2  stwierdziła, że oferta firmy BALTON Sp. z o.o. nie spełnia warunków zawartych w SIWZ. Jest to podstawą do odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy PZP). Zamawiający wymagał:                   
   - w pakiecie nr 39 poz. 1
 Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego z cewnikiem, strzykawką niskooporową i filtrem.Igła Tuohy Strzykawka niskooporowa 10 ml.Cewnik – wykonany z poliamidu, kontrastujący w RTG, 100 cm. Filtr – 0,2mm – wytrzymałość na ciśnienie do 7 bar, mocowanie filtra do skóry pacjenta.

Po powtórnej analizie oferty nr 2 firmy  BALTON Sp. z o.o. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca nr 2 zaoferował w tej pozycji zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego własnej produkcji, który nie posiada mocowania filtra do skóry i cewnik nie jest wykonany z poliamidu, a filtr nie posiada wytrzymałości do 7 bar.
  - w pakiecie nr 39 poz. 2

Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego  i podpajęczynówkowego G 27 x 5’’Igła Touhy  i igła ze szlifem Quinckego. Igła  z dolnym otworem na igłę podpajęczą. Strzykawka niskooporowa 10 ml Cewnik – wykonany z poliamidu, kontrastujący w RTG,dł. 100 cm.Filtr – 0,2 mm– wytrzymałość na ciśnienie do 7 bar.

Firma Balton Sp. z o.o. zaoferowała w tej pozycji zestaw do znieczulenia w rozmiarze 26G x 130mm.
Aby wyjaśnić rozbieżności Zamawiający wezwał Wykonawcę w trybie art 26 ust. 3 ustawy PZP do przedłożenia próbek oferowanego produktu.

Wykonawca firma firmy  BALTON Sp. z o.o. nie dostarczyła próbek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
W związku z tym Zamawiający, opierając się tylko na opisach katalogowych złożonej oferty stwierdza, że oferta firmy  BALTON Sp. z o.o. w zakresie pakietu nr 39 postępowania nie spełnia wymagań i zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2

jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PAKIET NR 39
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P/23/04/2014/MED w zakresie pakietu nr 39 – Zestawy do znieczuleń, w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę różnych produktów medycznych” 

Na podstawie art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami)  zawiadamia się, że  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dostawę róznych produktów medycznych” w zakresie pakietu nr 39 – Zestawy do znieczuleń, została wybrana firma  PH-U ANMAR Sp. z o.o. Sp.K. 43-100 Tychy, ul. Bławatków 6.

Pakiet nr 39

Wybrana została oferta nr 16 Wykonawcy

PH-U ANMAR Sp. z o.o. Sp.K.

Adres:  PH-U ANMAR Sp. z o.o. Sp.K. 43-100 Tychy, ul. Bławatków 6, tel. 32 327 16 96, fax. 32 327 16 96. Oferta tej firmy  otrzymała 100 pkt. w/w pakiecie zgodnie z kryterium opisanego w SIWZ i została uznana za najkorzystniejszą. W zakresie pakietu nr 39 Zamawiający oceniał jedną ofertę.

................................................

                                                                                                                    podpis Dyrektora  
[image: image2.jpg]Powiatowy Zaktad Opieki Zdrowotnej
UL. Radomska 70
27-200 Starachowice






