## Arkusz1
Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie z dnia 27.05.2014
Opis wymagań minimalnych, parametry techniczne i kryteria oceny jakość
nr pozycji | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
1 | cewnik balonowy do PCI | 200
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| wymagane ciśnienie nominalne minimum 6 atm; i RBP w zakresie 12 - 14atm dla średnic 1,5 - 4,0mm |  | tak
| pokrycie hydrofilne balonu lub inny analogiczny rodzaj pokrycia |  | tak, podać
| materiał odporny na zadrapania i uszkodzenia |  | tak, podać
| dostępne dwa typy balonów monorail (rapid exchange) i OTW we wszystkich rozmiarach |  | tak
| dostępne dwie sztywności szaftu wewnętrznego dla dla średnicy 1,5mm do zmian krętych i CTO |  | tak
| profil balonu w stanie złożonym ≤ 0.030’’ przy średnicy 2,5 mm |  | tak
| długość użytkowa cewnika balonowego min. 135 cm, |  | tak
| Wymagany przedział średnic balonu od 1.2 mm do 4,0 mm, w odstępach co 0,25 mm dla średnic powyżej 2,0 mm |  | tak, podać wymiary średnic
| minimalny przedział długośći od 8 do 20 mm dla wszystkich średnic oraz 30 mm dla średnic powyżej 2mm |  | tak podać długości
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0pkt; 1pkt
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. balonów 3,0 x 20 mm i 2,5 x 20mm co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
nr pozycji | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
2 | Cewnik balonowy do doprężania stentów | 100
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| Wymagane minimalne RBP 18 atm dla wszystkich średnic. |  | tak | 18-0p., >18-2p.
| dwusegmentowa budowa dystalnego szaftu wewnętrznego zapewniająca dużą giętkość i dobrą popychalność |  | tak
| materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia nadający się do doprężania stentów |  | tak, opisać
| cewnik balonowy odługości użytkowej min. 135 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F do średnicy 4,0 mm |  | tak
| wymagany przedział średnic od 2,0 do 5,0 mm, co 0,25mm dla średnic do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 6,0 do 20 mm, dla wszystkich średnic, z maksymalnymi odstępami do 5 mm |  | tak podać długości
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0pkt; 1pkt
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. balonów 3,0 x 8,0 do15 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu