## Defibrylator
Sprawa P/34/05/2014/MED.
Wymagane parametry techniczne i eksploatacyjne
Pakiet nr 1
Defibrylator - 2 szt
Nazwa:
Typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Dane ogólne aparatu
1. | Defibrylator dla dzieci i dorosłych z możliwością monitorowania i defibrylacji | tak
2. | Zasilanie akumulatorowo-sieciowe | tak
3. | Zasilacz 230V 50/60 Hz | tak
4. | Automatyczne ładowanie akumulatora po podłączeniu do zasilania | tak
5. | Akumulator pozwalający na wykonanie minum 150 wyładowań z energią 200J lub minimum 95 wyładowań z energią ….. | tak
6. | Czas monitorowania na akumulatorze: minimum 300 minut. | tak
7. | Ładowanie akumulatora: maksymalnie 3 godziny | tak
8. | Akumulator bez efektu pamięci zgodny z klasą IP 53 | tak
9. | Wskaźnik naładowania urządzenia widoczny minimum w dwóch miejscach: na ekranie oraz na akumulatorze | tak
10. | Komunikaty w języku polskim | tak
11. | Waga aparatu w pełnej gotowości do interwencji z akumulatorem max. 6 kg. | tak
Wyświetlacz
12. | Ekran monitora typu LCD-TFT, przekątna ekranu min. 5,6" | tak
13. | Rozdzielczość minimum 320x240 pikseli | tak
Defibrylacja
14. | Defibrylacja dwufazowa | tak
15. | Manualna defibrylacja | tak
16. | Możliwość wykonania kardiowersji | tak
17. | Obsługa kardiowersji w trybie synchronicznym/asynchronicznym | tak
18. | Tryb doradczy AED, półautomatyczny | tak
19. | Dostępne maksymalnie 14 poziomów energii | tak
20. | Łyżki twarde dla dorosłych i dzieci zintegrowane | tak
21. | Ładowanie energii w czasie nie większym niż 6s. do energii 200J | tak
Stymulacja zewnętrzna
22. | Tryb pracy: "na żądanie", "stymulacja o stałej częstotliwości", "stymulacja o wysokiej częstotliwości" | tak
23. | Zakres prądu stymulacji: min. 10-180 mA | tak
24. | Zakres częstotliwości stymulacji min. 30-180 imp/min. | tak
25. | Wyposażenie dodatkowe: 5 par elektrod | tak
Monitorowanie EKG
26. | Wyświetlanie minimum dwóch krzywych EKG na ekranie | tak
27. | Ilość wyświetlanych odprowadzeń: łyżki twarde I, II, III, AVR, AVL, AVF | tak
28. | Alarmy EKG: 30-300 uderzeń/min., granica dolna 30-100 uderzeń/min., granica górna 30-300 uderzeń na minutę | tak
29. | Częstość akcji serca: 30-300 uderzeń na minutę | tak
30. | Wzmocnienie zapisu EKG w zakresie minimum 0,5-1,5 cm/mV oraz Auto | tak
31. | Ustawienie granic alarmowych częstości akcji serca w zakresie 30-300 uderzeń na minutę | tak
32. | 6-odprowadzeniowy kabel EKG | tak
Moduł pulsoksymetrii SpO2
33. | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie | tak
34. | Pomiar saturacji SpO2 za pomocą czujnika typu Nellcor | tak
35. | Granice alarmów w zakresie: 70-100 | tak
36. | Interpretacja alarmów w formie procentowej 0-100% co 25% | tak
37. | Wyposażenie w czujnik SpO2 typu Nellcor dla dorosłych | tak
Drukarka
38. | Typ: termiczna, wbudowana w urządzenie | tak
39. | Szerokość wydruku: 50mm | tak
40. | Szerokość papieru: 58mm | tak
41. | Szybkość: 25mm/s, 50mm/s | tak
42. | Automatyczne drukowanie | tak
43. | Zapis oraz wydruk ostatnich co najmniej 40 raportów defibrylacji | tak
44. | Karta pamięci typu CF (2GB) | tak
45. | Nagrywanie głosowe | tak
46. | Klasa IP33 potwierdzona certyfikatem | tak
47. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie godziny oraz czasu pracy od włączenia urządzenia | tak
48. | Wskaźnik impedancji pacjenta oraz pojemność karty pamięci widoczne na ekranie | tak
49. | Okres gwarancji min. 36 miesięcy | tak
50. | Deklaracje CE | tak
51. | Instrukcja obsługi w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej | tak
52. | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak
53. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | tak
54. | Zapewnienie sprzętu zastępczego o przynajmniej takich samych parametrach | tak
Pakiet nr 2
1. | System do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS oraz pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR/iFR | szt 1
Nazwa:
Typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Dane ogólne aparatu
1. | Funkcja pomiaru gradientu przezweżeniowego FFR wraz z możliwościa pomiaru gradientu przezzweżeniowego metodą IFR | tak
2. | Cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów na CD, DVD, wymiennym twardym dysku oraz na centralnym serwerze szpitala-DICOM | tak
3. | Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: przekroje Poprzeczne i wzdłużne | tak
4. | Funkcja wspomagania interpretacji swiatła naczynia oraz obrazowania obecności krwi w naczyniu- ChromaFlo | tak
5. | Funkcja analizy składu blaszki miażdżycowej- Virtual Histology | tak
6. | Automatyczne rozpoznanie rodzaju sondy/prowadnika | tak
7. | Aparat współpracujacy z kompatybilnymi mechanicznymi (45mhz) i elektronicznymi(20 mhz) sondami IVUS oraz kompatybilnymi prowadnikami do pomiaru FFR | tak
8. | Możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych i obwodowych. | tak
9. | Możliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu kolorowej drukarki termicznej. | tak
10. | Kolorowy monitor min. 18” | tak
11. | Wielorazowy system wyciągarki (pullback) o 2 prędkościach 1 mm/s i 0,5 mm/s. | tak
12. | Możliwość uaktualniania oprogramowania (up-grade). | tak
13. | Gwarancja min. 24 miesiące. | tak
14. | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak
15. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | tak
16. | Dostawa w ciągu 6 tygodni od daty podpisania umowy | tak
17. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | tak
2. | Prowadniki do pomiaru FFR (z końcówką prostą lub w kształcie litery J) | 80 szt
3. | Elektroniczna sonda IVUS | 30 szt
Pakiet nr 3
1. | Laser siatkówkowy Visulas 532s z lampą szczelinową LSL wraz ze stolikiem elektrycznym lub równoważny o parametrach równych lub wyższych | szt 1
Nazwa:
Typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
FOTOKOAGULATOR
1. | Długość fali promieniowania 532 nm | tak
2. | Moc wiązki na rogówce - regulowana w zakresie min. 0 - 1,5 W | tak, podać
3. | Laser celujący diodowy - 635 nm, moc max. 1mW | tak
4. | Czas trwania impulsu : regulowany w zakresie min. 10 - 2500 ms | tak, podać
5. | Czas odstępu pomiędzy impulsami: regulowany w zakresie min. 100 -5000 ms | tak, podać
6. | Chłodzenie - termoelektryczne | tak
7. | Możliwość współpracy z lampą szczelinową, endo-końcówkami i wziernikiem pośrednim | tak
8. | Współosiowe prowadzenie wiązki laserowej i obserwacji lampy szczelinowej bez stosowania adapterów pośrednich do lampy szczelinowej | tak
9. | System parafokalnej regulacji wielkości społu w zakresie min. 50 - 1000 um | tak, podać
10. | Elektromechaniczny mikromanipulator pozwalający na równoczesną zmianę położenia spotu lasera i szczeliny lampy realizowany jednym pokrętłem i jedną ręką bez zmiany położenia lampy szczelinowej | tak
11. | Pulpit sterowniczy lasera nie zintegrowany z lampą szczelinową pozwalający na ustawienie go w dowolnym miejscu | tak
12. | Konsola lasera i pulpit sterowniczy odłączane od lampy szczelinowej pozwalające na pracę lasera w trybie śródoperacyjnym z jednorazowymi końcówkami endo bez potrzeby zakupu dodatkowego wyposażenia | tak
13. | System wydłużania żywotności diody laserowej - 532 nm | tak
14. | Regulacja mocy impaktu oraz jego czas trwania i interwał regulowane za pomocą pokrętła | tak
15. | Aktywny filtr ochronny operatora (tj. włączany tylko w momencie ekspozycji) | tak
Laserowa lampa szczelinowa
16. | 5-stopniowy zmieniacz powiększeń w zakresie min. 5 do 30x | tak, podać
17. | Okulary o powiększeniu min. 10x, z korekcją wady min. +5/-8 dpt | tak, podać
18. | Szerokość szczeliny regulowana płynnie w zakresie min. 0-14 mm | tak, podać
19. | Długość szczeliny regulowana skokowo lub płynnie w zakresie min. 1-14 mm | tak, podać
20. | Natężenie oświetlenia szczeliny regulowane płynnie | tak
21. | Funkcja szybkiej blokady pozycji lampy szczelinowej realizowana dźwignią | tak
22. | Stolik o napędzie elektromotorycznym, asymetryczny przystosowany do obsługi pacjentów na wózkach inwalidzkich | tak
23. | Filtry lampy szczelinowej: Niebieski, zielony | tak
24. | Fiksator zewnętrzny z dwoma wielkościami punktu | tak
Warunki dostawy
25. | Dostawa w ciągu 6 tygodni od daty podpisania umowy | tak
26. | Okres gwarancji - min. 24 miesiące | tak, podać
Pakiet nr 4
1. | Sonda do USG PHILIPS C5-1 | szt 1
Nazwa:
Typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji Sonda USG fabrycznie nowa, niepowystawowa, w pełni kompatybilna z aparatem USG
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Dane ogólne
1. | Model aparatu: iU-22 | tak
2. | gwarancja 12 miesiące | tak
3. | Reakcja autoryzowanego serwisu w ciągu 24 godzin | tak
4. | Termin dostawy: do 8 tygodni od daty podpisania umowy | tak
Pakiet nr 5
Kardiomonitor modułowy - 1 szt
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Dane ogólne aparatu
1. | Kardiomonitor modułowy z min. 2 portami na moduły, wyposażony w rączkę lub uchwyt do przenoszenia - możliwa wymiana modułów w locie, w trakcie pracy urządzenia | tak
2. | Kardiomonitor wyposażony w wieloparametrowy moduł transportowy z ekranem min. 3,5", monitorowanie EKG 3/5 odprow., SpO2, NIBP, 2 x temperatura, respiracja, IBP z zasilaniem akumulatorowym zapewniającym min. 60 minut monitorowania | tak
3. | Zasilanie 230V/50Hz oraz z wbudowanego akumulatora, czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 200 minut. | tak
4. | Waga maks. 4,5kg. | tak
5. | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT min. 8", rozdzielczość min. 800x600 pikseli
6. | Obsługa za pomocą pokrętła nawigacyjnego lub ekranu dotykowego - menu i oprogramowanie w języku polskim | tak
7. | Jednoczesna prezentacja min. 10 krzywych na ekranie | tak
8. | Co najmniej 160-godzinne trendy (graficzne i tabelaryczne) wszystkich mierzonych parametrów, rozdzielczość 1-60 minut) | tak
9. | Prezentacja krótkich odcinków trendów towarzyszących krzywym dynamicznym wyświetlanym na ekranie, możliwość wyboru skali czasowej w zakresie min. 5-120 minut, z rodzielczością maksymalną min. 5 sekund | tak
10. | Pamięć wewnętrzna: - min. 120 epizodów arytmii z zapisem krzywych z okresu min. 8 sekund. - min. 1000 grup pomiarów NIBP Możliwość przeglądania na ekranie danych i krzywych z pamięci wewnętrznej. | tak
11. | Napęd kart pamięci zewnętrznej | tak
12. | Min. 1 port USB - możliwość podłączenia klawiatury i/lub myszki | tak
13. | Alarmy wielostopniowe wizualne i dźwiękowe wszystkich parametrów, trzystopniowe z możliwością zawieszenia czasowego i na stałe; możliwość regulacji głośności alarmu | tak
14. | Min. 5 predefiniowanych ekranów użytkownika: standard, duże cyfry, oksykardiorespirogram, 7 odprowadzeń EKG, trendy | tak
15. | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania ekranów użytkownika z możliwością zapamiętania w pamięci wewnętrznej | tak
16. | Cicha praca urządzenia - chłodzenie konwekcyjne | tak
17. | Komunikacja w języku polski | tak
EKG
18. | Zakres częstości akcji serca min. 15-300 bpm | tak
19. | Zakres regulacji wzmocnienia EKG min. 2,5 do 40 mm/mV | tak
20. | Prędkość przesuwu krzywej EKG na ekranie min. 12,5 do 50 mm/sek., możliwość zmiany kierunku przesuwu krzywych | tak
21. | Wykrywanie min. 15 kategorii arytmii | tak
22. | Analiza odcinka ST ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie | tak
23. | Zakres pomiaru odcinka ST min. - 2mV do + 2mV | tak
Respiracja
24. | Metoda pomiarowa z wykorzystaniem elektrod EKG | tak
25. | Pomiar min. 2-150 odd./min. z prezentacja fali oddechu | tak
26. | Regulacja amplitudy krzywej oddechowej min. x1 do x4 (co najmniej 3 ustawienia) | tak
27. | Wybór pary odprowadzeń do pomiaru oddechu respiracji (bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą; co najmniej 2 pary podprowadzeń | tak
28. | Opóźnienie alarmu bezdechu regulowane w zakresie min. 10-60 sek. | tak
Ciśnienie nieinwazyjne
29. | Wyświetlanie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | tak
30. | Zakres pomiaru min. 15-270 mmHg | tak
31. | Pomiar ciągły (5 minut), na żądanie, automatyczny w określonych odstępach czasu w zakresie 1 min. do 12 godz. (min. 12 wartości) | tak
32. | Pomiar wartości pulsu z mankietu na ekranie | tak
33. | Funkcja stazy - czas podtrzymania ciśnienia w mankiecie min. 180 sekund | tak
Pomiar temperatury
34. | Min. 2 kanały pomiarowe | tak
35. | Pomiar w zakresie min. 15-50°C | tak
36. | Na wyposażeniu czujnik powierzchniowy - 1 sztuka i głęboki - 1 szt. | tak
Saturacja
37. | Pomiar w zakresie min. 1-100% | tak
38. | Pomiar pulsu min. 25-250 bpm | tak
39. | Min. 3 wartości czasu uśredniania pomiaru SpO2 | tak
40. | Czujnik wielorazowy klips dla dorosłych - 1 sztuka | tak
Pozostałe
41. | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak
42. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | tak
43. | Szkolenie personelu medycznego | tak
44. | Dostawa w czasie 6 tygodni od daty podpisania umowy | tak
45. | Certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski | tak
Inwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego
1. | Zakres pomiaru IBP min. -50~+300 mmHg | tak
2. | Dokładność pomiaru IBP +/-2 mmHg lub 2% | tak
3. | Min. 2 kanały pomiaru IBP | Tak, podać
Pakiet nr 6
Kardiomonitor kompaktowy - 2 szt
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Dane ogólne aparatu
1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 6 kg, chłodzony przy pomocy wentylatora. | tak
2. | Monitorowanie: EKG 3/5 odprow., SpO2, NIBP, 2 kanały temperatury, respiracja | tak
3. | Monitorowanie dorosłych, dzieci i noworodków | tak
4. | Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz oraz akumulatorowe, min. 2,0 godziny pracy. Akumulatory ładowane automatycznie podczas pracy urządzenia. Alarm rozładowania akumulatora. | tak
5. | Ekran kolorowy LCD/TFT, przekątna min. 15 cali, rozdzielczość min. 1024x768 pikseli | tak
6. | Min. 10 krzywych na ekranie | tak
7. | Prosta inruicyjna obługa przez klawisze funkcyjne i pokrętło bez ekranu dotykowego. | tak
8. | Komunikacja w języku polskim | tak
9. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich monitorowanych parametrów z okresu co najmniej 168 godzin. Możliwość wyboru skali czasowej trendów w zakresie min. od 1 do 160 godzin (minimum 10 ustawień). Regulacja rozdzielczości trendów w zakresie 1-30 minut. | tak
10. | Prezentacja krótkich odcinków trendów towarzyszących krzywym dynamicznym wyświetlanym na ekranie, możliwość wyboru skali czasowej w zakresie min. 5-120 minut. | tak
11. | Pamięć wewnętrzna: - min. 128 epizodów arytmii z zapisem krzywych z okresu min. 8 sekund. - min. 1500 epizodów alarmowych - min. 1000 grup pomiarów NIBP Możliwość przeglądania na ekranie danych i krzywych z pamięci wewnętrznej. | tak
12. | Min. 5 predefiniowanych ekranów użytkownika: standard, duże cyfry, oksykardiorespirogram, 7 odprowadzeń EKG, trendy | tak
13. | Możliwość przewodowej komunikacji ze stacją centralnego monitorowania, standardowy port RJ45 | tak
14. | Trzypoziomowy system alarmów wszystkich monitorowanych parametrów | tak
15. | Wbudowany port USB | tak
16. | Funkcja obliczeń lekowych | tak
EKG
17. | Monitorowanie 3/7 odprowadzeń EKG wyświetlanych jednoczasowo, możliwość wyświetlania kaskady EKG | tak
18. | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod | tak
19. | Zakres częstości akcji serca minimum 20-350/min. | tak
20. | Wzmocnienie sygnału EKG regulowane, min. 5 zakresów: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 mV/cm oraz Auto | tak
21. | Prędkość przesuwu na ekranie: 12,5; 25; 50 mm/sek. | tak
22. | Analiza arytmii, min. 15 kategorii | tak
23. | Analiza odcinka ST, zakres min. -2,0 do +2,0 mV | tak
Respiracja
24. | Metoda pomiarowa z wykorzystaniem elektrod EKG. Prezentacja cyfrowa oraz krzywa dynamiczna | tak
25. | Wybór pary odprowadzeń do pomiaru oddechu respiracji (bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą, co najmniej 2 pary podprowadzeń | tak
26. | Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 3-150/min. | tak
27. | 3 zakresy regulacji przesuwu krzywej oddechowej | tak
28. | Regulacja amplitudy krzywej oddechowej min. x1 do x4 (co najmniej 3 ustawienia) | tak
29. | Regulowane opóźnienie alarmu bezdechu w zakresie min. 10 - 60 sekund. | tak
Ciśnienie nieinwazyjne NIBP
30. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy ustawiane dla każdej wartości | tak
31. | Zakres pomiarowy co najmniej od 20 do 270 mmHg | tak
32. | Tryb pracy automatyczny z programowanym minimalnym zakresem interwałów od 1 minuty do 8 godzin oraz tryb ręczny (na żądanie) | tak
33. | Funkcja ciągłych pomiarów ciśnienia w czasie 5 minut | tak
34. | Funkcja stazy - czas podtrzymania ciśnienia w mankiecie min. 180 sekund. | tak
Pulsoksymetria
35. | Zapis numeryczny saturacji i pulsu | tak
36. | Zakres pomiarowy saturacji min. 0-100% | tak
37. | Zakres pomiarowy pulsu min. 25-250/min. | tak
38. | Zapis krzywej pletyzmograficznej | tak
39. | Czujnik klips na palec dla dorosłych | tak
Temperatura
40. | 2 kanały pomiarowe z pomiarem różnicy temperatur. Jednoczesne wyświetlanie wartości T1, T2, T2-T1 | tak
41. | Pomiar temperatury powierzchniowej i głębokiej | tak
42. | Zakres mierzonych temperatur min. 0-50°C, dokładność pomiaru 0,1°C | tak
43. | Czujnik temperatury powierzchniowy | tak
Pozostałe
44. | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak
45. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | tak
46. | Szkolenie personelu medycznego | tak
47. | Certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski | tak