## star 2014
| Załącznik nr 2 do SIWZ |  |  |  | nr sprawy P/40/06/2014/HEM
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
1 | Zestaw do angioplastyki do użycia w przypadkach nagłych
| 1a)Stent wieńcowy na balonie | 100 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| wpis do rejestru wyrobów medycznych |  | podać nazwę, numer i datę ważności | –
| stent stalowy / kobaltowo-chromowy |  | tak
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1.0 mm |  | tak
| Pewne i mocne mocowanie stentu na balonie zapobiegające przemieszczeniu się stentu |  | tak
| zachowanie kształtu i krzywizn naczynia oraz brak przeprostu naczynia po rozprężeniu stentu |  | tak
| stenty kompatybilne z cewnikiem 5 F dla średnic do 4,0 mm |  | tak
| Minimalne wymagane RBP 18bar dla średnic do 4,0mm i 16 bar dla średnic powyżej 4,0 mm |  | tak
| Maksymalne RBP dla średnic do 4,0 mm-preferowane wartości wyższe |  | podać w barach dla średnic do 4,0 mm | 18bar- 0pkt, >18bar- 1pkt.
| minimalny wymagany przedział długości od 8 mm do 24 mm dla stentów o średnicy do 4,0 mm |  | tak, podać długości
| wymagany minimalny przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4,5 mm |  | tak, podać średnice
| wymagany profil stentu na balonie ≤ 0,042" dla średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena jakościowa nastąpi w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. stentów 3,0 x 12 - 16 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu.
| 1b) Cewnik balonowy | 50 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| profil balonu o średnicy 2,5 mm |  | tak, podać w " | >0,03"-0pkt, ≤0,03"-1pkt.
| przyrost średnicy balonu przy inflacji ciśnieniem RBP dla balonu o średnicy nominalnej 2,5 mm |  | podać w mm | <0,28-0pkt, 0,28-0,32-1pkt., ≥0,32-2pkt.
| profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,017" |  | tak
| shaft proksymalny ≤ 2,0 F dla c. balonowego o śr. 2,5 mm |  | tak
| shaft dystalny ≤ 2,5 F dla c. balonowego o śr. 2,5 mm |  | tak
| Wymagany przedział średnic balonu od 1.5 mm do 4,5 mm o odstępach co 0,25 mm dla balonów w przedziale średnic od 2,0 do 4,0 mm. |  | tak, podać średnice
| oferowanie c. balonowego o średnicy ≥ 5,o mm |  | tak/nie | nie-0pkt., tak: 5,0-1pkt., >5,0-2pkt
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 9 do 20 mm z maksymalnymi odstępami do 5 mm w przedziale średnic od 2,0 do 4,0 mm |  | tak, podać długości
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena jakościowa nastąpi w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. balonów 2,5 x 20 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu.
| 1c) prowadnik angioplastyczny | 500 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| wymagana minimalna długość prowadnika 175 cm |  | tak
| maksymalna średnica 0,014” na całej długości prowadnika |  | tak
| wymagane minimum 2 stopnie podparcia oferowanych prowadników |  | tak, podać nazwy prowadników i stopień podparcia
| wymagane minimum 2 stopnie sztywności końcówki oferowanych prowadników |  | tak, podać nazwy prowadników i stopień sztywności końcówki prowadników
| ilość stopni sztywności końcówki wśród oferowanych prowadników |  | 3-0p, 4-1p, ³5-2p
| wymagane minimum 2 rodzaje pokrycia końcówki oferowanych prowadników |  | tak, podać nazwę prowadników i rodzaj pokrycia
| dobra manewrowalność i łatwość wprowadzania prowadnika do krętych naczyń wieńcowych oraz do gałęzi bocznych |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | 1pkt, 2pkt
| oferowanie prowadnika z końcówką nitinolową |  | tak/nie | tak- 1pkt, nie-0pkt
| wymagana możliwość przedłużenia prowadników za pomocą adaptera |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 4 szt. Prowadników z końcówką miękką: w tym 2 szt. o lekkim i 2 szt. o średnim stopniu - co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu ;
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
2 | Stent wieńcowy na balonie oraz cewnik balonowy z zestawem prowadników do udrażniania naczyń wieńcowych
| 2a) Stent wieńcowy na balonie | 80 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| wpis do rejestru wyrobów medycznych |  | podać nazwę, numer i datę ważności | –
| stent stalowy / kobaltowo-chromowy |  | tak
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1.2 mm |  | tak
| Pewne i mocne mocowanie stentu na balonie zapobiegające przemieszczeniu się stentu |  | tak
| stenty do średnicy 4,0 mm włącznie, kompatybilne z cewnikiem 5 F |  | tak
| Minimalne wymagane RBP 16 bar |  | tak
| Maksymalne RBP - preferowane wyższe |  | podać w barach | 16bar-0pkt,>16bar-1pkt
| Wymagane równomierne i równoczesne rozprężanie się stentu od proksymalnej i dystalnej części stentu w kierunku jego środka |  | tak, ocena w Pracowni na podstawie próbek
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 8.0 mm do 26.0 mm z maksymalnymi odstępami do 5 mm |  | tak, podać długości
| wymagany minimalny przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| Maksymalna średnica stentu do jakiej można go doprężyć za pomocą dodatkowego balonu, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm | <3,5mm - 0 pkt, ≥3,5mm -1pkt.
| wymagany profil stentu ≤ 0,042" dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak
| profil stentu dla średnicy 3,0 mm |  | tak, podać w " | 0,042"-0pkt, < 0,042" -1pkt.
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena końcowa w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. stentów 3,0 x 12 - 16 mm - co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu.
| 2b) Cewnik balonowy niskoprofilowy do udrożnień | 100 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| Wymagany profil balonu ≤ 0.024’’ przy średnicy 2,5 mm |  | tak
| profil balonu o średnicy 2,5 mm |  | tak, podać w " | 0,024"-0p., ≤ 0,024"-1p.
| Wymagane minimalne ciśnienie RBP 14 bar dla balonów o średnicy 2,0-4,0 mm |  | tak
| Ciśnienie RBP |  | tak, podać w bar | 14bar - 0p., >14bar - 1p.
| profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,017" |  | tak
| shaft proksymalny ≤ 2,1 F dla c. balonowego o śr. 2,5 mm |  | tak
| shaft dystalny ≤ 2,4 F dla c. balonowego o śr. 2,5 mm |  | tak
| Udokumentowana w katalogu/instrukcji możliwość wykonania poszerzenia naczyń techniką "kissing baloon" dla balonów o średnicy do 3,5 mm przy użyciu cewnika prowadzącego 6F |  | tak
| Wymagany przedział średnic balonu od 1.5 mm do 4,0 mm odstępach co 0,25 mm dla średnic powyżej 2,0 mm. |  | tak, podać średnice
| oferowanie cewnika balonowego o średnicy <1,5 mm |  | tak/nie | tak - 1 p., nie - 0p. -
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 8 do 20 mm z odstępami maksymalnymi do 5 mm w przedziale dla średnicy od 2,0 do 4,0 mm |  | tak, podać długości
| Oferowanie c. balonowego OTW |  | nie-0p., tak-2p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena końcowa w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. balonów 2,5 x 20 mm - co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu.
| 2c) Prowadniki angioplastyczne do udrożnień naczyń | 300 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| wymagana konstrukcja, umożliwiająca dobrą manewrowalność i przechodzenie przez zwłókniałe i/lub zwapniałe okluzje tętnic wieńcowych |  | tak
| wymagane minimum trzy różne rodziny/grupy prowadników, dedykowanych do udrażniania naczyń |  | tak, podać ilość rodzin/grup prowadników i ich nazwy
| wymagane minimum trzy stopnie sztywności końcówki prowadników dla każdej z trzech rodzin/grup prowadników |  | tak, podać
| wymagane minimum dwa stopnie podparcia (supportu) wśród oferowanych prowadników |  | tak, podać
| wymagane minimum dwa rodzaje pokrycia końcówek wśród oferowanych prowadników |  | tak, podać
| wymagana możliwość przedłużenia prowadników za pomocą adaptera |  | tak, podać
| prowadnik dobrze widoczny w skopii |  | tak
| średnica max. 0.014” na całej długości prowadnika |  | tak
| oferowanie prowadnika z końcówką o średnicy ≤ 0,010" |  | nie/tak | nie-0p., tak-1p.
| długość prowadników-minimum. 180 cm, |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa w pracowni po dostarczeniu 6 szt. prowadników w tym: 3 o lekkim stopniu "supportu" i miękkiej końcówce oraz 3 o średnim stopniu "supportu" i średnim stopniu sztywności końcówki
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
3 | Stent wieńcowy samorozprężalny pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym | 4szt..
| nazwa produktu |  | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| wpis do rejestru produktów leczniczych |  | podać nazwę, numer i datę ważności
| Stenty pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym paklitaxel / syrolimus, lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego
| Platforma nitinolowa - stent samorozprężalny |  | tak
| Stent kompatybilny z cewnikiem o średnicy max. 6F w zakresie wszystkich wymaganych średnic |  | tak
| minimalny zalecany czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi po wszczepieniu stentu |  | podać w miesiącach
| Minimalny wymagany przedział średnic od 2,5 do 4,0 mm |  | tak, podać
| Wymagany minimalny przyrost średnicy o 0,5 mm w stosunku do średnicy nominalnej przy samorozprężaniu. |  | tak, podać
| Wymagany minimalny przedział długości od 18 do 25 mm |  | tak, podać
| oferowanie stentów o długości powyżej 25 mm |  | podać długości powyżej 25 mm | ≤25 mm-0p., 26-30mm-1p., ≥31mm-2p
| Stent charakteryzujący się łatwym dostępem do bocznic |  | tak, opisać
| Wymagane: niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa w pracowni po dostarczeniu 1 szt. stentu o średnicy 3,0 mm i długości 21+/-5mm oraz przeszkoleniu w zakresie techniki implantacji - co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
4 | Stent wieńcowy bioresorbowalny | 2 szt.
| nazwa produktu |  | podać
| producent |  | podać
| wpis do rejestru produktów leczniczych |  | podać nazwę, numer i datę ważności
| Stenty pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym syrolimus, lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego
| Platforma bioresorbowalna |  | tak, podać rodzaj materiału z którego wykonano platformę oraz czas jej całkowitej resorbcji
| Stent kompatybilny z cewnikiem o średnicy max. 6F w zakresie wszystkich średnic |  | tak
| minimalny zalecany czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi po wszczepieniu stentu |  | podać w miesiącach
| Minimalny wymagany przedział średnic od 2,5 do 3,5 mm |  | tak, podać
| Wymagany minimalny przedział długości od 12 do 24 mm |  | tak, podać
| wymagane minimalne RBP 16 bar |  | tak, podać
| Wymagane: bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum dwuletnim okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa w pracowni po dostarczeniu 1 szt. stentu o średnicy 3,0 mm i długości 21+/-5mm oraz przeszkoleniu w zakresie techniki implantacji
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
5 | Stent wieńcowy na balonie do rozgałęzień i cewnik balonowy do pre- i postdilatacji techniką "kissing baloon"
| 5a) Stent wieńcowy na balonie | 60 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer i datę ważności | –
| stent stalowy/kobaltowo-chromowy |  | tak
| stent tubularny |  | tak
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1.2 mm |  | tak
| minimalne wymagane RBP 15 bar |  | tak
| wymagane ciśnienie nominalne ≤ 9 atm. |  | tak
| cewnik balonowy o minimalnej długości użytkowej 135 cm., kompatybilny z prowadnikiem o śr. 0,014" |  | tak
| stent kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F |  | tak
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9 mm do 24,0 mm wraz z maksymalnymi odstępami do 5 mm |  | tak, podać długości
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4,0 mm , w tym średnica 2,75 mm |  | tak, podać posiadane średnice
| profil stentu ≤ 0.041’’ przy średnicy 3,0 mm |  | tak
| Wymagany standard równomiernego i równoczesnego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek
| wymagany minimalny przyrost średnicy stentu ≥ 0,30 mm, osiągalny przy doprężeniu ciśnieniem RBP balonu, na którym stent jest zamocowany, dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak
| dobra widoczność stentu w skopii po rozprężeniu |  | tak
| Maksymalna średnica stentu do jakiej można go doprężyć dodatkowym balonem, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm | ≤3,5-0p., 3,51-3,8-1p., 3,81-4,1-2p., >4,1-3p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. stentów 3,0 x 12-18 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
| 5b) Cewnik balonowy do predylatacji i postdilatacji techniką "kissing baloon" | 100 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| profil balonu ≤ 0.024’’przy średnicy2,5 mm |  | tak
| Minimalne wymagane RBP 14 bar dla wszystkich średnic, z wyjątkiem 1,5 mm |  | tak
| minimalna długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak
| profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,017" |  | tak
| wymagana udokumentowana w katalogu/instrukcji, możliwość wykonania poszerzenia rozwidlenia naczynia techniką "kissing baloon" przy użyciu cewnika prowadzącego 6 F, dla balonów o średnicy do 3,0 mm. |  | tak
| Wymagane średnice balonu od 1.5 mm do 4,0 mm, z odstępami średnic co 0,25 mm w przedziale średnic 2,0 - 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 8 do 20 mm w przedziale średnic od 2,0 do 4,0 mm |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. Cewników balonowych 2,5 x 20 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
6 | Stent wieńcowy na balonie do naczyń krętych
| Stent wieńcowy | 30 szt. | podać | –
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, nr i datę ważności | –
| stent kobaltowo-chromowy |  | tak
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1,0 mm |  | tak
| stent kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F |  | tak
| cewnik balonowy o minimalnej długości użytkowej 135 cm., kompatybilny z prowadnikiem o śr. 0,014" |  | tak
| pewne i mocne umieszczenie na balonie zabezpieczające przed zgubieniem stentu |  | tak
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9 - do 22 mm, dla stentów o śr.≥ 2,5mm w maksymalnych odstępach do 5 mm |  | tak, podać możliwe wymiary
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4.0 mm |  | tak, podać możliwe wymiary
| profil stentu ≤ 0.041’ przy średnicy 3,0mm |  | tak
| Profil stentu przy średnicy 3,0 |  | podać w " | ≥0,042-0p., 0,041-0,038-1p., ≤ 0,037-2p.
| minimalne wymagane RBP 15 bar |  | tak
| Wymagany standard równomiernego i równoczesnego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek
| wymagany minimalny przyrost średnicy stentu ≥ 0,3 mm, osiągalny przy doprężeniu ciśnieniem RBP balonu, na którym stent jest zamontowany dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak
| pewne i mocne umieszczenie na balonie zabezpieczające przed zgubieniem stentu |  | tak
| wymagana dobra mobilność i łatwość doprowadzania stentu do dystalnych i/lub krętych odcinków małych naczyń |  | tak
| Zachowanie kształtu i krzywizn naczynia po rozprężeniu stentu oraz brak efektu przeprostu naczynia po rozprężeniu stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. stentów 3,0 x 15-20 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
7 | Stenty wieńcowe BMS i DES do małych naczyń oraz cewnik balonowy i prowadnik angioplastyczny
| 7a) Stent wieńcowy BMS | 50 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1,2 mm |  | tak
| stent kompatybilny z cewnikiem 5 F |  | tak
| minimalne RBP 16 bar |  | tak
| cewnik balonowy o minimalnej długości użytkowej 135 cm., kompatybilny z prowadnikiem o śr. 0,014" |  | tak
| Wymagany standard równomiernego i równoczesnego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9,0 mm do 20,0 mm |  | tak, podać długości
| wymagany przedział średnic stentów od 2,0 do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, z jednoczesnym zachowaniem właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominalnej 2,5 mm | <3,0 - 0p. 3,0 - 3,25-1p. 3,26-3,4-2p., >3,4-3p.
| wymagany profil stentu ≤ 0,040’’ , dla stentu o śr.2,5 mm |  | tak, podać w " | 0,04-0,038-0p., 0,037-0,036-1p.,≤ 0,035-2p.
| Stent pokryty powłoką pasywną, zmniejszającą skłonność do wykrzepiania krwi w stencie - działanie to musi być udokumentowane w dołączonym piśmiennictwie. |  | nie / tak - podać rodzaj powłoki i dołączyć piśmiennictwo, dokumentujące jej działanie | nie - 0p tak - 2p.
| dobra mobilność i łatwość doprowadzania stentu do dystalnych i/lub krętych odcinków małych naczyń |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu po 1 szt. stentów 2,5 x 9 -13 mm i 2,75 x 10-15 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
| 7b) Stent wieńcowy DES | 100 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| wpis do rejestru produktów leczniczych |  | podać nazwę, numer i datę ważności
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym -syrolimus, lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego
| Paltforma ze stopu kobaltowo-chromowego / platynowo- chromowego |  | tak
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1,2 mm |  | tak
| stent kompatybilny z cewnikiem 5 F |  | tak
| minimalne RBP 16 bar |  | tak
| cewnik balonowy o minimalnej długości użytkowej 135 cm., kompatybilny z prowadnikiem o śr. 0,014" |  | tak
| Wymagany standard równomiernego i równoczesnego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9,0 mm do 22,0 mm |  | tak, podać długości
| wymagany przedział średnic stentów od 2,0 do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, z jednoczesnym zachowaniem właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominalnej 2,5 mm | <3,0 - 0p. 3,0 - 3,25-1p. 3,26-3,4-2p., >3,4-3p.
| wymagany profil stentu ≤ 0,040’’ , dla stentu o śr.2,5 mm |  | tak, podać w " | 0,04-0,038-0p., 0,037-0,036-1p.,≤ 0,035-2p.
| Stent pokryty powłoką pasywną, zmniejszającą skłonność do wykrzepiania krwi w stencie - działanie to musi być udokumentowane w dołączonym piśmiennictwie. |  | nie / tak - podać rodzaj powłoki i dołączyć piśmiennictwo, dokumentujące jej działanie | nie - 0p tak - 2p.
dobra mobilność i łatwość doprowadzania stentu do dystalnych i/lub krętych odcinków małych naczyń
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu po 1 szt. stentów 2,5 x 9 -13 mm i 2,75 x 10-15 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
| 7c) Cewnik balonowy | 100 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| profil balonu ≤ 0.025’’ dla średnicy 3,0 mm |  | tak, podać w " | 0,025"-0p.,0,024-1p., ≤0,023-2p
| Minimalne wymagane RBP 14 bar |  | tak
| minimalna długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak
| profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,017" |  | tak
| shaft proksymalny ≤ 2,0 F dla cewnika balonowego o średnicy 2,50mm |  | tak
| shaft dystalny ≤ 2,5 F dla cewnika balonowego o średnicy 2,50 mm |  | tak
| wymagana udokumentowana w katalogu/instrukcji możliwość wykonania poszerzenia rozwidlenia naczynia techniką "kissing baloon" przy użyciu cewnika prowadzącego 6 F, dla balonów o średnicy do 3,0 mm. |  | tak
| Wymagany przedział średnic balonu od 1.25 mm do 3,5 mm |  | tak, podać średnice
| minimalny wymagany przedział długości balonu 10 - 20 mm dla średnicy od 2,0 do 3,5 mm, z maksymalnymi odstępami do 6mm |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu po 1 szt. c. balonowego: 3,0x20 mm, 2,5x15-20 mm oraz po 1 szt. o śr. 1,25 mm i 1,5 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
| 7d) prowadnik angioplastyczny | 30 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| wymagane minimum dwie długości prowadnika ³175 cm |  | tak
| maksymalna średnica 0,014” na całej długości prowadnika |  | tak
| wymagane minimum 2 stopnie podparcia-"supportu" oferowanych prowadników podparcia / w tym extra support. |  | tak podać
| wymagane minimum 3 stopnie sztywności końcówki oferowanych prowadników |  | tak, podać
| ilość stopni sztywności końcówki oferowanych prowadników |  | 3-0p, 4-1p, ³5-2p
| wymagane minimum 2 rodzaje pokrycia końcówki oferowanych prowadników |  | tak, podać
| dobra manewrowalność i łatwość wprowadzania prowadnika do krętych naczyń wieńcowych oraz do gałęzi bocznych |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | 1pkt, 2 pkt
| oferowanie prowadnika z końcówką nitinolową |  | tak/nie | tak- 2p nie-0p
| możliwość przedłużenia prowadników za pomocą adaptera |  | tak/nie | tak-2p nie-0p
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 4 szt. Prowadników: 2 z końcówką miękką oraz 2 z końcówką b. miękką i o lekkim lub średnim stopniu podparcia
; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
8 | Stent wieńcowy stalowy/ kobaltowo-chromowy na balonie | 50 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer i datę ważności | –
| stent wykonany ze stopu stalowego/kobaltowo-chromowego |  | tak
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1,2 mm |  | tak
| cewnik balonowy o minimalnej długości użytkowej 135 cm., kompatybilny z prowadnikiem o śr. 0,014" |  | tak
| pewne i mocne umieszczenie na balonie zabezpieczające przed zgubieniem stentu |  | tak
| stent kompatybilny z cewnikiem 5F do średnicy 4,0 mm |  | tak
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9,0 mm do 24,0 mm w maksymalnych odstępach do 5 mm. |  | tak, podać wymiary | _
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4.5 mm |  | tak, podać wymiary | _
| oferowanie stentów o średnicy 5mm |  | tak | 1pkt
| wymagany profil stentu poniżej≤ 0.041’’ przy średnicy 3,0 mm |  | tak
| Wymagane minimalne RBP 15 bar |  | tak
| Stent mobilny, łatwo przechodzący przez zakręty naczyń |  | tak
| Wymagany standard równomiernego i równoczesnego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek
| Wymagane zachowanie kształtu naczynia i jego krzywizn bez efektu przeprostu naczynia po rozprężeniu stentu |  | tak
| dobra widoczność stentu w skopii |  | tak, opisać
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. stentów 3,0 x 15-18 mm, co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
9 | Stentgraft wieńcowy na balonie | 10 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer i datę ważności | –
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentgraftu 1,0 mm |  | tak
| stentgraft wieńcowy kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F |  | tak
| cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014" o min. dł. użytkowej 135 cm. |  | tak
| wymagana możliwość doprężenia stengraftu do średnicy o 0,5 mm większej dla stentgraftu o średnicy nominalnej 3,0 mm, przy użyciu dodatkowego balonu z zachowaniem właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentgraftu |  | tak
| Maksymalna średnica stentgraftu do jakiej można go doprężyć dodatkowym balonem, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentgrafu |  | podać maksymalną średnicę w mm dla stentgratu o średnicy nominalnej 3,0 mm | 3,5 - 0p., >3,5-1p.
| wymagany minimalny przedział długości stentgraftów 15 mm do 20 mm |  | tak, podać możliwe wymiary
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4.5 mm |  | tak, podać możliwe wymiary
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
10 | Cewnik balonowy do doprężania stentów | 100szt..
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| Wymagane minimalne RBP 18 bar dla wszystkich średnic. |  | tak
| Maksymalne RBP |  | podać w barach | 18bar-0p., >18bar-2p.
| materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia nadający się do doprężania stentów |  | tak, opisać
| cewnik balonowy o długości użytkowej min. 135 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F do średnicy 4,0 mm |  | tak
| wymagany przedział średnic od 2,0 do 5,0 mm, co 0,25mm dla średnic do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 8,0 do 20 mm, dla wszystkich średnic, z maksymalnymi odstępami do 5 mm |  | tak podać długości
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. Balonów 3,0 x 8,0 do15 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
11 | Cewnik balonowy do restenozy w stencie | 5 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| Wymagalne minimalne RBP 18 bar. |  | tak
| Maksymalne RBP |  | podać w barach | 18-0p., >18-20-1p., >20-2p.
| kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F. |  | tak
| długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak
| budowa balonu ze specjalną budową-systemem / np..wypustki, kolce itp./ zapobiegającym ślizganiu się balonu przy rozprężaniu w stencie objętym restenozą |  | tak, opisać system-budowę
| profil balonu w stanie złożonym |  | podać w [ " ] dla balonu o śr. 2,5 mm | 0,028-0,026"-0p., ≤0,025-1p.
| shaft proksymalny ≤ 2F |  | tak
| shaft dystalny ≤ 2,7 F |  | tak
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 10 mm do 15 mm dla średnic balonu w zakresie 2,5 - 3,5 mm |  | tak, podać długości
| Wymagany przedział średnic balonu od 2,5 mm do 4,0mm |  | tak, podać średnice
| ilość oferowanych średnic w wymaganym przedziale średnic |  | podać ilość średnic i wymienić | 4-0p., ≥5-1p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 1 szt. balonu o średnicy 2,5 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
12 | Cewnik balonowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym | 5 szt.
| nazwa produktu |  | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| wpis do rejestru produktów leczniczych |  | podać nazwę, numer i datę ważności
| Cewniki balonowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym - paklitaksel, lub syrolimus, lub pochodne wyżej wymienionych - z załączeniem piśmiennictwa dokumentującego korzyści ze stosowania tego typu balonów. |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego oraz załączyć piśmiennictwo
| Wymagane minimalne RBP 16 bar. |  | podać w barach | 16bar-0p., >16bar-1p.
| Rekomendowany czas i ciśnienie inflacji oraz zależna od tego dawka uwalnianego leku |  | podać zależność pomiędzy czasem i ciśnieniem inflacji a dawką uwalnianego leku
| wymagany minimalny czas terapii lekami przeciwpłytkowymi po zastosowaniu balonu. |  | podać w miesiącach
| kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F. |  | tak
| długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak
| shaft proksymalny ≤ 2F |  | tak
| shaft dystalny ≤ 2,7 F |  | tak
| Wymagany minimalny przedział długości balonów od 15 do 30 mm w odstępach maksymalnych co 5 mm |  | tak, podać długości
| Wymagany przedział średnic balonu od 2,25 mm do 3,5mm |  | tak, podać średnice
| ilość oferowanych średnic w wymaganym przedziale przedziale średnic |  | podać ilość średnic i wymienić | 4-0p., ≥5-1p.
| wymagane udokumentowanie bezpieczeństwa i skuteczności działania, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
13 | Cewnik balonowy do udrażniania przewlekłych okluzji | 10 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| Wymagane minimalne RBP 14 bar dla c. balonowych o średnicy ≥2,0 mm |  | tak
| kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F. |  | tak
| długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak
| Maksymalny wymagany profil wejścia końcówki cewnika 0,017" |  | tak
| Profil wejścia końcówki cewnika o średnicy 1,5 mm |  | podać w " | 0,017" - 0p., ≤0,016-1p.
| shaft proksymalny ≤ 2,1F dla śr. 2,5 mm |  | tak
| shaft dystalny ≤ 2,7 F dla średnicy 2,5 mm |  | tak
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 9 mm do 25 mm dla średnic balonu w zakresie 1,5 - 5,5 mm |  | tak, podać długości
| Wymagany przedział średnic balonu od 1.5 mm do 3,0 mm |  | tak, podać średnice
| Wymagane dwa rodzaje cewników balonowych a) monorail i b) OTW |  | tak | nie-0p., tak -1p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. balonów monorail 1,5 x 12-20 mm i 1 szt. balonu OTW o śr. 1,5 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
14 | Prowadnik angioplastyczny do naczyń krętych | 100 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| wymagane dwie minimalne długości prowadnika:180 cm |  | tak
| maksymalna średnica 0,014” na całej długości prowadnika |  | tak
| wymagane minimum 3 stopnie podparcia-"supportu" oferowanych prowadników / light, medium i extra support/, dające delikatne, średnie i mocne podparcie |  | tak podać
| dobra manewrowalność i łatwość wprowadzania prowadnika do krętych naczyń wieńcowych oraz do gałęzi bocznych |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3,4pkt
| wymagane dwa rodzaje substancji pokrywające dystalny odcinek prowadnika |  | tak
| wymagana możliwość przedłużenia prowadnika za pomocą adaptera |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 4 szt. Prowadników min.dł.180 cm z końcówką miękką: po 2 szt. z delikatnym i średnim stopniem podparcia; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
15 | Cewnik prowadzący do PCI 5F - 7F | 800 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| odporny na złamania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką |  | tak
| atraumatyczna końcówka |  | tak, opisać
| końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
| wymagana średnica wewnętrzna cewnika, na całej długości, niezależnie od krzywizny dla 6F ≥ 0,071" |  | tak
| wymagane minimum: a) 3 rodzaje /krzywizn/ cewników do LTW ,b) 5 rodzajów /krzywizn/ cewników do PTW,c) cewniki do lewego i prawego pomostu aort.-wieńcowego, e) każdy rodzaj krzywizny musi posiadać pełną rozmiarówkę oraz powinien być dostępny bez jak i z otworem bocznym, f) każdy rodzaj krzywizny i rozmiaru cewnika powinien być dostępny w wymiarze od 5F do 7F. |  | tak, wyszczególnić wszystkie rodzaje cewników według punktów a,b,c,d,e z załączeniem pełnego katalogu krzywizn i rozmiarów
| cewnik atraumatyczny łagodnie intubujący naczynie i nie stwarzający ryzyka dyssekcji naczynia. |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 pkt
| cewnik powinien charakteryzować się pamięcią kształtu, szczególnie przy próbie wielokrotnego wprowadzania do ujścia t. wieńcowej i przy długo trwającym zabiegu |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. JL4,0 6F i 5 szt. JR 4,0 6F; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
16 | Cewnik do trombektomii 6F i 7F | 60 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  | tak
| wymagane minimum 2 średnice 6F i 7F |  | tak
| co najmniej jeden rozmiar cewnika posiada oplot stalowy na całej długości |  | tak
| posiadający jeden otwór umożliwiający aspirację skrzepliny z naczynia |  | tak
| Łatwość przechodzenia do dystalnych segmentów naczyń |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3pkt
| końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak opisać
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. cewnika do trombektomii; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
17 | Koszulki wprowadzające do tętnic zmiażdżycowanych, wielokrotnie nakłuwanych, ze zrostami - krótkie i długie, 5F,6F,7F | 50 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| koszulki krótkie długości 12 +/- 1 cm cm, 5F do 8F |  | tak, podać
| koszulki długie o długości 24 +/- 2 cm cm, 5F do 8F |  | tak, podać
| koszulka umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 45° w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym |  | tak
| atraumatyczna końcówka rozszerzadła i atraumatyczna koszulka, dające łatwe przejście przez zrosty oraz zmiażdżycowane ściany tętnic |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3,4pkt
| płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i przez światło koszulki |  | tak
| zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu cewnika |  | tak
| koszulka odporna na złamania i zgięcia |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 4 szt. koszulek krótkich 6F i 2 szt.uk koszulek długich 6F; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
18 | Koszulki wprowadzające - krótkie i długie, 5F,6F,7F, 8F | 800 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| koszulki krótkie długości 12 +/- 1 cm cm, 5F do 8F |  | tak, podać
| koszulki długie o długości 24 +/- 2 cm , 5F do 8F |  | tak, podać
| koszulka umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 45° w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym |  | tak
| atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście pomiędzy poszerzaczem, a koszulką |  | tak
| płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i przez światło koszulki |  | tak
| zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu cewnika |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 pkt
| koszulka odporna na złamania i zgięcia |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. koszulek krótkich 6F i 2 szt.uk koszulek długich 6F; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
19 | Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem | 800 szt..
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| minimalna pojemność 20 ml |  | tak
| minimalne ciśnienie inflacji 22 atm. |  | tak
| strzykawka utrzymująca zadane ciśnienie w układzie przy wielokrotnych inflacjach cewnika balonowego |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek
| wymagana minimalna długość 25 cm wysokociśnieniowego, elastycznego drenu, łączącego koniec inflatora z adapterem/końcówką "typu męskiego" |  | tak
| wymagany standard: blokowanie i zwalnianie strzykawki inflatora następuje za pomocą pojedynczego przycisku znajdującego się na korpusie inflatora lub połączonego z korpusem inflatora a niepołączonego z tłokiem inflatora |  | tak
| wymagany standard : zwolnienie blokady inflatora następuje po naciśnięciu pojedynczego przycisku a blokada inflatora następuje samoistnie (tj.. automatycznie) po zwolnieniu pojedynczego przycisku |  | tak
| wymagany standard: pojedynczy przycisk zwalniający blokadę strzykawki inflatora musi być połączony z korpusem inflatora natomiast nie może być połączony z tłokiem inflatora i/lub z pokrętłem służącym do generowania ciśnienia w inflatorze. |  | tak
| pewny mechanizm blokujący strzykawki |  | tak
| ergonomiczny kształt |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3pkt
| dobrze widoczna skala manometru w przyciemnionym pomieszczeniu, z minimalną podziałką skali co jedną atm. |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 3 szt. strzykawek; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
20 | Y - connector pojedynczy | 800
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| średnica wewnętrzna zastawki minimum 9F |  | tak
| zastawka w konektorze wysokociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu |  | tak
| płynna i lekka regulacja wielkości otworu zastawki |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3p
| wykonany z przeźroczystego materiału |  | tak
| z ruchomą końcówką "męską" |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt.; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
21 | Y - connector podwójny | 400 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| średnica wewnętrzna zastawki minimum 9F |  | tak
| płynna i lekka regulacja wielkości otworów zastawek |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3 pkt
| zastawka w konektorze wysokociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu |  | tak
| wymagany jednakowy kąt pomiędzy każdą z osi kanałów wprowadzających (wejściowych) a osią kanału głównego |  | tak
| wymagany kąt pomiędzy osiami kanałów wprowadzająch (wejściowych) ≤ 30 stopni |  | tak
| z ruchomą końcówką "męską" |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt.; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
22 | Torquer | 500 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| Torquer wykonany w całości z przeźroczystego materiału |  | tak
| światło wewnętrzne dla prowadnika min.0,009" max 0,022" |  | tak
| silne mocowanie na prowadniku pozwalające na pełną manewrowalność prowadnikiem |  | na podstawie próbek | 1,2 pkt
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 4 szt.; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
23 | Manifofd dwukranowy | 200 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| wykonana z przeźroczystego materiału |  | tak,
| możliwość łatwego i płynnego ustawienia zaworów |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 pkt
| ergonomiczny kształt |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3 pkt
| wysokociśnieniowy, min.1050 psi |  | tak
| męska " ruchoma końcówka |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt.; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
24 | Cewnik diagnostyczny 5F i 6F | 2500 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| minimalna długość cewników 100 cm a pigtaila 110 cm |  | tak
| wymagane średnice cewników 5F i 6F |  | tak
| wymagany cewnik miękki |  | tak
| wymagany cewnik atraumatyczny - łagodnie intubujacy naczynie i nie stwarzający ryzyka dyssekcji naczynia |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3,4 pkt
| wymagany cewnik zapewniający dobre manewrowanie i łagodny obrót |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3,4 pkt
| końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
| wymagana minimalna średnica wewnętrzna ≥ 0,056"dla cewnika 6F, na całej długości cewnika, niezależnie od krzywizny kształtu cewnika |  | tak
| cewniki odporne na złamania, zagięcia |  | tak
| wymagany pełny wybór rozmiarów w zakresie następujących cewników: Judkins lewy i prawy, Amplatz lewy i prawy, Bypass lewy, prawy, Pigtail |  | tak, wymienić rozmiary w zakresie wymaganych krzywizn
| cewnik zbrojony |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 7 szt. cewników diagnostycznych JL 4,0 6F i 7 szt.uk JR4,0 6F; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
25 | Prowadnik diagnostyczny 180 - 260 cm | 200 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| wymagane prowadniki o minimum trzech długościach w tym minimalnej 180+/-10 cm, maksymalnej 250+/-10cm oraz długości pośredniej |  | tak, podać
| ciągłość materiału zapewniające bezpieczeństwo zabiegu |  | tak, opisać
| wymagany przedział średnic od 0,032” do 0,038’’ |  | tak
| pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie i zmniejszającą siłę potrzebną do wprowadzenia |  | tak, podać rodzaj substancji
| końcówka "J" miękka |  | tak
| końcówka prowadnika nie ulegająca deformacji przy użyciu w czasie zabiegu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 pkt
| prowadnik sprężysty, którego korpus nie ulega zniekształceniu przy użyciu w czasie zabiegu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 pkt
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. prowadników 0,032" i 2szt.. 0,038" o minimalnej długości 145cm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu-
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
26 | Prowadnik diagnostyczny hydrofilny | 200 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | -
| producent |  | podać
| wymagane dwie długości: 1- 180+/-10 cm, 2 - 250+/- 10cm |  | tak, podać
| prowadnik o jednolitej konstrukcji z pokryciem hydrofilnym bez oplotu |  | tak
| łatwo przechodzący przez kręte odcinki naczyń |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 pkt
| końcówka w kształcie „j” i „prosta” |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. 0,035" prowadników diagnostycznych długości min. 145 cm i 1 sztuki o długości powyżej 240 cm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
27 | Koszulki wprowadzające - zbrojone 6F-8F o dł. 12+/- 2 cm - 4 szt., 24 +/- 3cm - 10 szt., 40+/-5cm - 40szt. | 54 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| posiadające zbrojenie zapobiegające złamaniu |  | tak, opisać
| atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście pomiędzy poszerzaczem, a koszulką |  | tak
| płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i światło koszulki |  | tak
| zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu cewnika |  | tak
a | wymagane zestawy wprowadzające o długościach koszulki 12 +/- 2 cm o średnicach 6F - 8F | 4 szt. | tak, podać długość w cm i średnicę w F
b | wymagane zestawy wprowadzające o długościach koszulki 24 +/- 3 cm, o średnicach 6F - 8F | 10 szt. | tak, podać długość w cm i średnicę w F
c | wymagane zestawy wprowadzające o długościach koszulki 40 +/- 5 cm cm; o średnicach 6F - 8F | 40 szt. | tak, podać długość w cm i średnicę w F
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. koszulek 7F i dł. 24 +/- 2 cm ; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
28 | Zestawy wprowadzające transradialne oraz cewniki prowadzące bezkoszulkowe.
| 28a)Zestawy wprowadzające transradialne | 2000 szt. | 500 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| wymagany przedział długości koszulki 12 +/- 3 cm |  | tak
| Wymagana średnica koszulki 5F i 6F |  | tak
| posiadająca w komplecie prowadnik prosty oraz igłę do nakłucia |  | tak
| igła pozwalająca łatwo nakłuć tętnice zmiażdżycowane, zwapniałe, ze zrostami powstałymi po wcześniejszych nakłuciach |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3,4 pkt
| wymagany prowadnik prosty o miękkiej końcówce /preferowana bardziej miękka/ |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3pkt
| atraumatyczna końcówka rozszerzadła i atraumatyczna koszulka, dające łatwe przejście przez ściany tętnic |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3pkt
| zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory |  | tak
| pokrycie koszulki specjalną substancją zmniejszająca opory przy jej wprowadzaniau i usuwaniu |  | podać nazwę i rodzaj substancji | nie-0 pkt Tak-1 pkt
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. zestawów 6F; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
| 28b) Cewniki prowadzące bezkoszulkowe | 20 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| odporny na złamania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką |  | tak
| atraumatyczna końcówka |  | tak, opisać
| końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
| wymagane średnice cewnika, na całej długości, niezależnie od krzywizny 6,5 F |  | tak
| wymagane minimum: a) 3 rodzaje /krzywizn/ cewników do LTW ,b) 2 rodzajów /krzywizn/ cewników do PTW, każdy rodzaj krzywizny i rozmiaru cewnika powinien być dostępny w wymiarze 6,5F . |  | tak, wyszczególnić wszystkie rodzaje cewników z załączeniem pełnego katalogu krzywizn i rozmiarów
| cewnik atraumatyczny łagodnie intubujący naczynie i nie stwarzający ryzyka dyssekcji naczynia. |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 pkt
| cewnik powinien charakteryzować się pamięcią kształtu, szczególnie przy próbie wielokrotnego wprowadzania do ujścia t. wieńcowej i przy długo trwającym zabiegu |  | tak
| Cewnik pokryty na zewnątrz substancją zmniejszającą tarcie przy przechodzeniu w świetle naczynia i redukującą wyzwalanie spazmu naczynia. |  | tak, podać rodzaj substancji
| cewnik posiadający zbrojenie stalowe |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. JL4,0 6,5F oraz 2 szt. JR 4,0 6,5F oraz po przedstawieniu instrukcji ich użycia co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
29 | Przedłużenia niskociśnieniowe krótkie - 30 cm | 200 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| długość 25 - 30 cm |  | tak
| płynne ustawienie zaworu o 360 stopni |  | tak
| wykonane z przeźroczystego materiału |  | tak
| wytrzymujące ciśnienie min. 300 psi (20 bar) |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 3 szt. przedłużeń; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
30 | Przedłużenia do pomp infuzyjnych 175 - 200 cm | 1000 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| długość 175 -200 cm |  | tak, podać
| wykonane z przeźroczystego materiału |  | tak
| wytrzymujące ciśnienie min. 50 psi (3,5bar) |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 3 szt. przedłużeń; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
31 | drut typu "gęsia szyja" - mikropętla | 5 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| urządzenie o jednej pętli służącej do usuwania ciał obcych (typu stent cewnik) z układu naczyniowego |  | tak
| wymagany minimalny przedział średnic pętli od 2 do 4 mm w tym przynajmniej 2 średnice w przedziale |  | tak, podać
| wymagana dobrze widoczna w skopii pętla |  | tak, opisać
| pętla po wysunięciu z cewnika otwiera się i ustawia pod kątem prostym w stosunku do osi cewnika |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa po zademonstrowaniu działania zestawu, co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
32 | Zestaw do kontrolowanego ucisku tętnicy udowej po jej nakłuciu
| 32a) Ramię do mocowania kopułki uciskowej | 2szt..
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| urządzenie służące do mocowania kopułki uciskowej na jedną tętnicę udową z możliwością mocowania adaptera i drugiej kopułki uciskowej celem równoczesnego ucisku obu nakłutych tętnic udowych |  | tak, podać
| ramię mowane za pomocą taśmy i zatrzasków umożliwiających utrzymanie tego ramienia w odpowiedniej pozycji w stosunku do nakłutej tętnicy |  | tak, opisać
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | tak, podać | brak-0 pkt, tak-1 pkt
| 32b) Adapter | 2 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| urządzenie montowane do ramienia zestawu służące do mocowania drugiej kopułki uciskowej celem równoczesnego ucisku obu nakłutych tętnic udowych |  | tak, podać
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | tak, podać | brak-0 pkt, tak-1 pkt
| 32c) Kopułka uciskowa | 30 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| urządzenie wykonane z przeźroczystego materiału co pozwala na bezpośrednią obserwację uciskanej okolicy |  | tak, podać
| urządzenie wykonane z materiału elastycznego |  | tak, podać
| urządzenie po podłączeniu do pompki z manometrem wytrzymujące ciśnienie do 180 mm Hg |  | tak, w mm Hg podać
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | podać | brak-0 pkt, tak-1 pkt
| 32d) Pompka ręczna z manometrem | 2 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| pompka ręczna w kształcie gruszki |  | tak
| Manometr tarczowy ze skalą do min 200 mmHg |  | tak, podać
| połączenie pompki i manometru szczelne i kompatybilne z kopułką uciskową |  | tak, w mm Hg podać
ocena końcowa po zademonstrowaniu działania zestawu, co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
33 | Balony do kontrapulsacji | 20 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| balony kompatybilne z systemem max 8F |  | tak
| wymagany minimalny przedział pojemności balonów 34 - 40 ml |  | tak
| budowa balonu |  | podać | coaxial-0pkt Co-lumen- 1pkt
| balony w pełni i bez zakłóceń współpracujące ze sterownikiem pompy Datascope |  | tak
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
34 | Przetwornik ciśnień z przewodami łączącymi .
| 34a) Przetwornik ciśnień do:1) Cardio Lab III, 2) pompy do kontrapulsacji Datascope | 1100 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| przetwornik jednorazowego użytku |  | tak | –
| wymagane wbudowane w przetworniku gniazdo służące do wpinania przewodu łączącego przetwornik z systemem. |  | tak
| wymagany przetwornik o jednokierunkowym przepływie wypełniającego go płynu w kierunku pacjenta |  | tak
| przetwornik dający prawidłowe pomiary ciśnień |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek
| preferowany przetwornik łatwy do montażu i do wypełniania go płynem |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 pkt
| wymagana częstotliwość własna przetwornika minimum 200 Hz |  | tak
| częstotliwość własna przetwornika |  | podać częstotliwość własną przetwornika w Hz | < 200-0 pkt, 200-240 Hz-1pkt, >240Hz-1pkt
| 34b) Przewód łączący przetwornik ciśnień z systemem CARDIO LAB III | 3 szt.
| wymagana kompatybilność z przetwornikiem ciśnień i systemem cardiolab III- producent GE |  | tak
| wymagana duża odporność przewodu na zakłócenia zewnętrzne |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 pkt
| 34c) Przewód łączący przetwornik ciśnień z pompą kontrapulsacyjną Datascope | 2 szt.
| wymagana kompatybilność z przetwornikiem ciśnień i pompą kontrapulsacyjną Datascope |  | tak
| wymagana duża odporność przewodu na zakłócenia zewnętrzne |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. przetworników i po 1 szt. przewodów łączących przetwornik: z systemem CARDIO LAB III, z pompą kontrapulsacyjną Datascope, co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
35 | Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu i usunięciu koszulki | 600 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| Zestaw zapewniający odpowiedni skuteczny ucisk t. promieniowej płynnie regulowany pneumatycznie / tj.. za pomocą sprężonego powietrza/ |  | tak
| Zestaw nie blokujący odpływu żylnego w trakcie ucisku tętnicy |  | tak
| całość zestawu uciskającego tętnicę wykonana z przeźroczystego materiału |  | tak
| Wymagane dwa rozmiary zestawu |  | tak, podać
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. zestawów; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
36 | System do protekcji dystalnej naczyń | 3 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| System powinien działać na zasadzie filtra kompatybilnego z prowadnikiem 0,014" |  | tak, opisać
| Wymagana możliwość zmiany/wyboru prowadnika stosowanego w systemie |  | tak
| wymagane minimum 2 stopnie sztywności końcówek prowadnika |  | tak
| System pozwalający na protekcję dystalną naczyń w wymaganym minimalnym przedziale średnic 3,5 - 5,5 mm |  | tak, podać
| wymagane dwa rozmiary systemu |  | tak
| po rozłożeniu filtru w naczyniu, filtr nie może być na sztywno przymocowany do prowadnika. |  | tak
| Wymagane markery, pozwalające dokładnie zlokalizować położenie filtra w naczyniu |  | tak, opisać
| Długość systemu minimum 185 cm |  | tak
| System kompatybilny z cewnikiem 6F |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena końcowa dokonana po dostarczeniu do Pracowni Hemodynamiki 1 szt. systemu, co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
37 | Płytki do pomiaru ACT | 45 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| Produkt kompatybilny z aparatem "HEMOCHRON Jr. Signature" |  | tak | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| nazwa produktu |  | podać
| numer katalogowy produktu |  | podać
| producent |  | podać
| sposób sterylizacji produktu |  | podać
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
38 | Zestaw sterylny do koronarografii składający się z następujących elementów | 1100 szt.
| 1 Serweta do angiografii udowej / główna/ ,wykonana z trójwarstwowej paroprzepuszczalnej nieprzemakalnej włókniny o wymiarach ok. 210x330 cm - +/- 10 cm z dwoma otworami o średnicy 11 cm - +/- 1 cm otoczonymi przeźroczystą krawędzią samoprzylepną zapewniającą bezpieczne odprowadzenie płynów na wysokochłonną powierzchnię serwety , dłuższy brzeg serwety po stronie prawej w części górnej połączony z przeźroczystą osłoną pulpitu sterowniczego o dł. ok. 80 cm - +/- 10 cm | 1 szt.
| 2 Serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna do przykrycia stolika o wymiarach ok. 150x200 cm - +/- 10 cm | 1 szt.
| 3 Serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna na osłonę Rtg o wymiarach ok. 100x150 cm - +/- 10 cm | 1 szt.
| 4 Przeźroczysta osłona na aparat o wymiarach 90 x 90 cm x 5 cm z elastyczną krawędzią | 1 szt.
| 5 Przeźroczysta osłona typu ' czepek" o wymiarach 140 x 140 cm +/ - 2 cm z elastyczną krawędzią | 1 szt.
| 6 Fartuch chir. jednorazowy wzmacniany na przedniej części w rozmiarze L | 2 szt.
| 7 Skalpel j. użytku z prostym ostrzem No 11 z krótkim o uchwytem w zamykanym opakowaniu ochronnym | 1 szt.
| 8 Pean metalowy prosty lub zagięty o dł. ok 13 cm | 1 szt.
| 9 Narzędzie lub szpatułki do mycia pola operacyjnego z tworzywa sztucznego dł. Ok 19 cm | jeżeli narzędzie = 1 szt. ; jeżeli szpatułki = 3 szt.
| 10 Prowadnik diagnostyczny ze stali niklowo chromowej powleczony PTFE z dozownikiem i łącznikiem Luer Lock do przepłukiwania drutu o dł. około 200 cm zakończenie typu J o średnicy 0,035 " | 1 szt.
| 11 Miska z tworzywa sztucznego o pojemności ok 3000 ml , średnica ok 25 cm +/- 5 cm | 1 szt.
| 12 Zestaw do przetaczania płynów z filtrem i odpowietrznikiem . Dren dł min. 150 cm zakończony luer lock. Zacisk rolkowy. Zabezpieczenie na kolec do nakłuwania pojemnika z płynem. | 1 szt.
| 13 Rampa dwudrożna OFF/ON z adapterem rotacyjnym , niskociśnieniowa | 1 szt.
| 14 Kompres o zwiększonej absorbcji z nieprzemakalnej włókniny o wymiarach ok 40 x 60 cm | 1 szt.
| 15Serweta bawełniana 4 warstwowa 45x45 cm | 3 szt.
| 16 Igła angiograficzna 18G dł. 70 mm , ostro zakończona pod kątem < 16stopni o średnicy wewnętrznej pozwalającej na wprowadzenie prowadnika 0,038" | 1 szt.
| 17 Dren przeźroczysty miękki niskociśnieniowy do pomiaru ciśnienia krwi wykonany z PCV , o średnicy wewnętrznej 1,5 - 2,7 mm , dł. 200 cm +/- 15 cm | 1 szt.
| 18 Strzykawka iniekcyjna 10 ml z czytelną i niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra | 1 szt.
| 19 Strzykawka iniekcyjna 20 ml z czytelną i niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra | 1 szt.
| 20 Strzykawka trzyczęściowa z gumowym mocnym tłokiem pozwalającym podawać płyny pod dużym ciśnieniem , z centryczną nakręcaną końcówką dającą szczelne połączenie z końcówką luer lock manifoldu. Wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka o wysokiej przezroczystości cylindra - poj. 10 ml | 2 szt.
| 21 Strzykawka trzyczęściowa z gumowym mocnym tłokiem pozwalającym podawać płyny pod dużym ciśnieniem , z centryczną nakręcaną końcówką dającą szczelne połączenie z końcówką luer lock manifoldu. Wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka o wysokiej przezroczystości cylindra - poj. 20 ml | 2 szt.
| 22 Igła iniekcyjna No 8 w zabezpieczającym przed zakłuciem opakowaniu | 1 szt.
| 23 Gaziki bawełniane 8 warstwowe o wymiarach 10 x 10 cm bez nitki radiacyjnej | 30 szt.
| 24 Dren przeźroczysty miękki niskociśnieniowy wykonany z PCV , o średnicy wewnętrznej 1,5 - 2,7 mm , dł. 30cm +/- 5 cm | 1 szt.
Zestaw musi być sterylny ,w opakowaniu / folia-papier /, posiadać 4 szt. etykietek z nadrukiem zgodnym z etykietą naklejona na opakowaniu . Preferowana etykieta z kodem identyfikacyjnym zestawu . Ocena końcowa dokonana w pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. zestawu , co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu.
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
39 | Sterylny zestaw do implantacji stymulatorów serca składający się z następujących elementów | 200 szt.
| 1 Skalpel prosty z rękojeścią - preferowana stal węglowa chirurgiczna o dł. ok. 10 cm | 1 szt.
| 2 Igła iniekcyjna 21G x 3.8 | 1 szt.
| 3 Igła iniekcyjna 23G x 3.0 | 1 szt.
| 4 Strzykawka z przezroczystego materiału dwuczęściowa o pojemności 20 ml | 2 szt.
| 5 etykietka z nadrukiem zgodnym z etykietą naklejona na opakowaniu | 4 szt.
| 6 Nożyczki ostre proste o dł. Ok 13 cm | 1 szt.
| 7 Narzędzie lub szpatułki do dezynfekcji pola operacyjnego o dł. 17-20 cm | jeżeli narzędzie = 1 szt. ; jeżeli szpatułki = 3 szt.
| 8 opinaki krótkie , lub plastikowe zaciski do serwet | 4 szt.
| 9 Gaziki jałowe bez nitki radiacyjnej 10 x 10 cm - 8 warstwowe pak. po 10 szt. | 40 szt.
| 10 Przeźroczysta osłona na aparat o wymiarach 90 x 90 cm x 5 cm z elastyczną krawędzią | 2 szt.
| 11 Przeźroczysta osłona typu ' worek" o wymiarach 110 x 80 cm +/ - 2 cm z elastyczną krawędzią na boku 110 cm | 1 szt.
| 12 Serweta operacyjna duża wykonana z trójwarstwowej paroprzepuszczalnej nieprzemakalnej włókniny o wymiarach minimum 280 cm x 200 cm z dwoma otworami o wymiarach 18 cm x 15 cm + -/ 3 cm otoczonymi przeźroczystą krawędzią samoprzylepną zapewniającą bezpieczne odprowadzanie płynów na wysokochłonna powierzchnię serwety, umieszczone w odległości ok 50 cm od góry serwety / głowa pacjenta/ | 1 szt.
| 13 Serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna do przykrycia stolika /o wymiarach 150 cm x 200 cm +/- 10 cm | 1 szt.
| 3 Serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna na osłonę Rtg o wymiarach ok. 100x150 cm - +/- 10 cm | 1 szt.
| 14 Serweta o wymiarach 80x90 cm +/- 5 cm | 1 szt.
| 15 Tacka narzędziowa o wymiarach ok. 30 x 25 cm | 1 szt.
| Serweta bawełniana 4 warstwowa o wymiarach 45x45 cm | 3 szt.
| 16 Miska nerkowata o poj. Ok 700 ml +/- 200 ml | 1 szt.
| 17 Miska okrągła lub owalna na prowadniki o poj. Ok 500-700 ml/ | 2 szt.
Zestaw musi być sterylny ,w opakowaniu / folia-papier / i posiadać 4 szt. etykietek z nadrukiem zgodnych z etykietą naklejoną na opakowaniu . Preferowana etykieta z kodem identyfikacyjnym zestawu . Ocena końcowa dokonana w pracowni po dostarczeniu 2 szt. zestawu , co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu.
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
40 | Zestaw sterylny do zabiegów ablacji składający się z następujących elementów:
| Zestaw sterylny do zabiegów ablacji składający się z następujących elementów | 100 szt.
| 1. Serweta do angiografii udowej / główna/ ,wykonana z trójwarstwowej paroprzepuszczalnej nieprzemakalnej włókniny o wymiarach ok. 210x330 cm - +/- 10 cm z dwoma otworami o średnicy 11 cm - +/- 1 cm otoczonymi przeźroczystą krawędzią samoprzylepną zapewniającą bezpieczne odprowadzenie płynów na wysokochłonną powierzchnię serwety , dłuższy brzeg serwety po stronie prawej w części górnej połączony z przeźroczystą osłoną pulpitu sterowniczego o dł. ok. 80 cm - +/- 10 cm | 1 szt.
| 2. Serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna do przykrycia stolika o wymiarach ok. 150x200 cm - +/- 10 cm | 1 szt.
| 3. Przeźroczysta osłona na aparat o wymiarach 90 x 90 cm x 5 cm z elastyczną krawędzią | 1 szt.
| 4. Przeźroczysta osłona typu ' czepek" o wymiarach 140 x 140 cm +/ - 2 cm z elastyczną krawędzią | 1 szt.
| 5. Fartuch chir. jednorazowy wzmacniany na przedniej części w rozmiarze L | 2 szt.
| 6. Skalpel j. użytku z prostym ostrzem No 11 z krótkim o uchwytem w zamykanym opakowaniu ochronnym | 1 szt.
| 7. Serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna na osłonę Rtg o wymiarach ok. 100x150 cm - +/- 10 cm | 1 szt.
| 8. Pean metalowy prosty lub zagięty o dł. ok 13 cm | 1 szt.
| 9. Narzędzie lub szpatułki do mycia pola operacyjnego z tworzywa sztucznego dł. Ok 19 cm | jeżeli narzędzie = 1 szt. ; jeżeli szpatułki = 4 szt.
| 10. Miska z tworzywa sztucznego o pojemności ok 3000 ml , średnica ok 25 cm +/- 5 cm | 1 szt.
| 11. Serweta bawełniana 4 warstwowa o wymiarach 45x45 cm | 3 szt.
| 12. Igła angiograficzna 18G dł. 70 mm , ostro zakończona pod kątem < 16stopni o średnicy wewnętrznej pozwalającej na wprowadzenie prowadnika 0,038" | 1 szt.
| 13. Strzykawka iniekcyjna 10 ml z czytelną i niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra | 2 szt.
| 14. Igła iniekcyjna No 8 w zabezpieczającym przed zakłuciem opakowaniu | 2 szt.
| 15. Gaziki bawełniane 8 warstwowe o wymiarach 10 x 10 cm bez nitki radiacyjnej | 30 szt.
Zestaw musi być sterylny ,w opakowaniu / folia-papier /, posiadać 4 szt. etykietek z nadrukiem zgodnym z etykietą naklejona na opakowaniu . Preferowana etykieta z kodem identyfikacyjnym zestawu . Ocena końcowa dokonana w pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. zestawu , co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu.
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
41 | Zestaw do krioablacji migotania przedsionków - | 20 szt.
| Zestaw w skład którego wchodzi: Cewnik balonowy, koszulka sterowalna, przewód gazowy, przewód elektryczny |  | TAK
| Dwa rozmiary cewnika balonowego |  | TAK
| Średnica zewnętrzna szaftu cewnika |  | 10,5 Fr
| Długość cewnika balonowego |  | co najmniej 95 cm
| Zakres odchylenia cewnika balonowego |  | co najmniej 450 w obie strony
| Średnica wewnętrzna koszulki sterowalnej |  | 12 Fr
| Kompatybilność koszulki sterowalnej z cewnikiem balonowym |  | TAK
| Zakres odchylenia końcówki koszulki sterowalnej do 1350 |  | TAK
| Przewód gazowy kompatybilny z cewnikiem balonowym |  | TAK
| Przewód elektryczny kompatybilny z cewnikiem balonowym |  | TAK
| Bezpłatne użyczenie konsoli na czas wykonywania zabiegów krioablacji kompatybilnej z cewnikiem balonowym wraz z uzupełnieniem gazu medycznego |  | TAK
| Cewnik 4 polowy z krzywizną do Hisa |  | TAK
| Przewód łączący cewnik 4 polowy z systemem EP |  | TAK
| Cewnik 10 polowy do zatoki wieńcowej |  | TAK
| Przewód łączący cewnik 4 polowy z systemem EP |  | TAK
| Zestaw do nakłucia transseptalnego, w skład którego wchodzi igła transseptalna, koszulka oraz prowadnik 0,032" |  | TAK

## Lista
lp | NAZWA PAKIETU | Ilości
1 | Zestaw do angioplastyki do użycia w nagłych przypadkach
| 1a) stent wieńcowy | 100
| 1b) cewnik balonowy | 50
| 1c) prowadnik angioplastyczny | 500
2 | Stent wieńcowy na balonie z cewnikiem balonowym i zestawem prowadników do udrażniania naczyń
| 2a) Stent wieńcowy na balonie | 80
| 2b) Cewnik balonowy niskoprofilowy do udrożnień | 100
| 2c) Zestaw prowadników do udrażniania naczyń | 300
3 | Stent wieńcowy samorozprężalny pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym | 4
4 | Stent wieńcowy bioresorbowalne | 2
5 | Stent wieńcowy na balonie do rozgałęzień i cewnik balonowy do pre- i postdylatacji t. "kissing baloon"
| 5a) Stent wieńcowy na balonie do rozgałęzień | 60
| 5b) Cewnik balonowy do pre- i postdylatacji t. "kissing baloon" | 100
6 | Stent wieńcowy na balonie do naczyń krętych | 30
7 | Zestaw do stentowania małych naczyń
| 7a) Stent wieńcowy BMS do małych naczyń | 50
| 7b) Stent wieńcowy DES do małych naczyń | 100
| 7c) Cewnik balonowy | 100
| 7d) prowadnik angioplastyczny | 30
8 | Stent wieńcowy na balonie stalowy/kobaltowo-chromowy | 50
9 | Stentgraft wieńcowy na balonie | 10
10 | cewnik balonowy do doprężania stentów | 100
11 | Cewnik balonowy do restenozy w stencie - balon tnący | 5
12 | Cewnik balonowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym | 5
13 | Cewnik balonowy do udrażniania przewlekłch okluzji./ CTO/ | 10
14 | Prowadnik angioplastyczny do naczyń krętych | 100
15 | Cewnik prowadzący do PCI 5F - 7F | 800
16 | Cewnik do trombektomii | 60
17 | Koszulki wprowadzające do tętnic zmiażdżycowanych, wielokrotnie nakłuwanych, ze zrostami -
| krótkie i długie, 5F,6F,7F | 50
18 | Koszulki wprowadzające - krótkie i długie, 5F do 8F | 800
19 | Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem | 800
20 | Y - connector pojedynczy | 800
21 | Y - connector podwójny | 400
22 | Torquer | 500
23 | Manifofd dwukranowy | 200
24 | Cewnik diagnostyczny 5F i 6F | 2500
25 | Prowadnik diagnostyczny 180 - 260 cm | 200
26 | Prowadnik diagnostyczny hydrofilny | 200
27 | Koszulki wprowadzające - zbrojone o dł.: 12 +/- 2 cm - 4 szt, 24 +/- 3 cm - 10 szt, 40 +/- 5 cm -56 szt. | 54
28 | Zestawy wprowadzające transradialne z cewnikiem prowadzącym bezkoszulkowym.
| 28a) Zestawy wrowadzające do tętnicy promieniowej | 500
| 28b) cewniki prowadzące bezkoszulkowe do PCI 6,5 F | 20
29 | Przedłużenia niskociśnieniowe krótkie - 30 cm | 200
30 | Przedłużenia do pomp infuzyjnych 175 - 200 cm | 1000
31 | Drut typu gęsia szyja | 5
32 | Zestaw do ucisku tętnicy udowej po nakłuciu ( ramię z adapterem i wymiennym balonem ciśnieniowym)
| 32a) Ramię do mocowania kopułki uciskowej i adaptera | 2
| 32b) Adapter do mocowania drugiej kopułki uciskowej | 2
| 32c) Kopułka uciskowa | 30
| 32d) Pompka ręczna zmanometrem | 2
33 | Balony do kontrapulsacji | 30
34 | Przetwornik ciśnień z przewodami łączącymi
| 34a) Przetwornik ciśnień | 1100
| 34b) Przewód łączący przetwornik ciśnień z systemem CARDIO LAB III - producent GE | 3
| 34 c) Przewód łączący przetwornik ciśnień z pompą kontrapulsacyjną Datascope | 2
35 | Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu i usunięciu koszulki | 600
36 | System do protekcji dystalnej naczyń | 3
37
37 | Płytki do pomiaru ACT | 45
38 | Zestaw sterylny do koronarografii składający się z następujących elementów | 1100
39 | Sterylny zestaw do implantacji stymulatorów serca składający się z następujących elementów | 200
40 | Zestaw sterylny do zabiegów ablacji składający się z następujących elementów | 100

## Ocena
k | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY