Zestaw do histeroskopii zabiegowo-diagnostycznej – 1 kpl

Wymagane Parametry Techniczne zestawu oraz ilości

Rok produkcji: wymagany nie wcześniej niż 2014 r.

|  | Parametry techniczne | Wymóg | Potwierdzić oraz opisać/podać parametr oferowany z podaniem nr katalogowego producenta | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Histeroskop kompaktowy z narzędziami | TAK |  |  |
| 1.1 | Histeroskop kompaktowy (optyka zintegrowana z płaszczem) - Kąt patrzenia optyki 30 stopni - Trzy niezależne kanały histeroskopowe - Średnica zewnętrzna nie większa niż 3,9 mm - Kanał narzędziowy 5 Charr - Kanał narzędziowy na wprost , - Długość robocza 217 mm | TAK |  | Średnica 3,9 mm – 0 pkt Poniżej 3,9 – 5 pkt |
| 1.2 | Światłowód do oferowanego histeroskopu długość minimum 2200 mm średnica wiązki 2,5 | TAK |  | Długość 2200 mm – 0 pkt Powyżej 2200 mm – 5 pkt |
| 1.3 | Kosz do sterylizacji optyki histeroskopu kompaktowego | TAK |  |  |
| 1.4 | Uchwyt ergonomiczny do histeroskopu typ „pistoletowy” | TAK |  |  |
| 1.5 | Uchwyt kleszczyków z zabezpieczeniem przeciążeniowym | TAK |  |  |
| 1.6 | Wkład/część robocza kleszczyków do ciał obcych typ „aligator” rozmiar 5 Charr., długość robocza 340 mm,. kompatybilnych z oferowanym histeroskopem. | TAK |  |  |
| 1.7 | Wkład/część robocza kleszczyków biopsyjnych rozmiar 5 Charr. długość robocza 340 mm,. kompatybilnych z oferowanym histeroskopem. | TAK |  |  |
| 1.8 | Wkład/część robocza nożyczek 5 Charr., długość robocza 340, kompatybilnych z oferowanym histeroskopem. | TAK |  |  |
| 1.9 | Elektroda bipolarna 5 Charr., długość 360 mm | TAK |  | Jednorazowa - 0 pkt Wielorazowa – 5 pkt |
| 1.10 | Kabel do elektrody bipolarnej do diatermii | TAK |  |  |
| 2 | Tor wizyjny wraz z pompą histeroskopową | TAK |  |  |
| 2.1 | Perystaltyczna pompa do histeroskopii - Pompa podająca płyn – rolkowa - Kontrola ciśnienia wewnątrz macicznego i przepływu - Cyfrowe i "słupkowe" wyświetlanie parametrów - Automatyczne rozpoznawanie instrumentów o małych przekrojach w celu optymalnego dobierania parametrów ciśnienia i przepływu. - Zakres ciśnień od 15 mmHg do min 150 mmHg z wielostopniową regulacją. - Przepływ regulowany/dostosowywany w zakresie 150-500 ml/min. | TAK |  |  |
| 2.2 | Dreny autoklawowalne do pompy histeroskopowej | TAK |  |  |
| 2.3 | Kamera medyczna HD endoskopowa 1 CCD - Rozdzielczość: 1920x1080i, 1280x720p, 720x576p - Format obrazowania min.: 5:4 - Cyfrowe procesowanie obrazu - Port USB na sterowniku kamery umożliwiający bezpośrednią archiwizację w postaci zdjęć i sekwencji video na nośnikach zewnętrznych - Balans bieli z funkcją pamięci - Dwa przyciski funkcyjne na główce kamery - Czułość głowicy kamery nie gorsza niż 2 Lux - Obiektyw z połączeniem typu C, autoklawowalny o stałej ogniskowej - Sterownik kamery wyposażony w wyjścia: 1x HDMI, 1x SDI, 1x YPbPr, 1x S-Video, 1x Composite | TAK |  | 2 luxy – 0 pkt poniżej – 2 pkt |
| 2.4 | Monitor medyczny min 21 cala wraz z podstawą | TAK |  | 21 cala – 0 pkt Powyżej 21 cala – 3 pkt |
| 2.5 | Źródło światła LED medyczne: - Funkcja włączania i wyłączania światła z przycisku główki kamery - Uniwersalne przyłącze światłowodowe - możliwość podłączenia światłowodów różnych producentów w tym firm Olympus, Storz, Wolf - bez konieczności zastosowania przejściówek lub/i adapterów - Żywotność diody LED 30.000 godzin - Manualna regulacja natężenia światła w zakresie 2-100% widoczna w formie słupkowej na panelu głównym - Identyfikacja podłączenia światłowodu – funkcja stand-by - automatyczne wyłączenie światła po wyjęciu światłowodu - Światłowód o średnicy 3,5 mm i długości 300 cm | TAK |  |  |
| 2.6 | Wózek endoskopowy medyczny: - 3 półki - Uchwyt na głowicę kamery, uchwyt na światłowód, wysięgnik infucyzjny - 4 koła w tym 2 z blokadą - Moduł zasilający z min 4 gniazdami oraz oddzielnym włącznikiem - Wymiary 1200x670x690 mm | TAK |  |  |
| 3 | Resektoskop bipolarny | TAK |  |  |
| 3.1 | Optyka średnica 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. robocza 307 mm, z uniwersalnym okularem, dopuszcza się autoklawowalną | TAK |  |  |
| 3.2 | Płaszcz zewnętrzny, obrotowy z ciągłym przepływem, o średnicy 26Fr. | TAK |  |  |
| 3.3 | Płaszcz wewnętrzny o średnicy 24Fr, końcówka ścięta bocznie, prosta u szczytu, dopuszcza się końcówkę ceramiczną | TAK |  |  |
| 3.4 | Obturator | TAK |  |  |
| 3.5 | Element pracujący, pasywny, zamknięty, współpracujący z optyką 30°, bipolarny | TAK |  | Możliwość pracy w trybie monopolarny po zmianie kabla – 10 pkt |
| 3.6 | Elektroda tnąca, bipolarna, pojedyncza (bez ”daszka”) wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 30°, pętla okrągła o śr. 0,3 mm, współpracująca z oferowanym resektoskopem | TAK |  |  |
| 3.7 | Elektroda koagulująca bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12-30°, współpracująca z oferowanym resektoskopem | TAK |  |  |
| 3.8 | Elektroda hakowa | TAK |  |  |
| 3.9 | Pojemnik do sterilizacji parowej max. 5 elektrod do resekcji i waporaryzacji lub noży uretrotomowych; średnica zewnętrzna 20 mm, dł. 328 mm | TAK |  |  |
| 3.10 | Kabel do diatermii | TAK |  |  |