l.dz. P/72/11/2014/AP		Starachowice 10.12.2014r.

Wykonawcy postępowania

Nr ogłoszenia 398692 - 2014

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt Ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. – Prawo zamówień Publicznych-

(Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający wprowadza następującą zmianę w SIWZ załącznik nr 3 zadanie nr 2 pkt.1a  następującej treści:

„niezależne zasilanie z akumulatora”

który po powyższej zmianie otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 3

Zadanie nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZENOŚNY APARAT RTG ANALOGOWY - 1 SZT.

Producent / Kraj: .................................................................................

Typ / Model urządzenia: ......................................................................

| ### L.P. | ### Parametry urządzenia |  |  |  | ### Wartość wymagana |  |  |  | ### Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GENERATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2014 roku |  |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 1a |  |  |  | Niezależne zasilanie z akumulatora |  |  | Tak |  |  |
|  | Generator H.F. (wysokiej częstotliwości) |  |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość generatora [kHz] |  |  |  | ##### Min. 100 |  |  |  |  |
|  | ##### Moc [kW] |  |  |  | Min. 30 |  |  |  |  |
|  | Zakres napięć generatora [kV] |  |  |  | Minimalne: ≤ 40 Maksymalne: ≤ 125 |  |  |  |  |
|  | Maksymalny prąd [mA] |  |  |  | Min. 425 |  |  |  |  |
|  | Zakres [mAs] |  |  |  | Min. 0.5 – 200 |  |  |  |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji [ms] |  |  |  | ≤ 1,2 |  |  |  |  |
|  | PANEL DOTYKOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy typu „Touch Screen” do sterowania pracą aparatu |  |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Wybór techniki ekspozycji z panelu dotykowego |  |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Praca w technice dwupunktowej (niezależny wybór mAs i kV) |  |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Praca w technice trzypunktowej (niezależny wybór mA, czasu ekspozycji i kV) |  |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Wybór typu sylwetki Pacjenta dorosłego z panelu dotykowego |  |  |  | Tak, Min. 3 typy sylwetki |  |  |  |  |
|  | Wybór sylwetki Pacjenta pediatrycznego z panelu dotykowego (niezależniy od wyboru typu sylwetki pacjenta Dorosłego) |  |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Baza Danych Pacjenta z możliwością edycji i wpisywania danych demograficznych Pacjenta |  |  |  | Tak, Min. 500 Pacjentów |  |  |  |  |
|  | Wydruk informacji dotyczących ekspozycji, zawierający: - dane demograficzne Pacjenta - parametry ekspozycji - datę i godzinę ekspozycji |  |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Programy anatomiczne |  |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  | LAMPA RTG I KOLIMATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Lampa z anodą rotacyjną |  |  |  | #### Tak |  |  |  |  |
|  | Dwa ogniska lampy |  |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Małe ognisko [mm] |  |  |  | ≤ 0,6 |  |  |  |  |
|  | Duże ognisko [mm] |  |  |  | ≤1,3 |  |  |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody lampy RTG [kHU] |  |  |  | ≤ 100 |  |  |  |  |
|  | Pojemność cieplna głowicy lampy RTG [kHU] |  |  |  | ≤ 500 |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie lampy RTG przed przegrzaniem |  |  |  | Tak, Opisać |  |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania zamienników* lampy RTG od innego producenta. Podać nazwę przynajmniej jednego zamiennika. *przez zamiennik należy rozumieć lampę innego producenta niż lampy zastosowanej w oferowanym aparacie, ale o parametrach pozwalających na jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i nie wpływających na inne parametry aparatu |  |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Kolimator posiadający min. trzy płaszczyzny ruchomych przysłon, których położenie można regulować |  |  |  | Tak, Podać nazwę i typ kolimator, producenta oraz opisać |  |  |  |  |
|  | INNE PARAMETRY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Hamulec nożny ruchu wzdłużnego aparatu |  |  |  | #### Tak |  |  |  |  |
|  | ##### System jezdny składający się ze wszystkich kół skrętnych |  |  |  | #### Tak |  |  |  |  |
|  | ##### Wielkość obszaru zdjęciowego przy odl. Ognisko – film 1 m [cm] |  |  |  | #### Min. #### 35 x 43 |  |  |  |  |
|  | ##### Regulowane przysłony wewnątrz kolimatora do ustawiania obszaru promieniowania w trzech niezależnych płaszczyznach |  |  |  | #### Tak |  |  |  |  |
|  | ##### Oświetlenie pola operacyjnego |  |  |  | #### Tak |  |  |  |  |
|  | Długość kabla zasilającego [m] |  |  |  | ≥ 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | ##### Obrót lampy RTG wokół osi poprzecznej [°] |  | ≥ 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | ##### Obrót lampy RTG wokół osi wzdłużnej [°] |  | ≥ +/-180 |  |  |  |  |
|  |  |  | ##### Obrót kolimatora względem obudowy lampy RTG [°] |  | ≥+/-90 |  |  |  |  |
|  |  |  | ##### Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | ##### Zasilanie z gniazda o napięciu 230 V |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | ##### Maksymalny pobór prądu [A] |  | ≤ 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | ##### Pojemnik na kasety |  | #### Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | ##### Wymiary transportowe aparatu: [wys. / szer. / dł] |  | #### Podać |  |  |  |  |
|  |  |  | ##### Waga aparatu [kg] |  | #### Max. 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja użytkowania w języku polskim |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | Wykonanie testów akceptacyjnych na koszt oferenta |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | ### WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  |  | Tak |  |  |  |
| 45. |  |  | Min. 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych licząc od daty sprzedaży |  |  | Tak |  |  |  |
| 46. |  | Lokalizacja najbliższego punktu serwisowego |  |  |  | #### Podać |  |  |  |

Podpis Wykonawcy

…………………………………

Zamawiający prosi wszystkich Wykonawców o uwzględnienie dokonanej zmiany w swojej ofercie przetargowej.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach