ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat z systemem do badań zaburzeń neurologicznych EMG - 1 SZT.

Producent / Kraj: .................................................................................

Typ / Model urządzenia: ......................................................................

| L.p | Parametr parametry techniczne | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do badań zaburzeń neurologicznych - EMG, przewodnictwa nerwowego | TAK/NIE |  |
| 2 | System zainstalowany na wózku jezdnym wyposażonym w gumowe koła z blokadą; wysuwaną szufladę na klawiaturę oraz myszkę; szuflada z regulacją wysokości i kąta nachylenia; do wózka przymocowane regulowane wychylno obrotowe ramię do zamocowania głowicy i uchwytu dla stymulatora elektrycznego ,oraz uchwytu do igieł koncentrycznych, mocowanie monitora LCD, półka na drukarkę oraz transformator separujący, możliwość ukrycia przewodów w profilach głównych wózka. |  |  |
|  | Zasilacz sieciowy 230V/50Hz z transformatorem separującym 230V/230V wyposażony w izolowane galwanicznie gniazda 230V/50Hz do podłączenia wszystkich urządzeń systemu, |  |  |
|  | System wyposażony w jednostkę bazową z 2 kanałową głowicą wzmacniaczy biologicznych. |  |  |
|  | Połączenie jednostki bazowej aparatu z komputerem PC poprzez wejście USB o minimalnej szybkości 480Mb/sek |  |  |
|  | Jednostka bazowa wyposażona w: - min.4 wejścia/wyjścia TTL - min. 4 wbudowane porty USB do podłączania urządzeń peryferyjnych - wbudowane min 2 głośniki o oporności max. 4Ohm |  |  |
|  | Gniazda podłączeń na panelu tylnym jednostki bazowej kodowane kolorami |  |  |
|  | Podłączanie stymulatorów elektrycznych/ głowicy wzmacniaczy za pomocą szybkozłączek typu Lemo kodowanych kolorami odpowiadającymi kolorom gniazd na panelu tylnym jednostki bazowej |  |  |
|  | Panel główny jednostki bazowej wyposażony w : - dwufunkcyjne pokrętła oznaczone kolorami, kolory tożsame z wybranymi przyciskami w oprogramowaniu - przyciski funkcyjne min. 7 sztuk uaktywniające funkcje ustawione w oprogramowaniu - przycisk wyzwalania bodźca powtarzalnego - przycisk uśredniania - przycisk zmiany szerokości bodźca elektrycznego - przycisku zapisywania i usuwania wybranej sekwencji - przycisk aktywacji tabelarycznego zestawienia wyników badań - przycisk szybkiego drukowania raportu - przycisk przejścia do następnego badania |  |  |
|  | Głowica wyposażona w 2 kanały z gniazdami 5 polowymi DIN oraz dwa kanały z wejściami Touch Proof |  |  |
|  | Głowica wyposażona w wbudowany moduł pomiaru poprawności działania elektrod |  |  |
|  | Konstrukcja głowicy powinna wykonywać konwersje sygnału A/D w samej głowicy |  |  |
|  | Możliwość włączania/wyłączania głowicy za pomocą wbudowanego przycisku na głowicy |  |  |
|  | Producent powinien umożliwiać upgrade kanałów głowicy poprzez wymianę głowicy lub odblokowanie w programie większej ilości kanałów |  |  |
|  | Parametry wzmacniaczy głowicy: - Czułość: od min. 0,05 μV/div do max 10 mV/div - CMRR > 115 dB - Filtr Lowcut : min. od 0,3 Hz do 500Hz - Filtr Highcut: min. od 30Hz do 15kHz - Impedancja wejściowa wzmacniacza: >1000Mohm ( w trybie common mode) - Szum (dla głowicy 2 kanałowej): <0,6uV - Przetwornik A/D: min 16 bitów - Próbkowanie: min. 99 kHz/kanał - Skala stałej czasu: min 0,1 do 1000ms/div w min. 20 krokach - Filtr Notch 50/60Hz oraz możliwość ustawienia własnych wartości filtru. |  |  |
|  | Pomiar impedancji dla kanałów ACT, REF i GND |  |  |
|  | Możliwość zapisu wyniku impedancji i umieszczenia w raporcie |  |  |
|  | Głowica wyposażona w wbudowany self -test |  |  |
|  | System umożliwiający kalibracje głowicy z możliwością ustawienia parametrów sygnału kalibracyjnego fali prostokątnej - amplitudy w zakresie min. 50-1000uV oraz częstotliwości min. 100Hz |  |  |
|  | Wymiary głowicy: max. 3 x 10,5x13,5 cm |  |  |
|  | Waga głowicy: max. 0,3 kg |  |  |
|  | Programowalny ręczny stałoprądowy stymulator elektryczny wyposażony: - w min. 3 przyciski z możliwością dowolnego programowania dla każdego protokołu badania niezależnie - funkcję zmiany polaryzacji elektrod - możliwość zmiany kąta elektrod - przyciski umożliwiające wyzwalanie/akceptacje bodźca - pokrętło regulacji parametrów - m.in. natężenie prądu, odległość |  |  |
|  | Wymagane parametry stymulatora elektrycznego: - natężenie prądu w zakresie min.0-100mA - szerokość pulsu min 50us do min 1000us - typy pulsacji: pojedyncza, dual, triple, train, dual train - rozdzielczość prądowa min. 0,3mA - Powtarzanie bodźca od min. 0,1 do 200 Hz uzależnione od wykonywanego protokołu badania |  |  |
|  | Programowalny jedno klawiszowy przycisk nożny z możliwością ustawienia funkcji niezależne dla każdego protokołu |  |  |
|  | Przycisk nożny podłączany poprzez USB do jednostki bazowej aparatu |  |  |
|  | Parametry komputera PC - min. Procesor INTEL Core i3. - min. RAM 2x2048 MB. - Dysk twardy min.1 TB SATA - Karta graficzna min.1GB - Windows 7 HP - Nagrywarka DVD-RW - Monitor min. 22” LCD IIYAMA - Drukarka atramentowa HP - Mysz + podkładka - Klawiatura. - Pakiet MS Office Word |  |  |
|  | Oprogramowanie do wykonywania badań EMG i NCV: - Definiowanie zakresu norm i znakowanie nieprawidłowych wartości, - Określenie norm względem przedziałów wiekowych - Funkcja atlasu anatomicznego wyświetlająca wynik badania EMG i NCV w sposób graficzny 3D na kolorowym modelu anatomicznym z możliwością umieszczenia grafiki w raporcie. - Funkcja tabelaryzacji wyników umożliwiająca szybkie zestawienie wykonanych badań w formie tabelarycznej - Funkcja umożliwiająca wykonanie obliczenia i kompleksowego wyświetlenia wykonanych pomiary z użyciem danych z różnych nerwów lub fali F - Dedykowane oprogramowanie do generowania i konfigurowania własnych raportów na bazie MS Word - Programowalna lista badań umożliwiająca stworzenie własnego protokołu badań na podstawie pre-definiowanych protokołów testów pogrupowanych tematycznie względem rodzajów badań. - Możliwość obliczania szybkości przewodzenia z uwzględnieniem korekcji współczynnika temperaturowego - Funkcja kodowania danych wyjściowych w formacie ASCII (wszystkie protokoły badań) - Konfiguracja przystosowana do pracy w sieci i współpraca z HL7 - Dożywotnia aktualizacja oprogramowania - Bezpłatne telefoniczne wsparcie techniczne producenta |  |  |
|  | Badanie EMG: - live, raster, trigger mode, - analiza SMUA, - analiza MMUA - analiza IPA - min.10 minutowy bufor zapisu EMG - konwersja zapisu do formatu audio lub video - narzędzie MUP do wykonania szybkiej analizy interesujących jednostek motorycznych - tworzenie listy komentarzy z możliwością ich zmiany po wykonaniu badania - Możliwość zdefiniowania trybów rejestracji wzmacniacza dla badań EMG - Możliwość ustawienia na przycisku funkcyjnego kolejności przechodzenia do kolejnego etapu badania EMG - Automatyczne wprowadzanie % polifazowości przebiegu EMG w tabeli wyniku - Opcja wykonywania SFEMG; Real SFEMG |  |  |
|  | Szybkość przewodnictwa NCV: - przewodnictwo ruchowe, - przewodnictwo czuciowe, - przewodnictwo mieszane, - inching, - fala F, - odruch H, - SSR (współczulna reakcja skóry) - próba miasteniczna z możliwością automatycznego ustawiania protokołu badania - funkcja automatycznego porównywania stronami dla badań NCV; - funkcja historii przeglądania do 30 zapisanych sekwencji i wyboru najlepiej wykonanej sekwencji badania NCV - Automatyczne umieszczanie kursorów dla badań NCV, fali F i odruchu H oraz potencjałów wywołanych - Funkcja sortowania w tabeli podsumowującej badanych nerwów i mięśni alfabetycznie oraz stronami |  |  |
|  | - Możliwość wł/wył histogramu dla próby RNS |  |  |
|  | - Możliwość wyboru sekwencji do określenia dekremnetu RNS w oknie głównym badania |  |  |
|  | Analiza IPA (Interference Pattarn Analysis): - Określenie interferencji pod względem ilościowym - Porównywanie wzorów : amplituda – ilość powtórzeń, ilość krótkich segmentów – aktywność - Odniesienie normatywne w postaci „chmurki” dla kilku mięśni - Możliwość wykonania w czasie rzeczywistym lub w trybie off-line |  |  |
|  | Oprogramowanie do wykonywania potencjałów wywołanych AEP: - typ stymulacji: klik, szum, impuls tonalny, - poziom stymulacji od -10 do 95 dB, - Maskowanie szumu białego: przeciwstronnie maskowanie w zakresie od 0 do 80dB poniżej poziomu bodźca - możliwość użycia słuchawek - do wyboru zewnętrznych lub wewnętrznych „wtyczki”); - Automatyczne ustawianie kursorów - Programowanie norm pozwalających określenie wartości nieprawidłowych |  |  |
|  | Oprogramowanie do wykonywania potencjałów wywołanych VEP - możliwość wyboru stymulatora w zestawie: 3” stymulator LED, gogle LED lub min15” monitor LCD - ilość pół szachownicy :2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 - Automatyczne ustawianie kursorów - Programowanie norm pozwalających określenie wartości nieprawidłowych |  |  |
|  | Moduł potencjałów VEP powinien być wyposażony w dedykowany sensor kalibracji monitora LCD |  |  |
|  | System wyposażony w opcje oprogramowanie do automatycznego testowania poprawności działania jednostki bazowej i parametrów głowicy |  |  |
|  | Gwarancja min12 miesięcy max 36 miesięcy |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi systemu i wykonywania badań podczas instalacji systemu oraz szkolenie w ośrodku prowadzącym szkolenie z zakresu wykonywania i opisywania badań EEG |  |  |