## Defibrylator
Sprawa P/25/05/2015/AM
Wymagane parametry techniczne i eksploatacyjne
Pakiet nr 1
Defibrylator - 1 szt
Nazwa:
Typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Dane ogólne aparatu
1 | Defibrylator dla dzieci i dorosłych z możliwością monitorowania i defibrylacji | tak
2 | Rodzaj fali defibrylacyjnej - dwufazowa | tak
3 | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dzieci i dorosłych | tak
4 | Urządzenie wyposarzone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta | tak
5 | Zakres wyboru energii w trybie manualnym 4-360 J | tak
6 | Zakres wyboru energii w trybie AED 150-360 J | tak
7 | Dostępne min. 24 poziomów energii | tak
8 | Ładowanie energii w czasie nie większym niż 5s. do energii 200J | tak
9 | Ekran monitora kolorowy, przekątna ekranu min. 5 cali | tak
10 | Zasilanie akumulatorowo-sieciowe | tak
11 | Możliwość wykonania kardiowersji | tak
12 | Manualna defibrylacja | tak
13 | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max. 6 kg | tak
14 | Szerokość wydruku: 50mm | tak
15 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez koniecznościmanualnego właczaniaurządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230 V | tak
16 | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | tak
17 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min. | tak
18 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG regulowane, min. 5 pozimów wzmocnienia od 0,25 do 4 cm/Mv | tak
19 | Moduł pulsoksymetrii oraz stymulacji | tak
20 | Instrukcja obsługi w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej | tak
21 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia przy odbiorze technicznym urzadzenia | tak
Warunki gwarancji i serwisu
1 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | tak
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyny na terenie Polski | tak
3 | Instrukcja obsługi w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej | tak
4 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak
5 | Lokalizacja najbliższego punktu serwisowego | podać
Termin dostawy - max. 6 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 2
1. | Respirator stacjonarno- transportowy | szt 2
Nazwa:
Typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
I. Wymagania ogólne respiratora
1 | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci | TAK
2 | Waga respiratora do 4 kg | TAK
3 | Respirator odporny na wstrząsy | TAK
4 | Respirator o stopniu ochrony min IP34 | TAK
5 | respirator z możliwością zasilania z zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12 do 24 V umożliwiające zastosowanie respiratora w ambulansie oraz transporcie lotniczym | PODAĆ
6 | Obsługa poprzez pokrętło i ekran dotykowy | TAK
7 | Obsługa i komunikaty w języku polskim | PODAĆ
8 | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 8,4” rozdzielczość min. 640x 480 px. | TAK
9 | System testów sprawdzających działanie respiratora | TAK
10 | Funkcja autotestu dokonywana automatycznie lub na żądanie po włączeniu respiratora | TAK
11 | Przygotowany do pracy z wymiennikami ciepła i wilgoci | TAK
12 | Wbudowany uchwyt/rączka do przenoszenia | TAK
II. Zasilanie pneumatyczne
13 | Własne zasilanie w powietrze z wbudowanej w aparat turbiny | TAK
14 | Zasilanie w tlen z sieci szpitalnej o ciśnieniu min. 2,8 do 6 bar oraz wejście niskociśnieniowe od 0 do 1,5 bar i przepływie do 15 l/min | TAK
II. Zasilanie elektryczne
15 | Zasilanie AC 220-240 V, 50/60Hz | TAK
16 | Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania pracy respiratora na minimum 2,5 godziny. | TAK, podać
17 | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego podczas stand-by max 2,5 godziny | TAK
III. Tryby wentylacji
18 | Wentylacja objętościowa wymuszona i asystująca z przepływem: stałym oraz opadającym | TAK
19 | Wentylacja ciśnieniowa wymuszona i asystująca | TAK
20 | SIMV z PS | TAK
21 | Wentylacja PSV | TAK
22 | CPAP | TAK
23 | Możliwość programowania westchnięć | TAK
24 | Wentylacja bezdechu z regulacją objętości, częstości oddechowej oraz czasu reakcji, | TAK
25 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV | TAK
26 | Pauza wdechowa oraz wydechowa | TAK
27 | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2 | TAK
28 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, Duo Levels | TAK/NIE podać
29 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji PRVC, tryb wentylacji ze zmiennym ciśnieniem i docelową objętością oddechową | TAK/NIE podać
30 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji PSIMV (Wentylacja wspomagana przerywana kontrolowana ciśnieniem) | TAK/NIE podać
IV. Parametry regulowane
31 | Częstość oddechów min.: 1-70 odd/min | TAK, podać
32 | Objętość pojedynczego oddechu min.: 50 – 2000 ml | TAK, podać
33 | Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,3 do 5,0 sek. | TAK
34 | Regulowany stosunek I:E min. 1:9 do 1:1 lub stosunek Ti:Ttot min. 10% - 50% | TAK
35 | Regulacja stężenia tlenu w zakresie od 21 do 100 %O2 | TAK
36 | Ciśnienie wspomagania min od 5 do 40cmH2O | TAK
37 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. 1-10 l/min | TAK
38 | Regulowane kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach spontanicznych min. 20-80% przepływu szczytowego | TAK
39 | Ciśnienie PEEP min od 0 do 20 cmH2O | TAK
40 | Ciśnienie wdechowe min 5 – 50 cmH2O | TAK
V. Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji
41 | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK
42 | Rzeczywista całkowita częstość oddechowa | TAK
43 | Objętość pojedynczego oddechu (wdechowa i wydechowa) | TAK
44 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej (wydechowa) | TAK
45 | Ciśnienie szczytowe | TAK
46 | Ciśnienie średnie | TAK
47 | Ciśnienie Plateau | TAK
48 | Ciśnienie PEEP | TAK
49 | % Przeciek | TAK
50 | Pomiar stosunku I:E lub Ti:Ttot | TAK
51 | Trendy mierzonych parametrów z min. 48godz. | TAK
52 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK
53 | Możliwość automatycznego nastawienia granic alarmowych względem bieżących parametrów wentylacji | TAK
VI. Prezentacja graficzna
54 | Prezentacja na ekranie parametrów nastawianych i mierzonych, oraz krzywych dynamicznych | TAK
55 | Jednoczesne wyświetlanie min. 2 krzywych dynamicznych z pośród : przepływ/czas, ciśnienie/czas, objętość/czas | TAK
56 | Możliwość zamrożenia krzywych do ich analizy | TAK
VII. Alarmy
57 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK
58 | Niskiego ciśnienia lub rozłączenia pacjenta | TAK
59 | Stężenia tlenu min/max | TAK
60 | Za wysokiej częstości oddechowej | TAK
61 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK
62 | Alarm bezdechu | TAK
63 | Awaria zasilania w tlen | TAK
64 | Zatkania gałęzi wdechowej | TAK
65 | Rozładowanie akumulatora | TAK
66 | Dziennik zdarzeń i alarmów zapamiętujący min. 200 ostatnich zdarzeń wraz z opisem | TAK
VIII. Inne wymagania każdego respiratora
67 | Możliwość rozbudowy o zintegrowany w respiratorze pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora | TAK
68 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawianych parametrów | TAK
69 | Wielorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu wydechowego x 2 na urządzenie | TAK
70 | Podstawa jezdna lub uchwyt na ramę łózka | TAK
71 | Torba transportowa | TAK
72 | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK
73 | Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), min. 1 w roku, przez cały okres gwarancji | TAK
74 | Gwarancja min. 24miesiące | TAK
75 | Autoryzowany serwis | TAK, podać
76 | Szkolenie personelu. | TAK
Termin dostawy - max. 8 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 3
| Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta | szt 1
Nazwa:
Typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1. | Wymiary | 30 x 19 x 24 [cm]
2. | Masa | 7 kg ±10%
3. | Zasilanie | 220V 50Hz ±10%
4. | Zakres temperatur pracy | 16 - 26°C
5. | Metoda ogrzewania | Czyste ciepłe powietrze wdmuchiwane do kocyka przykrywającego pacjenta
6. | Możliwość wydmuchiwania powietrza w temperaturze otoczenia | TAK
7. | Prędkość wydmuchiwanego powietrza | 8 – 9 m/s
8. | Dokładność ogrzewania | 1°C
9. | Zakres zmian temperatury wydmuchiwanego powietrza | 32 – 44°C, Przynajmniej 4 przedziały temperatur
10. | Względny poziom głośności | 45dBA
11. | Podwójny system zabezpieczeń przed oparzeniem pacjenta | TAK
12. | Wyświetlacz temperatury wydmuchiwanego powietrza z czujnika umieszczonego na końcu rury (od strony pacjenta) | TAK
13. | Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia i spadku ustalonej temperatury wydmuchiwanego powietrza | TAK
14. | Alarm dźwiękowy i wizualny odłączenia rury od dmuchawy | TAK
15. | Uchwyt do mocowania na typowym stojaku | TAK
16. | Uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK
17. | Uchwyt do zawieszenia rury | TAK
18. | Pewny i wygodny sposób mocowania rury do portu koca | TAK, umożliwiający wzajemne obracanie rury w porcie koca
19. | Długa rura doprowadzająca powietrze do kocyka | TAK, długość minimum 2m przy swobodnie rozłożonej (nie rozciągniętej) rurze
20. | Odpinana rura doprowadzająca powietrze | TAK, możliwość odpinania rury przez użytkownika bez dodatkowych narzędzi
21. | Wbudowany filtr powietrza 0,2mm | TAK
22. | Prosta obsługa i konserwacja urządzenia | Tak/opisać
23. | Szeroki asortyment kocyków jednorazowych | TAK, Min. koce na różne partie ciała (dla niemowląt, pediatryczne, dla dorosłych, kocyki hemodynamiczne)
24. | Potwierdzenie producenta o niepalności kocyków | TAK
26. | Min.25 szt. kocyków pod pacjenta | TAK
27. | Min. 25 szt. Kocyków pod pacjenta | TAK
Termin dostawy - max. 6 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 4
Aparat do EKG - 1 szt.
Nazwa:
Typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Dane ogólne
1 | Aparat 12-kanałowy | TAK
2 | Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | TAK
3 | Wymiar ekranu 5,7” ; 120 x 89 mm | TAK
4 | Rozdzielczość ekranu (punkty 320 x 240) | TAK
5 | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy | TAK
6 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | TAK
7 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK
8 | Waga około 3,2 kg (z wbudowanym akumulatorem) | TAK
9 | Zasilanie 115V/230V, 50-60Hz | TAK
10 | Szerokość papieru 112 mm | TAK
11 | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | TAK
12 | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | TAK
13 | Ilość drukowanych odprowadzeń: 3, 4, 6, 12 | TAK
14 | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro | TAK
15 | Detekcja kardiostymulatorów | TAK
16 | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | TAK
17 | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | TAK
18 | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | TAK
19 | Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s) | TAK
20 | Sygnał dźwiękowy tętna | TAK
21 | Baza danych minimum 250 zapisów EKG w pamięci aparatu | TAK
22 | Profil automatyczny | TAK
23 | Profil manualny | TAK
24 | Możliwość ustawienia nieograniczonej liczby własnych profili użytkownika | TAK
25 | Tryb LONG (do wykrywania arytmii) | TAK
26 | Nieograniczona liczba profili LONG | TAK
27 | Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce laserowej HP | TAK
28 | Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu | TAK
29 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | TAK
30 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | TAK
31 | Możliwość podłączenia zewnętrznego modułu WiFi/LAN | TAK
32 | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) | TAK
33 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG wchodzące w skład platformy medycznej do obsługi holterów EKG i ABPM, spirometrii oraz próby wysiłkowej | TAK
34 | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | TAK
35 | Opcja torby transportowej | TAK
36 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK
37 | Certyfikat CE i Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK
38 | Autoryzacja od producenta na dystrybucję i serwis urządzeń na terenie Polski | TAK
39 | Możliwość podłączenia do kardiologicznej platformy obsługi systemu holterowskiego EKG, systemu holterowskiego ABPM i wysiłkowego EKG | TAK
40 | Detekcja kardiostymulatora na poziomie: 100 μs/40000 Hz | TAK
41 | Dodatkowy kabel pacjenta | TAK
42 | Wóżek do aparatu EKG | TAK
43 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/podać
Termin dostawy - max. 4 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 5
Aparat Sokołowskiego - 2 szt
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Dane ogólne aparatu
1. | Aparat oparty na stabilnej podstawie stojącej na podłodze, podstawa pięcioramienna zapewniająca stabilność aparatu w pozycji horyzontalnej | tak
2. | Regulacja wysokości żurawia w zależności od wielkości przedramienia | tak
3. | Możliwość zmiany kąta nachylenia żurawia 0°-95° (+/- 5˚) | tak
4. | Regulacja wysokości kolumny aparatu 400mm (+/- 30mm) | tak
5. | Podpórka pod ramię z regulacją obrotową
6. | Regulacja siły wyciągowej mechanizmem śrubowym 200mm | tak
7. | Urządzenie umożliwiające rotację przedramienia i dłoni przegubem kulowym jak również pozwalające zablokować klamrę wyciągową w dowolnym położeniu. | tak
8. | Aparat wykonany z rur i prętów ze stali kwasoodpornej polerowanej | tak
9. | Dwie klamry wyciągowe w kształcie podkowy do chwytu dłoni za palce w dwóch rozmiarach. | tak
10. | Osłona chwytu za palce wykonana z profilowanej miękkiej gumy silikonowej uniemożliwiającej wyślizgnięcie się palców w trakcie zabiegu | tak
11. | Adapter umożliwiający używanie wyciągu za pomocą koszyczków zamiast klamer wyciągowych. | tak
12. | Łącznik-przystawka umożliwiający realizację wyciągu w położeniu horyzontalnym | tak
13. | Gwarancja 60 miesięcy | tak
Termin dostawy - max. 4 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 6
Monitor temperatury wewnetrznej pacjenta - 1 szt
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Dane ogólne aparatu
1. | Sterownik do nieinwazyjnego, systemu monitorowania temperatury wewnetrznej pacjenta, który w sposób ciągły mierzy temperaturę pacjenta w całym procesie okołooperacyjnym, zapewniając dokładny pomiar temperatury corowej porównywalnym jedynie z pomiarami temperatury wewnętrznej przez cewniki tętnicy płucnej | tak
2. | Jednorazowy czujnik do nieinwazyjnego pomiaru temperatury wewnętrznej pacjenta, umieszczany na czole, wykorzystujący wytworzenie; strefy idealnej izolacji eliminującejutratę ciepła do otoczenia, prowadzącej do powstania izotermicznej ścieżki, umożliwiającej przedostanie się temperatury wewnętrznej na powierzchnię ciała. 25 szt. czujników | tak
Termin dostawy - max. 4 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 7
Zestaw do magnetostymulacji - 1 szt
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Dane ogólne aparatu
1 | Adapter (rozdzielacz) do aplikatorów | tak
2 | Eliptyczny aplikator jasny lub zielony | tak
3 | Mata -aplikator duży | tak
4 | Poduszka - aplikator mały | tak
5 | Sterownik | tak
6 | Pokrowiec Transportowy | tak
7 | Gwarancja min. 24 miesiące | tak/podać
Termin dostawy - max. 4 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 8
Tor wizyjny Full HD (telekamera) z osprzętem
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
I. | Kamera endoskopowa - 1 kpl
1 | Sterownik kamery o konstrukcji modułowej, otwarty na przyszłą rozbudowę polegającą na możliwości jednoczesnego podłączenia dwóch głowic kamer endoskopowych | tak
2 | Wyjścia cyfrowe wideo do podłączenia monitora operacyjnego min.: 2 x DVI-D (Full HD 1920 x 1080p), 1 x 3G-SDI | tak
3 | Min. 4 gniazda USB do podłączenia zewnętrznej klawiatury, pamięci typu Pen Drive, myszki | tak
4 | Funkcja filtru cyfrowego eliminująca widmo czerwone światła widzialnego w celu lepszego różnicowania struktur tkankowych z możliwością włączenie i wyłączenie w dowolnym momencie | tak
5 | Tryb cyfrowej redukcji różnic w jasności obrazu w celu wyświetlania jednolicie oświetlonego obrazu z możliwością włączenie i wyłączenie w dowolnym momencie | tak
6 | Tryb cyfrowego wzmacniania kontrastu kolorów w celu uwydatnienia struktury powierzchniowej tkanki z możliwością włączenie i wyłączenie w dowolnym momencie | tak
7 | Funkcja PIP (obraz w obrazie) umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie rzeczywistego obrazu z kamery endoskopowej i obrazu z włączonym filtrem / trybem na ekranie monitora operacyjnego | tak
8 | Funkcja zapisu zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 oraz sekwencji wideo w pamięci typu PenDrive bezpośrednio podłączonej systemu wizyjnego, w zestawie pamięć PenDrive 32 GB; sterowanie zapisem poprzez przyciski głowicy kamery, menu operacyjne i podłączoną klawiaturę | tak
9 | Manu operacyjne kamery wyświetlane wzdłuż lewej lub prawej krawędzi ekranu w postaci inteligentnych ikon informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji | tak
10 | Funkcja dowolnej konfiguracji menu operacyjnego, tj. możliwość dodawania i usuwania poszczególnych ikon | tak
11 | Funkcja zoom'u cyfrowego, min. 5 poziomów regulowana poprzez przyciski na głowicy kamery | tak
12 | Funkcja zapamiętania indywidualnych ustawień do minimum 5 profili użytkowników | tak
13 | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | tak
14 | Funkcja wyświetlania wskaźnika na ekranie monitora do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | tak
15 | Funkcja wprowadzania danych pacjenta w celu wyświetlania ich na ekranie monitora operacyjnego, możliwość wprowadzenia min. imienia i nazwiska pacjenta | tak
16 | Głowica kamery 3 CCD wyposażona w min. 3 przyciski w tym 2 programowalne, zoom optyczny min. 2 x, minimalna czułość nie gorsza niż 1,2 lux - 1 szt. | tak
17 | W zestawie klawiatura silikonowa do obsługi kamery i wprowadzania danych pacjenta | tak
II. | Monitor operacyjny - 1 kpl.
19 | Monitor medyczny o przekątnej min. 27 cali | tak
20 | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli | tak
21 | Kontrast min. 3000:1 | tak
22 | Wyświetlanie formaty obrazu 4:3,16:9 | tak
23 | Wejścia / wyjścia cyfrowe: DVI-D | tak
24 | Funkcja obraz w obrazie (PIP) | tak
25 | Waga < 10 kg | tak/podać
III. | Osprzęt
3 | Światłowód, średn. 4,8 mm, dł. 300 cm – 1 szt. | tak
4 | Optyka 0 st. średn. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna z systemem soczewek wałeczkowych, z informacją umieszczoną na optyce potwierdzającą autoklawowalność oraz średnicę kompatybilnego światłowodu .– 1 szt. | tak
5 | Dren insuflacyjny CO2, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zastosowania z urządzeniem KS Electronic ENDOFLATOR – 1 szt. | tak
6 | Dren ssący (dwuczęściowy), długi, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do pokrywy – 1 szt. | tak
7 | Dren płuczący, silikonowy, sterylizowalny, do pokryw słoja – 1 szt. | tak
8 | Igła do pojemnika z płynem płuczącym, dł. rob. 22 cm, sterylizowalna – 1 szt. | tak
9 | Kosz druciany na 2 optyki sztywne o dł. do 32 cm i średn. do 10 mm – 1 szt. | tak
10 | Stoper do optyki, średn. 11 mm, jednorazowy, sterylny - 1 opak (12 szt.) | tak
11 | Trokar optyczny 11 mm, dł. 10,5 cm z zaworem wielofunkcyjnym – 1 szt. | tak
12 | Trokar średn. 11 mm, dł. 10,5 cm, gwóźdź piramidalny, z zaworem wielofunkcyjnym – 2 szt. | tak
13 | Trokar średn. 6 mm, dł. 10,5 cm, gwóźdź piramidalny, z zaworem wielofunkcyjnym – 2 szt. | tak
14 | Redukcja 11/5 mm -nasadka na trokar – 1 szt. | tak
15 | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami z zaworem dwudrożnym, średn. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt | tak
16 | Rurka ssąco-płucząca, zakończona kratką ochronną, z zaworem trąbkowym, średn. 10 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | tak
17 | Igła iniekcyjna, z przyłączem LUER-lock, średn. igły 1,6 mm, średn. tulei 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | tak
18 | Kleszcze KELLY, bransze długie 22 mm, obie ruchome, monopolarne, rozbieralne, 3 częściowe, średn. 5 mm, dł. rob. 36 cm – 2 szt. | tak
19 | Kleszcze, długość bransz 24 mm, obie bransze ruchome, rozbieralne, 3 częściowe uchwyt metalowy, średn. 5 mm, dł. rob. 36 cm – 2 szt. | tak
20 | Nożyczki zakrzywione, długość bransz 20 mm, obie bransze ruchome, monopolarne, rozbieralne, 3 częściowe, średn. 5 mm, dł. rob. 36 cm – 2 szt. | tak
21 | Kleszcze typu pazury 2x3, długość bransz 35 mm, jedna bransza ruchoma, rozbieralne, 3 częściowe, uchwyt metalowy, średn. 10 mm, dł. rob. 36 cm – 1 szt. | tak
22 | Kleszcze typu Clickline, monopolarne, obie bransze ruchome, rozbieralne, 3 częściowe, średn. 5 mm, dł. rob. 36 cm – 1 szt. | tak
23 | Kleszcze okienkowe, długość bransz 26 mm, jedna bransza ruchoma, uchwyt metalowy, rozbieralne, 3 częściowe, średn. 5 mm, dł. rob. 36 cm – 2 szt. | tak
24 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, 2 poziomy – 1 szt. | tak
25 | Przewód wys. częst. monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm, do diatermii chirurgicznych typu AUTOCON – 1 szt. | tak
26 | Zestaw konwerterów i światłowodu do podłączenia monitora LCD – 1 szt. | tak
27 | Plastikowa prowadnica typu BERCI do cholangiografii do trokara 11 mm, – 1 szt. | tak
Termin dostawy - max. 8 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 9
Napędy ortopedyczne z oprzyrzadowaniem - 2 szt
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
I. | Napęd do chirurgii urazowej i ortopedii.
1. | Rękojeść napędu - Rękojeść napędu Konstrukcja modularna, lekka obudowa wykonana z aluminium Silnik bezszczotkowy, nie wymaga smarowania rękojeści ani nasadek. Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, oscylacja. Zakres obrotów: - wiercenie min. 0-1500 obr/min - rozwiertak min. 0-500 obr/min Kaniulacja maksymalna min. 4,0 mm Maksymalny moment obrotowy: - wiercenie min. 3,30Nm - rozwiercanie min. 15,7 Nm -moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona. Możliwość zasilania akumulatorami sterylnymi oraz niesterylnymi. System wielofunkcyjny współpracującymi z różnorodnymi nasadkami ( min. 15 ) Możliwość sterylizacji autoklaw, tlenek etylenu, plazma Waga maksymalna 0,56 kg | tak
2. | Nasadka typu Jacobs z kluczem 0-6,35mm– do każdego rodzaju wierteł, drutów Kirschnera, śrub Schanza itp. Prędkość obrotowa: max: 1500 obr./min.; moment obrotowy: 3,30 Nm | tak/podać
3. | Nasadka AO Duża Max. Prędkość 300 obr./min.; moment obrotowy: 15,7 Nm. | tak/podać
4. | Nasadka do drutów Kirschnera o średnicy od 0,7 – 1,8 mm. (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji ). Max. Prędkość 1500 obr./min.; moment obrotowy: 3,30 Nm. Prędkość oraz moment obrotowy regulowany pokrętłem na rękojeści. | tak/podać
5. | Nasadka Hudson Trinkle modyfikowany - Max. Prędkość 300obr./min.; moment obrotowy: 15,7 Nm. | tak/podać
6. | Nasadka do drutów Kirschnera o średnicy od 2,0 – 3,2 mm. (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji ). Max. Prędkość 1500 obr./min.; moment obrotowy: 3,30 Nm | tak/podać
7. | Nasadka Wiertarska AO - Max. Prędkość 1500 obr./min.; moment obrotowy: 3,30 Nm. | tak/podać
8. | Nasadka Piła oscylacyjna - Płynna regulacja prędkości oscylacji 0-30 000 osc/min, (dla trybu pracy piła oscylacyjna), możliwość ustawienia ostrza w 8 pozycjach. Zakres oscylacji ostrza 5o Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki Ostrza do piły poprzecznej. Kształt, wielkość i grubość do wyboru przez Zamawiającego z katalogu Wykonawcy | tak/podać
9. | Pokrywa do sterylnej wymiany baterii wraz z puszką na baterie niesterylne– 2 szt. | tak
10. | Baterie niesterylne 2 szt. | tak
11. | Baterie Akumulator o napięciu : 9.9V • Pojemność: 10,9 Wh kompatybilny z nakładką do sterylnego wkładania akumulatora do rękojeści napędu | tak/podać
12. | Metalowa Kaseta sterylizacyjna- 1szt. | tak
13. | Ostrza do piły oscylacyjej 20 szt. – rozmiary do wyboru przez Zamawiającego | tak
14. | Okres gwarancji na napęd wraz z uchwytami min. 24 m-ce | tak/podać
15. | Okres gwarancji na baterie: 12 m-cy | tak
16. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godz. | tak
17. | Wymagane przeglądy okresowe wykonywane przez autoryzowany serwis w trakcie gwarancji na koszt Wykonawcy | tak
18. | Zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godziny | tak
19. | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego | tak
21. | Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową | tak
21. | Instrukcje w języku polskim | tak
II. | Napęd do chirurgii ortopedycznej.
1. | Rękojeść napędu wiertarskiego- 1 szt. Konstrukcja modularna, lekka obudowa wykonana z aluminium Silniki napędów sterowane elektronicznie o mocy znamionowej 250W z ograniczeniem prądowym mocy maksymalnej 600W Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, oscylacja. Zakres obrotów: - wiercenie min. 0-1200 obr/min - rozwiertak min. 0-270 obr/min Kaniulacja maksymalna min. 4.0 mm Maksymalny moment obrotowy: - wiercenie min. 4.63Nm - rozwiercanie min. 17.74Nm -moment obrotowy regulowany pokrętłem na rękojeści Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona. System wielofunkcyjny współpracującymi z różnorodnymi nasadkami ( min. 15 ) | tak
2. | Nasadka typu Jacobs z kluczem 0-6,35mm Prędkość obrotowa: max: 1200 obr./min.; moment obrotowy: 17.74 Nm | tak/podać
3. | Nasadka AO Duża Max. Prędkość 1200/270 obr./min.; moment obrotowy: 4.63/17.74 Nm. Regulowane na rekojeści | tak/podać
4. | Nasadka do drutów Kirschnera o średnicy od 0,7 – 1,8 mm. (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji ). Max. Prędkość 1200/270 obr./min.; moment obrotowy: 4.63/17.74 Nm. Prędkość oraz moment obrotowy regulowany pokrętłem na rękojeści. | tak/podać
5. | Nasadka Hudson Trinkle modyfikowany Max. Prędkość 1200/270 obr./min.; moment obrotowy: 4.63/17.74 Nm. Prędkość oraz moment obrotowy regulowany pokrętłem na rękojeści. | tak/podać
6. | Nasadka do drutów Kirschnera o średnicy od 2,0 – 3,2 mm. (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji ). Max. Prędkość 1200/270 obr./min.; moment obrotowy: 4.63/17.74 Nm. Prędkość oraz moment obrotowy regulowany pokrętłem na rękojeści. | tak/podać
7. | Piła oscylacyjna | tak
8. | Rękojeść napędu z pokrywą rękojeści (autoklawowalne) Konstrukcja modularna, lekka obudowa wykonana z aluminium Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona. Silniki napędów sterowane elektronicznie o mocy znamionowej 250W z ograniczeniem prądowym mocy maksymalnej 600W Płynna regulacja prędkości oscylacji 0-12 000 osc/min, (dla trybu pracy piła oscylacyjna), Zakres oscylacji ostrza 5o Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki Ostrza do piły poprzecznej. Kształt, wielkość i grubość do wyboru przez Zamawiającego z katalogu Wykonawcy | tak/podać
9. | Pokrywa do sterylnej wymiany baterii wraz z puszką na baterie niesterylne– 2 szt | tak
10. | Baterie niesterylne 2 szt | tak
11. | Baterie Akumulator o napięciu : 9.6V • Pojemność: 18.24 Wh kompatybilny z nakładką do sterylnego wkładania akumulatora do rękojeści napędu | tak/podać
12. | Uniwersalna ładowarka baterii z systemem monitorowania stanu naładowaniaakumulatorów, kondycjonowania baterii oraz ich testowania | tak
13. | Metalowa Kaseta sterylizacyjna | tak
14. | Ostrza do piły oscylacyjej 20 szt. – rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. | tak
15. | Okres gwarancji na napęd wraz z uchwytami min. 24 m-ce Okres gwarancji na baterie: 12 m-cy Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godz. Wymagane przeglądy okresowe wykonywane przez autoryzowany serwis w trakcie gwarancji na koszt Wykonawcy Zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godziny | tak/podać
16. | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową Instrukcje w języku polskim | tak
III. | Rozwiertaki Bixcut
1. | Rozwiertaki Bixcut, ø7,0 mm; dł. 400 mm; 1 szt | tak
2. | Rozwiertaki Bixcut, ø8,0 mm; dł. 400 mm; 1 szt | tak
3. | Rozwiertaki Bixcut, ø9,0 mm; dł. 400 mm; 1 szt | tak
4. | Rozwiertaki Bixcut, ø10,0 mm; dł. 400 mm; 1 szt | tak
5. | Rozwiertaki Bixcut, ø11,0 mm; dł. 400 mm; 1 szt | tak
6. | Rozwiertaki Bixcut, ø12,0 mm; dł. 400 mm; 1 szt | tak
7. | Rozwiertaki Bixcut, ø13,0 mm; dł. 400 mm; 1 szt | tak
8. | Rozwiertaki Bixcut, ø14,0 mm; dł. 400 mm; 1 szt | tak
Termin dostawy - max. 6 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 10
Aparat do elektrokoagulacji - 1 szt
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Dane ogólne aparatu
1 | Aparat elektrochirurgiczny | tak
2 | Włącznik nożny 1-przyciskowy, kabel dł. 5 m, wtyk 6-pinowy | tak
3 | Kabel bipolarny, dł. 3 m, złącze proste, wtyk 2-pinowy | tak
4 | Szczypce bipolarne, proste, 1 mm, dł. 195 mm | tak
5 | Szczypce bipolarne, proste, 2 mm, dł. 195 mm | tak
6 | Szczypce bipolarne, kątowe, 1 mm, dł. 195 mm | tak
7 | Szczypce bipolarne, kątowe, profil, 2 mm, dł. 195 mm | tak
8 | Gwarancja min. 24 miesiące | tak/podać
Termin dostawy - max. 4 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 11
Materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe - 4 szt
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Materac
1 | Air - mikrootwory | tak
2 | Pasy stabilizujące, troczące | tak
3 | Zawór CPR | tak
4 | Łatwoślizg | ROLO
5 | Pokrowiec membramaMed | 1 na zamek, 1 w formie gładkiej
6 | Skuteczność medyczna w zakresie 160-170 kg | tak/podać
7 | uzytkowa wartość ciśnienia w zakresie 10-100 mmHg | tak/podać
8 | Wymiary po napompowaniu 200x90x14 cm lub 200x90x15 cm | tak/podać
9 | Wkład gąbkowy dna materaca o wysokości 3 cm | tak
10 | Wzmocnienie przewodów zasilających | tak
11 | Ilość komór głównych powietrza | 3
12 | Ilość komór poprzecznych | min. 20
13 | Szybkozłączki komór | tak
14 | Tryb pracy ciągły (zmienny lub statyczny) | tak
15 | Masa własna | max. 10 kg
16 | Temperatura pracy | od 10 do 45 stopni Celcjusza
17 | Temperatura magazynowania | od -15 do 70 stopni Celcjusza
18 | Dopuszczalna wilgotność podczas pracy i magazynowania | od 20 do 80%
19 | Zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | tak
Pompa
1 | funkcja wyboru wartości ciśnienia w materacu w zakresie 10-50 mmHg | tak
2 | Funkcja wyboru czasu cyklu: 10, 15, 20 minut | tak
3 | Wydajność min. 16 l/min. | tak
4 | Pobór mocy <20W | tak
5 | Tryb serwisowy | tak
6 | Automatyczna kontrola bezpiecznego poziomu wartościciśnienia z funkcją autokorekty | tak
7 | Wybór trybu statycznego | tak
8 | Funkcja bezpiecznego blokowania wprowadzonych na panelu sterowania parametrów | tak
9 | Mikroprocesorowy czuknik ciśnienia | tak
10 | Sygnalizacja dźwiękowa spadku ciśnienia | tak
11 | Wyłącznik alarmu spadku ciśnienia | tak
12 | Lampka kontrolna prawidłowego ciśnienia | tak
13 | Lampka kontrolna nieprawidłowego ciśnienia - alarm wizualny spadku ciśnienia | tak
14 | Zewnętrzny filtr powietrza | tak
15 | System alarmów dźwiękowych i wizualnych zgodny z normą EN 60601-1-8 dotyczącą wymogów bezpieczeństwa systemów alarmowych w medycznych systemach elektrycznych | tak
16 | Dotykowy panel sterujący | tak
17 | Diody kontrolne załączonych funkcji | tak
18 | Gniazdo szybkozłączki dla przewodów powietrza | tak
19 | Kabel sieciowy dł. min. 450 cm | tak
20 | Zewnętrzny dostęp do bezpieczników | tak
21 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | tak/podać
22 | Zaczepy do zawieszenia pompy na łóżku | tak
23 | Wyciszone ssawy powietrza | tak
24 | Zasilanie 230V/50Hz | tak
25 | Ciężar pompy max. 4 kg | tak
26 | Certyfikat CE | tak
Termin dostawy - max. 4 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 12
Materace przeciwodleżynowe statyczne - 1 szt
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Materac
1 | Wkład z poduszki Polyair | tak
2 | pokrowiec z możliwością prania 95 stopni Celcjusza | tak
3 | Antypoślizgowa podstawa | tak
4 | Zapinany z trzech stron | tak
5 | Rozmiar 200x90x14cm lub 200x90x15cm | tak
6 | Zaokrąglone rogi | tak
7 | Gęstość piany wiscoelastycznej 80 kg/m³ | tak
8 | Atesty niepalności na pokrowiec i materac | tak
9 | Możliwość zastosowania wkładów pneumatycznych z delikatnej piany pod pięty i kość ogonową | tak
Termin dostawy - max. 4 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 13
Aparat ultrasonograficzny - 2 szt
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
I. Aparat USG dla Oddziału Gin-Położ. -1 szt.
1 | Nowoczesny aparat ultrasonograficzny o małych wymiarach wadze wyposażony w funkcję kolorowego dopplera | Tak
2 | Monitor kolorowy LCD | Przekątna min. 17"
3 | Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania | ≥160 000
4 | Dynamika systemu | >250 dB
5 | Zakres głębokości obrazowania | min. od 2 do 30 cm
6 | Cztery niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę | TAK
7 | Regulacja obrotu monitora | min. +/- 90°
8 | Trzy równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych | TAK
9 | Waga aparatu | maks. 70 kg
10 | Tryby pracy aparatu: Tryby pracy aparatu: 2-D z maksymalna częstotliwość odświeżania (FrameRate) min 700 Hz Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania min.4000 obrazów M-mode Kolor M-mode Doppler kolorowy Power Doppler Doppler PWD o regulacji szerokości bramki min. 1-15 mm Tryb M-mode Duplex (2D/PWD) Triplex (2D/PWD/CD) Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D za pomocą głowic wolumetrycznych Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z maksymalną prędkością min 40 objętości na sekundę | TAK
11 | Obrazowanie harmoniczne | TAK
12 | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) | TAK
13 | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami colordoppler, powerdoppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych –wygładzania obrazów | TAK
14 | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami colordoppler, powerdoppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, Funkcja dostępna na żywo ,na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum | TAK
15 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK
16 | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | TAK
17 | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera | min. +/- 20 stopni
18 | Min. 8 suwaków/ regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK
19 | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK
20 | Możliwość obracania obrazu | lewo-prawo, góra-dół
21 | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego min.x8 | TAK
22 | Głowica konweksowa typu 2D | TAK
23 | Częstotliwość pracy głowicy min. 1-5 MHz +/- 1 MHZ | TAK / Podać
24 | Kąt widzenia - min. 55° | TAK / Podać
25 | Ilość elementów - min. 128 | TAK / Podać
26 | Głowica endovaginalna | TAK
27 | Częstotliwość pracy głowicy min. 5 do 10 MHz +/- 1 MHZ | TAK / Podać
28 | Ilość elementów - min. 128 | TAK / Podać
29 | Promień krzywizny główki max 12 mm | TAK
30 | Kąt widzenia - min. 160° | TAK / Podać
31 | Pakiety obliczeniowe/ raporty do badań - jamy brzusznej -małych narządów - naczyniowych -ginekologicznych -położniczych | TAK
32 | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych | TAK / Podać
33 | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK
34 | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum | TAK
35 | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template | TAK
36 | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań o min. 400 GB pojemności | TAK
37 | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych – minimum : B - Regulacja wzmocnienie 2D gain - Powiększenie obrazu x 8 - Mapy szarości - Koloryzacja - Regulacja funkcji wygładzania obrazu - Zakres dynamiki obrazu PW-Mode - Przesuniecie linii bazowej - Korekcja kąta - Automatyczne kalkulacje - Modyfikacja obliczeń - Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego ColorFlowMode - Przesunięcie Linii bazowej - Mapy koloru - Próg przejścia do analizy koloru Możliwość rozbudowy o 3D wraz z funkcjami: - regulacja wzmocnienia - regulacja płaszczyzn x/y/z -możliwość ugięcia bramki referencyjnej 3D umożliwiająca dopasowanie do anatomii badanych struktur -możliwość zmiany presetu renderingu -możliwość wycinania nie potrzebnych struktur | TAK / Podać
38 | Algorytm półautomatycznego pomiaru podstawowych pomiarów biometrycznych płodu (min. BPD, AC, HC, FL) | TAK
39 | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu | TAK
40 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw tomograficznego. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj.HC,AC,FL,NT,BPD, oraz oceny ryzyka wad chromosomowych. | TAK
41 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o nagrywarkę DVD wbudowaną w aparat nagrywającą ON line na żywo sterowana bezpośrednio z konsoli aparatu | TAK
42 | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych | TAK
43 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | TAK
44 | Wideoprinter czarno-biały małego formatu | TAK
45 | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A-4 | TAK
46 | Zasilanie | 220-240 V 50 Hz
47 | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK
Termin dostawy - max. 4 tygodni od daty podpisania umowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
II. Aparat USG dla Poradni Gin-Położ. -1 szt.
1 | Nowoczesny aparat ultrasonograficzny o małych wymiarach wadze wyposażony w funkcję kolorowego dopplera | Tak
2 | Monitor kolorowy LCD | Przekątna min. 15"
6 | Cztery niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę | TAK
9 | Waga aparatu | maks. 42 kg
10 | Tryby pracy aparatu: 2D (B - mode) z możliwością regulacji kąta obrazowania Spektralny Doppler Pulsacyjny (PW-mode) M-mode B+B/CD Live Color Doppler (CD) Power Doppler (PD) Power Doppler Kierunkowy Tryb M-mode Duplex (2D/M, 2D/PWD) Triplex (2D/PWD/CD) | TAK
11 | Zainstalowane oprogramowanie pomiarowe wraz z raportami z badań -minimum: piersi, brzuszne, małe narządy, tarczycy, ortopedyczne, ginekologicznych, położniczych, echo płodu, urologicznych. | Tak
12 | Możliwość edycji wygenerowanych raportów pomiarowych (min. wystawienie komentarza, zdjęć, edycja czcionki, możliwość wystawienia danych placówki i loga) | Tak
13 | Funkcje postprocessingu dostępne dla obrazów z archiwum (min. wzmocnienie, zmiana map szarości, regulacja dynamiki, automatyczna optymalizacja obrazu 2D, zmiana kąta w Dopplerze pulsacyjnym) | Tak
14 | Obrazowanie harmoniczne dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak
15 | Zakres pracy głowic min 2 - 13 MHz | Tak
16 | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe (min. 9 kątów) dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracujące na żywo z trybami color Doppler, Power Doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych - wygładzania obrazów. Funkcja pracująca w trybie obrazowania trapezowego na głowicach liniowych | Tak
17 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | Tak
18 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | Tak
19 | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera min.+/-20° | Tak
20 | Minimum 8 suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | Tak
21 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (cine loop) | Tak
22 | Głowica konweksowa typu 2D | Tak
23 | Częstotliwość pracy głowicy min. 2-5 MHz | Tak
24 | Kąt widzenia - min. 55° | Tak
25 | Ilość elementów - min. 128 | Tak
26 | Głowica endovaginalna; Częstotliwość pracy głowicy min. 4 do 9 MHz, Ilość elementów - min. 128, pole widzenia min 128 stopni. | Tak
27 | Możliwość rozbudowy o: Automatyczne pomiary biometryczne płodu Automatyczny pomiar IMT Doppler Fali Ciągłej Obrazowanie panoramiczne Anatomiczny M-Mode (dostępny na żywo i z pętli zapisanych w archiwum) Obrazowanie 3D Głowicę kardiologiczną, częstotliwość pracy min 2-4MHz, kąt obrazowania min 90 stopni wraz z Dopplerem fali ciągłej Algorytm półautomatycznego pomiaru podstawowych pomiarów biometrycznych płodu (min. BPD, AC, HC, FL) | Tak
28 | Aktywne gniazdo USB (min 2) do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE | Tak
29 | Videoprinter czarno- biały małego formatu | Tak
30 | Aktywne gniazdo typu HDMI do podłączenia zewnętrznego monitora | Tak
31 | Zasilanie sieciowe 220-240 V 50 Hz | Tak
32 | Autoryzacja producenta do sprzedaży na terenie Polski | Tak
33 | Gwarancja na aparat wraz z wyposażeniem min. 24 m-ce | Tak
Termin dostawy - max. 4 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 14
Stół do terapi Bobath dla dzieci - szt. 2
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Materac
1 | Wymiar: 100 cm x 200 cm | tak
2 | Elektryczna regulacja wysokości z rampy | tak
3 | System kółek jezdnych | tak
4 | Okres gwarancji min. 24 miesiace | tak
Termin dostawy - max. 4 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 15
Stół do terapi manualnej dla dorosłych - 1 szt
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji (wymagany 2014): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Materac
1 | Regulacja wysokości z rampy | tak
2 | System kółek jezdnych | tak
3 | Uchwyty do stabilizacji pasami | tak
4 | Banany stabilizacyjne | tak
5 | Kolor czerwony lub bordo | tak
6 | Zakres wysokości regulowany od 50 do 100 cm | tak
7 | 3 x łamany: regulacja wysokości zagłówka, podnużka i odcinka piersiowego | tak
8 | Wycięcie na twarz w podgłówku z zaślepieniem | tak
9 | Okres gwarancji min. 24 miesiace | tak
Termin dostawy - max. 4 tygodni od daty podpisania umowy