l.dz. P/37/06/2015/HEM                                                                         Starachowice dn. 19.10.2015r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

Nr ogłoszenia 2015/S 139-256264

Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa leczniczych środków technicznych dla Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach”

Rozstrzygnięcie

w zakresie pakietów nr 18, 26

Po dokonaniu dodatkowych czynności oceny ofert działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o rozstrzygnięciu ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie pakietów  j.w.

Pakiet nr 18

Oferta nr 8 Balton sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa  cena 3672,00 zł otrzymuje – 67,00 pkt, jakość – 15,00 pkt,  termin płatności 60 dni otrzymuje -3,00 pkt

Oferta otrzymuje 85,00 pkt

Oferta nr 11 Aesculap Chifa sp. z o.o. 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14 cena 7  236,00 zł otrzymuje – 34,00 pkt, jakość – 15,00 pkt,  termin płatności 30 dni otrzymuje -1,5 pkt

Oferta otrzymuje 50,50 pkt.

Zamawiający jednocześnie zawiadamia:

- że nie odrzucił oferty innego Wykonawcy

- że nie wykluczył żadnego Wykonawcy

Pakiet nr 26

Oferta nr 2 Promed S.A. ul. Krajewskiego 1 B, 01-520 Warszawa  cena 32 999,40 zł otrzymuje – 67,00 pkt., jakość – 15,00 pkt.,  termin płatności 60 dni otrzymuje -3,00 pkt.

Oferta otrzymuje 85,00 pkt. zgodnie z kryterium oceny opisanym w SIWZ i została uznana za korzystną.

Zamawiający jednocześnie zawiadamia:

- że odrzucił oferty innych Wykonawców

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy Billmed  ul. Krypska 24 04-082 Warszawa i ofertę firmy Aesculap Chifa sp. z o.o. 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14 w zakresie pakietu nr 26 które nie spełniają wymagań Zamawiajacego określonych w Siwz z dnia 14.07.2015r.  i odpowiedziach udzielonych do zapytań ofertowych z dnia 18.08.2015r.

W odpowiedziach z dnia 18.08.2015r Zamawiający wymagał:

Pytanie nr 9: dotyczy Pakietu nr 26  „dla zachowania kompatybilności z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami prosimy o doprecyzowanie, czy zestaw ma posiadać bezpinowe wodoszczelne połączenie, jednoliniowość, ma być wykonany z materiału apyrogennego

i nietrombogennego, podwójny system przepłukiwania: uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustkę, linie infuzyjne spięte taśmami dla ułatwienia wypełniania, kolorowe naklejki dla identyfikacji oraz zapasowe kontrastowo żółte koreczki dla uniknięcia pomyłki i przypadkowej kontaminacji, częstotliwość własna przetwornika > 200 Hz, budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość  własną > 49 Hz –zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez konieczności dodatkowych eliminatorów ( typu róża)?

Ad. 9: Tak.”

- Billmed  ul. Krypska 24 04-082 Warszawa

W złożonych próbkach, „przetwornik ciśnień z przewodami łączącymi”  wymaganych  w  Siwz załącznik nr 2,  przez firmę Billmed  ul. Krypska 24 04-082 Warszawa stwierdzono,  że produkt producenta Biometrix  „przetwornik art.- line” nie posiada:

- linii infuzyjnych, które dodatkowo miały być spięte taśmami

- kolorowych  naklejek do identyfikacji

- zapasowych koreczków

- kompletnej linii, która powinna mieć wysoką częstotliwość własną > 49 Hz zapewniając wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez konieczności dodatkowych eliminatorów

Ponadto Zamawiający w załączniku nr 2 do Siwz wymagał: preferowany przetwornik łatwy do montażu i do wypełnienia płynem. W trakcie oględzin próbki stwierdzono, że produkt (próbka) nie posiada linii, które można wypełnić płynem

- Aesculap Chifa sp. z o.o. 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 1414

W złożonej próbce,  „przetwornik ciśnień z przewodami łączącymi”, wymaganym  w  Siwz załącznik nr 2, przez firmę Aesculap Chifa sp. z o.o. 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 1414    „przetwornik do IBP”, stwierdzono,  że produkt  producenta BBraun Melsungen AG nie posiada:

- bezpinowego wodoszczelnego połączenia

- kolorowych naklejek do identyfikacji

- zapasowych koreczków (w kontrastowym kolorze dla uniknięcia pomyłki i przypadkowej kontaminacji

- podwójnego systemu przepłukiwania uruchomianego przez ściśnięcia skrzydełek lub przez pociągnięcie wypustkę. Zaoferowany zestaw posiada skrzydełka ale nie posiada również wypustki.

- że nie wykluczył żadnego Wykonawcy

Pakiet nr 32

Oferta nr 1 Medtronic Poland sp. z .o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa  cena 248 400,00 zł otrzymuje – 67,00 pkt., jakość – 30,00 pkt.,  termin płatności 60 dni otrzymuje -3,00 pkt.

Oferta otrzymuje 100,00 pkt. zgodnie z kryterium oceny opisanym w SIWZ i została uznana za korzystną.

Zamawiający zawiadamia że termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.. 1  ustawy prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,

Szczegółowy termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym oferentem odrębnym pismem lub telefonicznie.

Wykonawcom i uczestnikom przetargu, także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej  w postaci odwołań i skarg do sądu, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może  doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych na zasadach i terminie określonym w art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

/-/ Dyrektor PZOZ Starachowice