## Arkusz1
Sprawa P/36/06/2015/RM
Załącznik nr 5 do SIWZ
Zadanie nr 1 - Rękawice nitrylowe
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. | Grubość pojedyńczej ścianki na palcu 0,10 mm +/-0,02, dłoni 0,07 mm +/-0,01, mankiecie 0,06 mm +/-0,01. Mankiet rolowany, teksturowane tylko na palcach, polimerowane lub chlorowane wewnętrznie, długość min. 240 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Siła zrywu przed starzeniem min. 7N (potwierdzone badaniami wytwórcy). Przebadane na przenikalność min. 10 substancji chemicznych na conajmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Informacja o barierowości dla min. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (informacja w formie piktogramu na opakowaniu jednostkowym). Zgodne z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami jednostki niezależnej, PN-EN 455.1-2, EN-374, EN-420, AQL ≤ 1,5. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar XS, S, M, L, XL kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt w opakowaniu jednostkowym (Zamawiający dopuszcza opakowania po 150, 180, lub 200 szt w opakowaniu jednostkowym z odpowiednim przeliczeniem ilości). |  | op | 9000 | 18.65 | 20.142 | 8% | 167850 | 13428 | 181278 | Po 1 opakowaniu w każdym rozmiarze
[7 empty] | Razem |  | 167850 | 13428 | 181278
Zadanie nr 2 - Rękawice nitrylowe do uchwytów
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości do uchwytów naściennych | Grubość pojedyńczej ścianki na palcu 0,08 mm +/-0,01, dłoni 0,07 mm +/-0,01, mankiecie 0,06 mm +/-0,01. Mankiet rolowany, teksturowane tylko na palcach, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na przenikalność min. 10 substancji chemicznych na conajmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Informacja o substancjach oraz poziomie ochrony widoczna na opakowaniu jednostkowym. Informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji na co najmniej poziomie 1(fabrycznie oznakowanie na opakowaniu lub dołączone badania do oferty). Dopuszczone do kontaktu z żywnością (informacja w formie piktogramu na opakowaniu jednostkowym). Zgodne z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami jednostki niezależnej, PN-EN 455.1-2, EN-374, EN-420, AQL:1,5. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar rękawic - XS, S, M, L, XL, kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 250 szt w opakowaniu jednostkowym. Rozmiar opakowania 12 cm x 13 cm x 15,5 cm (+/-5%), kompatybilny z uchwytami naściennymi. Zamawiający wymaga aby rękawice wyjmowały się pojedyńczo z opakowania a także aby mankiet wyjmowany był pierwszy. |  | op | 2000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | Po 1 opakowaniu w każdym rozmiarze
[7 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Podsumowanie |  | 167850 | 0 | 181278