## Arkusz1
| nr sprawy P/47/09/2015/HEM |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIIWZ
Lp | Opis parametrów (dotyczy pakietu nr 1) | Parametr wymagany | Potwierdzić lub podać parametry oferowane
Stymulator jednojamowy WIR z elektrodą
1 | Nazwa produktu | tak - podać
2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | tak - podać
3 | Producent | tak - podać
4 | Waga max. 25g | tak - podać
5 | Gniazda do elektrod IS -1 | tak
6 | Rok produkcji 2014 | tak - podać
7 | Rodzaje stymulacji: VVI, VVT, VOO, AAI , AAT, AOO, OVO, OAO, VVIR, VOOR, AAIR, AOOR | tak
8 | Program nocny | tak
9 | Częstość stymulacji: 30-175 /minutę | tak
10 | Amplituda stymulacji: 0,5 - 7,0 V(lub 7,5V) | tak
11 | Szerokości impulsu A/V 0,12 - 1,5 ms | tak
12 | Czułość przedsionkowa w zakresie 0,25 – 4,0 mV | tak
13 | Czułość komorowa w zakresie 1,0 – 11,0 mV | tak
14 | Polarność stymulacji: unipolarny, bipolarny | tak
15 | Polarność czułości: unipolarny, bipolarny | tak
16 | Automatyczny opis stanu baterii | tak
17 | Automatyczne wykreślanie krzywej progu stymulacji (zależność amplitudy od szerokości impulsu) - graficznie - tak | tak
18 | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | tak
19 | Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) za pomocą wszczepionego stymulatora bez użycia innych dodatkowych urządzeń | tak
20 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | tak
21 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | tak
22 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | tak
23 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | tak
24 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | tak
| Opis parametrów (dotyczy pakietu nr 1) | Parametr wymagany | Potwierdzić lub podać parametry oferowane
Stymulator dwujamowy – DDDR z elektrodami
1 | Nazwa produktu | Tak - podać
2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | tak - podać
3 | Producent | tak - podać
4 | Waga max. 30g | tak - podać
5 | Gniazda do elektrod IS -1 | tak
6 | Rok produkcji 2014 | tak - podać
7 | Rodzaje stymulacji: DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO | tak
8 | Program nocny | tak
9 | Częstość stymulacji: 30-175 /minutę | tak
10 | Amplituda stymulacji: 0,5 - 7,0 V | tak
11 | Szerokości impulsu A/V 0,12 - 1,5 ms | tak
12 | Czułość przedsionkowa 0,18 – 4,0 mV | tak
13 | Czułość komorowa w zakresie 1,0 – 11,0mV | tak
14 | Polarność stymulacji: unipolarny, bipolarny | tak
15 | Polarność czułości: unipolarny, bipolarny | tak
16 | Okres refrakcji programowalny w zakresie 150ms – 500ms | tak
17 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | tak
18 | Automatyczny opis stanu baterii | tak
19 | Automatyczne wykreślanie krzywej progu stymulacji (zależność amplitudy od szerokości impulsu) - graficznie tak/nie | tak
20 | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | tak
21 | Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) za pomocą wszczepionego stymulatora bez użycia innych dodatkowych urządzeń | tak
22 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | tak
23 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | tak
24 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | tak
25 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | tak
26 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | tak
27 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | tak
28 | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta | tak
29 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | tak
30 | Programator z analizatorem dostarczony bezpłatnie - 2kpl kabli do analizatora w przypadku gdy Zamawiający nie posiada na swoim stanie odpowiedniego urządzenia | tak
31 | Zewnętrzna drukarka sieciowa kompatybilna z programatorem użyczona bezpłatnie na czas trwania umowy | tak
UWAGI:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „parametr wymagany” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i w kolumnie „opis parametrów”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
*Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty
Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).
Stymulator dwujamowy – DDDR automatyczny z elektrodami
Lp. | Opis parametrów (Dotyczy Pakietu nr 2) | PARAMETR WYMAGANY | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY
1. | Rok produkcji - nie wcześniej niż 2014r. | tak
2. | Gwarancja – min. 48 m-cy | tak
3. | Termin ważności/ważność sterylizacji – min. 12 m-cy od daty dostawy | tak
4. | Waga < 30g | tak
5. | Żywotność baterii (przy nominalnych ustawieniach) min. 8 lat | tak
6. | Tryby stymulacji: DDDR, DDIR, DOO, VDD, VVIR, VVT, VOO, AAIR, AAT, AOO | tak
7. | Częstość stymulacji: zakres min. 30-185/ min. | tak
8. | Amplituda impulsu: zakres min. 0,3 – 7,0 V | tak
9. | Szerokość impulsu: zakres min. 0,1 – 1,5 ms. | tak
10. | Czułość: | tak
- przedsionkowa: zakres min. 0,1 – 7,5 mV,
- komorowa: zakres min. 0,5 – 7,5 mV
11. | Dostępna polarność UP i BP w kanale A i V (do wyboru) | tak
12. | Zapis wewnątrzsercowy (IEGM) – min. 40 sek. | tak
13. | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią IEGM | tak
14. | Automatyczny pomiar progu stymulacji przez stymulator "beat to beat", niezależnie od polarności elektrody | tak
15. | Histereza przedsionkowo-komorowa - minimum 3 tryby | tak
16. | Automatyczna zmiana parametru czułości w zależności od wielkości sygnału w przedsionku lub komorze | tak
17. | W pełni automatyczny follow up | tak
18. | Dane z kontroli pacjenta zapisywane na twardym dysku programatora | tak
19. | Co najmniej po 3 rodzaje elektrod aktywnych i pasywnych - min. 3 długości w przedziale 45-60 cm do wyboru wg potrzeb Zamawiającego | tak
20. | Widoczny w skopii znacznik stopy elektrody aktywnej | tak
21 | Objętość stymulatora | 12 cm3 – 10 pkt.
≥13 cm3 – 0 pkt.
Pozostały sprzęt
1. | Programator z analizatorem dostarczony bezpłatnie na czas trwania umowy - 2kpl kabli do analizatora
UWAGI:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „parametr wymagany” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i w kolumnie „opis parametrów”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty
Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).
|  |  | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE*
Pakiet nr 3 | Stentgraft wieńcowy na balonie | 5
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer i datę ważności | –
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentgraftu 1,0 mm |  | tak
| stentgraft wieńcowy kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F |  | tak
| cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014" o min. dł. użytkowej 135 cm. |  | tak
| wymagana możliwość doprężenia stengraftu do średnicy o 0,5 mm większej dla stentgraftu o średnicy nominalnej 3,0 mm, przy użyciu dodatkowego balonu z zachowaniem właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentgraftu |  | tak
| Maksymalna średnica stentgraftu do jakiej można go doprężyć dodatkowym balonem, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentgrafu |  | podać maksymalną średnicę w mm dla stentgratu o średnicy nominalnej 3,0 mm | 3,5 - 0 pkt., >3,5-1 pkt.
| wymagany minimalny przedział długości stentgraftów 15 mm do 20 mm |  | tak, podać możliwe wymiary
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4.5 mm |  | tak, podać możliwe wymiary
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Pakiet nr 4 | Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego (5F w 6F) | 5
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| Długość systemu minimum 145 cm |  | tak
| Długość kanału roboczego minimum 25cm |  | tak
| średnica wewnętrzna minimum 0,056" |  | tak
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 1 szt. Cewnika
Pakiet nr 5 | Torquer | 600
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| Torquer wykonany w całości z przeżroczystego materiału |  | tak
| światło wewnętrzne dla prowadnika min.0,009" max 0,022" |  | tak
| silne mocowanie na prowadniku pozwalające na pełną manewrowalność prowadnikiem |  | na podstawie próbek | 1,2 pkt
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 4 szt.; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
Pakiet nr 6 | Zestaw do kontrolowanego ucisku tętnicy udowej po jej nakłuciu
6a) Ramię do mocowania kopułki uciskowej -2 szt
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| urządzenie służące do mocowania kopułki uciskowej na jedną tętnicę udową z możliwością mocowania adaptera i drugiej kopułki ucikowej celem równoczesnego ucisku obu nakłutych tętnic udowych |  | tak, podać
| ramię mowane za pomocą taśmy i zatrzasków umożliwiających utrzymanie tego ramienia w odpowiedniej pozycji w stosunku do nakłutej tętnicy |  | tak, opisac
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | tak, podać | brak-0 pkt, tak-1 pkt
6b) Adapter - 2 szt
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| urządzenie montowane do ramienia zestawu służące do mocowania drugiej kopułki uciskowej celem równoczesnego ucisku obu nakłutych tętnic udowych |  | tak, podać
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | tak, podać | brak-0 pkt, tak-1 pkt
| 6c) Kopułka uciskowa | 40
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| urządzenie wykonane z przeżroczystego materiału co pozwala na bezpośrednią obserwację uciskanej okolicy |  | tak, podać
| urządzenie wykonane z materiału elastycznego |  | tak, podać
| urządzenie po podłączeniu do pompki z manometrem wytrzymujące ciśnienie do 180 mm Hg |  | tak, w mm Hg podać
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | podać | brak-0 pkt, tak-1 pkt
| 6d) Pompka ręczna z manometrem | 1
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| pompka ręczna w kształcie gruszki |  | tak
| Manometr tarczowy ze skalą do min 200 mmHg |  | tak, podać
| połączenie pompki i manometru szczelne i kompatybilne z kopułką uciskowąi |  | tak, w mm Hg podać
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | podać | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa po zademonstrowaniu działania zestawu, co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
Pakiet nr 7 | Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu i usunięciu koszulki | 750
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| Zestaw zapewniający odpowiedni skuteczny ucisk t. promieniowej płynnie regulowany pneumatycznie / t.j. za pomocą sprężonego powietrza/ |  | tak
| Zestaw nie blokujący odpływu żylnego w trakcie ucisku tętnicy |  | tak
| całość zestawu uciskającego tętnicę wykonana z przeźroczystego materiału |  | tak
| Wymagane dwa rozmiary zestawu |  | tak, podać
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. zestawów; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
Pakiet nr 8 | System do protekcji dystalnej naczyń | 3
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| System powinien działać na zasadzie filtra kompatybilnego z prowadnikiem 0,014" |  | tak, opisać
| Wymagana możliwość zmiany/wyboru prowadnika stosowanego w syststemie |  | tak
| wymagane minimum 2 stopnie sztywności koncówek prowadnika |  | tak
| System pozwalający na protekcję dystalną naczyń w wymaganym minimalnymprzedziale średnic 3,5 - 5,5 mm |  | tak, podac
| wymagane dwa rozmiary systemu |  | tak
| po rozłożeniu filtru w naczyniu, filtr nie może być na sztywno przymocowany do prowadnika. |  | tak
| Wymagane markery, pozwalające dokładnie zlokalizować położenie filtra w naczyniu |  | tak, opisać
| Długość systemu minimum 185 cm |  | tak
| System kompatybilny z cewnikeim 6F |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić
Ocena końcowa dokonana po dostarczeniu do Pracowni Hemodynamiki 1 szt. systemu, co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
Pakiet nr 9 | Płytki do pomiaru ACT | 90
| nazwa produktu |  | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| Produkt kompatybilny z aparatem "HEMOCHRON Jr. Signature" |  | tak | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer
| sposób sterylizacji produktu |  | podać
Pakiet nr 10 | Stenty wieńcowe platynowo- chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym (sirolimus lub jego pochodne) | 100
| nazwa produktu |  | podać
| producent |  | podać
| wpis do rejestru produktów leczniczych |  | podać nazwę, numer i datę ważności
| Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym -syrolimus, lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego
| Paltforma ze stopu platynowo- chromowego |  | tak
| stent kompatybilny z cewnikiem 5 F w przedziale wymaganych średnic |  | tak
| minimalny zalecany czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi po wszczepieniu stentu |  | podać w miesiącach | 3 mies.-1 pkt., >3 mies-0 pkt.
| wymagane minimalne RBP 16 bar. |  | tak
| Profil stentu dla stentu o śr. nominalnej 3,0 - preferowany niższy |  | podać w " | ≥0,042-0 pkt., ≤0,041-1 pkt.
| maksymalna osiągalna średnica stentu przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest montowany-preferowana wyższa |  | podać w mm dla stentu o śr. nominalnej 3,0 mm | ≤3,25-0 pkt.,3,26 - 3,30 -1 pkt., ≥3,31-2 pkt
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominnalnej 3,0 mm | <3,5-0 pkt., 3,5-4,0-1 pkt., >4,0-2 pkt
| Wymagany standard równoczasowego i równomiernego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9,0 mm do 32 mm, |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| oferowanie stentów o długości powyzej 32 mm |  | podać długości powyżej 32 mm | <33 mm-0 pkt., 33-40mm-1 pkt,>40-2 pkt
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4,0 mm |  | tak, podać
| oferowanie stentów o średnicy 2,25 mm |  | tak/ nie | nie-0 pkt., tak-1 pkt.
| Wymagane: niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. szkieletu stentowego 3,0 x 18-26 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu