## Arkusz1
| Nr sprawyP/48/09/2015/LAB |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Zadanie nr 1 | Zestawienie wymaganych parametrów techniczno użytkowych dla systemu do elektroforezy białek na żelu agarozowym
Producent / Kraj: .................................................................................
Typ / Model urządzenia: ......................................................................
Lp. | Parametr graniczny | Wymagania | Oferowane parametry, opis
1 | Maksymalna ilość próbek na 1 żelu – 10. | Tak
2 | Oprogramowanie do analizy żeli | Tak
3 | Pełna archiwizacja danych | Tak
4 | Sprzęt komputerowy do obsługi oprogramowania | Tak
5 | Skaner | Tak
6 | Bezpłatny serwis w okresie dzierżawy. | Tak
7 | Możliwość współpracy z systemem informatycznym MARCEL | Tak
8 | Oferowany zestaw nie starszy niż 2010r. | Tak
9 | Wszystkie instrukcje do systemu,oryginalne instrukcje producenta produktu - odczynników | Tak
10 | Bezpłatne szkolenie personelu | Tak
Zadanie nr 2 | Zestawienie wymaganych parametrów techniczno użytkowych analizatora koagulologicznego
Producent / Kraj: .................................................................................
Typ / Model urządzenia: ......................................................................
Lp. | Opis parametru | Wymagania | Oferowane parametry, opis
1 | Automatyczny analizator koagulologiczny nie starszy niż z 2010 roku | Tak
2 | Wbudowany komputer umożliwiający pracę w przypadku awarii LSI | Tak
3 | Posiadanie 3 ścieżek pomiarowych: chronometryczna, chromogenna, turbidymetryczna | Tak
4 | Zakres badań: PT + Fibrynogen, APTT, Fibrynogen Clauss, TT III, Białko-C, D-Dimer, plazminogen i ewentualnie inne (opcja tak/nie) – podać | Tak
5 | Możliwość oznaczania fibrynogenu równolegle z PT | Tak
6 | Pobieranie materiału z próbki pierwotnej (probówka wyjęta z wirówki bez przelewania i naczynek pośredniczących bez potrzeby wstępnego przygotowania | Tak
7 | Oddzielne igły dozujące do osoczy i odczynników (brak możliwości kontaminacji) | Tak
8 | Automatyczna kompensacja zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy żółtaczkowych czy lipemicznych) | Tak
9 | Możliwość samodzielnego programowania pomiarów w tym wybór: oznaczenie pojedyncze czy dublet | Tak
10 | Wbudowany wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjenta umożliwiający atomatyczne zczytywanie danych pacjentów bez konieczności użycia zewnętrznego skanera | Tak
11 | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej-komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zleceniem badań | Tak
12 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak
13 | Aplikacje odczynnikowe w języku polskim | Tak
14 | Posiadanie trybu badań CITO | Tak
15 | Odczynniki chłodzone na pokładzie analizatora | Tak
16 | Współczynnik czułości do PT-ISI nie większy niż 1,1 | Tak
17 | oryginalne instrukcje producenta - odczynniki, ulotki odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych, zawierają parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych uzyskanych dla danego typu aparatu, udokumentowanych wynikami badań | Tak
18 | Włączenie oferowanego analizatora w posiadany przez Szpital LSI Marcel na koszt Wykonawcy | Tak
Zadanie nr 2 | Wymagania dodatkowe dla analizatora koagulogicznego
L.p | Opis wymagań | Wymagania | Oferowane parametry, opis
1 | bezpłatny serwis producencki na czas trwania umowy w zakresie napraw (usługa i części zamienne), konserwacji i przeglądów wynikających z zaleceń producenta. | Tak
2 | Czas reakcji serwisu tj. przyjazd serwisanta w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze. W przypadku napraw trwających dłużej niż 3 dni Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. | Tak
3 | zaoferowane odczynniki muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych, posiadać aktualne karty charakterystyk zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak
4 | Wraz z ofertą Wykonawca przedstawi: - certyfikaty lub deklaracje zgodności lub atesty dopuszczające wyroby do użytku - zaoferowane odczynniki są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych, posiadać aktualne karty charakterystyk zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak
5 | Analizator posiada certyfikat CE | Tak
6 | Firmowe materiały informacyjne (foldery, rysunki) zawierające parametry techniczno eksploatacyjne, konfiguracje oferowanego aparatu, ulotki odczynników wraz z materiałami kontrolnymi, zużywalnymi i eksploatacyjnymi. | Tak
7 | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna analizatora w języku polskim wymagana przy dostawie aparatu. | Tak
Zadanie nr 3
Zestawienie wymaganych parametrów techniczno użytkowych aparatu aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych
Producent / Kraj: .................................................................................
Typ / Model urządzenia: ......................................................................
Lp. | Opis parametru | Wymaganie | Oferowane parametry, opis
1 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.- dołączyć do oferty | Tak
3 | Rok produkcji nie starszy niż 2011 | Tak
4 | Ilość miejsc w aparacie 50-60 | Tak
5 | Komputer systemowy wbudowany w aparat wraz z oprogramowaniem z możliwością wprowadzania i podglądu podstawowych danych tzn. imię i nazwisko pacjenta, nr badania, krzywej wzrostu | Tak
6 | Możliwość dwukierunkowej transmisji danych do i z LIS ( firmy Marcel) | Tak
7 | Aparat wyposażony w zasilacz UPS | Tak
8 | Hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu. | Tak
9 | Kolorymetryczna lub fluorescencyjna metoda detekcji wzrostu drobnoustrojów | Tak
10 | Jednoznaczna wizualna zmiana zabarwienia sensora dla butelki dodatniej preinkubowanej | Tak
11 | Hodowla bakterii i grzybów oraz drobnoustrojów wymagających ( Neisseria, Haemophilus ) z krwi i innych jałowych plynów ustrojowych | Tak
12 | Możliwość opóźnionego wkładania butelek do aparatu do 24 h bez uszczerbku na wykrywalność wzrostu – dołączyć dokument potwierdzający od producenta. | Tak
13 | Termin instalacji i pełne uruchomienie aparatu w ciągu max 2 tyg. od podpisania umowy | Tak
14 | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego. | Tak
15 | Bezpłatny, nieograniczony serwis gwarancyjny w trakcie trwania umowy dzierżawy aparatu, | Tak
16 | Przegląd techniczny aparatu zgodnie z zaleceniami producenta aparatu oraz instrukcją eksploatacji aparatu, przeprowadzany co najmniej raz w roku na koszt Wykonawcy w trakcie trwania umowy dzierżawy. | Tak
17 | Zapewnienie ciągłości pracy aparatu. Dostęp telefoniczny do serwisu przez 24 godz. 6 dni w tygodniu, czas reakcji serwisu w przypadku awarii 48 godz. w dni robocze. W przypadku przestoju w pracy aparatu powyżej 3 dni - udostępnienie innego egzemplarza na czas awarii / usunięcia uszkodzenia /, | Tak
Zadanie nr 3 | Wymagania dotyczące odczynników aparatu aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych
Lp. | Opis parametru | Wymaganie | Oferowane parametry, opis
1 | dostawy odczynników dobrej jakości, trwałych zapewniających powtarzalność i wiarygodność wyników laboratoryjnych | Tak
2 | Realizacja odczynników zapewniająca ciągłość dostaw oraz porównywalną, dobrą jakość każdej partii dostarczanych odczynników; | Tak
3 | Wszystkie zestawy posiadają certyfikaty kontroli jakości oraz posiadają instrukcję wykonania i przechowywania w języku polskim- dołączyć do oferty i pierwszej dostawy odczynników | Tak
4 | Do oferty dołączyć oryginalne instrukcje używania producenta produktu zawierające potwierdzenie możliwości zastosowania podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych jałowych płynów ustrojowych | Tak
5 | Przechowywanie podłoży w temperaturze pokojowej | Tak
6 | Podloża wykonane z nietłukącego materiału bezpiecznego podczas transportu | Tak
7 | Termin ważności podłoży min. 6 m-cy od daty dostawy | Tak
8 | Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe | Tak
9 | Podłoża z inhibitorem w postaci substancji blokującej działanie antybiotyku wchodzącej w skład podłoża | Tak
10 | Brak substancji zaciemniających i utrudniających ocenę preparatu wykonywanego bezpośrednio z podłoża hodowlanego | Tak
11 | Karty charakterystyki zgodnie z wymaganiami prawnymi ( dołączone do pierwszej dostawy oraz w przypadku aktualizacji) | Tak