## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1
| Tor wizyjny Full HD (telekamera) z osprzętem | szt. 1
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji (wymagany 2015): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
I. | Kamera endoskopowa - 1 kpl
1 | Sterownik kamery o konstrukcji modułowej, otwarty na przyszłą rozbudowę polegającą na możliwości jednoczesnego podłączenia dwóch głowic kamer endoskopowych | tak
2 | Wyjścia cyfrowe wideo do podłączenia monitora operacyjnego min.: 2 x DVI-D (Full HD 1920 x 1080p), 1 x 3G-SDI | tak
3 | Min. 4 gniazda USB do podłączenia zewnętrznej klawiatury, pamięci typu Pen Drive, myszki | tak
4 | Funkcja filtru cyfrowego eliminująca widmo czerwone światła widzialnego w celu lepszego różnicowania struktur tkankowych z możliwością włączenie i wyłączenie w dowolnym momencie | tak
5 | Tryb cyfrowej redukcji różnic w jasności obrazu w celu wyświetlania jednolicie oświetlonego obrazu z możliwością włączenie i wyłączenie w dowolnym momencie | tak
6 | Tryb cyfrowego wzmacniania kontrastu kolorów w celu uwydatnienia struktury powierzchniowej tkanki z możliwością włączenie i wyłączenie w dowolnym momencie | tak
7 | Funkcja PIP (obraz w obrazie) umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie rzeczywistego obrazu z kamery endoskopowej i obrazu z włączonym filtrem / trybem na ekranie monitora operacyjnego | tak
8 | Funkcja zapisu zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 oraz sekwencji wideo w pamięci typu PenDrive bezpośrednio podłączonej systemu wizyjnego, w zestawie pamięć PenDrive 32 GB; sterowanie zapisem poprzez przyciski głowicy kamery, menu operacyjne i podłączoną klawiaturę | tak
9 | Manu operacyjne kamery wyświetlane wzdłuż lewej lub prawej krawędzi ekranu w postaci inteligentnych ikon informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji | tak
10 | Funkcja dowolnej konfiguracji menu operacyjnego, tj. możliwość dodawania i usuwania poszczególnych ikon | tak
11 | Funkcja zoom'u cyfrowego, min. 5 poziomów regulowana poprzez przyciski na głowicy kamery | tak
12 | Funkcja zapamiętania indywidualnych ustawień do minimum 5 profili użytkowników | tak
13 | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | tak
14 | Funkcja wyświetlania wskaźnika na ekranie monitora do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | tak
15 | Funkcja wprowadzania danych pacjenta w celu wyświetlania ich na ekranie monitora operacyjnego, możliwość wprowadzenia min. imienia i nazwiska pacjenta | tak
16 | Głowica kamery 3 CCD wyposażona w min. 3 przyciski w tym 2 programowalne, zoom optyczny min. 2 x, minimalna czułość nie gorsza niż 1,2 lux - 1 szt. | tak
17 | W zestawie klawiatura silikonowa do obsługi kamery i wprowadzania danych pacjenta | tak
II. | Monitor operacyjny - 1 kpl.
18 | Monitor medyczny o przekątnej min. 27 cali | tak
19 | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli | tak
20 | Kontrast min. 3000:1 | tak
21 | Wyświetlanie formaty obrazu 4:3,16:9 | tak
22 | Wejścia / wyjścia cyfrowe: DVI-D | tak
23 | Funkcja obraz w obrazie (PIP) | tak
24 | Waga < 10 kg | tak/podać
III. | Osprzęt
25 | Światłowód, średn. 4,8 mm, dł. 300 cm – 1 szt. | tak
26 | Optyka 0 st. średn. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna z systemem soczewek wałeczkowych, z informacją umieszczoną na optyce potwierdzającą autoklawowalność oraz średnicę kompatybilnego światłowodu .– 1 szt. | tak
27 | Dren insuflacyjny CO2, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zastosowania z urządzeniem KS Electronic ENDOFLATOR – 1 szt. | tak
28 | Dren ssący (dwuczęściowy), długi, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do pokrywy – 1 szt. | tak
29 | Dren płuczący, silikonowy, sterylizowalny, do pokryw słoja – 1 szt. | tak
30 | Igła do pojemnika z płynem płuczącym, dł. rob. 22 cm, sterylizowalna – 1 szt. | tak
31 | Kosz druciany na 2 optyki sztywne o dł. do 32 cm i średn. do 10 mm – 1 szt. | tak
32 | Stoper do optyki, średn. 11 mm, jednorazowy, sterylny - 1 opak (12 szt.) | tak
33 | Trokar optyczny 11 mm, dł. 10,5 cm z zaworem wielofunkcyjnym – 1 szt. | tak
34 | Trokar średn. 11 mm, dł. 10,5 cm, gwóźdź piramidalny, z zaworem wielofunkcyjnym – 2 szt. | tak
35 | Trokar średn. 6 mm, dł. 10,5 cm, gwóźdź piramidalny, z zaworem wielofunkcyjnym – 2 szt. | tak
36 | Redukcja 11/5 mm -nasadka na trokar – 1 szt. | tak
37 | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami z zaworem dwudrożnym, średn. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt | tak
38 | Rurka ssąco-płucząca, zakończona kratką ochronną, z zaworem trąbkowym, średn. 10 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | tak
39 | Igła iniekcyjna, z przyłączem LUER-lock, średn. igły 1,6 mm, średn. tulei 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | tak
40 | Kleszcze KELLY, bransze długie 22 mm, obie ruchome, monopolarne, rozbieralne, 3 częściowe, średn. 5 mm, dł. rob. 36 cm – 2 szt. | tak
41 | Kleszcze, długość bransz 24 mm, obie bransze ruchome, rozbieralne, 3 częściowe uchwyt metalowy, średn. 5 mm, dł. rob. 36 cm – 2 szt. | tak
42 | Nożyczki zakrzywione, długość bransz 20 mm, obie bransze ruchome, monopolarne, rozbieralne, 3 częściowe, średn. 5 mm, dł. rob. 36 cm – 2 szt. | tak
43 | Kleszcze typu pazury 2x3, długość bransz 35 mm, jedna bransza ruchoma, rozbieralne, 3 częściowe, uchwyt metalowy, średn. 10 mm, dł. rob. 36 cm – 1 szt. | tak
44 | Kleszcze typu Clickline, monopolarne, obie bransze ruchome, rozbieralne, 3 częściowe, średn. 5 mm, dł. rob. 36 cm – 1 szt. | tak
45 | Kleszcze okienkowe, długość bransz 26 mm, jedna bransza ruchoma, uchwyt metalowy, rozbieralne, 3 częściowe, średn. 5 mm, dł. rob. 36 cm – 2 szt. | tak
46 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, 2 poziomy – 1 szt. | tak
47 | Przewód wys. częst. monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm, do diatermii chirurgicznych typu AUTOCON – 1 szt. | tak
48 | Zestaw konwerterów i światłowodu do podłączenia monitora LCD – 1 szt. | tak
49 | Plastikowa prowadnica typu BERCI do cholangiografii do trokara 11 mm, – 1 szt. | tak
Termin dostawy - max. 8 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 2
| Przenośny system USG dla Intensywnej Terapii | szt 1
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji (wymagany 2015): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
I. | Informacje ogólne
1 | Aparat wyprodukowany w – 2015 fabrycznie nowy i niepowystawowy | tak
2 | Certyfikat CE, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, CE. | tak
3 | Dostawca posiada autoryzacje na sprzedaż oferowanego sprzętu. Potwierdzenie winno być nie starsze niż 4 tygodnie od dnia złożenia ofert | tak
4 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | tak
5 | Przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego z obsługi technicznej w terminie uzgodnionym z zamawiającym | tak
6 | Gwarancja na urządzenie gwarancyjna, wystawiona na zaoferowane urządzenie na okres nie krótszy jak 2 lata. | tak
7 | Zabezpieczenie serwisu oraz dostęp do części zamiennych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat | tak
8 | Realizacja dostawy i montaż urządzenia- do 2 tygodni od daty zawarcia umowy | tak
9 | Urządzenie winno być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem | tak
10 | Zapewnienie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w okresie gwarancji | tak
II. | Wymagania
11 | Przenośny system ultrasonograficzny, posiadający następujące tryby obrazowania: B, M, Doppler, Power Doppler. Urządzenie dedykowane do zastosowań anestezjologicznych, w warunkach oddziałów intensywnej terapii, Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych z pełną regulacją w formie panelu dotykowego wraz ze stolikiem jezdnym | tak
12 | Zakres pracy system od 1-15 MHz | tak
13 | Wbudowany moduł edukacyjny dla każdego z dostępnych prezentów dla głowicy liniowej pozwalający użytkownikowi uzyskać wskazówki w formie graficznej dotyczące: właściwej pozycji pacjenta, właściwego ułożenia sondy diagnostycznej, ruchu sony diagnostycznej, pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego ,graficzne wskazanie miejsca do którego operator będzie kierował igłę, projekcja igły w obrazie ultrasonograficznym oraz prezentacja w formie pliku video o sposobie prowadzenia igły z jednoczasową możliwością podglądu obrazu na żywo
14 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania modułu edukacyjnego w okresie trwania gwarancji na urządzenie
15 | Wbudowany system automatycznej wykrywania, wizualizacji i identyfikacji igły na ekranie aparatu USG w technice in-plane i out-of- plane. (tor wprowadzenia igły, głębokości i identyfikacji celu dla użytkownika na ekranie)
16 | Waga : <6kg
17 | Wyświetlacz: w pełni dotykowy, przekątna min. 12 cala/30 cm, LCD w pełni dotykowy z regulacją głębokości i wzmocnienia w 10cio stopniowej skali na ekranie monitora
18 | Tryby obrazownia: Tryb-B-Mode, Tryb-2B Mode, Tryb-M-Mode, Tryb-Color Doppler / Power doppler
19 | Możliwość archiwizacji danych pacjenta wraz z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi, wraz z możliwością exportu danych w trybach: DICOM, JPG, AVI
20 | Sonda/ głowica diagnostyczna: | tak
Elektroniczna, wieloczęstotliwościowa sonda liniowa- odporna na uderzenia
Częstotliwość pracy : 3-12 MHz
| Sonda / głowica diagnostyczna: | tak
Elektroniczna, wieloczęstotliwościowa sonda convexowa
Częstotliwość pracy: 1-6MHz
Termin dostawy - max. 2 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 3
| Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta | szt 1
Nazwa:
Typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2015): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1. | Wymiary | 30 x 19 x 24 [cm]
2. | Masa | 7 kg ±10%
3. | Zasilanie | 220V 50Hz ±10%
4. | Zakres temperatur pracy | 16 - 26°C
5. | Metoda ogrzewania | Czyste ciepłe powietrze wdmuchiwane do kocyka przykrywającego pacjenta
6. | Możliwość wydmuchiwania powietrza w temperaturze otoczenia | TAK
7. | Prędkość wydmuchiwanego powietrza | 8 – 9 m/s
8. | Dokładność ogrzewania | 1°C
9. | Zakres zmian temperatury wydmuchiwanego powietrza | 32 – 44°C, Przynajmniej 4 przedziały temperatur
10. | Względny poziom głośności | 45dBA
11. | Podwójny system zabezpieczeń przed oparzeniem pacjenta | TAK
12. | Wyświetlacz temperatury wydmuchiwanego powietrza z czujnika umieszczonego na końcu rury (od strony pacjenta) | TAK
13. | Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia i spadku ustalonej temperatury wydmuchiwanego powietrza | TAK
14. | Alarm dźwiękowy i wizualny odłączenia rury od dmuchawy | TAK
15. | Uchwyt do mocowania na typowym stojaku | TAK
16. | Uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK
17. | Uchwyt do zawieszenia rury | TAK
18. | Pewny i wygodny sposób mocowania rury do portu koca | TAK, umożliwiający wzajemne obracanie rury w porcie koca
19. | Długa rura doprowadzająca powietrze do kocyka | TAK, długość minimum 2m przy swobodnie rozłożonej (nie rozciągniętej) rurze
20. | Odpinana rura doprowadzająca powietrze | TAK, możliwość odpinania rury przez użytkownika bez dodatkowych narzędzi
21. | Wbudowany filtr powietrza 0,2mm | TAK
22. | Prosta obsługa i konserwacja urządzenia | Tak/opisać
23. | Szeroki asortyment kocyków jednorazowych | TAK, Min. koce na różne partie ciała (dla niemowląt, pediatryczne, dla dorosłych, kocyki hemodynamiczne)
24. | Potwierdzenie producenta o niepalności kocyków | TAK
25. | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK - podać
26. | Min. 25 szt. kocyków pod pacjenta | TAK
27. | Min. 25 szt. kocyków na pacjenta | TAK
Termin dostawy - max. 6 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 4
| Aparat EEG dwustanowiskowy z opcją videometrii | szt 1
Nazwa:
Typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2015): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Stanowisko rejestracji badań z funkcją oceny i analizy zapisów EEG
Parametry techniczne głowicy
1 | Głowica elektrodowa, ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu | tak
2 | Ilość kanałów głowicy | 42
3 | Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym | 32
4 | Liczba wejściowych kanałów poligraficznych | 8
5 | Min. 1 wejście SpO2 | tak
6 | Min. 1 wejście EVENT | tak
7 | Głowica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. ilości 12 | tak
8 | Głowica wyposażona w dodatkowy aktywny układ dwóch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdziałających nadmiernym zakłóceniom rejestrowanego sygnału | tak
9 | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystujący protokół TCP/IP | tak
10 | Możliwość wykorzystania kanałów poligraficznych jako kanałów do rejestracji sygnału EEG | tak
11 | Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza | tak
12 | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 lub wbudowanego w głowicy multikonektora | tak
13 | Ręczny wybór pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na głowicy | tak
14 | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED odwzorowujące układ według standardu 10-20 | tak
15 | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów EEG realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | tak
16 | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów poligraficznych realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | tak
17 | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D (bit) | 16
18 | Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz | tak
Parametry kanałów głowicy
19 | Szum wejściowy (µV pp) (1-70 Hz) | < 2
20 | Impedancja wejściowa (MOhm) | > 100
21 | CMRR przy wejściu standardowym elektrody referencyjnej | > 120 dB
| CMRR przy wejściu dodatkowym układu elektrod aktywnych G1/G2 | > 140 dB
Parametry oprogramowania do rejestracji sygnału
22 | Stała czasu [s] | (0,03-10)
23 | Stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s) | tak
24 | Czułość | (10 µV/cm – 2 mV/cm)
25 | Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) | (10-120)
26 | częstotliwość próbkowania (Hz) | ≥ 2000
27 | ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona
28 | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 | tak
29 | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń. | tak
30 | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne | tak
31 | Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych | tak
32 | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb | tak
33 | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału | tak
34 | Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | tak
35 | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału | tak
36 | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CFM) | tak
37 | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG | tak
38 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału | tak
39 | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | tak
Fotostymulator
40 | ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona
41 | Stymulator błyskowy (Hz) | (0,5-60)
42 | Zasilanie lampy fotostymulatora bezpośrednio z głowicy | tak
43 | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie | tak
Oprogramowanie do analizy sygnału
44 | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu | tak
45 | Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | tak
46 | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych | tak
47 | Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej | tak
48 | Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG | tak
49 | Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące | tak
50 | Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf | tak
51 | Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT | tak
52 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG | tak
53 | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | tak
54 | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD | tak
55 | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG | tak
Analiza FFT
56 | Możliwość regulacji długości bufora FFT | tak
57 | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów: histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące | tak
58 | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo | tak
59 | Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania | tak
Analizy automatyczne
60 | Automatyczne analizy sygnału EEG: - detekcja iglic i artefaktów - analiza komponentów niezależnych ICA | tak
Zestaw komputerowy
61 | procesor INTEL CORE i5lub równoważny | (minimalne wymagania)
| pamięć RAM 4GB | tak
| dysk twardy 1TB | tak
| nagrywarka DVD | tak
| karta sieciowa | tak
| system operacyjny Windows 7 lub 8 | tak
| karta graficzna z chipsetem nVidia 1GB | tak
| osprzęt systemu: zestaw okablowania | tak
Stanowisko rejestracji badań z funkcją oceny i analizy zapisów EEG
62 | Funkcje systemu:
| Dedykowane stanowisko komputerowe | tak
| przeglądanie, ocena i analiza badań EEG | tak
| archiwizacja danych | tak
| generacja raportów i drukowanie | tak
| oprogramowanie do analiz automatycznych: detekcja iglic i artefaktów, analiza komponentów niezależnych ICA | tak
63 | Zestaw komputerowy | tak
| procesor INTEL CORE i5lub równoważny | tak
| pamięć RAM 4GB | tak
| dysk twardy 1TB | tak
| nagrywarka DVD | tak
| karta sieciowa | tak
| system operacyjny Windows 7 lub 8 | tak
| karta graficzna z chipsetem nVidia 1GB | tak
| klawiatura komputerowa | tak
| mysz | tak
| monitor kolorowy LCD 22" | tak
| zasilacz awaryjny UPS | tak
| osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania | tak
| drukarka laserowa czarno-biała | tak
Analiza FFT
64 | Możliwość regulacji długości bufora FFT | tak
65 | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące | tak
66 | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo | tak
67 | Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania | tak
Analizy automatyczne
68 | Automatyczne analizy sygnału EEG: - detekcja iglic i artefaktów - analiza komponentów niezależnych ICA | tak
Inne cechy aparatu
69 | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego USB | tak
70 | transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal | tak
71 | Całość oprogramowania EEG w języku polskim | tak
72 | instrukcja obsługi w języku polskim | tak
73 | wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a pracującym w placówce aparatem EEG typu DigiTrack | tak
74 | możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, maping kortykograficzny | tak
Mapy przestrzenno-czasowe TPM wspomagające analizę zapisów EEG
75 | mapowanie zmian potencjału zachodzących jednocześnie w czasie i przestrzeni | tak
| synchronizacja mapy przestrzenno-czasowej z sygnałem EEG i z mapami chwilowymi (klasycznymi) | tak
| mapowanie układów wielobiegunowych | tak
| mapowanie gęstości pola (SCD) | tak
| definiowanie różnych układów przestrzennych dla różnych zastosowań | tak
Wideometria
76 | Podstawowe funkcje zestawu
| zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG | tak
| przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta | tak
| archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD | tak
| sterowanie kamerą z poziomu oprogramowania do akwizycji sygnału EEG | tak
| sterowanie w każdej płaszczyźnie i sterowanie obrazem (zoom, obracanie kamery | tak
| Montaż kamery w dowolnym miejscu (ściana, sufit, statyw) | tak
77 | Konfiguracja zestawu:
| profesjonalna kamera sieciowa | tak
| możliwość pracy kamery w trybie dzień/noc | tak
| specjalistyczne oprogramowanie synchronizujące rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z kamery | tak
| specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania zapisów EEG wraz z obrazem wideo | tak
Akcesoria
78 | Czepek do badań EEG | tak
| Zestaw elektrod z przewodami | tak
| Zestaw do dezynfekcji i czyszczenia aparatu EEG: chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji aparatu o spektrum B, F, V, Tbc z klipsem umożliwiającym łatwe zamocowanie, szczelne zamknięcie (opakowanie 50 szt.) | tak
| Zestaw do przygotowania pacjenta do badania EEG zawierający: - przeciwdrobnoustrojowy czepek do mycia głowy pacjenta zawierający chlorheksydynę, grupa medyczna IIa, znak CE (5 szt.) - sterylne gaziki do dezynfekcji skóry przed założeniem elektrod zawierające 2% chlorheksydyny i 70% alkoholu izopropylowego (opakowanie 200 szt. w pojedynczych saszetkach) | tak
Inne
79 | oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku | tak
80 | Zestawy komputerowe o których mowa w pkt. 17 i 19 są oznakowane znakiem CE | tak
Gwarancja
81 | okres gwarancji całego systemu (ilość miesięcy) | min. 24 miesiące - podac
82 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu | Podać
83 | szkolenia dla wskazanego przez Użytkownika personelu medycznego: - obsługa aparatu EEG - przedlicencyjne warsztaty EEG pod patronatem PTNK dla lekarza neurologa (min. 1 blok warsztatowy) | tak
Termin dostawy - max. 6 tygodni od daty podpisania umowy
Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. Product Data). Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie w/w dokumentu celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu.
Pakiet nr 5
| Aparat USG dla oddziału reumatologii | szt 1
Nazwa:
Typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2015): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.
INFORMACJE OGÓLNE
1 | Przenośny aparat USG, fabrycznie nowy i niepowystawowy, rok produkcji 2015 | tak
2 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą wyrobach medycznych | tak
3 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | tak
4 | Potwierdzenie wykonawcy, że jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego aparatu USG i głowic oraz zapewni autoryzowany serwis producenta do świadczenia usług serwisowych- załączyć kserokopie dokumentów | tak
OPIS APARATU I WYPOSAŻENIA
5 | Przenośny aparat USG | tak
6 | Aparat zainstalowany na wózku jezdnym dedykowanym aparatowi, posiadającym: | tak
| - 4 koła skrętne | tak
| -regulację wysokości powyżej 20 cm | tak
| - uchwyty (tzw. Wieszaki) na głowice ( uchwyty po obu stronach wózka) | tak
7 | Klawiatura alfanumeyczna wbudowana w główną konsolę sterowniczą z przyciskami funkcyjnymi podświetlanymi ( klawiatura nie może być wysuwana spod konsoli) | tak
8 | Ilość niezależnych aktywnych gniazd w aparacie: | tak
| - min 2 aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie | tak
| - min 1 aktywne gniazdo dla głowic nie obrazowych- ołówkowych | tak
9 | Monitor LCD: | tak
| - min 15 cali z możliwością regulacji położenia | tak
| - rozdzielczość monitora min 1000x700 | tak
10 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej z możliwością dynamicznego jej ogniskowania ( beamformer oraz linie opóźniające) | tak
11 | Rozdzielczość matrycy obrazowej min. 300.000 punktów z dynamiką min. 16 bit | tak
12 | Dynamika systemu co najmniej 210dB | tak
13 | Zakres częstotliwości pracy aparatu co najmniej 1-18MHz | tak
14 | Wybieranie częstotliwości pracy w trybie B (2D) możliwych do podłączenia do aparatu głowic obrazowych co najmniej 2-18 MHz. Na potwierdzenie podać symbol oferowanej głowicy dla wybieranej najwyższej częstotliwości w trybie B (2D). | tak
15 | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) co najmniej 50 presetów | tak
16 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (CINE LOOP) | tak
17 | Archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym ( podczas badania) min 550 sekund | tak
18 | Możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania | tak
19 | Możliwość eksportu obrazów, sekwencji i raportów w sieci LAN | tak
20 | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportów z badań | tak
21 | Wewnętrzny dysk twardy (HDD) co najmniej 120GB | tak
22 | Wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym. Zapis w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, PNG, MPEG | tak
23 | Możliwość nagrywania na nośniki przenośne: CD, DVD, Pen-Drive oraz w sieci komputerowej LAN w formatach kompatybilnych z systemem Windows. Napęd wbudowany w aparat. | tak
24 | Porty USB wbudowane w aparat ( do archiwizacji na pamięci typu Pen Drive) min 2 | tak
25 | Do zainstalowania na zewnętrznym komputerze oprogramowanie takie jak w oferowanym aparacie ( tego samego producenta), umożliwiające odtwarzanie oraz analizę ( pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie. Podać nazwę oprogramowania. | tak
26 | Tryb 2D (B-mode): maksymalna szybkość odświeżania obrazu ,,frame rate” min 350 obr/sek, maksymalna głębokość penetracji co najmniej 35 cm, zakres powiększania obrazu co najmniej 30 razy, dynamiczne ogniskowanie nadawania min 8 stref, możliwość wyboru częstotliwości co najmniej 18 MHz w trybie 2D ( możliwość podłączenia głowicy obrazowej min. MHz do diagnostyki nerwów) | tak
27 | Porównywanie obrazów 2D tego samego pacjenta podczas badania: jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 zamrożonych obrazów, jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 ruchomych obrazów | tak
28 | Tryb M - możliwość prezentacji M z efektem Dopplera kolorowego | tak
29 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | tak
| - regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej co najmniej +/- 30 stopni | tak
| - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej co najmniej ± 75 stopni | tak
| - pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera ( automatyczny obrys spektrum w czasie rzeczywistym) | tak
| - wielkość bramki Dopplerowskiej co najmniej 1-23 mm | tak
30 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku | tak
31 | Tryb Dopplera Kolorowy (CD) | tak
| - maksymalna szybkość odświeżania obrazu ,,frame rate” w trybie CD min 330obr/sek | tak
| - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego co najmniej +/- 30 stopni | tak
32 | Jednoczesna prezentacja na ekranie dwóch obrazów- jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera | tak
33 | Porównywanie obrazów 2D+ CD tego samego pacjenta podczas badania: | tak
| - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 zamrożonych obrazów | tak
| - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 ruchomych obrazów | tak
34 | Tryb Duplex (2D+ PWD) | tak
| Tryb Triplex (2D+ PWD+ CD) | tak
| Tryb angiologiczny (Power Doppler) | tak
| Tryb angiologiczny kierunkowy (Power Doppler Kierunkowy) | tak
35 | Obrazowanie harmoniczne | tak
| Obrazowanie trapezowe | tak
| Obrazowanie rombowe | tak
| Obrazowanie typu Compound Imaging | tak
36 | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | tak
37 | Oprogramowanie do badań naczyniowych, nerwów, układu mięśniowo- szkieletowego | tak
38 | Pomiary ogólne: | tak
| - odległość co najmniej 20 możliwych pomiarów | tak
| - pole powierzchni co najmniej 2 rodzaje ( w tym elipsa, obrys) | tak
| - objętość co najmniej 3 sposoby ( w tym elipsa, obrys, metoda trzech pomiarów) | tak
39 | Wykonanie na jednym obrazie pomiaru co najmniej 20 odległości | tak
40 | Głowica liniowa do badań powierzchniowych, pracująca na wysokich częstotliwościach: | tak
| Liczba elementów co najmniej 192; | tak
| Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 7-18 MHz; | tak
| Tryb 2D – min. 4 częstotliwości pracy ( w tym możliwość wyboru częstotliwości pracy dla tryby 2D co najmniej 18MHz); | tak
| Praca w trybie PW, CD, obrazowanie trapezowe; | tak
| Szerokość czoła głowicy max. 40 mm; | tak
| Szerokość pola obrazowego (FOV) min, 36 mm ( przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego); | tak
| Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej | tak
41 | Videoprinter czarno- biały | tak
Wymagana możliwość rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert (moduły i oprogramowania do wbudowania w aparat )
42 | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru Intima Media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru | tak
43 | Obrazowanie 3D/4D przy użyciu głowicy wolumetrycznej liniowej ( opcja dodatkowa) | tak
44 | Obrazowanie panoramiczne | tak
45 | Oprogramowanie do badań kardiologicznych: pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg ekg, Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | tak
46 | Oprogramowanie Strain Rate do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca | tak
47 | Doppler tkankowy spektralny i kolorowy | tak
48 | Anatomiczny M-Mode | tak
49 | Automatyczne obliczanie frakcji wyrzutowej | tak
50 | Oprogramowanie do badań Stress Echo | tak
- wieloetapowe z możliwością definiowania nazw i ilości etapów
- próba wysiłkowa i farmakologiczna
- rozbudowany raport
- analiza prospektywna i retrospektywna
51 | Obrazowanie 3D/4D z dedykowanych głowic objętościowych: convex, endovaginalnej | tak
52 | Oprogramowanie do badań kontrastowych przy użyciu niskiego indeksu mechanicznego | tak
| Możliwość rozbudowy systemu o inne głowice dostępne na dzień składania ofert | tak
53 | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną liniową do badań 3D/4D min. 4-13MHz, min. 192 elementy | tak
54 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych | tak
Liczba elementów co najmniej 192
Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-11 MHz
Tryb 2D- min. 4 częstotliwości pracy
Tryb obrazowania harmonicznego- min. 3 wybierane częstotliwości pracy
Praca w trybie PW, CD, obrazowanie trapezowe
Szerokość czoła głowicy max 40 mm
Szerokość pola obrazowego (FOV) min 35 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego)
55 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań ogólnodiagnostycznych | tak
Liczba elementów co najmniej 192
Zakres częstotliwości pracy głowicy min 2-8 MHz
Tryb B- min. 4 wybierane częstotliwości pracy
Tryb obrazowania harmonicznego- min. 3 wybierane częstotliwości pracy
Kąt pola skanowania ( widzenia) min 60 stopni
Promień R60 (+/- 1%)
Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie
56 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań ogólnodiagnostycznych | tak
Liczba elementów co najmniej 192
Zakres częstotliwości pracy głowicy min 2-8 MHz
Tryb B- min. 4 wybierane częstotliwości pracy
Tryb obrazowania harmonicznego – min 3 wybierane częstotliwości pracy
Kąt pola skanowania (widzenia) min 60 stopni
Promień R40 (+/-1%)
Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetleniem toru punkcji ne ekranie
57 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową typu phased array | tak
Liczba elementów co najmniej 128
Zakres częstotliwości pracy głowicy min 2-4 MHz
58 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową typu phased array | tak
Liczba elementów co najmniej 128
Zakres częstotliwości pracy głowicy min 3-8 MHz
59 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową typu phased array | tak
Liczba elementów co najmniej 128
Zakres częstotliwości pracy głowicy min 5-10 MHz
60 | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex | tak
Liczba elementów co najmniej 128
Zakres częstotliwości pracy głowicy min 4-8 MHz
Tryb B-min. 3 wybierane częstotliwości pracy
Tryb obrazowania harmonicznego- min. 2 wybierane częstotliwości pracy
Praca w trybie PW, CD
Kąt pola skanowania (widzenia) min 90 stopni
Promień R13 lubR14
61 | Możliwość rozbudowy o głowicę endocavity typu microconvex | tak
Liczba elementów co najmniej 192
Zakres częstotliwości pracy głowicy co najmniej 3-9 MHz
Kąt pola skanowania (widzenia) co najmniej 200 stopni
Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetleniem toru punkcji na ekranie
62 | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną convex do badań 3D/4D min. 2-7 MHz, min. 192 elementy | tak
63 | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D min. 3-9 MHz, min. 192 elementy | tak
64 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykowe: | tak
- przezprzełykową dla dorosłych min 3-8 MHz
- przezprzełykową dla dzieci min 3-10 MHz
65 | Możliwość rozbudowy o inne głowice: | tak
- transrektalną dwupłaszczyznową convex- linia min 4-13 MHz
- śródoperacyjną min. 4-12 MHz
- laparoskopową min. 4-12 MHz
- nieobrazową ołówkową 2 MHz
- nieobrazową ołówkową 5 MHz
- nieobrazową ołówkową min. 7-10 MHz
66 | Termin dostawy - max. 4 tygodni od daty podpisania umowy | tak
67 | Gwarancja na urządzenie gwarancyjna, wystawiona na zaoferowane urządzenie na okres nie krótszy jak 2 lata. | tak - podać
Termin dostawy - max. 4 tygodnie od daty podpisania umowy
Pakiet nr 6 - Chirurgia
| Głowica konweksowa 2-6MHz | szt 1
Nazwa:
Typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2015): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Głowica konweksowa 2-9-6MHz-8820e | tak
2 | Przystawka biopsyjna do głowicy convex - UA1250- 1 szt | tak
3 | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | tak
4 | Termin dostawy - max. 4 tygodni od daty podpisania umowy | tak
5 | Do aparatu USG pro Focus 2202, który Zamawiający posiada | tak
Pakiet nr 7 - Kardiologia
| Głowica liniowa do echokardiografu Philips IE33 | szt 1
Nazwa:
Typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2015): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Głowica liniowa do echokardiografu Philips IE33
1 | Zakres pracy od 3 do 11 MHz | tak
2 | Ilość elementów 160 - 288 | tak
3 | Pole widzenia 38 - 39 mm | tak
Tryby obrazowania
4 | 2D, Doppler kolorowy, Doppler mocy; | tak
5 | Duplex, Triplex | tak
6 | SonoCT, Xres | tak
7 | Obrazowanie harmoniczne | tak
8 | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | tak
9 | Termin dostawy - max. 4 tygodni od daty podpisania umowy | tak
Pakiet nr 8 - Blok Operacyjny
| Szafy medyczne | szt 5
| Taborety medyczne | szt 6
Nazwa:
Nr katalogowy
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2015): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
I | Szafy medyczne - szt. 5
Parametry techniczne
1 | Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK
2 | Szafa dzielona, poziomo | TAK
3 | Górna część szafy otwierana skrzydłowo, drzwi przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. | TAK
4 | W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 (304). | TAK, podać
5 | W dolnej części szafy z lewej strony szafka z drzwiami otwieranymi skrzydłowo wyposażona w jedną półkę montowaną na stałe. | TAK, podać
6 | Z lewej strony szafy na wysokości podziału boczny wysuwany blat. | TAK
7 | W dolnej części szafy z prawej strony szafa wyposażona w 3 szuflady; szuflady równej wysokości umieszczone jedna pod drugą. Szuflady na prowadnicach samodociągowych. | TAK, podać
8 | Fronty szafy z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. | TAK
9 | Fronty szafy wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek. | TAK
10 | Wymiary: 1400x470x1800 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać
Pozostałe warunki
| Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK
| Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dokumentów dołączyć do oferty). | TAK
| Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK, podać
II. | Taborety medyczne - szt. 6
Parametry techniczne
1. | Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane | TAK
2. | Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać
3. | Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna | TAK
4. | Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej) | TAK
5. | Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/- 10 mm) | TAK, podać
6. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK
7. | Taboret z obręczą pod nogi | TAK
8. | Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak
Pozostałe warunki
1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK
2. | Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych | TAK
(kopię dokumentu załączyć do oferty)
3. | Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób | TAK
(kopię dokumentu dołączyć do oferty)
4. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dokumentów dołączyć do oferty). | TAK
5. | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK, podać
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów
Termin dostawy - 5 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 9 - Okulistyka
| Autorefraktometr z keratometrem | szt. 1
| Ekran LCD do badania ostrości wzroku | szt. 1
| Tablica optotypów LCD | szt. 1
| Przebudowa zestawu funduskamery TRC-50EX | szt. 1
Nazwa:
Nr katalogowy
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2015): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Urządzenia medyczne
1 | Autorefraktometrz keratometrem systemem z keratometrem systemem wirującego pryzmatu. Rozwiązanie opatentowane przez firmę Topcon, zapewniające najlepsze obiektywne wyniki refrakcji oraz bardzo wysoką powtarzalność. Funkcja pomiaru refrakcji i parametrów rogówki oraz pomiar PD | TAK
2 | Najbardziej zaawansowany technologicznie ekran LCD do badania ostrości wzroku. System wyposażony jest w 22” ekran. Unikalną cechą urządzenia względem innych ekranów LCD jest użyta nowa technika polaryzacji, która zapewnia rozdzielenie obrazu w 100% i znaczną poprawę jakości w porównaniu do wszystkich konwencjonalnych testów polaryzacyjnych LCD dostępnych akltualnie na rynku. W zestawie pilot. | TAK
3 | Tablica optotypów LCD do przeprowadzenia testów ostrości wzroku. Wysokiej jakości monitor 19”, nieskończona liczba testów, komunikacja USB i WiFi, zintegrowany komputer. Test wrażliwości na kontrast. W zestawie pilot. | TAK
| Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, podać
| Podstawowe szkolenie w obsłudze apratury personelu Zamawiającego | TAK
Przebudowa zestawu funduskamery TRC-50EX
1 | Przebudowa obejmuje następujące elementy : - nowy adapter kamer TL-211 - cyfrową kamerę NIKON D-7100 (body) o rozdzielczości 24 Mpix wykonującą przy pracy z funduskamerą zdjęcia kolorowe , bezczerwienne oraz angiografię fluoresceinową, wraz z zasilaczem oraz okablowaniem niezbędnym do podłączenia - telekonwertor dopasowujący wielkość obrazu - zestaw komputerowy PC-Low-end-Digi-ibase , parametry j.n lub lepsze: Mini tower PC, Intel CPU i3 processor, on board graphic board, 4 Gb DDR3 memory, 500 Gb S-ATA HD on boardGbit LAN, 1Gbit lan Card, USB 3.0, Mouse, DVD recorder, Windows 7 64bits, 23” TFT widescreen - Oprogramowanie Imagenet Ibase z modułami Advanced , EyeDoctor I DigiCapture - Karta synchronizacyjna VS-200 wraz z kompletem okablowania - Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi | TAK
2 | Dopłata do wyższej konfiguracji komputera PC-High-end – Digi – Ibase:parametry j.n. lub lepsze : Midi tower system, Intel CPU i7-4770, 2Gbyte Graphic board, 16Gb DDR3 memory, 2x 1Tb S-ATA HD (mirror), 2x on board Gbit LAN, RAID, USB 3.0 and Firewire, Mouse, DVD recorder, Windows 7 64bits, 27” TFT widescreen | TAK
| Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, podać
| Montaż oraz podstawowe szkolenie personelu Zamawiającego | TAK
| Termin realizacji max. 4 tygodnie od zawarcia umowy | TAK, podać