Numer sprawy P/32/06/2016/AM                                                                      Starachowice dn. 30.06.2016 r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ ogłoszenie w BZP nr 103769-2016 z dnia 24.06.2016r. /

na dostawę aparatury medycznej dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytania nr 1-10: dot. załącznika nr 5 do SIWZ – zadania nr 1

Pytanie nr 1:

Dotyczy zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (zał. nr 5)  pkt. 3

Czy zamawiający dopuści aparat z komputerem klasy PC i monitorem o przekątnej 19” zintegrowanym bezpośrednio w urządzeniu, dzięki czemu aparat zajmuje zdecydowanie mniej miejsca od rozwiązań zintegrowanych?

Ad.1: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2:

Dotyczy zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (zał. nr 5)  pkt. 4

Czy zamawiający dopuści aparat o technologii pomiaru SOCT (OCT spektralne) oferującą wyższą rozdzielczość osiową i poprzeczną?

Ad.2: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 3:

Dotyczy zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (zał. nr 5)  pkt. 8

Czy zamawiający dopuści aparat o zakresie kompensacji wady wzroku w zakresie +/- 20 D?

Ad.3: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 4:

Dotyczy zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (zał. nr 5)  pkt. 9

Czy zamawiający dopuści wielkości skanów regulowane w zakresie

Poziomym 3 do 9 mm

Pionowym 3 do 9 mm

Ad.4: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 5:

Dotyczy zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (zał. nr 5)  pkt. 11

Czy zamawiający dopuści aparat z szybkością skanowania 27000 A-skanów na sekundę?

Ad.5: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 6:

Dotyczy zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (zał. nr 5)  pkt. 12

Czy zmawiający dopuści aparat z kamerą CCD do podglądu przedniego odcinka oraz Skaningowy Oftalmoskop Laserowy do obrazowania dnia oka?

Ad.6: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 7:

Dotyczy zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (zał. nr 5)  pkt. 14

Czy zmawiający dopuści wewnętrzny fiksator o regulowanej pozycji z stałą dużą wielkością znaku?

Ad.7: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8:

Dotyczy zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (zał. nr 5)  pkt. 16

Czy zamawiający dopuści aparat z systemem automatycznego śledzenia oka, nie wymagający stosowania pulpitów z ekranami dotykowymi?

Ad.8: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 9:

Dotyczy zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (zał. nr 5)  pkt. 17

Czy zmawiający dopuści z systemem łatwego naprowadzania oka z pomocą myszki z automatycznym zapamiętywaniem ustawień podpory dla kolejnej wizyty oraz z systemem automatycznego śledzenia ruchów oka pacjenta (eye tracking)?

Ad.9: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 10:

W specyfikacji aparatu nie opisano żadnych wymaganych analiz oraz funkcji obróbki skanów. W związku z tym prosimy o informację czy zamawiający wymaga:

- obrazowania całej przedniej komory w jednym skanie

- obliczanie parametrów AOD500, AOD750, TISA500, TISA750 dla

kątów przesączania

- analizy trendu zmian w jaskrze dla włókien nerwowych, RIM oraz

komórek drobnozwojowych

- mapy różnic warstwy nabłonka barwnikowego?

Ad.10: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza przedstawione analizy oraz funkcje obróbki skanów.

Pytania nr 11-14: dot. załącznika nr 4 do SIWZ – projektu umowy

Pytanie nr 11:

§ 2 ust. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisów § 2 ust. 8: „Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego elementu/podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę elementu/podzespołu na nowy wolny od wad.”?

Ad.11: Zapisy § 2 ust. 8 dotyczą napraw w okresie gwarancyjnym. Nie ma zatem potrzeby uzupełniać treść

powyższego paragrafu o zaproponowany zapis.

Pytanie nr 12:

§ 6 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie do 14 dni roboczych terminu w jakim Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany towaru lub uzupełnienia braków na towar pełnowartościowy?

Ad.12: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie do 7 dni roboczych terminu, w jakim Wykonawca będzie

Zobowiązany, do wymiany towaru lub uzupełnienia braków na towar pełnowartościowy.

Pytanie nr 13:

§ 8 ust. 1 lit. a:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów § 8 ust. 1 lit. a wzoru umowy poprzez dopisanie

następującego zwrotu: „nie więcej niż 10% wartości brutto umowy.”?

Ad.13: Z treści w/w paragrafu wynika, że nie będzie to więcej niż 10%

Pytanie nr 14:

§ 10 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin określony w § 10 ust. 3 był liczony w dniach roboczych?

Ad.14: Wyrażamy zgodę na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 15:

Dot. załącznika nr 5 do SIWZ, zadanie nr 4 – Videobronchoskop, Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Dot. pkt 1:

Czy Zamawiający dopuści videobronchoskop rok produkcji 2015, fabrycznie nowy, nie powystawowy?

Ad.15: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania bronchoskop z torem wizyjnym będącym rozwiązaniem równoważnym dla wymaganego videobronchoskopu  Olympus Exera 190?

Opis przedmiotu zamówienia nie może być wykonany w sposób utrudniający wzięcie udziału w postępowaniu innym wykonawcom lub ewidentnie faworyzując jednego z nich. Należy umożliwić zaoferowanie rozwiązań równoważnych zapewniających możliwość należytego wykonania umowy.

Ad.16: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia równoważnego posiadającego parametry

równe lub wyższe od przedstawionych tzn. parametry, które w poszczególnych zakresach podwyższają

szeroko rozumianą jakość oferowanego urządzenia. Ze względu na posiadane wyposażenie w pracowni

endoskopii PZOZ, oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie przedstawione parametry techniczno-użytkowe

w tym warunek określony w pkt 2 dotyczący kompatybilności z posiadanym przez pracownię zestawem.

Pytania nr 17-18: dot. załącznika nr 4 do SIWZ – projektu umowy w zakresie zadania nr 4

Pytanie nr 17:

Dotyczy zapisów umowy par. 2 ust. 10

Zwracamy się z prośbą o skrócenie obowiązku zapewnienia dostępności części zamiennych do min. 8 lat.

Ad.17: W odpowiedzi Zamawiający dokonuje niniejszej zmiany w treści projektu umowy: § 2 ust. 10 otrzymuje

brzmienie:

„Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat od daty dostawy

potwierdzonej protokołem przekazania do użytku urządzenia.” – dot. zadania nr 4

„Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty dostawy

potwierdzonej protokołem przekazania do użytku urządzenia.” – dot. zadania nr 1-3

Pytanie nr 18:

Dotyczy zapisów umowy par. 8 ust. 1b

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wskazanej kary umownej z 0,5% do 0,2%

Ad.18: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytania nr 19-24: dot. załącznika nr 5 do SIWZ – zadania nr 4

Pytanie nr 19:

Dot. pkt 2. Prosimy o dopuszczenie do oceny videobronchoskopu wyposażonego we własny  procesor wizyjny wysokiej rozdzielczości HD z funkcją filtracji pasmem światła oraz dedykowanymi programami do diagnostyki drzewa oskrzelowego.

Proponowane rozwiązanie pozwoli zaoferować videobronchoskop o bardzo wysokich walorach diagnostycznych.

Ad.19: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia równoważnego posiadającego parametry

równe lub wyższe od przedstawionych tzn. parametry, które w poszczególnych zakresach podwyższają

szeroko rozumianą jakość oferowanego urządzenia. Ze względu na posiadane wyposażenie w pracowni

endoskopii PZOZ, oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie przedstawione parametry techniczno-użytkowe

w tym warunek określony w pkt 2 dotyczący kompatybilności z posiadanym przez pracownię zestawem.

Pytanie nr 20:

Dot. pkt.8. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „głębia ostrości 3-50mm”

Ad.20: Ze względu na walory diagnostyczno-zabiegowe Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane

ograniczenie w/w parametru.

Pytanie nr 21:

Dot. pkt.9. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „średnica zewnętrzna końca dystalnego 6,3mm”

Ad.21: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 22:

Dot. pkt.12. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „autoklawowalne zamontowane na stałe przyłącze ssaka”

Proponowane rozwiązanie pozwala łatwiejszą oraz bardziej precyzyjną obsługę aparatu

Ad.22: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 23:

Dot. pkt.14. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Funkcja obrotu światłowodu konektora prawo/lewo

180º”

Ad.23: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 24:

Dot. pkt.15. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Jednostopniowe wodoszczelne złącze z możliwością zabezpieczenia styków przed korozją”

Ad.24: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 25:

Pytanie do Zadania nr. 2

Czy Zamawiający wymaga podłączenia oferowanego kardiotokografu do oferowanego systemu?
Prosimy o wskazanie przez zamawiającego pozostałych typów i modeli KTG, które maja być podłączone do systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego.

Ad.25: W przypadku składania oferty na zadanie nr 2 i 3 zaoferowany kardiotokograf powinien posiadać możliwość

podłączenia do oferowanego systemu.

Pytanie nr 26:

Pytanie do Zadania 2, pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści system nadzoru i monitorowania okołoporodowego zgodny z wytycznymi zawartymi

w rozporządzeniu MZ z dnia 1.12.2015, który nie wyświetla graficznie wartości STV a podaje ją w formie liczbowej

w czasie rzeczywistym?
Liczbowa wartość parametru STV jest tak samo ważna klinicznie, przy czym pragniemy zauważyć, iż ocena tylko tego parametru nie może być podstawą do oceny prawidłowości całego zapisu KTG.
Oferowany system wykreśla krzywe zmian STV w dłuższym okresie.
Ad.26: Nie, prosimy o ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 27:

Pytanie do zadania nr 3. Pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści KTG o częstotliwości pracy głowic 1.5 MHz?

Ad.27: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 28:

Pytanie do zadania nr 3. Pkt. 14

Czy zamawiający dopuści KTG bez możliwości regulacji głośności dla każdego płodu osobno?

Ad.28: Nie, prosimy o ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl