## Arkusz1
| nr sprawy P/37/06/2015/HEM |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIIWZ
L.p. | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
1 | Zestaw do angioplastyki do użycia w przypadkach nagłych
| 1a) Stent wieńcowy na balonie | 50
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| wpis do rejestru wyrobów medycznych |  | podać nazwę, numer i datę ważności | –
| stent stalowy / kobaltowo-chromowy |  | tak
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1.0 mm |  | tak
| Pewne i mocne mocowanie stentu na balonie zapobiegające przemieszczeniu się stentu |  | tak
| zachowanie kształtu i krzywizn naczynia oraz brak przeprostu naczynia po rozprężeniu stentu |  | tak
| stenty kompatybilne z cewnikiem 5 F dla średnic do 4,0 mm |  | tak
| Minimalne wymagane RBP 18bar dla srednic do 4,0mm i 16 bar dla średnic powyżej 4,0 mm |  | tak
| Maksymalne RBP dla średnic do 4,0 mm-preferowane wartości wyższe |  | podać w barach dla średnic do 4,0 mm | 18- 0 pkt, >18- 1 pkt.
| minimalny wymagany przedział długości od 8 mm do 24 mm dla stentów o średnicy do 4,0 mm |  | tak, podać długości
| wymagany minimalny przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4,5 mm |  | tak, podać średnice
| wymagany profil stentu na balonie ≤ 0,042" dla średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena jakościowa nastąpi w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. stentów 3,0 x 12 - 16 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu.
| 1b) Cewnik balonowy | 200
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| profil balonu o średnicy 2,5 mm |  | tak, podać w " | >0,03"-0 pkt, ≤0,03"-1 pkt.
| przyrost średnicy balonu przy inflacji ciśnieniem RBP dla balonu o średnicy nominalnej 2,5 mm |  | podać w mm | <0,28-0 pkt, 0,28-0,32-1 pkt., ≥0,32-2 pktkt.
| profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,017" |  | tak
| shaft proksymalny ≤ 2,0 F dla c. balonowego o śr. 2,5 mm |  | tak
| shaft dystalny ≤ 2,5 F dla c. balonowego o śr. 2,5 mm |  | tak
| Wymagany przedział średnic balonu od 1.5 mm do 4,5 mm o odstępach co 0,25 mm dla balonów w przedziale średnic od 2,0 do 4,0 mm. |  | tak, podać średnice
| oferowanie c. balonowego o średnicy ≥ 5,o mm |  | tak/nie | nie-0 pkt., tak: 5,0-1 pkt., >5,0-2 pktkt
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 9 do 20 mm z maksymalnymi odstępami do 5 mm w przedziale średnic od 2,0 do 4,0 mm |  | tak, podać długości
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena jakościowa nastąpi w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. balonów 2,5 x 20 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu.
| 1c) prowadnik angioplastyczny | 500
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| wymagana minimalna długość prowadnika 175 cm |  | tak
| maksymalna średnica 0,014” na całej długości prowadnika |  | tak
| wymagane minimum 2 stopnie podparcia oferowanych prowadników |  | tak, podać nazwy prowadników i stopień podparcia
| wymagane minimum 2 stopnie sztywności końcówki oferowanych prowadników |  | tak, podać nazwy prowadników i stopień sztywności końcóki prowadników
| ilość stopni sztywności końcówki wśród oferowanych prowadników |  | 3-0 pkt, 4-1 pkt, ³5-2 pkt
| wymagane minimum 2 rodzaje pokrycia końcówki oferowanych prowadników |  | tak, podać nazwę prowadników i rodzaj pokrycia
| dobra manewrowalność i łatwość wprowadzania prowadnika do krętych naczyń wieńcowych oraz do gałęzi bocznych |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | 1 pkt, 2 pktkt
| oferowanie prowadnika z końcówką nitinolową |  | tak/nie | tak- 1 pkt, nie-0 pkt
| wymagana możliwość przedłużenia prowadników za pomoca adaptera |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 4 szt. Prowadników z końcówką miękką: w tym 2 szt. o lekkim i 2 szt. o średnim stopniu - co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
2 | Stent wieńcowy na balonie oraz cewnik balonowy z zestawem prowadników do udrażniania naczyń wieńcowych
| 2a) Stent wieńcowy na balonie | 50
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| wpis do rejestru wyrobów medycznych |  | podać nazwę, numer i datę ważności | –
| stent stalowy / kobaltowo-chromowy |  | tak
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1.2 mm |  | tak
| Pewne i mocne mocowanie stentu na balonie zapobiegające przemieszczeniu się stentu |  | tak
| stenty do średnicy 4,0 mm włącznie, kompatybilne z cewnikiem 5 F |  | tak
| Minimalne wymagane RBP 16 bar |  | tak
| Maksymalne RBP - preferowane wyższe |  | podać w barach | 16-0 pkt,>16-1 pkt
| Wymagane równomierne i równoczesne rozprężanie się stentu od proksymalnej i dystalnej części stentu w kierunku jego środka |  | tak, ocena w Pracowni na podstawie próbek
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 8.0 mm do 26.0 mm z maksymalnymi odstępami do 5 mm |  | tak, podać długości
| wymagany minimalny przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| Maksymalna średnica stentu do jakiej można go doprężyć zapomocą dodatkowego balonu, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm | <3,5 - 0 pkt, ≥3,5-1 pkt.
| wymagany profil stentu ≤ 0,042" dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak
| profil stentu dla średnicy 3,0 mm |  | tak, podać w" | 0,042"-0 pkt, < 0,042" -1 pkt.
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena klńcowa w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. stentów 3,0 x 12 - 16 mm - co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu.
| 2b) Cewnik balonowy niskoprofilowy do udrożnień | 150
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| Wymagany profil balonu ≤ 0.024’’ przy średnicy 2,5 mm |  | tak
| profil balonu o średnicy 2,5 mm |  | tak, podać w " | 0,024"-0 pkt., ≤ 0,024"-1 pkt.
| Wymagane minimalne ciśnienie RBP 14 bar dla balonów o śrenicy 2,0-4,0 mm |  | tak
| Ciśnienie RBP |  | tak, podać w bar | 14 - 0 pkt., >14 - 1 pkt.
| profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,017" |  | tak
| shaft proksymalny ≤ 2,1 F dla c. balonowego o śr. 2,5 mm |  | tak
| shaft dystalny ≤ 2,4 F dla c. balonowego o śr. 2,5 mm |  | tak
| Udokumentowana w katalogu/instrukcji możliwość wykonania poszerzenia naczyń techniką "kissing baloon" dla balonów o średnicy do 3,5 mm przy użyciu cewnika prowadzącego 6F |  | tak
| Wymagany przedział średnic balonu od 1.5 mm do 4,0 mm odstępach co 0,25 mm dla średnic powyżej 2,0 mm. |  | tak, podać średnice
| oferowanie c. balonowego o średnicy <1,5 mm |  | tak/nie | tak - 1 p., nie - 0 pkt. -
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 8 do 20 mm z odstępami maksymalnymi do 5 mm w przedziale dla średnicy od 2,0 do 4,0 mm |  | tak, podać długości
| Oferowanie c. balonowego OTW |  | nie-0 pkt., tak-2 pkt
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena końcowa w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. balonów 2,5 x 20 mm - co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu.
| 2c) Prowadniki angioplastyczne do udrożnień naczyń | 600
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| wymagana konstrukcja, umożliwiająca dobrą manewrowalność i przechodzenie przez zwłókniałe i/lub zwapniałe okluzje tętnic wieńcowych |  | tak
| wymagane minimum trzy różne rodziny/grupy prowadników, dedykowanych do udrażniania naczyń |  | tak, podac ilość rodzin/grup prowadników i ich nazwy
| wymagane minimum trzy stopnie sztywności końcówki prowadników dla każdej z trzech rodzin/grup prowadników |  | tak, podać
| wymagane minimum dwa stopnie podparcia (supportu) wśród oferowanych prowadników |  | tak, podać
| wymagane minimum dwa rodzaje pokrycia koncówek wśród oferowanych prowadników |  | tak, podać
| wymagana możliwość przedłużenia prowadników za pomoca adaptera |  | tak,podać
| prowadnik dobrze widoczny w skopii |  | tak
| średnica max. 0.014” na całej długości prowadnika |  | tak
| oferowanie prowadnika z końcówką o średnicy ≤ 0,010" |  | nie/tak | nie-0 pkt., tak-1 pkt.
| długość prowadników-minimum. 180 cm, |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa w pracowni po dostarczeniu 6 szt. prowadników w tym: 3 o lekkim stopniu "supportu" i miękkiej końcówce oraz 3 o średnim stopniu "supportu" i średnim stopniu sztywności końcówki
3 | Stent wieńcowy na balonie do rozgałęzień i cewnik balonowy do pre- i postdilatacji techniką "kissing baloon"
| 3a) Stent wieńcowy na balonie | 200
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer i datę ważności | –
| stent kobaltowo-chromowy wykonany w technice sinusoidalnej |  | tak
| profil wejścia 0,017" |  | tak
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1.0 mm |  | tak
| minimalne wymagane RBP 15 bar |  | tak
| wymagane ciśnienie nominalne ≤ 9 atm |  | tak
| cewnik balonowy o mininimalnej długości użytkowej 135 cm., kompatybilny z prowadnikiem o śr. 0,014" |  | tak
| stent kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F |  | tak
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 8 mm do 30 mm wraz z maksymalnymi odstępami do 5 mm |  | tak, podać długości
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4,0 mm , w tym średnica 2,75 mm |  | tak, podać posiadane średnice
| profil stentu ≤ 0.041’’ przy średnicy 3,0 mm |  | tak
| Wymagany standard równomiernego i równoczesnego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek
| wymagany minimalny przyrost średnicy stentu ≥ 0,30 mm, osiągalny przy doprężeniu ciśnieniem RBP balonu, na którym stent jest zamocowany, dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak
| dobra widoczność stentu w skopii po rozprężeniu |  | tak
| Maksymalna średnica stentu do jakiej można go doprężyć dodatkowym balonem, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm | ≤3,5-0 pkt., 3,51-3,8-1 pkt., 3,81-4,1-2 pkt, >4,1-3 pkt.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. stentów 3,0 x 12-18 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
| 3b) Cewnik balonowy do predylatacji i postdilatacji techniką "kissing baloon" | 100
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| profil balonu ≤ 0.027’’przy średnicy 2,5 mm mierzony w najszerszym miejscu (zgodnie z zaleceniami FDA) |  | tak
| Minimalne wymagane RBP 14 bar dla wszystkich średnic |  | tak
| minimalna długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak
| profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,016" |  | tak
| wymagana udokumentowana w katalogu/instrukcji, możliwość wykonania poszerzenia rozwidlenia naczynia techniką "kissing baloon" przy użyciu cewnika prowadzącego 6 F, dla balonów o średnicy do 3,0 mm. |  | tak
| Wymagane średnice balonu od 1.5 mm do 4,0 mm, z odstępami średnic co 0,25 mm w przedziale średnic 2,0 - 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 6 do 30 mm w przedziale średnic od 2,0 do 4,0 mm |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. Cewników balonowych 2,5 x 20 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
4 | Stenty wieńcowe BMS i DES do małych naczyń oraz cewnik balonowy i prowadnik angioplastyczny
| 4a) Stent wieńcowy BMS | 50
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1,2 mm |  | tak
| stent kompatybilny z cewnikiem 5 F |  | tak
| minimalne RBP 16 bar |  | tak
| cewnik balonowy o mininimalnej długości użytkowej 135 cm., kompatybilny z prowadnikiem o śr. 0,014" |  | tak
| Wymagany standard równomiernego i równoczesnego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9,0 mm do 20,0 mm |  | tak, podać długości
| wymagany przedział średnic stentów od 2,0 do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, z jednoczesnym zachowaniem właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominalnej 2,5 mm | <3,0 - 0 pkt. 3,0 - 3,25-1 pkt. 3,26-3,4-2 pkt, >3,4-3 pkt.
| wymagany profil stentu ≤ 0,040’’ , dla stentu o śr.2,5 mm |  | tak, podać w " | 0,04-0,038-0 pkt., 0,037-0,036-1 pkt.,≤ 0,035-2 pkt
| Stent pokryty powłoką pasywną, zmniejszającą skłonność do wykrzepiania krwi w stencie - działanie to musi być udokumentowane w dołączonym piśmiennictwie. |  | nie / tak - podać rodzaj powłoki i dołączyc piśmiennictwo, dokumentujące jej działanie | nie - 0 pkt tak - 2 pkt
| dobra mobilność i łatwość doprowadzania stentu do dystalnych i/lub krętych odcinków małych naczyń |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu po 1 szt. stentów 2,5 x 9 -13 mm i 2,75 x 10-15 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
| 4b) Stent wieńcowy DES | 100
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| wpis do rejestru produktów leczniczych |  | podać nazwę, numer i datę ważności
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym -syrolimus, lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego
| Paltforma ze stopu kobaltowo-chromowego / platynowo- chromowego |  | tak
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1,2 mm |  | tak
| stent kompatybilny z cewnikiem 5 F |  | tak
| minimalne RBP 16 bar |  | tak
| cewnik balonowy o mininimalnej długości użytkowej 135 cm., kompatybilny z prowadnikiem o śr. 0,014" |  | tak
| Wymagany standard równomiernego i równoczesnego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9,0 mm do 22,0 mm |  | tak, podać długości
| wymagany przedział średnic stentów od 2,0 do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, z jednoczesnym zachowaniem właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominalnej 2,5 mm | <3,0 - 0 pkt. 3,0 - 3,25-1 pkt. 3,26-3,4-2 pkt, >3,4-3 pkt.
| wymagany profil stentu ≤ 0,040’’ , dla stentu o śr.2,5 mm |  | tak, podać w " | 0,04-0,038-0 pkt., 0,037-0,036-1 pkt.,≤ 0,035-2 pkt
| Stent pokryty powłoką pasywną, zmniejszającą skłonność do wykrzepiania krwi w stencie - działanie to musi być udokumentowane w dołączonym piśmiennictwie. |  | nie / tak - podać rodzaj powłoki i dołączyc piśmiennictwo, dokumentujące jej działanie | nie - 0 pkt tak - 2 pkt
| dobra mobilność i łatwość doprowadzania stentu do dystalnych i/lub krętych odcinków małych naczyń |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu po 1 szt. stentów 2,5 x 9 -13 mm i 2,75 x 10-15 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
| 4c) Cewnik balonowy | 100
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| profil balonu ≤ 0.025’’ dla średnicy 3,0 mm |  | tak, podać w " | 0,025"-0 pkt.,0,024-1 pkt., ≤0,023-2 pkt
| Minimalne wymagane RBP 14 bar |  | tak
| minimalna długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak
| profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,017" |  | tak
| shaft proksymalny ≤ 2,0 F dla cewnika balonowego o średnicy 2,50mm |  | tak
| shaft dystalny ≤ 2,5 F dla cewnika balonowego o średnicy 2,50 mm |  | tak
| wymagana udokumentowana w katalogu/instrukcji możliwość wykonania poszerzenia rozwidlenia naczynia techniką "kissing baloon" przy użyciu cewnika prowadzącego 6 F, dla balonów o średnicy do 3,0 mm. |  | tak
| Wymagany przedział średnic balonu od 1.25 mm do 3,5 mm |  | tak, podać średnice
| minimalny wymagany przedział długości balonu 10 - 20 mm dla średnicy od 2,0 do 3,5 mm, z maksymalnymi odstępami do 6mm |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
Ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu po 1 szt. c. balonowego: 3,0x20 mm, 2,5x15-20 mm oraz po 1 szt. o śr. 1,25 mm i 1,5 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
| 4d) prowadnik angioplastyczny | 30
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| wymagane minimum dwie długości prowadnika ³175 cm |  | tak
| maksymalna średnica 0,014” na całej długości prowadnika |  | tak
| wymagane minimum 2 stopnie podparcia-"supportu" oferowanych prowadników podparcia / w tym extra support. |  | tak podać
| wymagane minimum 3 stopnie sztywności końcówki oferowanych prowadników |  | tak, podać
| ilość stopni sztywności końcówki oferowanych prowadników |  | 3-0 pkt, 4-1 pkt, ³5-2 pkt
| wymagane minimum 2 rodzaje pokrycia końcówki oferowanych prowadników |  | tak, podać
| dobra manewrowalność i łatwość wprowadzania prowadnika do krętych naczyń wieńcowych oraz do gałęzi bocznych |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | 1 pkt, 2 pkt
| oferowanie prowadnika z końcówką nitinolową |  | tak/nie | tak- 2 pkt nie-0 pkt
| możliwość przedłużenia prowadników za pomoca adaptera |  | tak/nie | tak-2 pkt nie-0 pkt
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 4 szt. Prowadników: 2 z końcówką miękką oraz 2 z końcówką b. miękką i o lekkim lub średnim stopniu podparcia
5 | Stentgraft wieńcowy na balonie | 5
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer i datę ważności | –
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentgraftu 1,0 mm |  | tak
| stentgraft wieńcowy kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F |  | tak
| cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014" o min. dł. użytkowej 135 cm. |  | tak
| wymagana możliwość doprężenia stengraftu do średnicy o 0,5 mm większej dla stentgraftu o średnicy nominalnej 3,0 mm, przy użyciu dodatkowego balonu z zachowaniem właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentgraftu |  | tak
| Maksymalna średnica stentgraftu do jakiej można go doprężyć dodatkowym balonem, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentgrafu |  | podać maksymalną średnicę w mm dla stentgratu o średnicy nominalnej 3,0 mm | 3,5 - 0 pkt., >3,5-1 pkt.
| wymagany minimalny przedział długości stentgraftów 15 mm do 20 mm |  | tak, podać możliwe wymiary
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4.5 mm |  | tak, podać możliwe wymiary
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
6 | Cewnik balonowy do doprężania stentów | 200
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| Wymagane minimalne RBP 20 bar dla wszystkich średnic. |  | tak
| Maksymalne RBP |  | podać w barach | 20 - 1 pkt., < 20 - 0 pkt.
| materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia nadający się do doprężania stentów |  | tak, opisać
| cewnik balonowy odługości użytkowej min. 135 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F do średnicy 4,0 mm |  | tak
| wymagany przedział średnic od 2,0 do 5,0 mm, co 0,25mm dla średnic do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 6 do 27 mm. dla wszystkich średnic |  | tak podać długości
| profil wejścia 0,015" |  | tak, podać
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. Balonów 3,0 x 8,0 do15 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
7 | Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego (5F w 6F) | 5
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| Długość systemu minimum 145 cm |  | tak
| Długość kanału roboczego minimum 25cm |  | tak
| średnica wewnętrzna minimum 0,056" |  | tak
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 1 szt. Cewnika
8 | Cewnik balonowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym - 5 szt
| nazwa produktu |  | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| wpis do rejestru produktów leczniczych |  | podać nazwę, numer i datę ważności
| Cewniki balonowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym - paklitaksel, lub syrolimus, lub pochodne wyżej wymienionych - z załączeniem piśmiennictwa dokumentującego korzyści ze stosowania tego typu balonów. |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego oraz załączyć piśmiennictwo
| Wymagane minimalne RBP 16 bar. |  | podać w barach | 16-0 pkt., >16-1 pkt.
| Rekomendowany czas i ciśnienie inflacji oraz zależna od tego dawka uwalnianego leku |  | podac zależność pomiędzy czasem i ciśnienim inflacji a dawką uwalnianego leku
| wymagany minimalny czas terapii lekami przeciwpłytkowymi po zastosowaniu balonu. |  | podać w miesiącach
| kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F. |  | tak
| długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak
| shaft proksymalny ≤ 2F |  | tak
| shaft dystalny ≤ 2,7 F |  | tak
| Wymagany minimalny przedział długosci balonow od 15 do 30 mm w odstepach maksymalnych co 5 mm |  | tak, podać długości
| Wymagany przedział średnic balonu od 2,25 mm do 3,5mm |  | tak, podać średnice
| ilość oferowanych średnic w wymaganym przedziale przedziale średnic |  | podać ilośc średnic i wymienić | 4-0 pkt., ≥5-1 pkt.
| wymagane udokumentowanie bezpieczeństwa i skuteczności działania, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
9 | Prowadnik angioplastyczny do naczyń krętych | 100
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| wymagane dwie minimalne długości prowadnika:180 cm |  | tak
| maksymalna średnica 0,014” na całej długości prowadnika |  | tak
| wymagane minimum 3 stopnie podparcia-"supportu" oferowanych prowadników / light, medium i extra support/, dające delikatne, średnie i mocne podparcie |  | tak podać
| dobra manewrowalność i łatwość wprowadzania prowadnika do krętych naczyń wieńcowych oraz do gałęzi bocznych |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3,4 pktkt
| wymagane dwa rodzaje substancji pokrywające dystalny odcinek prowadnika |  | tak
| wymagana możliwość przedłużenia prowadnika za pomoca adaptera |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 4 szt. Prowadników min.dł.180 cm z końcówką miękką: po 2 szt z delikatnym i średnim stopniem podparcia; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
10 | Cewnik prowadzący do PCI 5F - 9F | 700
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| odporny na złąmania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką |  | tak
| atraumatyczna końcówka |  | tak, opisac
| końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
| wymagana średnica wewnętrzna cewnika, na całej długości, niezależnie od krzywizny dla 6F ≥ 0,071" |  | tak
| wymagane minimum: a) 3 rodzaje /krzywizn/ cewników do LTW ,b) 5 rodzajów /krzywizn/ cewników do PTW,c) cewniki do lewego i prawego pomostu aort.-wieńcowego, e) każdy rodzaj krzywizny musi posiadać pełną rozmiarówkę oraz powinien być dostępny bez jak i z otworem bocznym, f) każdy rodzaj krzywiżny i rozmiaru cewnika powinien być dostepny w wymiarze od 5F do 7F. |  | tak, wyszczególnić wszystkie rodzaje cewników według punktów a,b,c,d,e z załączeniem pełnego katalogu krzywizn i rozmiarów
| cewnik atraumatyczny łagodnie intubujący naczynie i nie stwarzający ryzyka dyssekcji naczynia. |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 pkt
| cewnik powinien charakteryzować się pamięcią kształtu, szczególnie przy próbie wielokrotnego wprowadzania do ujścia t. wiencowej i przy długo trwającym zabiegu |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. JL4,0 6F i 5 szt. JR 4,0 6F; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
11 | Cewnik do trombektomii 6F i 7F | 40
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  | tak
| wymagane minimum 2 średnice 6F i 7F |  | tak
| co najmniej jeden rozmiar cewnika posiada oplot stalowy na całej długości |  | tak
| posiadający jeden otwór umożliwiający aspirację skrzepliny z naczynia |  | tak
| długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym dla śr. 6F 140 cm, dlz śr. 7F 145 cm |  | tak
| światło aspiracyjne min. 0,043" dla systemu 6F oraz min. 0,050" dla systemu 7F |  | tak
| Łatwość przechodzenia do dystalnych segmentów naczyń |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3 pkt
| końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak opisać
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. cewnika do trombektomii; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
12 | Koszulki wprowadzające - krótkie i długie, 5F -11F | 700
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
koszulka wyposażona w ramię boczne z kranikiem
| koszulki krótkie odługości 12 +/- 1 cm cm, 5F do 11F |  | tak, podać
| koszulki długie o długości 24 +/- 2 cm min. 5F do 8F |  | tak, podać
| koszulka umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 55° w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym |  | tak
| atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście pomiędzy poszerzaczem, a koszulką |  | tak
| płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i przez światło koszulki, teleskopowy układ rozszerzający |  | tak
| zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu cewnika |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 pkt
| koszulka odporna na złamania i zgięcia |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. koszulek krótkich 6F i 2 sztuk koszulek długich 6F; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
13 | Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem | 800
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| minimalna pojemność 20 ml |  | tak
| minimalne ciśnienie inflacji 22 atm. |  | tak
| strzykawka utrzymująca zadane ciśnienie w układzie przy wielokrotnych inflacjach cewnika balonowego, pomiar z dokładnością do 3% w pełnym zakresie wartości |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek
| wymagana minimalna długość 25 cm wysokociśnieniowego, elastycznego drenu, łączącego koniec inflatora z adapterem/końcówką "typu męskiego" |  | tak
| wymagany standard: blokowanie i zwalnianie strzykawki inflatora następuje za pomocą pojedynczego przycisku znajdującego się na korpusie inflatora lub połączonego z korpusem inflatora a niepołączonego z tłokiem inflatora |  | tak
| wymagany standart : zwolnienie blokady inflatora następuje po naciśnięciu pojedynczego przycisku a blokada inflatora następuje samoistnie (t.j. automatycznie) po zwolnieniu pojedynczego przycisku |  | tak
| wymagany standard: pojedynczy przycisk zwalniający blokade strzykawki inflatora musi być połączony z korpusem inflatora natomiast nie może być połączony z tłokiem inflatora i/lub z pokrętłem służącym do generowania ciśnienia w inflatorze. |  | tak
| pewny mechanizm blokujący strzykawki |  | tak
| ergonomiczny kształt |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3 pkt
| dobrze widoczna skala manometru w przyciemnionym pomieszczeniu, z minimalną podziałką skali co jedną atm. |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 3 szt. strzykawek; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
14 | Y - connector pojedynczy | 700
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| średnica wewnętrzna zastawki minimum 9F |  | tak
| zastawka w konektorze wysokociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu |  | tak
| płynna i lekka regulacja wielkości otworu zastawki |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3 pkt
| wykonany z przeżroczystego materiału |  | tak
| z ruchomą końcówką "męską" |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt.; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
15 | Y - connector podwójny | 450
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| średnica wewnętrzna zastawki minimum 9F |  | tak
| płynna i lekka regulacja wielkości otworów zastawek |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3 pkt
| zastawka w konektorze wysokociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu |  | tak
| wymagany jednakowy kąt pomiędzy każdą z osi kanałów wprowadzających (wejściowych) a osią kanału głównego |  | tak
| wymagany kąt pomiędzy osiami kanałów wprowadzająch (wejściowych) ≤ 30 stopni |  | tak
| z ruchomą końcówką "męską" |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt.; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
16 | Torquer | 600
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| Torquer wykonany w całości z przeżroczystego materiału |  | tak
| światło wewnętrzne dla prowadnika min.0,009" max 0,022" |  | tak
| silne mocowanie na prowadniku pozwalające na pełną manewrowalność prowadnikiem |  | na podstawie próbek | 1,2 pkt
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 4 szt.; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
17 | Cewnik diagnostyczny 5F i 6F | 3000
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | –
| minimalna długość cewników 100 cm a pigtaila 110 cm |  | tak
| wymagane srednice cewnikow 5F i 6F |  | tak
| wymagany cewnik miękki |  | tak
| wymagany cewnik atraumatyczny - łagodnie intubujacy naczynie i nie stwrzajacy ryzyka dyssekcji naczynia |  | tak, ocena w pracowni na podstawie probek | 1,2,3,4 pkt
| wymagany cewnik zapewniający dobre manewrowanie i łagodny obrót |  | tak, ocena w pracowni na podstawie probek | 1,2,3,4 pkt
| końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
| wymagana minimalna średnica wewnętrzna ≥ 0,056"dla cewnika 6F, na całej długości cewnika, niezależnie od krzywizny kształtu cewnika |  | tak
| cewniki odporne na złamania, zagięcia |  | tak
| wymagany pełny wybór rozmiarów w zakresie następujących cewników: Judkins lewy i prawy, Amplatz lewy i prawy, Bypass lewy, prawy, Pigtail |  | tak, wymienić rozmiary w zakresie wymaganych krzywizn
| cewnik zbrojony na całej długości |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 7 szt. cewników diagnostycznych JL 4,0 6F i 7 sztuk JR4,0 6F; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
18 | Prowadnik diagnostyczny 180 - 260 cm | 200
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| wymagane prowadniki o minum trzech długościach w tym minimalnej 180+/-10 cm, maksymalnej 250+/-10cm oraz długości pośredniej |  | tak, podać
| ciągłość materiału zapewniające bezpieczeństwo zabiegu |  | tak, opisac
| wymagany przedział średnic od 0,032” do 0,038’’ |  | tak
| pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie i zmniejszającą siłę potrzebną do wprowadzenia |  | tak, podać rodzaj substancji
| końcówka "J" miękka |  | tak
| końcówka prowadnika nie ulegająca deformacji przy użyciu w czasie zabiegu |  | tak,ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 pkt
| prowadnik sprężysty, którego korpus nie ulega zniekształceniu przy użyciu w czasie zabiegu |  | tak,ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 pkt
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. prowadników 0,032" i 2szt. 0,038" o minimalnej długości 145cm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu-
19 | Prowadnik diagnostyczny hydrofilny | 50
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | -
| producent |  | podać
| wymagane dwie długości: 1- 180+/-10 cm, 2 - 250+/- 10cm |  | tak, podać
| prowadnik o jednolitej kostrukcji z pokryciem hydrofilnym bez oplotu |  | tak
| łatwo przechodzący przez kręte odcinki naczyń |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 pkt.
| końcówka w kształcie „j” i „prosta” |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. 0,035" prowadników diagnostycznych długości min. 145 cm i 1 sztuki o długości powyżej 240 cm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
20 | Koszulki wprowadzające - zbrojone 6F-8F o dł. 12+/- 2 cm - 4 szt, 24 +/- 3cm - 10 szt., 40+/-5cm - 40szt. = 54szt
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| posiadające zbrojenie zapobiegające złamaniu |  | tak, opisać
| atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście pomiędzy poszerzaczem, a koszulką |  | tak
| płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i światło koszulki |  | tak
| zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu cewnika |  | tak
a | wymagane zestawy wprowadzające o długościach koszulki 12 +/- 2 cm o średnicach 6F - 8F | 4 | tak, podać długość w cm i średnicę w F
b | wymagane zestawy wprowadzające o długościach koszulki 24 +/- 3 cm, o średnicach 6F - 8F | 10 | tak, podać długość w cm i średnicę w F
c | wymagane zestawy wprowadzające o długościach koszulki 40 +/- 5 cm cm; o średnicach 6F - 8F | 56 | tak, podać długość w cm i średnicę w F
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. koszulek 7F i dł. 24 +/- 2 cm ; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
21 | Zestawy wprowadzające transradialne |  | 700
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| wymagany przedział długości koszulki 12 +/- 3 cm |  | tak
| Wymagana średnica koszulki 5F i 6F |  | tak
| posiadająca w komplecie prowadnik prosty oraz igłę do nakłucia |  | tak
| igła pozwalająca łatwo nakłuć tętnice zmiażdżycowane, zwapniałe, ze zrostami powstałymi po wcześniejszych nakłuciach |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3,4 pkt
| wymagany prowadnik prosty o miękkiej końcówce /preferowana bardziej miękka/ |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3 pkt
| atraumatyczna końcówka rozszerzadła i atraumatyczna koszulka, dające łatwe przejście przez ściany tętnic |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2,3 pkt.
| zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory |  | tak
| pokrycie koszulki specjelną substancją zmniejszająca opory przy jej wprowadzaniau i usuwaniu |  | podać nazwę i rodzaj substancji | nie-0 pkt. Tak-1 p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. zestawów 6F; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
22 | Przedłużenia do pomp infuzyjnych 175 - 200 cm | 1000
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| długość 175 -200 cm |  | tak, podać
| wykonane z przeżroczystego materiału |  | tak
| wytrzymujące ciśnienie min. 50 psi (3,5bar) |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 3 szt. przedłużeń; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
23 | drut typu "gęsia szyja" - mikropętla | 5
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| urządzenie o jednej pętli służącej do usuwania ciał obcych (typu stent cewnik) z układu naczyniowego |  | tak
| wymagany minimalny przedział średnic pętli od 2 do 4 mm w tym przynajmniej 2 średnice w przedziale |  | tak, podać
| wymagana dobrze widoczna w skopii pętla |  | tak, opisać
| pętla po wysunięciu z cewnika otwiera się i ustawia pod kątem prostym w stosunku do osi cewnika |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa po zademonstrowaniu działania zestawu, co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
24 | Zestaw do kontrolowanego ucisku tętnicy udowej po jej nakłuciu
24a) Ramię do mocowania kopułki uciskowej -2 szt
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| urządzenie służące do mocowania kopułki uciskowej na jedną tętnicę udową z możliwością mocowania adaptera i drugiej kopułki ucikowej celem równoczesnego ucisku obu nakłutych tętnic udowych |  | tak, podać
| ramię mowane za pomocą taśmy i zatrzasków umożliwiających utrzymanie tego ramienia w odpowiedniej pozycji w stosunku do nakłutej tętnicy |  | tak, opisac
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | tak, podać | brak-0 pkt, tak-1 pkt
24b) Adapter - 2 szt
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| urządzenie montowane do ramienia zestawu służące do mocowania drugiej kopułki uciskowej celem równoczesnego ucisku obu nakłutych tętnic udowych |  | tak, podać
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | tak, podać | brak-0 pkt, tak-1 pkt
| 24c) Kopułka uciskowa | 40
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| urządzenie wykonane z przeżroczystego materiału co pozwala na bezpośrednią obserwację uciskanej okolicy |  | tak, podać
| urządzenie wykonane z materiału elastycznego |  | tak, podać
| urządzenie po podłączeniu do pompki z manometrem wytrzymujące ciśnienie do 180 mm Hg |  | tak, w mm Hg podać
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | podać | brak-0 pkt, tak-1 pkt
| 24d) Pompka ręczna z manometrem | 1
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| pompka ręczna w kształcie gruszki |  | tak
| Manometr tarczowy ze skalą do min 200 mmHg |  | tak, podać
| połączenie pompki i manometru szczelne i kompatybilne z kopułką uciskowąi |  | tak, w mm Hg podać
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | podać | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa po zademonstrowaniu działania zestawu, co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
25 | Balony do kontrapulsacji | 10
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| balony kompatybilne z systemem max 8F |  | tak
| wymagany minimalny przedział pojemności balonów 34 - 40 ml |  | tak
| budowa balonu |  | podać | coaxial-0 pkt. Co-lumen- 1 pkt.
| balony w pełni i bez zakłóceń współpracujące ze sterownikiem pompy Datascope |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  |  | brak-0 pkt, tak-1 pkt
26 | Przetwornik ciśnień z przewodami łączącymi .
| 26a) Przetwornik ciśnień do:1) Cardio Lab III, 2) pompy do kontrapulsacji Datascope | 1300
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| przetwornik jednorazowego użytku |  | tak | –
| wymagane wbudowane w przetworniku gniazdo służące do wpinania przewodu łączącego przetwornik z systemem. |  | tak
| wymagany przetwornik o jednokierunkowym przepływie wypełniającego go płynu w kierunku pacjenta |  | tak
| przetwonik dający prawidłowe pomiary ciśnień |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek
| preferowany przetwornik łatwy do montażu i do wypełniania go płynem |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 pkt.
| wymagana częstotliwość własna przetwornika minimum 200 Hz |  | tak
| częstotliwość własna przetwornika |  | podać częstotliwość własną przetwornika w Hz | < 200-0 ptk,200-240 Hz-1 pkt., >240Hz-1 pkt.
26b) Przewód łączący przetwornik ciśnień z systemem CARDIO LAB III
| wymagana kompatybilność z przetwornikiem ciśnień i systemem cardiolab III- producent GE | 3 | tak
| wymagana duża odporność przewodu na zakłócenia zewnętrzrne |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 pkt
26c) Przewód łączący przetwornik ciśnień z pompą kontrapulsacyjną Datascope
| wymagana kompatybilność z przetwornikiem ciśnień i pompą kontrapulsacyjną Datascope | 2 | tak
| wymagana duża odporność przewodu na zakłócenia zewnętrzrne |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 pkt.
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. przetworników i po 1 szt. przewodów łączących przetwornik: z systemem CARDIO LAB III, z pompą kontrapulsacyjną Datascope, co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
27 | Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu i usunięciu koszulki | 750
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| Zestaw zapewniający odpowiedni skuteczny ucisk t. promieniowej płynnie regulowany pneumatycznie / t.j. za pomocą sprężonego powietrza/ |  | tak
| Zestaw nie blokujący odpływu żylnego w trakcie ucisku tętnicy |  | tak
| całość zestawu uciskającego tętnicę wykonana z przeźroczystego materiału |  | tak
| Wymagane dwa rozmiary zestawu |  | tak, podać
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. zestawów; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
28 | System do protekcji dystalnej naczyń | 3
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| System powinien działać na zasadzie filtra kompatybilnego z prowadnikiem 0,014" |  | tak, opisać
| Wymagana możliwość zmiany/wyboru prowadnika stosowanego w syststemie |  | tak
| wymagane minimum 2 stopnie sztywności koncówek prowadnika |  | tak
| System pozwalający na protekcję dystalną naczyń w wymaganym minimalnymprzedziale średnic 3,5 - 5,5 mm |  | tak, podac
| wymagane dwa rozmiary systemu |  | tak
| po rozłożeniu filtru w naczyniu, filtr nie może być na sztywno przymocowany do prowadnika. |  | tak
| Wymagane markery, pozwalające dokładnie zlokalizować położenie filtra w naczyniu |  | tak, opisać
| Długość systemu minimum 185 cm |  | tak
| System kompatybilny z cewnikeim 6F |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić
Ocena końcowa dokonana po dostarczeniu do Pracowni Hemodynamiki 1 szt. systemu, co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
29 | Płytki do pomiaru ACT | 90
| nazwa produktu |  | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| Produkt kompatybilny z aparatem "HEMOCHRON Jr. Signature" |  | tak | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać
30 | Zestawy obłożeń do zabiegów kardiologicznych składający się z zestawu do koronarografii, zestawu do implantacji stymulatorów, zestawu do ablacji. | 1750
| 30 a) Zestaw sterylny do koronarografii składający się z następujących elementów: | 1300
| 1 Serweta do angiografii udowej / główna/ ,wykonana z trójwarstwowej paroprzepuszczalnej nieprzemakalnej włókniny typu SMS o wymiarach ok. 210x330 cm - +/- 10 cm z dwoma otworami o średnicy 11 cm - +/- 1 cm otoczonymi przeżroczystą krawędzią samoprzylepną zapewniającą bezpieczne odprowadzenie płynów na wysokochłonną strefę serwety wykonaną z minimum dwuwarstwowego laminatu , dłuższy brzeg serwety po stronie prawej w części górnej połączony z przeźroczystą osłoną pulpitu sterowniczego o dł. ok. 80 cm - +/- 10 cm | 1 szt
| 2 Serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna do przykrycia stolika o wymiarach ok. 150x200 cm - +/- 10 cm | 1 szt
| 3 Serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna na osłonę Rtg o wymiarach ok. 100x150 cm - +/- 10 cm | 1 szt
| 4 Przeźroczysta osłona na aparat o wymiarach 90 x 90 cm x 5 cm z elastyczną krawędzią | 1 szt
| 5 Przeźroczysta osłona typu ' czepek" o wymiarach 140 x 140 cm +/ - 2 cm z elastyczną krawędzią | 1 szt
| 6 Fartuch chir. jednorazowy wzmacniany na przedniej części w rozmiarze L | 2 szt
| 7 Skalpel j. użytku z prostym ostrzem No 11 bezpieczny zapewniający trwałe zabezpieczenie ostrza przedc zakłuciem po zabiegu | 1 szt
| 8 Pean metalowy prosty dł ok 13 cm | 1 szt
| 9 Szpatułki do mycia pola operacyjnego z tworzywa sztucznego dł. Ok 19 cm | 3 szt
| 10 Prowadnik diagnostyczny ze stali niklowo chromowej powleczony PTFE z dozownikiem i łącznikiem Luer Lock do przepłukiwania drutu o dł około 200 cm zakończenie typu J o średnicy 0,035 " | 1 szt
| 11 Miska z tworzywa sztucznego o pojemności ok 1000 ml , średnica ok 25 cm +/- 5 cm | 1 szt
| 12 Zestaw do przetaczania płynów z filtrem i odpowietrznikiem . Dren dł min. 150 cm zakończony luer lock. Zacisk rolkowy. Zabezpieczenie na kolec do nakłuwania pojemnika z płynem. | 1 szt
| 13 Rampa dwudrożna OFF/ON z adapterem rotacyjnym po prawej stronie , wysokociśnieniowa min. 500 PSI | 1 szt
| 14 Kompres o zwiększonej absorbcji z nieprzemakalnej włókniny o wymiarach ok 40 x 60 cm | 1 szt
| 15Serweta bawełniana 4 warstwowa 45x45 cm | 3 szt
| 16 Igła angiograficzna 18G dł. 70 mm , ostro zakończona pod kątem < 16stopni o średnicy wewnętrznej pozwalającej na wprowadzenie prowadnika 0,038" | 1 szt
| 17 Dren przeźroczysty miękki niskociśnieniowy do pomiaru ciśnienia krwi wykonany z PCV , o średnicy wewnętrznej 1,5 - 2,7 mm , dł 200 cm +/- 15 cm | 1 szt
| 18 Strzykawka iniekcyjna 10 ml z czytelną i niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra | 1 szt
| 19 Strzykawka iniekcyjna 20 ml z czytelną i niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra | 1 szt
| 20 Strzykawka trzyczęściowa z gumowym mocnym tłokiem pozwalającym podawać płyny pod dużym ciśnieniem , z centryczną nakręcaną końcówką dającą szczelne połączenie z końcówką luer lock manifoldu. Wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka o wysokiej przezroczystości cylindra - poj 10 ml | 2 szt
| 21 Strzykawka trzyczęściowa z gumowym mocnym tłokiem pozwalającym podawać płyny pod dużym ciśnieniem , z centryczną nakręcaną końcówką dającą szczelne połączenie z końcówką luer lock manifoldu. Wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka o wysokiej przezroczystości cylindra - poj 20 ml | 2 szt
| 22 Igła iniekcyjna No 8 bezpieczna w zabezpieczającym przed zakłuciem opakowaniu | 1 szt
| 23 Gaziki bawełniane 8 warstwowe o wymiarach 10 x 10 cm bez nitki radiacyjnej | 30 szt
| 24 Dren przeźroczysty miękki niskociśnieniowy wykonany z PCV , o średnicy wewnętrznej 1,5 - 2,7 mm , dł 30cm +/- 5 cm | 1 szt
Zestaw musi być sterylny ,w opakowaniu / folia-papier /, posiadać 4 szt etykietek z nadrukiem zgodnym z etykietą naklejona na opakowaniu . Preferowana etykieta z kodem identyfikacyjnym zestawu . Ocena końcowa dokonana w pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. zestawu , co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu.
| 30 b )Sterylny zestaw do implantacji stymulatorów serca składający się z następujących elementów | 300
| 1 Skalpel j. użytku z prostym ostrzem No 11 bezpieczny zapewniający trwałe zabezpieczenie ostrza przedc zakłuciem po zabiegu | 1 szt
| 2 Igła iniekcyjna 21G x 3.8 | 1 szt
| 3 Strzykawka z przezroczystego materiału dwuczęściowa o pojemności 20 ml | 2 szt
| 4 Etykietka z nadrukiem zgodnym z etykietą naklejona na opakowaniu | 4 szt
| 5 Nożyczki ostre proste o dł. Ok 13 cm | 1 szt
| 6 Szpatułki do dezynfekcji pola operacyjnego o dł 19 cm | 3 szt
| 7 Opinaki krótkie , lub plastikowe zaciski do serwet | 4 szt
| 8 Gaziki jałowe bez nitki radiacyjnej 10 x 10 cm - 8 warstwowe pak. po 10 szt | 40 szt
| 9 Przeźroczysta osłona na aparat o wymiarach 90 x 90 cm x 5 cm z elastyczną krawędzią | 2 szt
| 10 Serweta operacyjna duża wykonana z trójwarstwowej paroprzepuszczalnej nieprzemakalnej włókniny typu SMS o wymiarach minimum 280 cm x 200 cm z dwoma otworami o wymiarach 18 cm x 15 cm + -/ 3 cm otoczonymi przeżroczystą krawędzią samoprzylepną zapewniającą bezpieczne odprowadzanie płynów na wysokochłonna strefę serwety, umieszczone w odległości ok 50 cm od góry serwety / głowa pacjenta/ | 1 szt
| 11Serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna do przykrycia stolika /o wymiarach 150 cm x 200 cm +/- 10 cm | 1 szt
| 12 Serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna na osłonę Rtg o wymiarach ok. 100x150 cm - +/- 10 cm | 1 szt
| 13 Serweta o wymiarach 80x90 cm +/- 5 cm | 1 szt
| 14 Tacka narzędziowa o wymiarach ok. 30 x 25 cm | 1 szt
| 15 Serweta bawełniana 4 wrstwowa o wymiarach 45x45 cm | 3 szt
| 16 Fartuch chir. jednorazowy wzmacniany na przedniej części w rozmiarze L | 2 szt
| 17 Retraktor | 1 szt
| 18 Miska okrągła lub owalna na prowadniki o poj. Ok 500-700 ml/ | 2 szt
Zestaw musi być sterylny ,w opakowaniu / folia-papier / i posiadać 4 szt. etykietek z nadrukiem zgodnych z etykietą naklejoną na opakowaniu . Preferowana etkieta z kodem identyfikacyjnym zestawu . Ocena końcowa dokonana w pracowni po dostarczeniu 2 szt. zestawu , co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu.
| 30 c ) Zestaw sterylny do zabiegów ablacji składający się z następujących elementów : | 150
| 1 Serweta do angiografii / główna/ ,wykonana z trójwarstwowej paroprzepuszczalnej nieprzemakalnej włókniny typu SMS o wymiarach ok. 210x330 cm - +/- 10 cm z dwoma otworami udowymi i dwoma podobojczykowymi o średnicy 11 cm - +/- 1 cm otoczonymi przeżroczystą krawędzią samoprzylepną zapewniającą bezpieczne odprowadzenie płynów na wysokochłonną strefę serwety , dłuższy brzeg serwety po stronie prawej w części górnej połączony z przeźroczystą osłoną pulpitu sterowniczego o dł. ok. 80 cm - +/- 10 cm | 1 szt
| 2 Serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna do przykrycia stolika o wymiarach ok. 150x200 cm - +/- 10 cm | 1 szt
| 3 Przeźroczysta osłona na aparat o wymiarach 90 x 90 cm x 5 cm z elastyczną krawędzią | 1 szt
| 4 Przeźroczysta osłona typu ' czepek" o wymiarach 140 x 140 cm +/ - 2 cm z elastyczną krawędzią | 1 szt
| 5 Fartuch chir. jednorazowy wzmacniany na przedniej części w rozmiarze L | 2 szt
| 6 Skalpel j. użytku z prostym ostrzem No 11 bezpieczny zapewniający trwałe zabezpieczenie ostrza przedc zakłuciem po zabiegu | 1 szt
| 3 Serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna na osłonę Rtg o wymiarach ok. 100x150 cm - +/- 10 cm | 1 szt
| 7 Pean metalowy prosty o dł ok 13 cm | 1 szt
| 8 szpatułki do mycia pola operacyjnego z tworzywa sztucznego dł. Ok 19 cm | 3 szt
| 9 Miska z tworzywa sztucznego o pojemności ok. 1000 ml , średnica ok 25 cm +/- 5 cm | 1 szt
| 10 Sewrweta bawełniana 4 warstwowa o wymiarach 45x45 cm | 3 szt
| 11 Igła angiograficzna 18G dł. 70 mm , ostro zakończona pod kątem < 16stopni o średnicy wewnętrznej pozwalającej na wprowadzenie prowadnika 0,038" | 1 szt
| 12 Strzykawka iniekcyjna 10 ml z czytelną i niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra | 2 szt
| 13 Igła iniekcyjna No 8 w zabezpieczającym przed zakłuciem opakowaniu | 2 szt
| 14 Gaziki bawełniane 8 warstwowe o wymiarach 10 x 10 cm bez nitki radiacyjnej | 30 szt
Zestaw musi być sterylny ,w opakowaniu / folia-papier /, posiadać 4 szt etykietek z nadrukiem zgodnym z etykietą naklejona na opakowaniu . Preferowana etykieta z kodem identyfikacyjnym zestawu . Ocena końcowa dokonana w Pr. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. zestawu , co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu.
31 | Stenty wieńcowe platynowo- chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym (sirolimus lub jego pochodne) | 100
| nazwa produktu |  | podać
| producent |  | podać
| wpis do rejestru produktów leczniczych |  | podać nazwę, numer i datę ważności
| Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym -syrolimus, lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego
| Paltforma ze stopu platynowo- chromowego |  | tak
| stent kompatybilny z cewnikiem 5 F w przedziale wymaganych średnic |  | tak
| minimalny zalecany czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi po wszczepieniu stentu |  | podać w miesiącach | 3 mies.-1 pkt., >3 mies-0 pkt.
| wymagane minimalne RBP 16 bar. |  | tak
| Profil stentu dla stentu o śr. nominalnej 3,0 - preferowany niższy |  | podać w " | ≥0,042-0 pkt., ≤0,041-1 pkt.
| maksymalna osiągalna średnica stentu przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest montowany-preferowana wyższa |  | podać w mm dla stentu o śr. nominalnej 3,0 mm | ≤3,25-0 pkt.,3,26 - 3,30 -1 pkt., ≥3,31-2 pkt
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominnalnej 3,0 mm | <3,5-0 pkt., 3,5-4,0-1 pkt., >4,0-2 pkt
| Wymagany standard równoczasowego i równomiernego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9,0 mm do 32 mm, |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| oferowanie stentów o długości powyzej 32 mm |  | podać długości powyżej 32 mm | <33 mm-0 pkt., 33-40mm-1 pkt,>40-2 pkt
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4,0 mm |  | tak, podać
| oferowanie stentów o średnicy 2,25 mm |  | tak/ nie | nie-0 pkt., tak-1 pkt.
| Wymagane: niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. szkieletu stentowego 3,0 x 18-26 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
32 | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym i o krótkim DAPT | 200
| nazwa produktu |  | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| wpis do rejestru produktów leczniczych |  | podać nazwę, numer i datę ważności
| stent kobaltowo-chromowy, wykonany w technice sinusoidalnej z platynowo irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu |  | tak
| Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym syrolimus lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu ≤1.0 mm |  | tak, podać w mm | 0,9mm-1 pkt, 0,8mm-2 pkt
| stent kompatybilny z cewnikiem 5 F w przedziale średnic 2,0 - 4,0mm |  | tak
| Wymagany, minimalny czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi /DAPT/ - 1 miesiąc od wszczepienia stentu - udokumentowany badaniami klinicznymi |  | tak, podać zalecany czas, tak, wymienić badania kliniczne
| Wymagana łatwość doprowadzenia stentu do miejsca implantacji, szczególnie przez kręte odcinki naczyń |  | tak
| wymagane minimalne RBP 18 bar. |  | tak
| maksymalne RBP - preferowane wyższe |  | podać w barach | 18-1 pkt.,<18- 0 pkt.
| wymagany profil stentu ≤ 0,042" przy średnicy nominalnej 2,5 mm |  | tak
| Profil stentu dla stentu o śr. nominalnej 2,5- preferowany niższy |  | podać w " | 0,42"-0 pkt., ≤0,41-1 pkt.
| maksymalna osiągalna średnica stentu przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest montowany |  | podać w mm dla stentu o śr. nominalnej 3,0 mm | <3,20-0 pkt.,3,30-3,35-1 pkt.
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominnalnej 3,0 mm | ≤3,50-0 pkt., 3,51-3,75 -1 pkt., 3,76-4,0-2 pkt, 4,01-4,25-3 pkt., ≥4,26-4 pkt..
| Wymagany standard równoczasowego i równomiernego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | tak
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 8 mm do 38 mm dla wszystkich srednic stentów |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,0 mm do 4,0 mm. |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| Niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum trzyletnim okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. szkieletu stentowego 3,0 x 18-24 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
33 | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym Sirolimus bez powłoki polimerowej do naczyń krętych | 100
| nazwa produktu |  | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| wpis do rejestru produktów leczniczych |  | podać nazwę, numer i datę ważności
| stent kobaltowo-chromowy, wykonany w technice otwartokomórkowej |  | tak
| Stenty bez pokrycia polimerowego uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym syrolimus |  | tak, podać nazwę leku
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu ≤1.1 mm |  | tak, podać w mm | 1,1 mm-1 pkt, 1,0mm-2 pkt
| stent kompatybilny z cewnikiem 5 F w przedziale średnic 2,0 - 4,0mm |  | tak
| Wymagana łatwość doprowadzenia stentu do miejsca implantacji, szczególnie przez kręte odcinki naczyń |  | tak
| wymagane minimalne RBP 18 bar.dla średnic 2,0 do 3,5 mm |  | tak
| maksymalne RBP dla średnic 2,0 do 3,5 mm - preferowane wyższe |  | podać w barach | 18-1 pkt.,<18- 0 pkt.
| wymagany profil wejścia stentu ≤ 0,016" przy średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak
| Profil stentu dla stentu o śr. nominalnej 3,0- preferowany niższy |  | podać w " | 0,17"-0 pkt., ≤0,16"-1 pkt.
| maksymalna osiągalna średnica stentu przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest montowany |  | podać w mm dla stentu o śr. nominalnej 3,0 mm | <3,40-0 pkt.,3,41-3,55-1 pkt.
| Wymagany standard równoczasowego i równomiernego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | tak
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9 mm do 32 mm dla wszystkich srednic stentów |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,0 mm do 4,0 mm. |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| Grubość ściany stentu dla średnicy 3,0 mm |  | podać w " | <0,0025"-0 pkt.,≤0,0024"-1 pkt.
| długość systemu doprowadzającego min. 145 cm |  | podać w cm | <144 cm-0 pkt.,≤145 cm-1 pkt.
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | brak-0 pkt, tak-1 pkt
ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. szkieletu stentowego 3,0 x 18-20 mm; 2,5 x 18-20 mm co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu