## Arkusz1
Sprawa P/37/08/2016/RN
Załącznik nr 5 do SIWZ - formularz asortymentowo cenowy
Zadanie nr 1 - Rękawice nitrylowe
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. | Grubość pojedyńczej ścianki na palcu 0,09 mm +/-0,02, dłoni 0,07 mm +/-0,01, mankiecie 0,06 mm +/-0,01. Mankiet rolowany, teksturowane tylko na palcach, bezpudrowe, polimerowane lub chlorowane wewnętrznie, długość min. 240 mm. kształt uniwersalny Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Siła zrywu przed starzeniem w zakresie min. 7N - max. 12 N (potwierdzone badaniami wytwórcy). Przebadane na przenikalność min. 10 substancji chemicznych na conajmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji na co najmniej poziomie 1 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu lub dołączone badania do oferty). Dopuszczone do kontaktu z żywnością (informacja w formie piktogramu na opakowaniu jednostkowym). Zgodne z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami jednostki niezależnej, PN-EN 455.1-2, EN-374-1 z wyłączeniem pkt.5.3.2; 2; 3, EN-420, AQL ≤ 1,5. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar XS, S, M, L, XL kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt w opakowaniu jednostkowym (Zamawiający dopuszcza opakowania jednostkowe w zakresie po: od 100 do 250 szt. w opakowaniu jednostkowym z odpowiednim przeliczeniem ilości). |  | op | 20000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Uchwyty naścienne do Rękawic nitrylowych | Uchwyty naścienne do wyżej opisanych rękawic, z tworzywa lub metalowe typ koszyk wykonane z drutu stalowewego, pojedyńcze, podwójne lub potrójne. Ilości w poszczególnych rodzajach w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego |  | szt | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| Uwaga! | [5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
1. | Zamawiający przyjął ilość dla opakowań jednostkowych po 100 szt
2. | Cena uchwytów nie może wynosić 0 zł
Zadanie nr 2 - Rękawice nitrylowe
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości do uchwytów naściennych | Grubość pojedyńczej ścianki na palcu 0,09 mm +/-0,02, dłoni 0,07 mm +/-0,01, mankiecie 0,06 mm +/-0,01. Mankiet rolowany, teksturowane tylko na palcach, bezpudrowe, polimerowane lub chlorowane wewnętrznie, długość min. 240 mm. kształ uniwersalny Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Siła zrywu przed starzeniem min. 7N (potwierdzone badaniami wytwórcy). Przebadane na przenikalność min. 10 substancji chemicznych na conajmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji na co najmniej poziomie 1 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu lub dołączone badania do oferty). Dopuszczone do kontaktu z żywnością (informacja w formie piktogramu na opakowaniu jednostkowym). Zgodne z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami jednostki niezależnej, PN-EN 455.1-2, EN-374-1 z wyłączeniem pkt.5.3.2; 2; 3, EN-420, AQL ≤ 1,5. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar XS, S, M, L, XL kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt w opakowaniu jednostkowym. Opakowanie kompatybilne z uchwytami naściennymi. Zamawiający wymaga aby rękawice wyjmowały się pojedyńczo z opakowania a także aby mankiet wyjmowany był pierwszy. Pakowane po 100 szt w opakowaniu jednostkowym, Zamawiający dopuszcza opakowania jednostkowe w zakresie po: od 100 do 250 szt. w opakowaniu jednostkowym z odpowiednim przeliczeniem ilości). |  | op | 10000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Uchwyty naścienne do Rękawic nitrylowych | Uchwyty naścienne do wyżej opisanych rękawic, z tworzywa lub metalowe typ koszyk wykonane z drutu stalowewego, pojedyńcze, podwójne lub potrójne. Ilości w poszczególnych rodzajach w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego |  | szt | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| Uwaga! | [5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
1. | Zamawiający przyjął ilość dla opakowań jednostkowych po 100 szt
2. | Cena uchwytów nie może wynosić 0 zł
Zadanie nr 3 - Rękawice nitrylowe dla osób uczulonych
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. | Grubość pojedyńczej ścianki na palcu 0,09 mm +/-0,02, dłoni 0,07 mm +/-0,01, mankiecie 0,06 mm +/-0,01. Mankiet rolowany, teksturowane tylko na palcach, bezpudrowe, polimerowane lub chlorowane wewnętrznie, długość min. 240 mm. kształt uniwersalny Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Siła zrywu przed starzeniem w zakresie min. 7N - max. 12 N (potwierdzone badaniami wytwórcy). Przebadane na przenikalność min. 10 substancji chemicznych na conajmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji na co najmniej poziomie 1 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu lub dołączone badania do oferty). Dopuszczone do kontaktu z żywnością (informacja w formie piktogramu na opakowaniu jednostkowym). Zgodne z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami jednostki niezależnej, PN-EN 455.1-2, EN-374-1 z wyłączeniem pkt.5.3.2; 2; 3, EN-420, AQL ≤ 1,5. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Wewnętrzna strona pokryta warstwą pielęgnacyjno-ochronną np. Aloes lub Kolagen lub Alantoina, kolor identyfikujący inny niż w zadaniu nr 1 lub nr 2 np. różowy. Rozmiar XS, S, M, L, XL kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt w opakowaniu jednostkowym (Zamawiający dopuszcza opakowania jednostkowe w zakresie po: od 100 do 250 szt. w opakowaniu jednostkowym z odpowiednim przeliczeniem ilości). Opakowanie umożliwiające pojedyńcze wyjmowanie rękawic od przodu opakowaniajedynie za mankiet (zawsze mankiet wyjmowany pierwszy) |  | op | 250 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| Uwaga! | [5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Zamawiający przyjął ilość dla opakowań jednostkowych po 100 szt
Zadanie nr 4 - Rękawice nitrylowe do zestawów reanimacyjnych
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. | Grubość pojedyńczej ścianki na palcu 0,09 mm +/-0,02, dłoni 0,07 mm +/-0,01, mankiecie 0,06 mm +/-0,01. Mankiet rolowany, teksturowane tylko na palcach, bezpudrowe, polimerowane lub chlorowane wewnętrznie, długość min. 240 mm. kształt uniwersalny Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Siła zrywu przed starzeniem w zakresie min. 7N - max. 12 N (potwierdzone badaniami wytwórcy). Przebadane na przenikalność min. 10 substancji chemicznych na conajmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji na co najmniej poziomie 1 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu lub dołączone badania do oferty). Dopuszczone do kontaktu z żywnością (informacja w formie piktogramu na opakowaniu jednostkowym). Zgodne z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami jednostki niezależnej, PN-EN 455.1-2, EN-374-1 z wyłączeniem pkt.5.3.2; 2; 3, EN-420, AQL ≤ 1,5. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar XS, S, M, L, XL kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 50 szt w opakowaniu jednostkowym. Opakowanie umożliwiające pojedyńcze wyjmowanie rękawic od przodu opakowaniajedynie za mankiet (zawsze mankiet wyjmowany pierwszy). |  | op | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 5 - Rękawice nitrylowe do cytostatyków
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rękawice nitrylowe do cytostatyków | Rękawice nitrylowe o przedłużonym mankiecie, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, w rozmiarach S,M,L, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy w zakresie min. 280mm do max. 300mm. Grubość na palcu 0,14±0,02 mm, na dłoni 0,09 mm, na mankiecie 0,07 mm, siła zrywu w zakresie 7-12 N przed starzeniem, AQL w zakresie 1-1,5Srodek ochrony indywidualnej - PPE89/686/EEC, rękawice zgodne z normąEN 455(1-4), EN 374-1:2005 odpowi=iadające 2 poziomowi skuteczności przy zastosowaniu 3 substancji chemicznych wymienionych w tej normie, EN 420, EN 388, ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie 5 cytostatyków i karmastyny, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-1:2005 |  | op | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| Uwaga! | [5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Zamawiający przyjął ilość dla opakowań jednostkowych po 100 szt
[7 empty] | Podsumowanie |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Wartośc w Euro |  | 0