## Arkusz1
nr sprawy P/50/11/2016/ABL
Zestawienie parametrów wymagalnych Pakiet nr 1 |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Siwz
L.p | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | Parametr wymagany | Kryteria oceny ofert | Potwierdzić lub podać parametry oferowane
1 | Elektroda diagnostyczna 4-polowa 5F i 6F o stałej krzywiźnie
1.1 | Rozstaw pierścieni do wyboru: 2mm, 5mm, 2-5-2mm, 1 cm | tak
1.2 | Dostępne min. 4 krzywizny | tak | 4 krzywizny - 10 pkt. , < niż 4 krzywizny 0 pkt
1.3 | Długość elektrody min. 115 cm | tak | min. 115 cm - 0 pkt., > niż 115 cm 10 pkt
1.4 | Podwójnie zbrojony kanał cewnika | tak
1.5 | Materiał cewnika tłumiący drgania | tak
1.6 | Łączniki do zaoferowanych elektrod diagnostycznych 4-polowych o stałej krzywiźnie | tak
L.p | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | Parametr wymagany | Kryteria oceny ofert | Potwierdzić lub podać parametry oferowane
2 | Elektroda diagnostyczna 4-polowa 6F sterowalna
2.1 | Krzywizna obejmująca zakres mapowania zatoki wieńcowej | tak
2.2 | Rozstaw pierścieni: 2-5-2mm, 5mm, 10mm do wyboru | tak
2.3 | Mechanizm sterowania push-pull | tak
2.4 | Długość elektrody min. 110 cm | tak | min. 110 cm - 0 pkt., > niż 110 cm 10 pkt
2.5 | Łączniki do zaoferowanych elektrod diagnostycznych 4-polowych sterowanych | tak
L.p | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | Parametr wymagany | Kryteria oceny ofert | Potwierdzić lub podać parametry oferowane
3 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa 6F sterowalna
3.1 | Krzywizna obejmująca zakres mapowania zatoki wieńcowej | tak
3.2 | Rozstaw pierścieni: 2-5-2mm lub 2-6-2 do wyboru | tak
3.3 | Mechanizm sterowania push-pull | tak
3.4 | Długość elektrody min. 110 cm | tak | min. 110 cm - 0 pkt., > niż 110 cm 10 pkt
3.5 | Łączniki do zaoferowanych elektrod diagnostycznych 10-polowych sterowanych | tak
L.p | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | Parametr wymagany | Kryteria oceny ofert | Potwierdzić lub podać parametry oferowane
4 | Elektrody ablacyjne klasyczne
4.1 | Długość pierścienia dystalnego (tip electrode): 4mm i 8mm do wyboru | tak
4.2 | Dostępne krzywizny: co najmniej A, B, C, D, E, F lub inne odpowiadające oznaczeniom o zasięgu od 35 mm do 75 mm (± 10%) | tak
4.3 | Rozmiar trzonu cewnika i pierścieni (shaft and electrodes): 7F | tak
4.4 | W dystalnej elektrodzie cewnika umieszczony jest element do kontroli temperatury (termistor lub termopara) | tak
4.5 | Możliwość dwukierunkowego (bidirectional) zginania i prostowania jednej krzywizny cewnika w jednej płaszczyźnie (deflectable tip) | tak
4.6 | Zmiana krzywizny końcówki za pomocą pojedynczego suwaka z automatycznym blokowaniem kształtu bez konieczności używania dodatkowych blokad w postaci pokręteł lub dźwigni | tak
4.7 | Dostępne co najmniej dwa stopnie sztywności materiału, z którego wykonany jest cewnik | tak | dwa stopnie sztywności - 0 pkt. > niż 2 stopnie -10 pkt
4.8 | Długość użytkowa: co najmniej 115 cm | tak | min. 115 cm - 0 pkt., > niż 115 cm 10 pkt
4.9 | Przewód łączący elektrodę ablacyjną z generatorem Stockert | tak
L.p | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | Parametr wymagany | Kryteria oceny ofert | Potwierdzić lub podać parametry oferowane
5 | Elektrody ablacyjne chłodzone w systemie otwartym
5.1 | Min. 6 otworów irygacyjnych | tak | min. 6 otworów irygacyjnych - 0 pkt., > niż 6 otworów irygacyjnych - 10 pkt
5.2 | Długość pierścienia dystalnego (tip electrode): min. 3,5 mm | tak | dł. min 3,5 mm - 0 pkt. , długość > niż 3,5 mm - 10 pkt
5.3 | Dostępne krzywizny: co najmniej trzy, w tym asymetryczna do wyboru | tak | co najmniej 3 krzywizny -0 pkt. > niż 3 krzywizny -10 pkt
5.4 | Rozmiar trzonu cewnika i pierścieni (shaft and electrodes): max. 8F | tak
5.5 | Długość użytkowa: co najmniej 100 cm | tak | min. 100 cm - 0 pkt., > niż 100 cm cm 10 pkt
5.6 | Dren do pomy CoolFlow w komplecie | tak
5.7 | Przewód łączący elektrodę ablacyjną z generatorem Stockert | tak
Pakiet nr 2
L.p | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | Parametr wymagany | Kryteria oceny ofert | Potwierdzić lub podać parametry oferowane
1 | Elektrody ablacyjne klasyczne trójpłaszczyznowe
1.1 | Długość pierścienia dystalnego (tip electrode): 4mm | tak
1.2 | Dostępne krzywizny do wyboru: 40-60mm, 45-70mm, 55-75mm | tak
1.3 | Rozmiar trzonu cewnika i pierścieni (shaft and electrodes): 7F | tak
1.4 | W dystalnej elektrodzie cewnika umieszczony jest element do kontroli temperatury (termistor lub termopara) | tak
1.5 | Możliwość sterowania krzywizny w trzech płaszczyznach | tak
1.6 | Rozstaw pierścieni do wyboru: 2-5-2 i 5-5-5 | tak
1.7 | Długość użytkowa: co najmniej 110 cm | tak | min. 110 cm - 0 pkt., > niż 110 cm cm 10 pkt
1.8 | Przewód łączący elektrodę ablacyjną z generatorem Stockert | tak
Zestawienie parametrów wymagalnych Pakiet nr 3
L.p | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | Parametr wymagany | Kryteria oceny ofert | Potwierdzić lub podać parametry oferowane
1 | Koszulki transseptalne zbrojone
1.1 | Koszulka w komplecie z rozszerzaczem i prowadnikiem | tak
1.2 | 5 krzywizn koszulki | tak | 5 krzywizn -10 pkt. < niż 5 krzywizn 0
1.3 | Dostępne 3 średnice koszulki 8F 8.5F 10 F | tak | 3 średnice - 10 pkt. , < niż 3 średnice 0 pkt.
1.4 | 2 długość koszulki min. 60 cm max.80 cm | tak
1.5 | Koszulka wyposażona w marker cieniujący w obrazie RTG | tak
1.6 | Koszulka wyposażona w zastawkę hemostatyczną i kranik | tak
L.p | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | Parametr wymagany | Kryteria oceny ofert | Potwierdzić lub podać parametry oferowane
2 | Igła do nakłucia transseptalnego kompatybilna z koszulką w poz. 1
2.1 | Dostępne 3 różne krzywizny | tak | 3 średnice - 10 pkt. , < niż 3 średnice - 0 pkt.
2.2 | Dostępne 3 różne długości | tak | 3 długości - 10 pkt. , < niż 3 długości - 0 pkt.
2.3 | Igła całkowicie wykonana ze stali | tak
2.4 | Dostępna igła XS (ekstra ostra) | tak
Zestawienie parametrów wymagalnych Pakiet nr 4
L.p | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | Parametr wymagany | Kryteria oceny ofert | Potwierdzić lub podać parametry oferowane
1 | Koszulki wprowadzające krótkie o długości 12cm +/- 1 cm, 5 – 8F
1.1 | Koszulka umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 45º w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym | tak | 45º - 0 pkt > 45º -10 pkt.
1.2 | Atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście pomiędzy poszerzaczem i koszulką | tak
1.3 | Płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i przez światło koszulki | tak
1.4 | Koszulka odporna na złamania i zgięcia | tak