## Arkusz1
Sprawa P/03/01/2017/RC
Załacznik nr 5 do SIWZ
Szczegółowy opis wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia oraz ilość przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy
Rękawice chirurgiczne
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane oraz lekko chlorowane wewnętrznie, kolor naturalnego lateksu. AQL: 0,65÷1. Pewny chwyt dzięki mikroteksturze na całej powierzchni rękawicy. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3, zgodne z normą EN 420, EN 388, pozbawione tiuramów, MBT- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,22+/-0,02mm, dłoń 0,19+/-0,02mm, mankiet 0,17+/-0,02mm. Długość rękawicy 278÷300mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary: 6,0-9,0. |  | para | 44000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | Po 2 pary z każdego rozmiaru
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, kolor zielony. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni rękawicy. Kształt anatomiczny. AQL 0,65÷1,0. Produkt zgodny z wymaganiami norm EN 374 1,2,3; ASTM F1671 – potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Zgodne z normami: EN 420- poziom zręczności 5; EN 388 – potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej dołączonym do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia (nie składane na pół). Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,20+/-0,02mm, dłoń 0,15+/-0,02mm, mankiet 0,10+/-0,02mm. Długość minimalna rękawicy 280mm. Rozmiary 6,0-9,0 |  | para | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | Po 2 pary z każdego rozmiaru
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy. Pewny chwyt dzięki specjalnej warstwie antypoślizgowej na całej powierzchni rękawicy. AQL: 0,65÷1. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, odporne na przenikanie min. 3 cytostatyków na minimum 3 poziomie zgodnie z EN 374-3, odporne na przenikanie cementu kostnego - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Zgodne z normą EN 420- poziom zręczności 5, EN 388- odporność na rozdarcie – poziom 1 – potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej dołączonym do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu min. 0,30mm. Długość rękawicy 278÷300mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia, (nie składane na pół). Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary 6,0-9,0. |  | para | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | Po 2 pary z każdego rozmiaru
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
UWAGA!
Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego
[5 empty] | Wartość w € |  | 0