## Arkusz1
Załacznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1 - Odczynniki w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie użycie w analizatorze AU 400 będącym własnością Zamawiającego
wraz z dzierżawą kompatybilnego analizatora dodatkowego- Umowa na 36 miesięcy
L.p | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | ilość op na okres 36 mc-y | Cena jed. Netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Albumina |  |  | 4x29 ml | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | AST |  |  | 4x25+4x25 ml | 13 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ALT |  |  | 4x50ml+4x25ml | 13 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ALP |  |  | 4x30ml+4x30ml | 6 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Amylaza |  |  | 4x40ml | 20 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CK-MB |  |  | 2x22ml+2x4ml+2x6ml | 47 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Mocznik |  |  | 4x25ml+4x25ml | 15 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kreatynina |  |  | 4x51ml+4x51ml | 20 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Bilirubina total |  |  | 4x15ml+4x15ml | 13 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Bilirubina bezpośrednia |  |  | 4x6ml+4x6ml | 6 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cholesterol |  |  | 4x22,5ml | 9 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Glukoza |  |  | 4x25ml+4x12,5ml | 25 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Żelazo |  |  | 4x15ml+4x15ml | 8 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Wapń |  |  | 4x29ml | 7 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Magnez |  |  | 4x40ml | 12 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Trójglicerydy |  |  | 4x20ml+4x5ml | 15 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cholesterol HDL met. bezposrednia |  |  | 4x27ml+4x9ml | 15 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | CRP met. immunoturbidymetryczna |  |  | 4x30ml+4x30ml | 65 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Alkohol etylowy |  |  | 4x20ml+2x10ml | 6 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Hemoglobina glikowana |  |  | 2x37,5;2x7,5;2x34,5 | 15 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Białko całkowite |  |  | 4x25ml+4x25ml | 6 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | CK-NAC |  |  | 4x22+4x6+4x4 | 6 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Fosfor |  |  | 4x15ml+4x15ml | 8 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | GGT |  |  | 4x40ml+4x40ml | 7 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Kwas moczowy |  |  | 4x12ml+4x5ml | 12 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Mleczany |  |  | 4x10ml+4x10ml | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | UIBC |  |  | 4x27,4x6;4x3;4x2ml | 8 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ASO |  |  | 4x51ml+4x7ml | 6 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Dehydrogeneza mleczanowa(LDH) |  |  | 4x40ml+4x20ml | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | RF-latex |  |  | 4x200 oznaczeń | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | RF-latex+B34:B42 Calibrator |  |  | opak | 3 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
33 | System Calibrator |  |  | opak | 3 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Odczynnik do denaturacji HbA1c |  |  | opak | 7 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
35 | NaOH |  |  | kpl | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
36 | HDL Cholesterol Calibrator |  |  | opak | 3 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
37 | CK-MB Calibrator |  |  | opak | 3 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CRP normal calibrator |  |  | kpl | 3 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Alcohol Neg Cal |  |  | opak | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Alcohol Cal 100 mg/dL |  |  | opak | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Control serum poziom I |  |  | opak | 3 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Control serum poziom II |  |  | opak | 3 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Surowica kontrolna do CK-MB poziom I |  |  | opak | 3 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Surowica kontrolna do CK-MB poziom II |  |  | opak | 3 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Materiał kontrolny do białek specyficznych poziom I |  |  | opak | 4 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Materiał kontrolny do białek specyficznych poziom III |  |  | opak | 4 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
47 | HbA1c Control |  |  | kpl | 6 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
48 | HDL Control |  |  | kpl | 3 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Alkohol etylowy control poziom średni |  |  | opak | 4 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Alkohol etylowy control poziom wysoki |  |  | opak | 4 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ISE MID Standard |  |  | opak | 14 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ISE Bufor |  |  | opak | 11 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ISE reference |  |  | opak | 6 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ISE Low Serum Standard |  |  | opak | 4 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ISE High Serum Standard |  |  | opak | 4 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ISE Low/High Urine Standard |  |  | opak | 4 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Electrode Reference |  |  | szt | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Elektroda Na |  |  | szt | 6 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Elektroda Cl |  |  | szt | 6 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Elektroda Potasowa |  |  | szt | 6 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
61 | ISE cleaning solution |  |  | opak | 3 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ISE Na/K Selectivity Check Solution |  |  | opak | 3 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Kody kreskowe na kalibratory i kontrole Pakiet nr podstawowy |  |  | kpl | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Płyn myjący |  |  | opak | 8 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
65 | HCl |  |  | szt | 6 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Żarówka |  |  | szt | 7 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Wężyki pompy perystaltycznej |  |  | szt | 12 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Wężyki zaworu przystawki ISE |  |  | szt | 6 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Kontrola do moczu poziom1 |  |  | opak | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Kontrola do moczu poziom2 |  |  | opak | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Dzierżawa analizatora zapasowego |  | dzierżawa | mc | 36 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
LP | Wymagania techniczne analizatora zapasowego | [7 empty] | Wartość wymagana / PUNKTACJA | Wartość oferowana, szczegółowy opis
1 | Automatyczny wieloparametrowy analizator biochemiczny z automatycznym podajnikiem próbek o wydajności nie mniejszej niż 400 oznaczeń | [7 empty] | TAK
fotometrycznych na godzinę pracujący przy długości fali 340-800 nm.
2 | Oprogramowanie w języku polskim | [7 empty] | TAK
3 | Aparat wyposażony w przystawkę ISE pośredniej o wydajności nie mniejszej niż 400 oznaczeń na godzinę (Na, K, Cl) ze stabilnością kalibracji | [7 empty] | TAK
nie częściej niż co 24 godziny z elektrodami wymienianymi osobno
4 | Możliwość automatycznej oceny jakości próbki w zakresie lipemii, hemolizy i hyperbilirubinemii | [7 empty] | TAK
5 | Analizator wyposażony w dodatkowy chłodzony do temperatury lodówki przedział na kalibratory, kontrole i próbki CITO identyfikowane za pomocą | [7 empty] | TAK
kodów kreskowych, odizolowany od dostępu światła
6 | Aparat nowy, nie starszy niż z 2017 rok | [7 empty] | TAK/ podać
7 | Oznaczenia wykonywane w fazie ciekłej |  |  |  |  | TAK |  |  | TAK
8 | Chłodzenie odczynników, kontroli i kalibratorów na pokładzie analizatora w przedziale 4-12 oC. |  |  |  |  | TAK |  |  | TAK
9 | Możliwości analityczne: |  |  |  |  | TAK |  |  | TAK
- substraty, enzymy
- białka specyficzne
- monitorowanie leków
- substancje uzależniające
10 | Metody wykonywania oznaczeń: | [7 empty] | TAK
- fotometria
- turbidymetria
- ISE ( Na, K, Cl)
11 | Możliwość wykonywania oznaczeń w: surowica, osocze, mocz, PMR. | [7 empty] | TAK
12 | Stacja uzdatniania wody dostosowana do potrzeb analizatora . Koszty związane z instalacją serwisem i materiałami zużywalnymi ponosi oferent. | [7 empty] | TAK
13 | Możliwość kalkulacji wyników z kilku rodzajów testów. | [7 empty] | TAK
14 | Równoczesna dostępność – nie mniej niż 55 testów (łącznie z ISE). | [7 empty] | TAK/ podać
15 | Detekcja skrzepu oraz poziomu odczynnika. | [7 empty] | TAK
16 | Możliwość ciągłego dostawiania próbek w dedykowanych statywach | [7 empty] | TAK
17 | Możliwość pracy w trybie CITO | [7 empty] | TAK
18 | Analizator wyposażony w oddzielne igły do pipetowania próbki i odczynników | [7 empty] | TAK
19 | Wyposażenie w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych. | [7 empty] | TAK
20 | Praca na próbkach pierwotnych (różne średnice i wysokości probówek). | [7 empty] | TAK
21 | Wbudowany system kontroli jakości badań: możliwość zastosowania analizy Levy-Jenings, reguł Westgarda, ich przedstawienie graficzne. | [7 empty] | TAK
22 | Możliwość utrzymania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania (UPS minimum 20 min. podtrzymania napięcia). | [7 empty] | TAK
23 | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a komputerem zewnętrznym. | [7 empty] | TAK
24 | Drukarka umozliwiająca wydruk wyniku w dowolnym momencie | [7 empty] | TAK
25 | Autoryzowany serwis pierwotnego producenta aparatu | [7 empty] | TAK
26 | Analizator, odczynniki oraz kalibratory stanowią w co najmniej 90% spójny system analityczno-odczynnikowy tj. analizator, odczynniki | [7 empty] | TAK
oraz kalibratory tego samego producenta.
27 | Podłączenie do LIS Marcel na koszt oferenta | [7 empty] | TAK
PARAMETRY OCENIANE według kryterium „jakość”
| Minimum 15 miejsc na próbki cito przechowywane na chłodzonej karuzeli | Podać |  | 20 pkt - 20 i więcej miejsc na próbki
0 pkt - od 15 do 19 miejsc na próbki
| Możliwość porcjownania/rozlewania odczynników | Podać |  | TAK-20 pkt
Nie-0 pkt
Wymagania bezwzględne do Pakietu nr 1(ODCZYNNIKI do AU 400)
1 | Zamawiający wymaga aby były wykonane bezpłatne przeglądy serwisowe dla AU 400 i analizatora zapasowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
2 | Pozycje 31,32,33,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,48,49,50,53,54,55,56,57,61,62,63,69,70 - wymagany termin ważności minimum 12 miesięcy.
3 | Wykonawca zapewni 24-o godzinny telefoniczny dostęp do SERWISU analizatora AU-400 oraz w przypadku awarii aparatu-przyjazd w czasie nie dłuższym niż 48 godzin
4 | Zamawiający wymaga aby oferowane odczynniki posiadały: aplikację do analizatora Olympus AU 400 , min. 6 miesięcy termin ważności odczynników licząc od daty każdej
dostawy z wyłączeniem pozycji wymienionych w punkcie 2, normę dla oznaczanego parametru, polską instrukcję wykonania, zasadę metody i wielkość opakowania. Oferowane odczynniki muszą być w opakowaniach
umożliwiających bezpośrednie wstawienie ich do aparatu
Pakiet 2-Testy immunologiczne wraz z dzierżawą analizatora(Umowa na 24 miesiące)
s | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | ilość opakowań | cena jed. netto za 1 opak | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | D-Dimer | 60 testów | opakowanie | 60 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Borelioza IgG | 60 testów | opakowanie | 25 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Borelioza IgM | 60 testów | opakowanie | 25 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | EBV VCA Ig M | 30 testów | opakowanie | 15 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Toxo IgM | 60 testów | opakowanie | 45 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Toxo Ig G | 60 testów | opakowanie | 25 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Materiały zużywalne i eksploatacyjne( wypełnia Oferent) |  |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
7a…. |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Dzierżawa | 1 | miesiąc | 24 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ogółem |  |  | 0 | 0 | 0
WYMAGANIA GRANICZNE:
1 | Test D-Dimer ilościowy,liniowość do 10000 pg/ml
2 | Zestawy testowe kompletne zawierające kontrole,kalibratory i wszystkie akcesoria niezbędne do wykonania oznaczenia
3 | Analizator dostępny w trybia całodobowym , niewymagający codziennych zabiegów konserwacyjnych(typu płukanie,mycie)
4 | Analizator bezigłowy wykluczający kontaminację między kolejnymi próbkami
5 | Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania bezpłatnego przeglądu co najmniej 1 raz w roku oraz serwisowania bezpłatnego przez cały okres trwania umowy.
6 | Serwis dostępny telefonicznie w godzinach 8-15. W przypadku awarii aparatu naprawa w czasie 48 godzin( w dni robocze).W przypadku awarii trwającej dłużej niż 3 dni oferent zapewni aparat zastępczy.
Dostawa i szkolenie w zakresie obsługi analizatora do 2 tygodni od podpisania Umowy.Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu 1 dzień roboczy.
7 | Zamawiający wymaga aby rok produkcji analizatora był min.2014
Pakiet nr 3 - krążki antybiogramowe z zakupem DENSYTOMETRU - (Umowa na 12 miesięcy)
Lp. | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | wielkość opakowania | j.m | ilość | cena 1 testu netto | cena 1 opakowania netto | Vat | Cena1 opak Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Amikacyna 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 25 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Amoksycylina/kwas klawulanowy 2/1 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Amoksycylina/kwas klawulanowy 20/10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ampicylina 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ampicylina 2 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ampicylina/sulbactam 10/10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Aztreonam 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cefaleksyna 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cefadroksyl 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ceftarolina 5 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cefoperazon/ Sulbactam 75/30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Cefaklor 30ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cefepim 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cefpodoksym 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Cefoksytyna 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 25 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Cefotaksym 5 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cefotaksym 30ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Ceftazydym 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Ceftazydym 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Ceftriakson 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Cefuroksym 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Chloramfenikol 30ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Ciprofloksacyna 5 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Chinupristyna-dalfopristyna 15ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Doksycyklina 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Doripenem 10ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Ertapenem 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Erytromycyna 15 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Gentamycyna 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 25 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Gentamycyna 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Imipenem 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Klindamycyna 2 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Kwas fusydowy 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Lewofloksacyna 5ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Linezolid 10ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Naliksydowy kwas 30g |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Nowobiocyna 5 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Meropenem 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Mupirocin 200 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Moxifloksacyna 5 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Nitrofurantoina 100 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Netylmycyna 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Norfloksacyna 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Ofloxacyna 5 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Oxacylina 1 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
46 | fenoksymetylopenicylina 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Penicylina benzylowa 1 jedn |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Pefloxacin 5ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Piperacylina 100 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Piperacylina 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Piperacylina/tazobaktam 100/10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Piperacylina/tazobaktam 30/6 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Rifampicyna 5 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Trimetoprim/sulfametoksazol 1,25/23,75 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Tetracyklina 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Tikarcylina 75 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Tikarcylina/kwas klawulanowy 85 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Tigecyklina 15 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Tobramycyna 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Teicoplanina 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Temocylina 30ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Streptomycyna 300 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Wankomycyna 5 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Krążki z optochiną do identyfikacji Str. Pneumoniae |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Krążki z cefinazą (wytwarzanie beta-laktamazy) |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Krążki bibułowe do identyfikacji Enterococcus EF |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Krążki do identyfikacji gat.Haemophilus BV |  |  |  | fiolka /50krążków | opak | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Krążki do identyfikacji Haemophilus BX |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Krążki do identyfikacji Haemophilus BVX |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Paski do identyfikacji Moraxella |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Krążki antybiogramowe bez antybiotyku |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Densytometr do pomiaru gęstości zawiesiny w skali McF |  |  |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Wymagania dotyczące odczynników:
do oferty należy dostarczyć : -Certyfikat ISO 9001,ISO 13485 lub równoważne
Certyfikaty Kontroli Jakości dostarczone do oferty i każdej dostawy danego asortymentu ( certyfikat musi zawierać dane o kontroli wysycenia krążka antybiotykiem)
karty charakterystyki zgodnie z wymogami prawnymi
ulotki w języku polskim dostarczone do oferty i pierwszej dostawy danego asortymentu
Każdy krążek opisany symbolem i stężeniem zgodnie z zaleceniami EUCAST
Krążki pakowane w fiolki po 50 szt ,każda fiolka w opakowaniu hermetycznym ze zintegrowanym pochłaniaczem wilgoci. Na opakowaniu muszą znajdować się : znak CE, nazwa antybiotyku, zawartość antybiotyku w krążku, nr serii, data ważności, temp. przechowywania
Wszystkie krążki antybiogramowe poz 1-63 pochodzić muszą od jednego producenta w celu standaryzacji procedur (z wyjątkiem max 5 poz )
Krążki antybiogramowe posiadają pozytywną opinię KORLD- dostarczyć dokument potwierdzjący do oferty
Wymagania dla densytometru:
-fabrycznie skalibrowany, z możliwością łatwej, samodzielnej rekalibracji dla danego typu probówek
-wyświetlacz LED
- pomiar w zakresie 0,3-15,0 w skali McFarlanda
- dokładność odczytu 0,1 w skali McFarlanda
- czas pomiaru 1s
- min. Objętości zawiesiny 2ml
- densytometr przeznaczony do probówek plastikowych, szklanych, płasko i okrągłodennych o średnicy 16-18 mm.
- w poz. 72 w kolumnach C-E należy wpisać nazwę i typ densotymetru, a w kolejnych tj. M-O cenę netto , wartość VAT i cenę brutto