## Arkusz1
Sprawa P/27/06/2017/BO
Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis i ilości w okresie 12 miesięcy
Pakiet nr 1 siatka chirurgiczna
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Siatka chirurgiczna do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych IPOM, jednowarstwowe składające się z dwóch komponentów - polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF w 88% od strony trzewi, z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, dwukierunkowa elastyczność, grubość 0,7mm, rozmiar porów w 80%>1,0mm, waga 60g/m², rozmiar 15x 15cm |  |  | szt. | 10
2 | Plastyka przednia pochwy. Implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 48 g/m² (+/- 0,02 g/m²), grubość siatki 0,33 (+/- 1%), grubość nitki 80µm (+/-0,5 µm), porowatość - geometria romboidalna: max. 1870 µm (+/- 10 µm), rozmiar: długość górnego ramiona 38 cm (+/-0,5 cm), długość dolnego ramiona 45 cm (+/-0,5 cm), szerokość ramion 1,1 cm, dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiary trapezu: podstawa górna 4,5 cm, podstawa dolna 6 cm, wysokość 6 cm, technologia quadriaxial - obecność włókien skośnych zapewniających mniejsze ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie od 68 N/cm do max. 70 N/cm, badanie retrospektywne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność na grupie 85 pacjentów. Igła do TOT. | technologia quadriaxial – 10 pkt brak technologii quadriaxial – 0 pkt |  | szt. | 25
3 | Igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, spiralne (lewa+prawa) |  |  | szt. | 2
4 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet Parametry zestawu: materiał polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na tasmie- wymóg zapewniwnia sterylności, brak osłonki w środku na odcinku min 1,5 cm; gramatura 48g/m2 (+/- 0,02 g/m2, gru |  |  | szt. | 50
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 2 Materiał hemostatyczny
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Materiał hemostatyczny o mikrowłókienkowym splocie, zbudowany z 7 warstw. Rozmiar 5,1cm x 10,2cm |  |  | saszetki | 20
2 | Materiał hemostatyczny o zwartym splocie. Rozmiar 7,5cm x 10cm | Rozmiar 7,5cm x 10cm- 30 pkt. ± 5% - 0 pkt |  | saszetki | 48 | [6 empty] | 1
3 | Oksydowana regenerowana celuloza. Czas wchłaniania do 14 dni. pH 2,5-3,5 oraz bakteriobójczość wobec szczepów MRSA, VPR, PRSP. Rozmiar 10cm x 20cm | Rozmiar 10cm x 20cm ± 10% - 0 pkt |  | saszetki | 24 | [6 empty] | 1
4 | Struktura, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna, zawartość grupy karboksylowej 18-24%. Rozmiar 2,5cm x 5,2cm - saszetki |  |  | saszetki | 20
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 3 Oksydowana regenerowana celuloza.
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Oksydowana regenerowana celuloza. Czas wchłaniania do 14 dni. pH 2,5-3,5 oraz bakteriobójczość wobec szczepów MRSA, VPR, PRSP. Rozmiar 10cm x 20cm | Rozmiar 10cm x 20cm – 30 pk t± 10% - 0 pkt |  | saszetki | 24
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 4 Proteza naczyniowa
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Proteza naczyniowa tętniczo - żylna z PTFE o jednowarstwowej strukturze ściany, proste, niezbrojone, wykonane w technice Stretch, grubość ściany 0,69mm; odporność szwów na wyrywanie 0,6 Ibs, wytrzymałość radialna na rozciąganie 18 Ibs; ciśnienie wejścia wody 215 mmHg. Możliwość powtórnej sterylizacji protezy potwierdzona standardami w instrukcji użycia. Długość max 80 cm, średnica 6 mm. | Długość 80 cm,- 30 pkt . ± 10% - 0 pk |  | szt. | 5
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 5 Drobne materiały medyczne
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Czepki operacyjne w kształcie hełmu, zapewniający pełną ochronę głowy i szyi, wiązany na troki wokół szyi. Szczególnie odpowiedni dla mężczyzn z brodą. W części przedniej wszyta wstawka pochłaniająca pot. Czepek wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2. Pakowany po 100 szt. w opakowaniu |  |  | op. | 20
2 | Taśmy samoprzylepne o wymiarach 10 x 50cm pakowane a ' 2 szt. |  |  | szt. | 800 | [6 empty] | 2
3 | Serweta jałowa,niebieska,z włókniny typu TMS 35g/m2, wysterylizowana parą wodną, na opakowaniu podwójna metka z nr serii, datą ważności, nazwą producenta,Roz.45cm x 40cm / dopuszczono możliwość zaoferowania jałowej serwety operacyjnej wykonanej z włókniny dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m2 o wymiarach 37,5cm x 45cm w kolorze zielonym sterylizowana tlenkiem etylenu |  |  | szt. | 800
4 | Serwety na stolik MAYO. W kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 80 x 145cm, gramatura podstawowa 92 g/m2, gramatura folii PE min. 56 g/m2, folia piaskowana - ułatwienie nakładania worka, obłożenie złożone teleskopowe |  |  | szt. | 500 | [6 empty] | 2
5 | Serweta samoprzylepna wykonana z dwuwarstwowej, pełno barierowej włókniny zgodnej z normą EN 13795 1,2,3 o gramaturze 54 g/m2. Jedną z warstw stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Odporność na penetrację płynów >200cm H2O oraz odporność na rozerwanie >290kPa. | Rozmiar 150 x 240cm – 30 pkt ± 10% - 0 pkt |  | szt. | 1000 | [6 empty] | 2
6 | Serweta samoprzylepna 45 x75 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełno barierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z normą EN 13795 1.2.3 o gramaturze 55 g/m². Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Serwetę cechuje wysoka odporność na penetrację płynów zgodnie z EN 20811 > 150cm H₂O oraz odporność na rozerwanie >290kPa zgodnie z EN 13938-1. |  |  | szt. | 1000
7 | Uchwyt velcro typu rzep, 2 cm x 23 cm |  |  | szt. | 1000
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 6 Drobne materiały medyczne
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Pojemnik na odpady medyczne długie np. trokary, igły biopsyjne, narzędzia laparoskopowe. Z zamykanym otworem wrzutowym, wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach 12cm x 17cm x 62cm (±2 cm w każdym wymiarze), z uniwersalnym systemem mocowania zarówno w pionie jak i w poziomie np. na stojaku do kroplówki. | o wymiarach 12cm x 17cm x 62cm – 30 pkt ±2 cm w każdym wymiarze -0pkt |  | szt. | 100 | [6 empty] | 1
2 | Bezlateksowy worek do liczenia gazików, gąbek, opatrunków. Posiadający pięć kieszeni z przegródką umieszczonych jedna nad drugą mieszczących 10 małych gazików 10 cm x 10 cm lub po rozłączeniu przegródki 5 dużych gaz, opatrunków lub gąbek do laparotomii. Kieszenie przedniej części worka wykonane z przeźroczystego polietylenu, umożliwiają łatwe liczenie gazików. Tylna część worka wykonana z niebieskiego polietylenu, umożliwia wieszanie kolejnych worków jeden na drugi. Worek posiada taśmę samoprzylepną umożliwiającą zamknięcie go po użyciu po wcześniejszym zrolowaniu, opakowanie jednostkowe 50 szt. Wykonawca dołączy koszyk z uchwytem pasujący na statyw do kroplówki |  |  | op. | 10
3 | Końcówka do odsysania mikrochirurgiczna metalowa CH9, długość 160 mm |  |  | szt. | 150
4 | Licznik igieł zapewniający umieszczenie igły w odrębnych polach od 1 do 20. Zamykana pokrywa z zawiasami, wbudowany element usuwający ostrze skalpela, wyposażony w magnes, bez lateksowy, sterylny, kolor żółty |  |  | szt. | 30
5 | Okulary ochronne do zabiegów chirurgicznych, zapobiegające odblaskom oraz zaparowaniu soczewek i energii statycznej. Oprawka dopasowana do czoła aby zapobiec zachlapaniu oczu od górnej części okularów. Górna krawędź soczewki posiadająca matowy pasek ułatwiający chwytanie soczewek w trakcie ich zakładania bez pozostawienia odcisków palców. Oprawka + soczewki. |  |  | kpl | 500 | [6 empty] | 2
6 | Zestaw przeznaczony do pooperacyjnej, autologicznej autotransfuzji krwi pełnej. W skład zestawu wchodzi pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 250ml- 275ml o podciśnieniu początkowym na poziomie min 120mbar, dren o długości 140cm z uniwersalną, docinaną, nie zwężającą światła drenów końcówką łączącą, wykonaną z silikonu, kompatybilną ze wszystkimi drenami Redona w rozmiarach od CH 6-CH 18. Dren umożliwia jednoczesny drenaż dwoma drenami. Precyzyjna skala pomiarowa- od 35ml co 40 ml.W drenie samouszczelniający się port iniekcyjny, umożliwiający podawanie min. antykoagulantów. Drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony łącznikiem typu large-lock do połączenia z workiem na krew wyposażony w nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka. Worek zbiorczy na krew o poj. 1000ml, skalowany co 50-100ml, z filtrem 200µm wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną zapobiegającą cofaniu się krwi, oraz w samouszczelniający zawór łączeniowy do igły aparatu transfuzyjnego. Aparat do transfuzji z filtrami 10µm- z dużą, elastyczną komorą kroplową, oraz drenem o długości 150cm z zakończeniem luer-lock oraz precyzyjnym zaciskiem rolkowym. Sterylny, podwójnie pakowany. Zgodny z normami PN EN ISO 11607, PN EN ISO 868 |  |  | opak. | 100
7 | Zestaw Tur, jałowy, Skad: 1x Serweta na stolik o wym. 150x190cm Serweta 2 -warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych,serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu Gramatura serwety 56g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188cmH20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108kPa. 1x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190x230cm Serweta w górnej części wykonana z włókniny, w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z całością serwety. Serweta z otworem brzusznym o śred. 3cm i kroczowym o średn. 6cm, osłoną lateksową palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dlbej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy 1x Taśma przylepna o wym. 10x50cm 4x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm. Informacja o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC. |  |  |  | 300
8 | Zestaw do kolana, jałowy, Skład: 1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150x190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cmH20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108kPa. 1x Serweta na stolik Mayo wzmoncniona o wym. 80x140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1x Serweta do artroskopii o wym. 200x320cm Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6x8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min 75x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m2, odporność na przenikanie cieczy 496cmH20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187kPa. 1x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14x250cm. Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem 1x Nogawica o wym. 30x60cm Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cmH20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108kPa. 1x Taśma przylepna o wym. 10x50cm 2x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Informacja o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC. |  |  |  | 200
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 7 staplery
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt płksiężyca), długość lini cięcia 40 mm Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj łdunku w staplerze przy składaniu zamówienia). |  |  | szt. | 6
2 | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości lini cięcia 40 mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj łdunku w staplerze przy składaniu zamówienia). |  |  | szt. | 6
3 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywe przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknieci) Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (Rączka staplera bez ładunku) |  |  | szt. | 6
4 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego dł. 9 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiająca generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Aktywne zakrzywione ostrze o długości 16 mm |  |  | szt. | 40
5 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm z technologią adaptacji do tkanki. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy, |  |  | szt. | 15
6 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. Ramienia 23 cm. Śr. 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwyty pistoletowy |  |  | szt. | 20
7 | Sterylna, częściowo wchałanialna siatka separująca z obrzeżem służącym do jej mocowania (krawędzie obwodowe fabrycznie złożone):przeznaczona do leczenia przepuklin i innych ubytków struktur powięziowych; składająca się z mikroporowatej dzianej siatki z włókien polipropylenowych i polidioksanonowych, laminowanej wchłanialnym filmem z poliglekapronu 25: dodatkowe, wchłanialne, dodatkowo barwione włókna polidioksanonowe wplecione w siatkę jako znacznik ułatwiający orientację. Rozmiar max 25x36 cm | Rozmiar 25x36 cm – 30 pkt. ± 10% - 0 pkt. |  | opak | 1
8 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającym sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięci),pośredniej 91,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mmpo zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długością linii szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem) |  |  | szt. | 12
9 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego prostego przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60mm, posiadającego dwie dźwignie - zamykającą i spustową długość ramienia 28, 34, 44 cm (Zamawiający każdorazowo określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia) | długość ramienia 10 cm – 30 pkt. ± 5% - 0 pkt. |  | szt. | 20
10 | Jednorazowy ładunek do automatycznego staplera endoskopowego o długości linii szwu 60mm o 3 podwójnych rzędach zszywek, posiadającego dwie dźwignie – zamykającą i spustową, o długości ramienia 34cm. Ładunki z wysokością zszywek po zamknięciu 1,0mm; 1,5mm;1,8mm; 2,0mm;2,3mm – Każdorazowo określony rodzaj przy zamówieniu. |  |  | szt. | 40
| Uwaga: Poz. 4, 5, 6 muszą być kompatybilne z nożem harmonicznym Ethicon endo-surgery Generator G 11 |  |  |  |  | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 8 fartuch chirurgiczny
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Fartuch jednorazowy jałowy chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3; z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze max. 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 295 cm H2O natomiast BI =6, Opakowanie jednostkowe z 2 ręcznikami, roz M-XXL | z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 40g/m2. Inne dopuszczone przez Zamawiającego – 0 pkt |  | szt. | 16150 | [6 empty] | 2
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 9 Folia operacyjna
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Jałowa folia operacyjna z klejem hipoalergicznym, do krótko i długotrwałych zabiegów operacyjnych. Folia z dwoma aplikatorami papierowymi, nie zrywalnymi, nieprzylepnymi o szerokości po 3,5 cm każdy. Folia operacyjna antystatyczna, matowa , nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Poliuretarn + klej hipoalergiczny akrylowy + nośnik zewnętrzny kratkowany PE. Grubość 15-25mm, MVRT: 1000g/m2/24h/37oC rozmiar całkowity 15cm x 20cm , powierzchnia przylepna 15 x 13 cm pakowanie a' 40 szt. |  |  | opak | 10
2 | Jałowa folia operacyjna z klejem hipoalergicznym, do krótko i długotrwałych zabiegów operacyjnych. Folia z dwoma aplikatorami papierowymi, nie zrywalnymi, nieprzylepnymi o szerokości po 3,5 cm każdy. Folia operacyjna antystatyczna, matowa , nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Poliuretarn + klej hipoalergiczny akrylowy + nośnik zewnętrzny kratkowany PE. Grubość 15-25mm, MVRT: 1000g/m2/24h/37oC rozmiar całkowity 30cm x 20cm , powierzchnia przylepna 23 x 20 cm pakowanie a' 100 szt. |  |  | opak | 2
3 | Jałowa folia operacyjna z klejem hipoalergicznym, do krótko i długotrwałych zabiegów operacyjnych. Folia z dwoma aplikatorami papierowymi, nie zrywalnymi, nieprzylepnymi o szerokości po 3,5 cm każdy. Folia operacyjna antystatyczna, matowa , nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Poliuretarn + klej hipoalergiczny akrylowy + nośnik zewnętrzny kratkowany PE. Grubość 15-25mm, MVRT: 1000g/m2/24h/37oC rozmiar całkowity 45cm x 20cm , powierzchnia przylepna 38 x 20 cm pakowanie a' 15 szt. |  |  | opak | 14
4 | Jałowa folia operacyjna z klejem hipoalergicznym, do krótko i długotrwałych zabiegów operacyjnych. Folia z dwoma aplikatorami papierowymi, nie zrywalnymi, nieprzylepnymi o szerokości po 3,5 cm każdy. Folia operacyjna antystatyczna, matowa , nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Poliuretan + klej hipoalergiczny akrylowy + nośnik zewnętrzny kratkowany PE. Grubość 15-25mm, MVRT: 1000g/m2/24h/37oC rozmiar całkowity 40cm x 35cm , powierzchnia przylepna 33 x 35 cm pakowanie a' 10 szt. |  |  | opak | 16
5 | Jałowa folia operacyjna z klejem hipoalergicznym, do krótko i długotrwałych zabiegów operacyjnych. Folia z dwoma aplikatorami papierowymi, nie zrywalnymi, nieprzylepnymi o szerokości po 3,5 cm każdy. Folia operacyjna antystatyczna, matowa , nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Poliuretan + klej hipoalergiczny akrylowy + nośnik zewnętrzny kratkowany PE. Grubość 15-25mm, MVRT: 1000g/m2/24h/37oC rozmiar całkowity 45cm x 50cm , powierzchnia przylepna 38 x 50 cm pakowanie a' 30 szt. |  |  | opak | 10
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 9a fartuch
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Jednorazowy jałowy uniwersalny fartuch operacyjny, wzmocniony, pełnobarierowy wykonany z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety (min. 7 cm) nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na szerokich rękawach, zapewniających swobodę ruchów. Fartuch o gramaturze 35g/m2, przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. Posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50g/m2. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora. Odporność na przenikanie cieczy . 100cm H2O odporność na rozerwanie na sucho 200kPa odporność na rozerwanie na mokro 200kPa IB- 6,0 Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe - dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) - w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach operacyjnego. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. roz M-XXL | wykonany z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, - 30 pkt. Inny dopuszczony przez Zamawiającego – 0 pkt. |  | szt | 3000 | [6 empty] | 2
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 10 Ewakuator
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Ewakuator laparoskopowy ,poj. 200 ml, | poj. 200 ml, - 30 pkt. ± 5% - 0 pkt. |  | szt. | 150 | [6 empty] | 2
2 | Ewakuator laparoskopowy, poj. 410 ml, |  |  | szt. | 20
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 11 System hemostatyczny
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | System hemostayczny PerClot -Standard - 3g - 10cm aplikator opak. A' 5 szt Polisacharydowy system hemostatyczny w postaci białego proszku 1 szt. zawiera fiolkę z proszkiem plus aplikator złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru, uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej Produkt ulega pełnej aborcji w przeciągu 48 godzin do kilku dni (rozkładany przez histaminazy) Gotowy do natychmiastowego użycia bez konieczności mieszania czy podgrzewania. do skutecznego hamowania rożnego rodzaju krwawień - z linii szwów, miąższowe itp. Możliwość aplikacji w mokrym polu - silne właściwości higroskopijne po uzyskaniu hemostazy nie pęcznieje Możliwość aplikacji bezpośrednio na tkankę nerwową czy w pobliżu zakończeń nerwowych – brak reakcji egzotermicznej Brak nawet min ilości składników tiksycznych/endotoksycznych 1 gram pochłania 100 ml wody znak CE | 1 gram pochłania 100 ml wody -30 pkt. Mniej ml niż 100 – 0 pkt |  | opak | 3
2 | System hemostayczny PerClot -Laparoscopic MI - 3g - 38cm aplikator opak. A' 1 szt. Polisacharydowy system hemostatyczny w postaci białego proszku 1 szt. zawiera fiolkę z proszkiem plus aplikator złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru, uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej Produkt ulega pełnej absorcji w przeciągu 48 godzin do kilku dni (rozkładany przez histaminazy) Gotowy do natychmiastowego użycia bez konieczności mieszania czy podgrzewania. do skutecznego hamowania rożnego rodzaju krwawień - z linii szwów, miąższowe itp. Możliwość aplikacji w mokrym polu - silne właściwości higroskopijne po uzyskaniu hemostazy nie pęcznieje Możliwość aplikacji bezpośrednio na tkankę nerwową czy w pobliżu zakończeń nerwowych - brakreakcji egzotermicznej Brak nawet min ilości składników tiksycznych/endotoksycznych 1 gram pochłania 100 ml wody znak CE |  |  | opak | 5
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 12 siatki
lp | Opis przedmiotu | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | jm | ilość sztuk | cena netto | Vat % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Trójwymiarowa, lekka, anatomicznie dopasowana siatka, z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu, nie wymaga dodatkowego mocowania. 7,9x13,4 cm zamawiający każdoroazowo określi strony lewa i prawa. | nie wymagająca dodatkowego mocowania -30 pkt wymagająca dodatkowego mocowania 0 – pkt |  |  | 5
2 | Trójwymiarowa, lekka, anatomicznie dopasowana siatka, z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu, nie wymaga dodatkowego mocowania. 10,3x15,7 cm, zamawiający każdorazowo określi strony lewa i prawa. |  |  |  | 5
3 | Siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych, polipropylenowa, monofilamentna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i mocowanie . W rozmiarze circle 6,4 cm oraz circle 8cm, zamawiający każdorazowo określi rozmiar siatki. |  |  |  | 20
4 | Ultralekka siatka monofilamentna, antyadhezyjna, składająca się z trzech rodzajów materiału: wchłanialnej warstwy hydrożelowej, włókien PGA i polipropylenu, dedykowana do procedur laparoskopowych, rozmiar 10,2x15,2 cm |  |  |  | 5
5 | Ultralekka siatka monofilamentna, antyadhezyjna, składająca się z trzech rodzajów materiału: wchłanialnej warstwy hydrożelowej, włókien PGA i polipropylenu, dedykowana do procedur laparoskopowych, rozmiar 15,2x20,3 cm |  |  |  | 5
6 | Ultralekka siatka monofilamentna, antyadhezyjna, składająca się z trzech rodzajów materiału: wchłanialnej warstwy hydrożelowej, włókien PGA i polipropylenu, dedykowana do procedur laparoskopowych, rozmiar 20,3x25,4 cm |  |  |  | 1
7 | Narzędzie do mocowania siatek . Zawiera wchłanialne ładunki, zbudowane z PLA (poliaktyd ) na bazie kwasu mlekowego. Ładunek z gładką głową, wydrążonym rdzeniem i atraumatycznym nagwintowaniem . Ładunki całkowicie wchłaniają się po 52 tygodniach .Urządzenie ( 30 ładunków ) posiada wskażnik zużycia ładunków ( na rękojeści ) , jest jednorazowe i sterylne. Posiada kaniule wyprowadzającą ładunki o długości 39 cm. Pakowane po 5 szt |  |  |  | 10
8 | Siatka polipropylenowa monofilamenta , makroporowa 15 x15 cm, pakowana po 3 szt. |  |  |  | 36
9 | Siatka polipropylenowa monofilamenta lekka, makroporowa z możliwością docinania, waga 44 mg/m² w rozmiarze15 x15 cm, pakowana po 3 szt. |  |  |  | 15
10 | Siatka polipropylenowa monofilamenta ciężka, makroporowa 7,5 x15 cm, pakowane po 3 szt. |  |  |  | 80 | [6 empty] | 1
11 | Siatka polipropylenowa monofilamenta lekka z możliwością docinania, waga 44 mg/m²makroporowa 7,5 x15 cm, pakowane po 3 szt. |  |  |  | 160
12 | Siatka polipropylenowa monofilamenta ciężka, makroporowa 25 x 35,5 cm. |  |  |  | 10
13 | Siatka polipropylenowa monofilamenta lekka z możliwością docinania, waga 44 mg/m²makroporowa 30,5 x 30,5 cm. |  |  |  | 5
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 13 ładunki staplera
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Ładunki ze zintegrowanym kowadełkiem do wielorazowego staplera zamykającego typu TA Premium 55, będącego na wyposażeniu Zamawiającego, o wysokości zszywki przed zamknięciem 3,5 mm lub 4,8 mm w zależności od bieżących zapotrzebowań Zamawiającego | okres przydatości min 48 miesięcy - 10 pkt okres przydatności poniżej 48 miesięcy - 0 pkt |  |  | 15
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 14 klipsy tytanowe
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Klipsy tytanowe z zewnętrznym i wewnętrznym żłobieniem, rozm. M/L, kompatybilne z klipsownicą GRENA, którą Zamawiający posiada. Pakowane po 4 i 6 szt w magazynku, 120 szt w opakowaniu. Wielkość i ilość magazynków w ramach ilości w umowie w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  |  | op | 2
2 | Klipsy tytanowe o przekroju w kształcie litery V, z wewnętrznym żłobieniem stabilizujacym klips w tkance, rozm. M/L, kompatybilne z klipsownicą Piling Weck, którą Zamawiający posiada. Pakowane w magazynek z taśmą po 6 lub 10 szt, 120 szt w opakowaniu. Wielkość i ilość magazynków w ramach ilości w umowie w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego | Magazynek taśma 6 szt -10 pkt Magazynek taśma 10szt. - 0 pkt |  | op | 20
3 | Klipsy polimerowe niewchłanialne w rozm. L, XL kompatybilne z klipsownicą GRENA. Pakowane po 4 i 6 szt w magazynku z taśmą samoprzylepną, pakowane po 120 szt w opakowaniu. Wielkość i ilość magazynków w ramach ilości w umowie w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  |  | op | 4
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 15 podkład higieniczny
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu zgodnie z ustawą o WM przez czytelny i trwały nadruk nazwy produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%). | Rozmiar: 99-101cm szer. 221-229cm długość- 10pkt. 96-98cm szer. 115-220cm długość - 0 pkt Chłonność: Minimum 4l -10pkt. 3,8-3,9l - 0 pkt |  |  | 3000 | [6 empty] | 2
2 | Mata na podłogę, o dużej wchłanialności płynów (minimum 1,5l), z możliwością przytwierdzania do podłogi w czterech punktach. O wymiarach 79- 81 cm na 120 - 121cm Produkt pakowany po 25 sztuk. | Możliwość przytwierdzenia do podłogi: Co najmniej cztery elementy lepne w narożnikach - 10 pkt Mniej lub brak elementów lepnych - 10 pkt, rozmiar: 81cm szer. 121cm długości. - 10 pkt. 79-80cm szer. 119-120cm długość - 0 pkt. |  |  | 500 | [6 empty] | 2
3 | Jednorazowa osłona na podłokietnik stołu operacyjnego. O długości 70- 75 cm szerokości 31 -33cm Posiadająca co najmniej jedną opaskę o regulowanej średnicy, pozwalające na utrzymywanie przedramienia pacjenta. | Łatwość użycia: Łatwość zakładania na podłokietnik -10 pkt. Produkt sprawia trudności podczas aplikacji. - 0 pkt. Rozmiar: 33cm szer. 75cm długość - 10 pkt. 31-32cm szer. 70-74cm długość |  |  | 700 | [6 empty] | 2
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr nr 16 elektrody
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona |  |  | szt | 2850
2 | Elektroda neutralna jednorazowa niedzielona |  |  | szt | 50
3 | Kabel monopolarnyVIO, ICC, ACC do intrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji |  |  | szt | 5
4 | Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC STANDARD, z kablem przyłączeniowym dł. 4m |  |  | szt | 10
5 | Elektroda nożowa, prosta 3,4 x 24 mm wielorazowa |  |  | szt | 5
6 | Elektroda nożowa, prosta 0,4 x 10 mm, dł. 100 mm, do głębokich jam ciała |  |  | szt | 5
7 | Kleszczyki laparoskopowe BiClamp Laparoskopowe, typu Maryland, okładki radełkowane, płaszcz o średnicy 5mm, długość 340mm, kompatybilne z diatermią VAIO 300 D |  |  | szt | 3
8 | Nożyki bipolarne laparoskopowe, końcówki Micro średnica 5 mm, długość 350 mm |  |  | szt | 3
9 | Kabel przyłaczeniowy do elektrody neutralnej dzielonej i nie dzielonej VIO, ICCE dł . 4 m |  |  | szt | 7
10 | Elektroda haczykowata laparoskopowa, okrągła, monopolarna, płaszcz izolowany Ø 5mm, dł. 320 mm, pokryta powloką nieprzywierającą |  |  | szt | 6
11 | Elektroda pętlowa, prosta Ø 10mm, wolfranowa dł. 130 mm - 135 mm | Dł 135 – 10 pkt .poniżej do 130 mm -0 pkt. |  | szt | 2
12 | Elektroda pętlowa, prosta Ø 15mm, wolfranowa dł. 130mm - 135mm |  |  | szt | 2
13 | Elektroda pętlowa, prosta Ø 20mm, wolfranowa dł. do 140mm |  |  | szt | 1
14 | Klem BiClamp 150 zakrzywiony 23o , okładki gładkie dł. 150 mm kable z 3 m przyłączeniowym dł 4 mb. I wtyczką MF z powłoką ceramiczną |  |  | szt | 1
15 | Elektroda neutralna niedzielona wielorazowa silkonowa do diatermii |  |  | szt | 3
16 | Elektroda kulkowa, prosta ø4 mm, dł do 40mm |  |  | szt | 2
17 | Elektroda kulkowa, prosta ø5 mm, dł do 40mm |  |  | szt | 2
18 | Elektroda kulkowa, prosta ø6 mm, dł do 40mm |  |  | szt | 2
19 | Pinceta bipolarna, prosta,tip 1mm dł. 19 cm |  |  | szt | 5
20 | Kabel do instr. bipolarnych, dł. 5 m |  |  | szt | 5
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 17 Koszule dla położnic, pacjenta
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Koszula dla położnic wykonana z włókniny SMS o gramaturze max 35 g/m2, z krótkim rekawem w kolorze niebieskim, wycięciem przy szyji w Y umożliwiajace karmienie z wiązanie na toczki, wiazana w pasie w rozmiarach M (obwód w pasie 142 cm) , S (obwód w pasie 136 cm) długość 110 cm . Rozmiar wg bieżacego zapotrzebowania Zamawiającego | włóknina SMS o gramaturze max 35 g -10 pkt. Włoknina poniżej 35 g - 0 pkt. |  | szt | 300 | [6 empty] | 2
2 | Koszula pacjenta wykonana z chłonnej, miękiej przyjemnej w dotyku włókniny Spunlace 45g/m2 w kolorze białym, wkłdana przez głowę z krótkim rękawem, wymiary ok..80 cm x 90 cm |  |  | szt | 100
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 18 narzędzia laproskopowe
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw narzędzi w jednym sterylnym opakowaniu składający się z: -Elektrody monopolarna typu hak „L” Długość 33 cm, średnica 5 mm. Trzon pokryty antyrefleksyjną izolacją. Kocówka preparująca zaopatrzona dodatkowo wzmocniona syntetyczną izolacją. Uchwyt zaopatrzony w męskie gniazdo monopolarne. -Nożyczek Metzenbaum z trzonem o średnicy 5 mm, długości 33 cm, szczękach 18 mm. Rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, Rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo. Trzon pokryty antyrefleksyjną izolacją. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej medycznej stali nierdzewnej, umożliwiające cięcie na ich całej długości oraz dystalnie i proksymalnie. -Trokara bezostrzowego 11` mm, długość 100 mm ze zdejmowalnym portem wraz z uszczelką, z karbowaną kaniulą. Biały obturator posiada kierunkową, stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory tkankowe, Czytelne oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, druga w zdejmowalnym porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczająca przed jej uszkodzeniem, uniwersalna redukcja umożliwia stosowanie narzędzi 5-11 mm. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem -Trokara bezostrzowego 5 mm, o długości 100 mm Jednorazowy trokar o średnicy 5 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą. Biały obturator posiada kierunkową, stożkową końcówkę zaopatrzoną w dwa separatory tkankowe. Czytelne oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, druga w porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczająca przed jej uszkodzeniem, umożliwiająca stosowanie narzędzi o średnicy 5 mm. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją - Dwóch przeziernych kaniul o średnicy 5 mm i długości 100 mm z podwójną uszczelką, stałą w kaniuli, drugą w porcie posiadająca syntetyczną osłonę zabezpieczającą przed jej uszkodzeniem. Port trokara z koncentrycznym wgłębieniem, ułatwiającym wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem - Bezpiecznego trokar typu Hasson o średnicy 11 mm długość 100 mm z gładką kaniulą, zaopatrzoną w tępy, bezpieczny obturator; specjalny mechanizm pozwalający na fiksację kaniuli w powłokach za pomocą nici; umożliwiający regulowana śródoperacyjnie głębokość osadzenia kaniul; mechanizm posiada zintegrowaną blokadę fiksacji kaniuli. Podwójna uszczelka, stała w kaniuli, druga w porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczającą przed jej uszkodzeniem, umożliwiająca stosowanie narzędzi o średnicy 5 mm. Port trokara z koncentrycznym wgłębieniem, ułatwiającym wprowadzanie narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem -Dyssektora Merylnad – zakrzywionego Rękojeść „typu” wielorazowego, średnica 5 mm długość 33 cm, możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na grzbietowej powierzchni preparatora, trzon izolowany antyrefleksyjną powłoką, 360 stopniowa rotacja prawo i lewostronna. - Dwóch jednorazowych narzędzi laparoskopowych z rękojeścią typu wielorazowego -kleszcze chwytające typu „clinch” zaciskowe- agresywne -kleszcze chwytające proste, delikatne Rękojeść typu „ wielorazowego” ze stopniowalnym mechanizmem zapadkowym, umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczek. Rękojeść posiada funkcję stałego wyłączenia mechanizmu zapadkowego i jego przywrócenia. Trzon, średnica 5 mm, długość 33 cm, możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na grzbietowej powierzchni graspera, trzon izolowany antyrefleksyjną powłoką, 360 stopniowa rotacja prawo i lewostronna. |  |  | opak. | 5
2 | Bezpieczny trokar typu Hasson o średnicy 11 mm i 12 mm, długość 100 mm Jednorazowy trokar o średnicy 11 mm lub 12 mm i długości 100 mm, z gładką kaniulą, zaopatrzona a tępy, bezpieczny obturator. Trokar zaopatrzony w specjalny mechanizm pozwalający na fiksację kaniuli w powłokach za pomocą nici; umożliwiający regulowana śródoperacyjnie głębokość osadzenia kaniul; mechanizm posiada zintegrowaną blokadę fiksacji kaniuli. Podwójna uszczelka, stała w kaniuli, druga w porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczającą przed jej uszkodzeniem, umożliwiająca stosowanie narzędzi o średnicy 5 mm. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem | system podwójnych uszczelek w tym jedna typu "rybie oko" wzmacniana plastikowymi płatami - 10 pkt. inne rozwiązanie 0 pkt |  | szt. | 10 | [6 empty] | 1
3 | Elektroda monopolarna typu hak „L” Długość 33 cm, średnica 5 mm. Trzon pokryty antyrefleksyjną izolacją. Kocówka preparująca zaopatrzona dodatkowo wzmocniona syntetyczną izolacją. Uchwyt zaopatrzony w męskie gniazdo monopolarne. |  |  | szt. | 50
4 | Uniwersalna kaniula o średnicy 11 mm i długości 100 mm kompatybilna z trokarami optycznym, ostrzowym i bezostrzowym Przezierna kaniula z podwójną uszczelką, stałą w kaniuli, druga w zdejmowalnym porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczającą przed jej uszkodzeniem. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem |  |  | szt. | 20
5 | Trokar bezostrzowy 5` mm, długość 100 mm Jednorazowy trokar o średnicy 5 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową, stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory tkankowe. Czytelna oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli. Podwójna uszczelka. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem |  |  | szt. | 20
6 | Uniwersalna kaniula o średnicy 5 mm i długości 100 mm kompatybilna z trokarami optycznym, ostrzowym i bezostrzowym o średnicy 5 mm. Przezierna kaniula z podwójną uszczelką. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem | Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja - stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia -10 pkt brak pośredniej pozycji półotwarcia/zamknięcia - 0 pkt |  | szt. | 20
7 | Nożyczki Metzenbaum z trzonem o średnicy 5 mm, długości 33 cm -45 cm, szczękach 18 mm. Rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, Rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo. Trzon pokryty antyrefleksyjną izolacją. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej medycznej stali nierdzewnej, ręcznie ostrzone na całej długości szczęk, umożliwiające cięcie na ich całej długości jak również dystalnie oraz proksymalnie. | długość trzonu 33 cm -10 pkt. długość trzonu 45 cm - 0 pkt |  | szt. | 25
8 | Kleszcze chwytające typu „ zęby szczura” posiadające agresywne ząbkowane szczęki zakończone dwoma kłami na każdej ze szczek, średnica trzonu 5 mm, długość trzonu 33 mm. Rękojeść typu „ wielorazowego” ze stopniowalnym mechanizmem zapadkowym, umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczek. Rękojeść posiada funkcję stałego wyłączenia mechanizmu zapadkowego i jego przywrócenia. Trzon, średnica 5 mm, długość 33 cm, możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na grzbietowej powierzchni graspera, trzon izolowany antyrefleksyjną powłoką, 360 stopniowa rotacja prawo i lewostronna. |  |  | szt. | 10
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 19 serweta, zestaw do usuwania szwów
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Serweta do przechwytywania płynów w kształcie stożka z częścią podpośladkową dł. 35cm, całkowita dł. 113cm, jałowa, wysterylizowana EO. Na opakowaniu centralnym etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejenia dokumentacji. Serweta zapakowana w torebkę papierowo-foliową. Wytrzymałość laminatu dwuwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro 80N/5cm. Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O. Laminat o drapowanej powierzchni, 56g/m2. |  |  | szt | 3000
2 | Zestaw sterylny do usuwania szwów zawierający: 4 tupferów 20x20mm, 2 rękawiczki lateksowe bezpudrowe rozm. M, Penseta anatomiczna metalowa wielkości 10-12cm, Nożyczki metalowe wielkości 10-12cm, 2 naklejki samoprzylepne dołączane do dokumentacji pacjenta zawierające nr LOT, REF, oznaczeniem producenta i sterylność materiału* | 4 tupferów 20x20mm,- 10 pkt. mniej niż 4 tupferów 20x20mm, -0 pkt |  | szt | 500 | [6 empty] | 2
3 | Podkład higieniczny celulozowy ze skrzydłami włókninowymi rozm. 90 x 170, pakowane po 30 szt |  |  | szt | 700
1 | Kieszeń na płyny, jałowa z kształtką,1-komorowa wykonana z mocnej folii,roz.40x30cm | Jednokomorowa – 30 pkt. Dwukomorowa – 0 pkt. |  | szt. | 1500 | [6 empty] | 2
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0