l.dz. P/54/11/2017/SP                 			                          Starachowice 01.12.2017 r.

Wykonawcy postępowania

Przetargowego

Nr ogłoszenia 620688-N-2017

dotyczy: postępowania przetargowego „dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach”. Nr sprawy: P/54/11/2017/SP

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. 1579 z póż.zm.)  wyjaśniamy:

- Czy Zamawiający zrezygnuje w pozycji  nr 1 formularza asortymentowo-cenowego z wymogu, aby probówki do pozyskiwania surowicy zapewniały pozyskanie surowicy w okresie do 30 minut i dopuści zaoferowanie probówek na surowicę 4-6 ml z aktywatorem krzepnięcia, zapewniających pozyskanie surowicy do badań w okresie do 60 minut licząc od chwili pobrania materiału do chwili umieszczenia probówek w wirówce.

W oparciu o dane kliniczne i doświadczenia użytkowników (opinie do wglądu), w tym także Zamawiającego, który korzystał już z w/w probówek, czas wykrzepiania i uzyskania prawidłowej surowicy w oferowanych probówkach z aktywatorem krzepnięcia wynosi od kilkunastu do 60 minut w zależności od stanu klinicznego pacjenta oraz przyjmowanych leków.

Wymóg postawiony przez Zamawiającego może być niespełniony w przypadku pacjentów leczonych lekami przeciwkrzepliwymi lub dializowanych i żaden produkt na rynku o żądanych parametrach nie zapewni otrzymania prawidłowo wykrzepionej surowicy w wymaganym czasie, biorąc pod uwagę także fakt, że zdecydowana większość badań, zlecanych z oddziałów nie ma statusu badań citowych, których wykonanie jest niezbędne np. do 1 h.

Odp.: Nie, Zamawiający nie zrezygnuje w wymogu pozyskiwania surowicy w okresie do 30 minut.

- Czy Zamawiający zrezygnuje w pozycji  nr 3 formularza asortymentowo-cenowego z wymogu aby probówki do pozyskiwania surowicy zapewniały pozyskanie surowicy w okresie do 30 minut i dopuści zaoferowanie probówek na surowicę 4-6 ml z aktywatorem krzepnięcia, zapewniających pozyskanie surowicy do badań w okresie do 60 minut, licząc od chwili pobrania materiału do chwili umieszczenia probówek w wirówce. W oparciu o dane kliniczne i doświadczenia użytkowników (opinie do wglądu), w tym także Zamawiającego, który korzystał już z w/w  probówek, czas wykrzepiania i uzyskania prawidłowej surowicy w oferowanych probówkach z aktywatorem krzepnięcia wynosi od kilkunastu do 60 minut w zależności od stanu klinicznego pacjenta oraz przyjmowanych leków. Wymóg postawiony przez Zamawiającego może być niespełniony w przypadku pacjentów leczonych lekami przeciwkrzepliwymi lub dializowanych i żaden produkt na rynku o żądanych parametrach nie zapewni otrzymania prawidłowo wykrzepionej surowicy w wymaganym czasie, biorąc pod uwagę także fakt, że zdecydowana większość badań zlecanych z oddziałów nie ma statusu badań citowych, których wykonanie jest niezbędne np. do 1 h lub, jeżeli powyższe probówki miałyby być wykorzystywane przez oddziały np. .SOR i inne oddziały  na badania citowe.

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zaoferowanie probówek z aktywatorem wykrzepiania oraz z żelem separującym o objętości 2,5 ml lub 3,5 ml , zapewniające otrzymanie w pełni wykrzepionej surowicy w okresie do 30 minut?

Odp. Nie zamawiający nie zrezygnuje.

- Czy Zamawiający zrezygnuje dla pozycji  nr 4  formularza asortymentowo-cenowego z wymogu aby probówki do pozyskiwania surowicy zapewniały pozyskanie surowicy w okresie do 30 minut i dopuści zaoferowanie probówek na surowicę 7-10 ml z aktywatorem krzepnięcia, zapewniających pozyskanie surowicy do badań w okresie do 60 minut, licząc od chwili pobrania materiału do chwili umieszczenia probówek w wirówce. W oparciu o dane kliniczne i doświadczenia użytkowników (opinie do wglądu), w tym także Zamawiającego, który korzystał już z w/w  probówek, czas wykrzepiania i uzyskania prawidłowej surowicy w oferowanych probówkach z aktywatorem krzepnięcia wynosi od kilkunastu do 60 minut w zależności od stanu klinicznego pacjenta oraz przyjmowanych leków. Wymóg postawiony przez Zamawiającego może być niespełniony w przypadku pacjentów leczonych lekami przeciwkrzepliwymi lub dializowanych i żaden produkt na rynku o żądanych parametrach nie zapewni otrzymania prawidłowo wykrzepionej surowicy w wymaganym czasie, biorąc pod uwagę także fakt ,że zdecydowana większość badań  zlecanych z oddziałów nie ma statusu badań citowych, w tym także większość badań serologicznych , o ile są wykonywane z probówek na skrzep, których wykonanie jest niezbędne np. do 1 h.

Odp.: Nie, Zamawiający nie zrezygnuje.

- Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 9 formularza asortymentowo – cenowego probówki do analizy OB z hartowanego szkła, odpornego na stłuczenie.

Oznaczanie OB w probówkach szklanych jest zgodne z metodą referencyjną wg. Westergrena, ponadto Zamawiający już korzystał  z w/w probówek, nie wnosząc zastrzeżeń.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 9 probówek z hartowanego szkła.

- Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 16 formularza asortymentowo-cenowego probówki do glukozy z fluorkiem sodu i z szczawianem potasu o  objętości 2 ml  lub z fluorkiem sodu i EDTA o objętości 2 ml, dedykowanych do pomiaru poziomu glukozy oraz np. mleczanów, HBA1C we krwi ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza probówki fluorkiem sodu i szczawianem potasu w poz.

nr 16 załącznika nr 5 do SIWZ.

- Dotyczy rozdz. IX pkt 3.1 SIWZ

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych nie są wymagane w przypadku składania ofert na przedmiot zamówienia zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 876 ze zm.)

Odp  : Tak, zamawiający nie wymagana: koncesji, zezwolenie, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych w przypadku składania ofert na przedmiot zamówienia zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 876 ze zm.).

- Czy Zamawiający w pozycji  nr 4 „probówka do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania” dopuści probówkę o pojemności 6-10 ml?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza w poz. nr 4 probówkę z aktywatorem wykrzepiania o pojemności 6-10 ml.

Pytania dotyczące SIWZ:

8. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy rozdz. IX pkt. 3.3

9. W związku z tym, że realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie 24 miesięcy, a zatem wartość przedmiotu zamówienia jest dwukrotnie wyższa niż wartość rocznej dostawy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie:

- jednej referencji zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego

- a drugiej referencji, na którą składają się dwa poświadczenia należytego wykonania omów  o łącznej wartości zbliżonej do wartości pakietu, realizowanych w okresie ostatnich trzech lat u tego samego wykonawcy?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy § 1 ust. 2

10. a) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu dot. każdorazowego potwierdzania otrzymania zamówienia?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

11. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „zamówień składanych telefonicznie” na „zamówień składanych pisemnie, faksem lub e-mailem”?

Swoją prośbę motywujemy tym, iż zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy rozmowy nie są w żaden sposób rejestrowane i w przypadku rozbieżności lub nieporozumień trudne może być wykazanie, w którym momencie nastąpił błąd w rejestracji lub realizacji zamówienia.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy §2 ust. 7

12. Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „...zmniejszenie nie będzie przekraczało 20% wartości brutto Umowy w danym pakiecie”?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy §3

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 3 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp: Tak Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści umowy  § 3 ust. która otrzymuje brzmienie ”  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z fakturą do  Zamawiającego(magazyn Zamawiającego) na własny koszt i ryzyko w terminie max 5 roboczych od daty złożenia telefonicznego potwierdzonego pisemnie lub tylko pisemnie (fax.) zamówienia, w godzinach 08.00-14.00 (dotyczy także spedytorów realizujących dostawę na zlecenie Wykonawcy). Dostawa musi być dokonana jednorazowo zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie może być dzielona na części. Każdorazowo w Zamówieniu podawana będzie nazwa i ilość zamawianego przedmiotu umowy z poszczególnych pozycji Załącznika nr 1. Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”

Dotyczy §9 ust. 1a

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar.  Nadto liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytania przedmiotu zamówienia:

Dotyczy pozycji 2

15. W związku z tym, że próbówki do pozyskiwania surowicy z żelem i aktywatorem wykrzepiania  na ogół przeznaczone są do badań „na cito”, czy Zamawiający oczekuje, aby probówki pozwalały na odwirowanie krwi w czasie 5 min. zamiast standardowo stosowanych 10-15 min?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymując dotychczasowe zapisy w SIWZ.

Dotyczy pozycji 12

16. Czy Zamawiający dopuści igły typu motylek o gr. 0,7 mm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl

p.o Dyrektor PZOZ w Starachowicach