Załącznik nr 6 do SIWZ

Poz. 1 – Stół zabiegowy uniwersalny

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Stół zabiegowy przeznaczony do przeprowadzania badań i drobnych zabiegów | Tak |  |
| 2. | Stół posiadający konstrukcję wykonaną z kształtowników metalowych lakierowanych proszkowo. | Tak |  |
| 3. | Segmenty blatu stołu pokryte tapicerką wykonaną z pianki poliuretanowej z pokryciem ze skaju. | Tak |  |
| 4. | Stół zabiegowy z leżem dwusegmentowym z ruchomym segmentem oparcia pleców | Tak |  |
| 5. | Stół z blatem umożliwiającym różnorodne ułożenie pacjenta tj. w pozycji leżącej lub półleżącej | Tak |  |
| 6. | Regulacje: - wysokość blatu regulowana pompą hydrauliczną sterowaną nożnie – dostęp z obu stron stołu - segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą - regulacja przechyłów wzdłużnych tj. pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyn gazowych z blokadą | Tak |  |
| 7. | Parametry techniczne: - długość całkowita blatu min. 1950 mm - całkowita szerokość blatu min. 600 mm - regulacja wysokości blatu w zakresie min. od 570 mm do 900 mm - regulacja kąta oparcia pleców min. od 0 do +65 stopni - regulacja Trendelenburga min. 15 stopni - regulacja anty-Trendelenburga min. 10 stopni - dopuszczalne obciążenie min. 180 kg | Tak |  |
| 8. | Podstawa osadzona na kółkach z centralną blokadą | Tak |  |
| 9. | Wyposażenie: - uchwyt do podkładów jednorazowych | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE lub zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych ( jeżeli dotyczy) | Tak |  |
| 11. | Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisu |  |  |
| 12. | Wymagane min. 24 miesięcy gwarancji na aparat | Tak |  |
| 13. | Ilość wliczonych w cenę urządzenia przeglądów w okresie gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak |  |
| 14. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 8 lat. | Tak |  |
| 15 | Szkolenie na miejscu u użytkownika w zakresie dostarczanego sprzętu | Tak |  |

Oświadczam, że oferowany w przetargu urządzenie jest fabrycznie nowe, kompletne i po zamontowaniu będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji . Niespełnienie warunku koniecznego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry/warunki” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...............................................

(pieczęć i podpis użytkownika)

Poz. 2 – Łóżko szpitalne do opieki podstawowej

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe | Tak |  |
| 2. | Przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona przewodów – łóżko całkowicie pozbawione jakichkolwiek przewodów pomiędzy podstawą i leżem. Siłowniki do poszczególnych regulacji segmentów leża montowane bezpośrednio pod leżem | Tak |  |
| 3. | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiając dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka | Tak |  |
| 4. | Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty ruchome | Tak |  |
| 5. | Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z siatki montowanymi na stałe lub wyjmowanymi. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym | Tak |  |
| 6. | Siatka w leżu posiadająca oczka o wymiarze maksymalnie 5x5 cm i średnicy drutu min. 4 mm | Tak |  |
| 7. | Długość łóżka min. 2180 mm | Tak |  |
| 8. | Szerokość całkowita łóżka min. 950 mm | Tak |  |
| 9. | Długość segmentu oparcia pleców min. 800 mm | Tak |  |
| 10. | Długość segmentu stałego min. 170 mm | Tak |  |
| 11. | Długość segmentu uda min. 300 mm |  |  |
| 12. | Długość segmentu podudzia min. 600 mm | Tak |  |
| 13. | Długość x szerokość leża min. 2000 x 850 mm | Tak |  |
| 14. | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej | Tak |  |
| 15. | Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym lub bezprzewodowym: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - funkcja autokontur - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga Sterownik wyposażony w blokadę w postaci kluczyka umożliwiającego blokowanie funkcji sterujących przez personel | Tak |  |
| 16. | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca maks. 350 mm | Tak |  |
| 17. | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 790 mm | Tak |  |
| 18. | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do min. 70° | Tak |  |
| 19. | Autoregresja oparcia pleców min. 110 mm | Tak |  |
| 20. | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża min. 40° |  |  |
| 21. | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie min. 20° | Tak |  |
| 22. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do min. 18° obustronnie | Tak |  |
| 23. | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Fowlera oraz krzesła kardiologicznego | Tak |  |
| 24. | Funkcja autokontur; jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku ręcznym | Tak |  |
| 25. | Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia pleców przy pomocy niezależnej dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka | Tak |  |
| 26. | Szczyty metalowe lakierowane proszkowo wypełnione płytą HPL w kolorze do wyboru przez Zamawiającego. Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad | Tak |  |
| 27. | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalająca na wykonanie min. 5 pełnych cykli łóżka z pełnym obciążeniem dopuszczalnym w przypadku przejazdu łóżkiem bądź zaniku zasilania sieciowego (cykl rozumiany jako możliwość opuszczenia i podniesienia łóżka w pełnym zakresie regulacji wysokości oraz ustawienie segmentu oparcia pleców oraz uda także w pełnym zakresie regulacyjnym) | Tak |  |
| 28. | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. Minimum dwa koła z blokadą jazdy | Tak |  |
| 29. | Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości podstawy | Tak |  |
| 30. | Osłony tworzywowe na zewnętrznych konstrukcyjnych elementach w leżu od strony nóg oraz głowy pacjenta pod szczytami | Tak |  |
| 31. | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 230 kg | Tak |  |
| 32. | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz | Tak |  |
| 33. | Elementy odbojowe chroniące łóżko przed uszkodzeniami: - Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 100 mm | Tak |  |
| 34. | Wyposażenie: - poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki – nie dopuszcza się poręczy składanych na ramę leża ani poręczy opuszczanych w dół. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 – - materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - Wkład – pianka - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 (min. dla pianki materaca) – dołączyć do oferty - Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH – na cały materac. | Tak |  |
| 35. | Pozostałe wymagania |  |  |
| 36. | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2003 dla producenta łóżka – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 37. | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 38. | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materaca – stosowny dokument dołączyć do oferty | Tak |  |
| 39. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 40. | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | Tak |  |
| 41. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | Tak |  |
| 42. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | Tak |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być

potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego

parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

3. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz

gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

..…………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 3 – Kozetka lekarska

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kozetka lekarska z regulacją segmentu zagłówka | Tak |  |
| 2. | Regulacja zagłówka mechanizmem zapadkowym | Tak |  |
| 3. | Regulowany podgłówek w zakresie min. 0° do 40° | Tak |  |
| 4. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | Tak |  |
| 5. | Kozetka posiadająca sztywną konstrukcję zapewnioną przez poprzeczki podłużne i poprzeczne | Tak |  |
| 6. | Tapicerowane leże pokryte wodoodpornym, mocowanym bezszwowo skajem. | Tak |  |
| 7. | Możliwość wyboru koloru tapicerki z min 5 kolorów | Tak |  |
| 8. | Po leżem uchwyt rolki prześcieradła jednorazowego | Tak |  |
| 9. | Szerokość całkowita 550 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |
| 10. | Długość całkowita 2000 mm (+/- 50 mm) | Tak |  |
| 11. | Wysokość całkowita 550 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |
| 12. | Pozostałe wymagania | Tak |  |
| 13. | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2003 dla producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 14. | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 15. | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | Tak |  |
| 16. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 17. | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | Tak |  |
| 18. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | Tak |  |
| 19. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | Tak |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być

potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego

parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

3. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz

gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 4 – Lodówka pod zabudowę (podblatowa)

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lodówka pod zabudowę (podblatowa) | Tak |  |
| 2. | Lodówka powinna być wolnostojąca | Tak |  |
| 3. | Budowa jednodrzwiowa, zamrażalnik wewnętrzny | Tak |  |
| 4. | Pojemność zamrażarki min. 12 l | Tak |  |
| 5. | Pojemność chłodziarki min. 100 l | Tak |  |
| 6. | Lodówka powinna posiadać automatyczne rozmrażanie | Tak |  |
| 7. | Zdolność zamrażania min. 2 kg/dobę | Tak |  |
| 8. | Lodówka powinna mieć możliwość przechowywania żywności bez zasilania przez min. 10 godzin | Tak |  |
| 9. | Sterowanie mechaniczne | Tak |  |
| 10. | Poziom hałasu max. 44 dB | Tak |  |
| 11. | Klasa energetyczna A+ | Tak |  |
| 12. | Wymiary: - wysokość max. 84 cm, - szerokość max. 55 cm, - głębokość max. 60 cm | Tak |  |

UWAGA:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak

danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

3. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz

gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 5 – Stolik narzędziowy przejezdny

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium w czasie wykonywania badań i zabiegów | Tak |  |
| 2. | Wózek łatwy do mycia i odporny na dezynfekcję szpitalną | Tak |  |
| 3. | Nogi wózka wykonane ze stali nierdzewnej lub profili aluminiowych pokrytych lakierem proszkowym | Tak |  |
| 4. | Trzy blaty wózka wykonane z płyty HPL o grubości min 6 mm w środkowym blacie 2 kuwety. | Tak |  |
| 5. | Górny blat posiadający uchwyt do prowadzenia wózka | Tak |  |
| 6. | Możliwość wyboru koloru płyty HPL- co najmniej 4 kolory | Tak |  |
| 7. | Blaty posiadające ranty ze stali nierdzewnej zabezpieczające przedmioty przed wypadnięciem. | Tak |  |
| 8. | Długość całkowita wózka 800 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |
| 9. | Szerokość całkowita wózka 550 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |
| 10. | Wysokość górnego blatu 850 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |
| 11. | Maksymalne obciążenie wózka min 40 kg |  |  |
| 12. | Maksymalne obciążenie blatu min 20 kg | Tak |  |
| 13. | Cztery koła o średnicy 75 mm, koła antystatyczne, w tym min dwa z blokadą | Tak |  |
| 14. | W narożnikach stolika cztery krążki odbojowe zabezpieczające przed obiciem | Tak |  |
| 15. | Pozostałe wymagania |  |  |
| 16. | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2003 dla producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 17. | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 18. | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | Tak |  |
| 19. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 20. | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | Tak |  |
| 21. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | Tak |  |
| 22. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 6 – Stolik przyłóżkowy - szafka / (Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym)

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV | Tak |  |
| 2. | Szafka wyposażona w dwoje drzwiczek oraz szufladę otwieraną dwustronnie, co umożliwia jej ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka bez dokonywania przeróbek | Tak |  |
| 3. | Wymiary szafki: -Wymiary blatu głównego: 540 x 420 mm, (+/- 30mm) -Wymiary blatu bocznego: 600 x 360 mm, (+/- 30mm) -Wysokość: 860 mm, (+/-30 mm) -Szerokość: 540 mm, (+/-30 mm) -Głębokość: 420 mm, (+/-30 mm) | Tak |  |
| 4. | Regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową. | Tak |  |
| 5. | Bezstopniowa regulacja blatu bocznego w zakresie od 710 do 1070 mm (+/- 30 mm). Przechył boczny blatu dwustopniowy do 30° i do 60° | Tak |  |
| 6. | Blat boczny wyposażony w ranty z płyty HPL o wysokości min. 1 cm zabezpieczające przedmioty przed upadkiem przy przechyle blatu | Tak |  |
| 7. | Blat boczny składany do boku szafki – po złożeniu nie wystający poza obrys szafki. Konstrukcja blatu bocznego wykonana z metalowych kształtowników. | Tak |  |
| 8. | Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z płyty HPL odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV | Tak |  |
| 9. | Drzwi szafki oraz fronty szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | Tak |  |
| 10. | Drzwi wyposażone w mechanizm samodomykający | Tak |  |
| 11. | Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa |  |  |
| 12. | Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem | Tak |  |
| 13. | Szafka wyposażona w zaokrąglone uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady | Tak |  |
| 14. | Szuflada górna o wysokości min. 9 cm | Tak |  |
| 15. | Przestrzeń dolna zamykana drzwiczkami o wysokości min. 40 cm | Tak |  |
| 16. | Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą półkę, lakierowaną proszkowo | Tak |  |
| 17. | Pomiędzy szufladą górną a skrzynią dolną szafka posiadająca wolną przestrzeń o wysokości min. 18 cm na podręczne przedmioty | Tak |  |
| 18. | Szafka wyposażona w 4 koła jezdne podwójne o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 z blokadą – koła tworzywowe – niebrudzące podłoża | Tak |  |
| 19. | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 20. | Możliwość wyboru kolorów frontów drzwiczek i szuflad z min. 8 kolorów | Tak |  |
| 21. | Pozostałe wymagania |  |  |
| 22. | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2003 dla producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 23. | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 24. | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | Tak |  |
| 25. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 26. | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | Tak |  |
| 27. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | Tak |  |
| 28. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 7 – Wózek do przewożenia posiłków

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek przeznaczony do transportu posiłków wewnątrz oddziału | Tak |  |
| 2. | Wózek powinien posiadać dwa blaty w całości wykonane z metalu | Tak |  |
| 3. | Blat w formie wyjmowanych tac | Tak |  |
| 4. | Stabilna podstawa wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min. 125 mm, z których co najmniej dwa posiadają blokadę | Tak |  |
| 5. | Wymiary blatu: 1300x700 mm | Tak |  |
| 6. | Wymiar całkowity: - wysokość min. 890 mm, - szerokość min. 700 mm, - długość min. 1300 mm. | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 8-9  – Biurko proste

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biurko o wymiarach 100x60x75h cm | Tak |  |
| 2. | Noga biurka typu O spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonana z blachy o grubości min. 2 mm | Tak |  |
| 3. | Całość powinna być połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubości od 2 do 2,5 mm | Tak |  |
| 4. | Zależnie od długości, w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pomocą śrub metrycznych | Tak |  |
| 5. | Konstrukcja trawersów powinna zapewniać dystans min. 10 mm pomiędzy blatem biurka a stelażem, tzw. „blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o średnicy 43 mm | Tak |  |
| 6. | W części górnej noga zamknięta jest tłoczonym, delikatnie wypukłym chromowanym kapslem | Tak |  |
| 7. | Od dołu noga zakończona jest ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32 mm, wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M-10 | Tak |  |
| 8. | Biurka muszą posiadać możliwość poziomowania do 15 mm | Tak |  |
| 9. | Blat biurka powinien być wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o grubości 25 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm | Tak |  |
| 10. | Wymagane świadectwo – dotyczące stężenia formaldehydu – potwierdzające kwalifikację gotowego produktu do klasy E1 | Tak |  |
| 11. | Wszystkie meble opisane powyżej muszą być produkowane seryjnie i pochodzić z jednej linii seryjnej, wyprodukowane przez fabrykę, która posiada certyfikat FSC i pracuje zgodnie z zasadami zbilansowanej gospodarki lasami. Do szaf, biurek i kontenerów należy dołączyć świadectwo lub atest zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i wytrwałości opisanymi w polskich normach PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-2:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-2:2002, PN-EN 527-1:2011– zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku. Atest musi obejmować cały system meblowy i musi być wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą | Tak |  |
| 12. | Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 14001:2015 w zakresie ochrony środowiska. | Tak |  |
| 13. | Wszystkie dokumenty potwierdzające atesty/certyfikaty wymagane na etapie złożenia oferty | Tak |  |

UWAGA:  Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne           i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 10 – Stolik kawiarniany kwadratowy

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik kawiarniany na podstawie talerzowej malowanej proszkowo | Tak |  |
| 2. | Wymiary: - szerokość min. 60 cm - głębokość min. 60 cm - wysokość 75 cm |  |  |
| 3. | Podstawa dolna wykonana ze stali grubości 10 mm i średnicy 430 mm. Kolumna o średnicy 80 mm. | Tak |  |
| 4. | Podstawa górna w kształcie litery X grubości 6 mm | Tak |  |
| 5. | Wszystkie meble opisane powyżej muszą być produkowane seryjnie i pochodzić z jednej linii seryjnej, wyprodukowane przez fabrykę, która posiada certyfikat FSC i pracuje zgodnie z zasadami zbilansowanej gospodarki lasami. Do szaf, biurek i kontenerów należy dołączyć świadectwo lub atest zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i wytrwałości opisanymi w polskich normach PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-2:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-2:2002, PN-EN 527-1:2011– zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku. Atest musi obejmować cały system meblowy i musi być wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. | Tak |  |
| 6. | Wymagane świadectwo – dotyczące stężenia formaldehydu – potwierdzające kwalifikację gotowego produktu do klasy E1 | Tak |  |
| 7. | Wszystkie dokumenty potwierdzające atesty/certyfikaty wymagane na etapie złożenia oferty | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 11 – Taboret tapicerowany z regulacją wysokości

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotelik obrotowy (taboret lekarski) dla personelu medycznego w trakcie wykonywania zabiegów | Tak |  |
| 2. | Konstrukcja i materiały fotelika umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję szpitalną | Tak |  |
| 3. | Konstrukcja podstawy i kolumna wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9 lub chromowanej | Tak |  |
| 4. | Regulacja wysokości realizowana przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą uruchamianej dźwignią ręczną | Tak |  |
| 5. | Zakres regulacji wysokości min. od 550 do 750 mm | Tak |  |
| 6. | Siedzisko o średnicy 400 mm (+/-20 mm) pokryte miękką tapicerką ze skaju | Tak |  |
| 7. | Możliwość wyboru koloru tapicerki z co najmniej czterech | Tak |  |
| 8. | Pięcioramienna podstawa wyposażona w podpórkę pod nogi siedzącego | Tak |  |
| 9. | Do podstawy jezdnej zainstalowane koła umożliwiające przetaczanie fotelika | Tak |  |
| 10. | Koła o średnicy 50 mm z których co najmniej 2 posiadają blokadę | Tak |  |
| 11. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie min. 150 kg | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 12 – Fotel audytoryjny

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, powinno posiadać: - Szerokość całkowita z podstawą 690 mm, +/- 30 mm - Głębokość całkowita 665 mm, +/- 30 mm - Wysokość 1005mm – 1215 mm, +/- 30 mm - Szerokość oparcia 440 mm, +/- 30 mm - Wysokość oparcia 605mm – 705 mm, +/- 30 mm - Szerokość siedziska 475 mm, +/- 30 mm - Głębokość siedziska 430 mm – 480 mm, +/- 30 mm - Wysokość siedziska 450-550 mm, +/- 30 mm - Wysokość podłokietników nad siedziskiem 215 mm – 295 mm, +/- 30 mm | Tak |  |
| 2. | Krzesło musi posiadać oparcie i siedzisko tapicerowane. | Tak |  |
| 3. | Oparcie powinno posiadać osłonę wykonaną z polipropylenu w kolorze czarnym. | Tak |  |
| 4. | Oparcie i siedzisko powinno być w kształcie zbliżonym do prostokąta z wyraźnymi narożnikami. | Tak |  |
| 5. | Szkielet siedziska i oparcia powinien być wykonany z polipropylenu. | Tak |  |
| 6. | Pianki krzesła cięte, o parametrach gęstości i sztywności nie gorszych niż: Siedzisko: Gęstość: 40kg/m3 sztywność: 6kPa Oparcie: Gęstość: 27kg/m3 sztywność: 9kPa | Tak |  |
| 7. | Tapicerka oparcia powinna być wykonana z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny. | Tak |  |
| 8. | Łącznik oparcia z mechanizmem powinien być wykonany z metalu oraz zakryty z każdej strony osłoną z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
| 9. | Podłokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Górna nakładka podłokietnika miękka Zakres regulacji wysokości: 80mm, blokada położenia w 6 pozycjach. Długość nakładki: 231 mm, szerokość: 85mm | Tak |  |
| 10. | Podstawa pięcioramienna wykonana z polerowanego aluminium efekt chrom. Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej. | Tak |  |
| 11. | Kółka miękkie Fi 65 mm przeznaczone na twarde podłoże. | Tak |  |
| 12. | W 1/3 tyłu siedziska powinien znajdować się wciąg tapicerski zapobiegający marszczeniu tkaniny oraz poprawiający komfort użytkownika. | Tak |  |
| 13. | Oparcie powinno być z regulacją wysokości za pomocą przycisku w dolnej części oparcia. Nie dopuszcza się regulacji wysokości oparcia bez przycisku . | Tak |  |
| 14. | Krzesło musi posiadać mechanizm Synchro z blokadą oparcia w 4 pozycjach, płynną regulację siły odchylania oparcia,i regulację wysokości siedziska góra-dół. | Tak |  |
| 15. | Krzesła tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność : 300 000 cykli - Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) - Odporność na światło minimum >7 - Gramatura 685 g/m2 - Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi - Duża odporność na różnice temperatury - Odporność na urynę i krew i pot - Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza | Tak |  |
| 16. | Krzesło musi posiadać: - PN- EN 1335-1:2004, PN-EN 1335- 2:2009, PN-EN 1335-3:2009 , PN-EN 1022:2007, 16139:2013_7, 1728:2012 w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych - Pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973) Opinie winny być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze. | Tak |  |
| 17. | Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 | Tak |  |
| 18. | Dokumentacja wymagana od producenta powinna być dostarczona w dniu składania oferty. | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz

gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 13 – Krzesło obrotowe zmywalne

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, powinno posiadać: - Szerokość całkowita z podstawą 690 mm, +/- 30 mm - Głębokość całkowita 665 mm, +/- 30 mm - Wysokość 1005mm – 1215 mm, +/- 30 mm - Szerokość oparcia 440 mm, +/- 30 mm - Wysokość oparcia 605mm – 705 mm, +/- 30 mm - Szerokość siedziska 475 mm, +/- 30 mm - Głębokość siedziska 430 mm – 480 mm, +/- 30 mm - Wysokość siedziska 450-550 mm, +/- 30 mm - Wysokość podłokietników nad siedziskiem 215 mm – 295 mm, +/- 30 mm | Tak |  |
| 2. | Krzesło musi posiadać oparcie i siedzisko tapicerowane. | Tak |  |
| 3. | Oparcie powinno posiadać osłonę wykonaną z polipropylenu w kolorze czarnym. | Tak |  |
| 4. | Oparcie i siedzisko powinno być w kształcie zbliżonym do prostokąta z wyraźnymi narożnikami. | Tak |  |
| 5. | Szkielet siedziska i oparcia powinien być wykonany z polipropylenu. | Tak |  |
| 6. | Pianki krzesła cięte, o parametrach gęstości i sztywności nie gorszych niż: Siedzisko: Gęstość: 40kg/m3 sztywność: 6kPa Oparcie: Gęstość: 27kg/m3 sztywność: 9kPa | Tak |  |
| 7. | Tapicerka oparcia powinna być wykonana z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny. | Tak |  |
| 8. | Łącznik oparcia z mechanizmem powinien być wykonany z metalu oraz zakryty z każdej strony osłoną z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
| 9. | Podłokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Górna nakładka podłokietnika miękka Zakres regulacji wysokości: 80mm, blokada położenia w 6 pozycjach. Długość nakładki: 231 mm, szerokość: 85mm | Tak |  |
| 10. | Podstawa pięcioramienna wykonana z polerowanego aluminium efekt chrom. Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej. | Tak |  |
| 11. | Kółka miękkie Fi 65 mm przeznaczone na twarde podłoże. | Tak |  |
| 12. | W 1/3 tyłu siedziska powinien znajdować się wciąg tapicerski zapobiegający marszczeniu tkaniny oraz poprawiający komfort użytkownika. | Tak |  |
| 13. | Oparcie powinno być z regulacją wysokości za pomocą przycisku w dolnej części oparcia. Nie dopuszcza się regulacji wysokości oparcia bez przycisku . | Tak |  |
| 14. | Krzesło musi posiadać mechanizm Synchro z blokadą oparcia w 4 pozycjach, płynną regulację siły odchylania oparcia,i regulację wysokości siedziska góra-dół. | Tak |  |
| 15. | Krzesła tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność : 300 000 cykli - Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) - Odporność na światło minimum >7 - Gramatura 685 g/m2 - Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi - Duża odporność na różnice temperatury - Odporność na urynę i krew i pot - Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza | Tak |  |
| 16. | Krzesło musi posiadać: - PN- EN 1335-1:2004, PN-EN 1335- 2:2009, PN-EN 1335-3:2009 , PN-EN 1022:2007, 16139:2013_7, 1728:2012 w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych - Pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973) Opinie winny być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze. | Tak |  |
| 17. | Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 | Tak |  |
| 18. | Dokumentacja wymagana od producenta powinna być dostarczona w dniu składania oferty. | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 14 – Sofa 3 osobowa rozkładana zmywalna

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanapa trzyosobowa z oparciem i podłokietnikami | Tak |  |
| 2. | Wymiary: - szerokość całkowita 1845 mm, - głębokość 770 mm, - wysokość całkowita 760 mm, - wysokość siedziska 460 mm, Od powyższych wymiarów dopuszcza się odstępstwo w zakresie +/- 20 mm | Tak |  |
| 3. | Oparcie ma kształt klina zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 240 mm | Tak |  |
| 4. | Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki | Tak |  |
| 5. | Siedzisko grubości 120 mm wykonane na bazie ciętej pianki | Tak |  |
| 6. | Stelaż wykonany z rury o średnicy 22 mm o kształcie płozy malowany proszkowo na kolor aluminium | Tak |  |
| 7. | Dwie płozy montowane pod bokami sofy | Tak |  |
| 8. | Płozy powinny posiadać plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę | Tak |  |
| 9. | Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i drewnianych listew | Tak |  |
| 10. | Tapicerka elementów bocznych siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami | Tak |  |
| 11. | Przednia i tylna krawędź siedziska o kształcie półwałka | Tak |  |
| 12. | Możliwość łączenia z sąsiednimi elementami siedzisk za pomocą metalowych łączników | Tak |  |
| 13. | Kanapa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność : 300 000 cykli - Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) - Odporność na światło minimum >7 - Gramatura 685 g/m2 - Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi - Duża odporność na różnice temperatury - Odporność na urynę i krew i pot Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza | Tak |  |
| 14. | Kanapa musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: - PN EN 1728:2012, PN EN 16139:2013_07, PN EN 1022:2007, PN EN 1730:2013_04, PN EN 12520:2010 w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. Badania winny być przeprowadzone przez certyfikowaną , niezależną jednostkę | Tak |  |
| 15. | Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 | Tak |  |
| 16. | Dokumentacja wymagana od producenta powinna być dostarczona w dniu składania oferty. | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 15 – Sofa 3 osobowa nie rozkładana zmywalna

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanapa z rozkładanym stelażem metalowym tworzącym wygodne miejsce do spania | Tak |  |
| 2. | Kanapa powinna być wytapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Skład: powłoka 100% winyl, nośnik 100% poliester Hi-Loft, - gramatura: min. 640g/m2, - odporność na ścieranie: >300 000 cykli Martindale, - trudnozapalność: papieros (EN 1021-1), zapałka (EN 1021-2), trudnozapalność (DIN 4102 B2), - odporność na światło: >5, - odporność na bakterie, odporność na pleśń, urynoodporność | Tak |  |
| 3. | Siedzisko i oparcie są niezależnymi elementami mebla | Tak |  |
| 4. | Poduszki siedziska i oparcia powinny posiadać pokrowce zapinane na zamek ekspresowy | Tak |  |
| 5. | Siedzisko i oparcie posiadają pianki o parametrach nie gorszych niż N-4060 | Tak |  |
| 6. | Płaszczyzna do leżenia po rozłożeniu o wymiarach 1200x2050 mm | Tak |  |
| 7. | Podstawowe wymiary: • szerokość całkowita 1700 mm, • szerokość siedziska 1400 mm, • wysokość całkowita 700 mm, • wysokość siedziska 450 mm, • głębokość całkowita 880 mm, • głębokość siedziska 580 mm, Od powyższych wymiarów dopuszcza się odstępstwa wymiarowe +/- 30 mm | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 16 – Sofa rozkładana jednoosobowa zmywalna

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanapa jednoosobowa, rozkładana tworząca wygodne miejsce do spania | Tak |  |
| 2. | Kanapa powinna być wytapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Skład: powłoka 100% winyl, nośnik 100% poliester Hi-Loft, - gramatura: min. 640g/m2, - odporność na ścieranie: >300 000 cykli Martindale, - trudnozapalność: papieros (EN 1021-1), zapałka (EN 1021-2), trudnozapalność (DIN 4102 B2), - odporność na światło: >5, - odporność na bakterie, odporność na pleśń, urynoodporność | Tak |  |
| 3. | Siedzisko i oparcie posiadają pianki | Tak |  |
| 4. | Płaszczyzna do leżenia po rozłożeniu o wymiarach ok. 700x2000 mm | Tak |  |
| 5. | Podstawowe wymiary: • szerokość całkowita ok. 900 mm z podłokietnikami, • szerokość siedziska ok. 700 mm, • wysokość całkowita ok. 700 mm, • wysokość siedziska ok. 450 mm, • głębokość całkowita ok. 880 mm, • głębokość siedziska ok. 580 mm, Od powyższych wymiarów dopuszcza się odstępstwa wymiarowe +/- 30 mm | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 17 – Krzesło tapicerowane siedzisko zmywalne

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krzesło stacjonarne na 4 nogach z kubełkowym, plastikowym siedziskiem | Tak |  |
| 2. | Wymagane wymiary: • Szerokość siedziska 445 mm • Szerokość oparcia 415 mm • Głębokość siedziska 390 mm • Wysokość siedziska 450 mm • Wysokość oparcia 350 mm • Wysokość całkowita krzesła 800 mm • Szerokość całkowita krzesła 540 mm • Głębokość całkowita krzesła 515 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się odstępstwo +/- 20 mm | Tak |  |
| 3. | Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o geometrycznych prostym kształcie w kolorze do wyboru z palety min. 8 kolorów | Tak |  |
| 4. | Kubełek jest bardzo elastyczny, a oparcie mocno ugina się pod naciskiem pleców | Tak |  |
| 5. | Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130 mm x 45 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła | Tak |  |
| 6. | Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach | Tak |  |
| 7. | Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie | Tak |  |
| 8. | Stelaż w postaci czterech chromowanych nóg połączonych pod siedziskiem | Tak |  |
| 9. | Stelaż wykonany z prętów chromowanych stalowych j o grubości 12 mm | Tak |  |
| 10. | Stelaż w dolnej części ugięty na zewnątrz wyposażony w plastikowe ślizgi | Tak |  |
| 11. | Stelaż wystaje poza obrys siedziska |  |  |
| 12. | Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem | Tak |  |
| 13. | Na siedzisku znajduje się nakładka tapicerowana. | Tak |  |
| 14. | Tapicerka nakładki o parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność : 300 000 cykli - Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) - Odporność na światło minimum >7 - Gramatura 685 g/m2 - Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi - Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza | Tak |  |
| 15. | Wymaga się aby producent krzesła posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 – należy dołączyć do oferty | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 18 – regał magazynowy

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regał metalowy, malowany proszkowo | Tak |  |
| 2. | Półki skręcane na śruby min. M6x12 w zestawie komplet śrub | Tak |  |
| 3. | Wymiary regału: - szerokość 800 mm - głębokość 400 mm - wysokość 2000 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się odstępstwo +/- 50 mm | Tak |  |
| 4. | Perforacja słupka z możliwością montażu półki co min. 30 mm | Tak |  |
| 5. | Słupek z kątownika L o wymiarach nie mniejszych niż 30x30x1,5mm | Tak |  |
| 6. | Maksymalne obciążenie półki min. 100 kg | Tak |  |
| 7. | W zestawie min. 5 półek | Tak |  |
| 8. | Nogi regału powinny być zakończone tworzywowymi stopkami | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 19-28 – Zabudowa laboratoryjna

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meble wykonane na wymiar – wymiary zabudów wg. Tabeli i projektu | Tak |  |
| 2. | Korpusy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm, pozostałe zabezpieczone PCV gr. min 0,5mm | Tak |  |
| 3. | Fronty wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm | Tak |  |
| 4. | Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm, pozostałe zabezpieczone PCV gr. min 0,5mm | Tak |  |
| 5. | Stopki przekrój okrągły lub kwadratowy, metalowe z możliwością regulacji, wysokość min. 10cm | Tak |  |
| 6. | Blat typu postforming gr. 38mm boczne krawędzie zabezpieczone PCV 2mm | Tak |  |
| 7. | Wycięcia w blacie pod zlew/umywalkę przed montażem zabezpieczone silikonem wodoodpornym. Połączenia blatów przed montażem zabezpieczone silikonem wodoodpornym | Tak |  |
| 8. | Szafki górne zawieszone na listwach oraz zawieszkach z możliwością regulacji, elementy montażowe typu kołki/śruby dostosowane do istniejących ścian budynku | Tak |  |
| 9. | Szafki górne z drzwiami tradycyjnymi wysokość pomiędzy 55-70cm – szafki górne z drzwiami otwieranymi do góry (siłownik) – wysokość pomiędzy 35-50cm | Tak |  |
| 10. | Zawiasy typu Blum z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez konieczności użycia narzędzi | Tak |  |
| 11. | Szuflady z cichym domykiem oraz dociągiem typu Gametbox |  |  |
| 12. | Meble wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejących instalacji wod/kan oraz fartuchów zabezpieczających ściany | Tak |  |
| 13. | Meble nie mogą być kolizyjne z innym wyposażeniem, typu instalacje, włączniki, sterowniki urządzeń, itp. oraz pozostałym wyposażeniem pomieszczenia – wymiar należy dopasować do w/w | Tak |  |
| 14. | Dopuszcza się odstępstwo od wymiarów zabudowy +/-10% ze względu na indywidualne dopasowanie mebli do istniejących warunków | Tak |  |
| 15. | Ilości szafek do zabudowy - Szafka szerokość 60 cm 1 szt. - Szafka pod zlewozmywak szer. 60 cm 6 szt - Szafka do zabudowania lodówki 7 szt. - Szafka szer 55 cm 2 szt - Szafka szer 40 cm 2 szt. - Szafka pod zlewozmywak szer 80 cm. 7 szt. - Szafka wisząca szer 60 cm 1 szt. - Szafka wisząca szer. 55 cm 2 szt. - Szafka wisząca szer. 40 cm. 2 szt. - Szafka wisząca szer 80 cm 6 sztuk | Tak |  |
| 16. | Zabudowa laboratoryjna do pomieszczenia C1.04, szafki dolne długość ok. 240cm, obudowa lodówki, szafka pod zlew, drzwi uchylne. Szafki wiszące długość ok. 120 cm, drzwi uchylne. Blat typu postforming | Tak |  |
| 17. | Zabudowa laboratoryjna do pomieszczenia C1.05. Szafki dolne długość ok. 240 cm, obudowa lodówki, szafka pod zlew i umywalkę, drzwi uchylne. Szafki wiszące długość ok. 120 cm, drzwi uchylne. Blat typu postforming | Tak |  |
| 18. | Zabudowa laboratoryjna do pomieszczenia C1.15. Szafki dolne długość ok. 200 cm, obudowa lodówki, szafka pod zlew i umywalkę, drzwi uchylne. Szafka wisząca, szerokość 80 cm, drzwi uchylne. Blat typu postforming. | Tak |  |
| 19. | Zabudowa laboratoryjna do pomieszczenia C1.18. Szafki dolne długość ok. 140 cm, obudowa lodówki i szafka pod zlew, drzwi uchylne. Szafka wisząca, szerokość 80 cm, drzwi uchylne. Blat typu postforming. | Tak |  |
| 20. | Zabudowa laboratoryjna do pomieszczenia C1.19. Szafki dolne długość ok. 255 cm, obudowa lodówki, szafka pod zlew i umywalkę, drzwi uchylne. Szafki wiszące długość ok. 140 cm, drzwi uchylne. Blat typu postforming. | Tak |  |
| 21. | Zabudowa laboratoryjna do pomieszczenia C1.20. Szafki dolne długość ok. 255 cm, obudowa lodówki, szafka pod zlew i umywalkę, drzwi uchylne. Szafki wiszące długość ok. 140 cm, drzwi uchylne. Blat typu postforming. | Tak |  |
| 22. | Zabudowa laboratoryjna do pomieszczenia C1.27. Szafki dolne długość ok. 255 cm, obudowa lodówki, szafka pod zlew i umywalkę, drzwi uchylne. Szafki wiszące długość ok. 140 cm, drzwi uchylne. Blat typu postforming. | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 29 – Regał na dokumentację medyczną, góra otwarta, dół zamknięty drzwiami płytowymi

80x43x207,7h cm (+/-2 cm)

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa/regał dół zamknięty drzwiami płytowymi, góra otwarta | Tak |  |
| 2. | Szafa skręcana wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów | Tak |  |
| 3. | Boki i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej pokrytej melaminą gr. 18 mm. Widoczne krawędzie boków oraz drzwi oklejone obrzeżem ABS 2mm. Drzwi szafy wpuszczane pomiędzy wieńce wyposażone są w zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni z funkcją cichego domykania | Tak |  |
| 4. | Wieńce górny i dolny oraz półki wykonane z płyty gr.25 mm pokrytej melaminą | Tak |  |
| 5. | Wszystkie krawędzie wąskie wieńców oraz krawędź przednia półek oklejone obrzeżem ABS 2 mm | Tak |  |
| 6. | Ściana tylna wykonana z płyty gr. 18 mm pokrytej melaminą w kolorze szafy. Ściana tylna szafy wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem | Tak |  |
| 7. | Wieniec spoczywa na okrągłych stopkach metalowych średnicy 43mm malowanych proszkowo wysokości 150mm z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz szafy poprzez wieniec za pomocą śruby z gwintem | Tak |  |
| 8. | Nie dopuszcza się szafy na stopkach bez regulacji od wewnątrz szafy | Tak |  |
| 9. | Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Zapadkowy system mocowania półek osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykręcony do tych boków w celu wzmocnienia konstrukcji | Tak |  |
| 10. | Każda półka stanowi tzw. półko - wieniec. Regulacja półek według modułu 32mm | Tak |  |
| 11. | Szafa wyposażona jest w zamek baskwilowy (3 punktowy) | Tak |  |
| 12. | Ze względu na specyfikę pomieszczeń i ich rozmiary – szafy muszą być wpasowane ściśle w przeznaczone miejsce, nie kolidując z innymi elementami takimi jak włączniki, gniazdka, sterowniki instalacji, itp | Tak |  |
| 13. | Wymagane świadectwo – potwierdzające kwalifikację produktu do klasy higieniczności E1 – na gotowy produkt. Nie dopuszcza się świadectw na składowe elementy w/w mebla. Dokument należy dołączyć do oferty | Tak |  |
| 14. | Wszystkie meble opisane powyżej muszą być produkowane seryjnie i pochodzić z jednej linii seryjnej, wyprodukowane przez fabrykę, która posiada certyfikat FSC i pracuje zgodnie z zasadami zbilansowanej gospodarki lasami. Do szaf, biurek i kontenerów należy dołączyć świadectwo lub atest zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i wytrwałości opisanymi w polskich normach PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-2:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-2:2002, PN-EN 527-1:2011– zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku. Atest musi obejmować cały system meblowy i musi być wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Dokument należy dołączyć do oferty | Tak |  |
| 15. | Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 14001:2015 w zakresie ochrony środowiska. Dokument dołączyć na etapie oferty | Tak |  |
| 16. | Wszystkie dokumenty potwierdzające atesty/certyfikaty wymagane na etapie złożenia oferty | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 30 – Szafka BHP z ławką dla 3 osób

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzydrzwiowa szafka ubraniowa przeznaczona dla trzech osób. Z ławką | Tak |  |
| 2. | Szafka wyposażona w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik | Tak |  |
| 3. | Drzwi szafy posiadają zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforację o nowoczesnym designie | Tak |  |
| 4. | Światło między półką wewnętrzną a wieńcem min. 300 mm | Tak |  |
| 5. | Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy o grubości min. 0,5 mm | Tak |  |
| 6. | Każda komora podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych pracowników | Tak |  |
| 7. | Szafka na podstawie metalowej z ławką, siedzisko ławki – listwy drewniane | Tak |  |
| 8. | Szafka w kolorze RAL7035 (jasnoszary) | Tak |  |
| 9. | Wymiary szafki bez podstawy: - szerokość 900 mm, - głębokość 500 mm, - wysokość 1800 mm | Tak |  |
| 10. | Szafka z zamkiem cylindrycznym, zamykanie w jednym punkcie | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 31 – Lampa bezcieniowa ścienna

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Lampa zabiegowa ścienna | Tak |  |
| 2. | Kąt obrotu kopuły lampy min. 320° | Tak |  |
| 3. | Waga lampy całkowita maksymalnie 3,2 kg | Tak |  |
| 4. | Zastosowane źródło światła w postaci min. 3 diod LED | Tak |  |
| 5. | Diody łącznie max 12 W | Tak |  |
| 6. | Natężenie światła min 50 klux z odległości 500 mm | Tak |  |
| 7. | Żywotność źródła światła min. 20 000h | Tak |  |
| 8. | Barwa światła 4500 K +/- 200K | Tak |  |
| 9. | Średnica pola roboczego 100mm z odległości 500mm +/- 10mm | Tak |  |
| 10. | Średnica pola roboczego 160mm z odległości 1000mm +/- 10mm | Tak |  |
| 11. | Strumień świetlny min. 160lm |  |  |
| 12. | Współczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niż 93 | Tak |  |
| 13. | Przełącznik na kopule | Tak |  |
| 14. | Możliwość wykonania obrotu ramienia lampy w miejscu łączenia ramion o 340° | Tak |  |
| 15. | Zakres kątowej regulacji ramienia na przegubie w miejscu łączenia ze ścianą min. 180° na boki | Tak |  |
| 16. | Kątowa regulacja wspomagana sprężyną gazową w pierwszym przegubie | Tak |  |
| 17. | Długość ramienia od czaszy do drugiego przegubu min. 500mm | Tak |  |
| 18. | Możliwość regulacji w drugim przegubie w zakresie min. 220° | Tak |  |
| 19. | Długość drugiego ramienia min 580mm | Tak |  |
| 20. | Przegub łączący drugie ramię z kopułą lampy z regulacją w zakresie min 150° | Tak |  |
| 21. | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 22. | Deklaracja zgodności CE i zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 23. | Firmowe materiały informacyjne producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty | Tak |  |

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 32 – Urządzenie dozujące do płynów dezynfekcyjnych

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do sporządzania wodnych roztworów środków dezynfekujących | Tak |  |
| 2. | Możliwość stosowania na wszystkich oddziałach szpitalnych, w tym na bloku operacyjnym, oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz przychodniach | Tak |  |
| 3. | Urządzenie powinno być proste w obsłudze | Tak |  |
| 4. | Powinno posiadać zakres regulacji od 0,25 do 3% | Tak |  |
| 5. | Obudowa musi być wykonana ze stali szlachetnej | Tak |  |
| 6. | Urządzenie powinno posiadać optyczne zgłoszenie kontrolne podczas procesu dozowania, w przypadku awarii oraz w przypadku braku wody | Tak |  |
| 7. | Lanca wodna powinna posiadać elektrody zgłaszające pusty stan | Tak |  |
| 8. | Urządzenie powinno posiadać automatyczną blokadę w przypadku awarii prądu | Tak |  |
| 9. | Wydajność: pobierana ilość roztworu użytkowego max. 850 l/h | Tak |  |
| 10. | Tolerancja dozowania max. +6% | Tak |  |
| 11. | Wymiary: - wysokość: max. 425 mm, - szerokość: max. 495 mm, - głębokość: max. 200 mm Ciężar maksymalnie 14 kg | Tak |  |
| 12. | Klasa ochronna II | Tak |  |
| 13. | Urządzenie powinno być dostarczone kompletne i gotowe do działania | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 33 – Rektoskop

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - główka optyczna do tubusów jednorazowego użytku - rękojeść z żarówką 6V i transformatorem - gruszka insuflacyjna - watotrzymacz - tubusy anoskopowe jednorazowego użytku 85x20 mm, opakowanie 25 szt. - tubusy proktoskopowe jednorazowego użytku 130x20 mm, opakowanie 25 szt. - tubusy sigmoidoskopowe jednorazowego użytku 250x20 mm, opakowanie 25 szt. | Tak |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 30 – Macerator

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp. | Tak |  |
| 2. | Wydajność 1 naczynie jednorazowe typu kaczka/basen na 1 cykl | Tak |  |
| 3. | Obudowa : konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa | Tak |  |
| 4. | Górna pokrywa ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni | Tak |  |
| 5. | Cała górna obudowa i pokrywa komory tworząca jeden element, opływowa, łatwa w czyszczeniu | Tak |  |
| 6. | Bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni | Tak |  |
| 7. | Antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu sie bakterii na obudowie urządzenia | Tak |  |
| 8. | Bęben wykonany w całości ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 9. | Zabezpieczenie włączenia – czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu- zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia | Tak |  |
| 10. | Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 10mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie | Tak |  |
| 11. | Maceracja przy użyciu dwóch modułów tnąco rozrywających nie wymagających ostrzenia (dożywotnia gwarancja na moduły tnąco rozrywające) | Tak |  |
| 12. | Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia) | Tak |  |
| 13. | Automatyczne uruchamianie urządzenia, funkcja „auto-start” po zamknięciu pokrywy | Tak |  |
| 14. | Zbiornik wodny znajdujący się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej, odporny na uszkodzenia mechaniczne | Tak |  |
| 15. | Wymiary w mm (szerokość x wysokość x głębokość): 977mm wys. x 445mm głęb. x 360 mm szer. (+/- 5mm) | Tak |  |
| 16. | Odpływ kanalizacyjny – rura min. 38 mm | Tak |  |
| 17. | Waga urządzenia : bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody- do 50 kg | Tak |  |
| 18. | Zużycie wody na jeden cykl : 11 litrów | Tak |  |
| 19. | Czas cyklu maceracji - 53 sekundy | Tak |  |
| 20. | Napięcie zasilania: 230V | Tak |  |
| 21. | Moc silnika 485 W | Tak |  |
| 22. | Podest ze stali nierdzewnej dla odpwu powyżej 20 cm od podłogi | Tak |  |
| 23. | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu - CE | Tak |  |
| 24. | Możliwość stosowania naczyń i chemii różnych producentów w okresie gwarancji | Tak |  |
| 25. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 35 – Macerator do pieluch

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary 960(w) x 620 (sz) x 460 (gł.) mm | Tak |  |
| 2. | Waga 95kg | Tak |  |
| 3. | Wydajność 2 duże pieluchy na cykl pracy lub 4 małe pieluchy | Tak |  |
| 4. | Obudowa: Łatwe do demontażu ściany wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 5. | System aktywnej ochrony mikrobiologicznej – ograniczającej wzrost bakterii na pokrywie urządzenia | Tak |  |
| 6. | Bęben: stal nierdzewna | Tak |  |
| 7. | Głowica tnąca: stal nierdzewna | Tak |  |
| 8. | Otwory odpływowe z komory o średnicy nie większej niż 15 mm, gwarantujące drożność odpływu | Tak |  |
| 9. | Ochrona przed przeciążeniem: automatyczne bezpieczniki przeciążenia silnika i pompy | Tak |  |
| 10. | Zużycie wody: 30 l zimnej wody czasie 85 sek. cyklu | Tak |  |
| 11. | Otwieranie pokrywy za pomocą czujnika podczerwieni | Tak |  |
| 12. | Bezpieczniki główne: automatyczne 16 A | Tak |  |
| 13. | Napięcie zasilania: 400 V; moc 1,3 kW | Tak |  |
| 14. | Zabezpieczenia urządzenia: -Czujnik zamknięcia pokrywy -Czujnik braku wody -Czujnik zablokowania dopływu Zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia | Tak |  |
| 15. | Doprowadzenie wody ze standardowej instalacji wodnej poprzez filtr wstępny do zaworu elektromagnetycznego | Tak |  |
| 16. | Odprowadzenie ścieków przez własny syfon do standardowej instalacji ściekowej rurą 2” | Tak |  |
| 17. | Certyfikat CE | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 36 – Komputer osobisty klasy PC

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor: Intel Core i3 3,7GHz model 4170 | Tak |  |
| 2. | Pamięć: 4096MB DDR3 | Tak |  |
| 3. | Chipset płyty głównej: Intel Q77 | Tak |  |
| 4. | Karta graficzna: zintegrowana Intel Q77 | Tak |  |
| 5. | Dysk twardy: 240GB SSD SATA | Tak |  |
| 6. | Napęd optyczny: czytnik DVD | Tak |  |
| 7. | Złącza: |  |  |
| 8. | 1 x PCI-E x16 (tylko karty niskoprofilowe) | Tak |  |
| 9. | 1 x PCI-E x8 (tylko karty niskoprofilowe) | Tak |  |
| 10. | 10 x USB (4 złącza na przednim panelu (w tym 2x USB 3.0), 6 złącz na tylnym panelu w tym 2x USB 3.0)) | Tak |  |
| 11. | Audio (2 złącza na przednim panelu - słuchawki, mikrofon, 2 złącza na tylnym panelu - Line-out, Line-in) | Tak |  |
| 12. | 1 x RS-232 (na tylnym panelu) | Tak |  |
| 13. | 2 x PS/2 | Tak |  |
| 14. | 1 x VGA (analogowe złącze do monitora) | Tak |  |
| 15. | 2 x DisplayPort | Tak |  |
| 16. | 1 x RJ-45 (złącze karty sieciowej) | Tak |  |
| 17. | złącze zasilania AC 230V | Tak |  |
| 18. | Zasilacz: uniwersalny 100..127V AC / 200..240V AC | Tak |  |
| 19. | Wydajność zasilacza: 240W | Tak |  |
| 20. | System operacyjny, Licencja: Microsoft Windows 10 professional w polskiej wersji językowej. | Tak |  |
| 21. | Dołączone oprogramowanie: zainstalowany system Windows 10 (wersja 64-bit). | Tak |  |
| 22. | Klawiatura standardowa QWERTY USB | Tak |  |
| 23. | Mysz optyczna USB | Tak |  |
| 24. | Obudowa: SFF | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 37 – Monitor LCD

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor w technologii LED o przekątnej min. 20 cali | Tak |  |
| 2. | Typ matrycy TFT-TN | Tak |  |
| 3. | Proporcje ekranu 16:9 | Tak |  |
| 4. | Technologia podświetlania – diody LED | Tak |  |
| 5. | Rozdzielczość 1920x1080 | Tak |  |
| 6. | Czas reakcji 5 ms | Tak |  |
| 7. | Jasność 200 cd/m2 |  |  |
| 8. | Kontrast statyczny 600:1 | Tak |  |
| 9. | Kontrast dynamiczny 10 000 000:1 | Tak |  |
| 10. | Ilość kolorów min. 16 mln | Tak |  |
| 11. | Gniazda: - 1 x 15-pin D-Sub - 1 x HDMI | Tak |  |
| 12. | Pobór mocy max. 22W | Tak |  |
| 13. | Kolor czarny | Tak |  |
| 14. | Wysokość: max. 320 mm | Tak |  |
| 15. | Wysokość z podstawą: max. 380 mm | Tak |  |
| 16. | Szerokość: min. 500 mm | Tak |  |
| 17. | Głębokość: 50 mm | Tak |  |
| 18. | Głębokość z podstawą: max. 215 mm | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 38 – Zbieracz z obręczą na worki

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stelaż jednoworkowy na odpady z pokrywą i systemem pedałowym | Tak |  |
| 2. | wyposażony w 1 uchwyt do zamocowania worków plastikowych o pojemności 70-120 l mocowanie worka na szerokiej gumie na tzw. zakładkę, niedopuszczalne jest stosowanie klipsów przytrzymujących | Tak |  |
| 3. | stabilna konstrukcja ze stali nierdzewnej, całkowicie spawana, bez śrub, łatwa do utrzymania w czystości, rurki min. Fi 20mm | Tak |  |
| 4. | komora z pokrywą z wytrzymałego, odpornego na uderzenia tworzywa, min 8 kolorów do wyboru, otwierana za pomocą pedału pokrywa z regulacją kąta otwierania, pełniąca również funkcję zderzaka | Tak |  |
| 5. | stelaż wyposażony w dolną półkę zabezpieczającą podłogi przed zabrudzeniem półka z tworzywa z możliwością wyjęcia w celu mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 6. | 4 kółka obrotowe o średnicy 75-100 mm | Tak |  |
| 7. | wymiary: 410 x 430 x 950 mm (szer./gł./wys.) +-30mm | Tak |  |
| 8. | Zbieracz wyposażony w mechanizm spowalniający opadanie pokrywy, Pokrywa opada bardzo wolno redukując hałas w kontakcie z obręczą przez co zwiększa komfort użytkowania i zmniejsza rozprzestrzenianie się bakterii | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 39 – Pojemnik na mydło w płynie

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dozownik do mydła w płynie przeznaczony do stosowania butelek | Tak |  |
| 2. | Dozownik łokciowy wykonany z bardzo trwałego tworzywa ABS | Tak |  |
| 3. | Dozownik powinien być wyposażony w specjalny zawór wylotowy, który zapobiega wyschnięciu, kapaniu, wyparowaniu preparatu | Tak |  |
| 4. | Łatwy w czyszczeniu i myciu dzięki możliwości demontażu dozownika i pompki | Tak |  |
| 5. | Możliwość stosowania butelek o pojemności od 500 do 1000 ml | Tak |  |
| 6. | Wymiary dozownika: - wysokość: 30 cm, - szerokość: 10 cm, - głębokość: 12,5 cm, - głębokość z ramieniem: 20,5 cm, Od powyższych wymiarów dopuszcza się odstępstwo w zakresie +/- 2 cm | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 40 – Pojemnik na płyn dezynfekcyjny

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dozownik do płynu dezynfekcyjnego przeznaczony do stosowania butelek | Tak |  |
| 2. | Dozownik łokciowy wykonany z bardzo trwałego tworzywa ABS | Tak |  |
| 3. | Dozownik powinien być wyposażony w specjalny zawór wylotowy, który zapobiega wyschnięciu, kapaniu, wyparowaniu preparatu | Tak |  |
| 4. | Łatwy w czyszczeniu i myciu dzięki możliwości demontażu dozownika i pompki | Tak |  |
| 5. | Możliwość stosowania butelek o pojemności od 500 do 1000 ml | Tak |  |
| 6. | Wymiary dozownika: - wysokość: 30 cm, - szerokość: 10 cm, - głębokość: 12,5 cm, - głębokość z ramieniem: 20,5 cm, Od powyższych wymiarów dopuszcza się odstępstwo w zakresie +/- 2 cm | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 41 – Wieszak kroplówki

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wieszak kroplówki przeznaczony do montażu na ścianie | Tak |  |
| 2. | Wieszak teleskopowy | Tak |  |
| 3. | W całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | Tak |  |
| 4. | Wieszak składający się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych, wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych | Tak |  |
| 5. | Głowica wieszaka zakończona dwoma haczykami | Tak |  |
| 6. | Wymiary teleskopu: - długość w stanie złożonym: 700 mm (+/- 20 mm) - długość w stanie rozłożonym: 2000 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 42 – Pojemnik na papier toaletowy

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik przeznaczony na papier toaletowy w rolce | Tak |  |
| 2. | Powinien być wykonany z wysokiej jakości, bardzo wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze białym | Tak |  |
| 3. | Pojemnik posiada ozdobne okienko w kolorze niebieskim, przez które można kontrolować ilość papieru w pojemniku | Tak |  |
| 4. | Możliwość stosowania papieru o maksymalnej średnicy rolki min. 19 cm | Tak |  |
| 5. | Powinien być zamykany na kluczyk | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 43 – Pojemnik na ręczniki papierowe

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik przeznaczony na pojedyncze ręczniki papierowe | Tak |  |
| 2. | Powinien być wykonany z wysokiej jakości, bardzo wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze białym | Tak |  |
| 3. | Pojemnik posiada ozdobne okienko w kolorze niebieskim, przez które można kontrolować ilość ręczników w pojemniku | Tak |  |
| 4. | Powinien być zamykany na kluczyk | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 44 – Wieszak ubraniowy ze stali nierdzewnej

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wieszak metalowy montowany do ściany | Tak |  |
| 2. | Metalowa listwa z dwoma haczykami na ubrania | Tak |  |
| 3. | Wieszak chromowany | Tak |  |
| 4. | Mocowanie do ściany, maskownice śrub mocujących | Tak |  |
| 5. | Nie dopuszcza się wieszaka z widocznymi śrubami mocującymi | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 45 – Lustro

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lustro naścienne | Tak |  |
| 2. | Wymiary lustra min. 40x60 cm | Tak |  |
| 3. | Lustro powinno posiadać fazowane brzegi | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 46 – Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kosz pedałowy o pojemności min. 12 l | Tak |  |
| 2. | Wykonany z wysokiej jakości stali o podwyższonej odporności na odkształcenia | Tak |  |
| 3. | Kosz powinien posiadać dodatkowe wzmocnienie w postaci wewnętrznej obręczy z tworzywa sztucznego oraz pełnego, zamkniętego dna | Tak |  |
| 4. | Kosz otwierany za pomocą przycisku pedałowego | Tak |  |
| 5. | Niewidoczny, trwały mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania | Tak |  |
| 6. | Wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 7. | Wysokość kosza: max. 40 cm | Tak |  |
| 8. | Średnica kosza: min 25 cm | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 47 – Defibrylator

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji | Tak |  |
| 2. | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | Tak |  |
| 3. | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | Tak |  |
| 4. | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | Tak |  |
| 5. | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  |
| 6. | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | Tak |  |
| 7. | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej | Tak |  |
| 8. | Czas ładowania do energii maksymalnej 200J max. 5 sekund | Tak |  |
| 9. | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | Tak |  |
| 10. | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi AHA/ERC | Tak |  |
| 11. | Energia defibrylacji w trybie AED min. od 100 do 360 J | Tak |  |
| 12. | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 100 do 360J | Tak |  |
| 13. | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | Tak |  |
| 14. | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | Tak |  |
| 15. | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii | Tak |  |
| 16. | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | Tak |  |
| 17. | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora | Tak |  |
| 18. | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
| 19. | Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzeń | Tak |  |
| 20. | a. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. | Tak |  |
| 21. | b. Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; | Tak |  |
| 22. | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |
| 23. | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |
| 24. | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | Tak |  |
| 25. | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | Tak |  |
| 26. | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | Tak |  |
| 27. | Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive | Tak |  |
| 28. | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin | Tak |  |
| 29. | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 30. | Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
| 31. | Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 150 minut monitorowania | Tak |  |
| 32. | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V | Tak |  |
| 33. | Możliwość wykonania min. 200 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | Tak |  |
| 34. | Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testów bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) | Tak |  |
| 35. | Uchwyt na ramę łóżka | Tak |  |
| 36. | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6 kg | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 48-49  – Pompa infuzyjna ze statywem

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak |  |
| 2. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE ), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej | Tak |  |
| 3. | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |
| 4. | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
| 5. | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji | Tak |  |
| 6. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | Tak |  |
| 7. | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek | Tak, podać |  |
| 8. | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | Tak |  |
| 9. | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, podać |  |
| 10. | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | Tak, podać |  |
| 11. | Dokładność szybkości dozowania +/-2% | Tak |  |
| 12. | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | Tak |  |
| 13. | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, podać |  |
| 14. | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
| 15. | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | Tak |  |
| 16. | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | Tak |  |
| 17. | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml | Tak |  |
| 18. | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu | Tak |  |
| 19. | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg | Tak, podać |  |
| 20. | Możliwość programowania nazwy oddziału | Tak, podać |  |
| 21. | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | Tak, podać |  |
| 22. | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili | Tak, podać |  |
| 23. | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | Tak, podać |  |
| 24. | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h | Tak, podać |  |
| 25. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | Tak, podać |  |
| 26. | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 | Tak, podać |  |
| 27. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | Tak, podać |  |
| 28. | Regulacja głośności alarmu | Tak, podać |  |
| 29. | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD | Tak |  |
| 30. | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | Tak |  |
| 31. | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) -20h przy przepływie 5 ml/h -4h przy przepływie 100 ml/h | Tak, podać |  |
| 32. | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | Tak |  |
| 33. | Klasa ochronności [minimum] I, CF, odporność na defibrylację | Tak |  |
| 34. | Port komunikacyjny np. RS-232 | Tak |  |
| 35. | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 2,5 kg | Tak, podać |  |
| 36. | Wyposażenie: statyw mobilny 2 szt. -podstawa o konstrukcji stabilnej, funkcjonalnej i estetycznej -podstawa jezdna minimum pięcioramienna z możliwością blokowania min 2 kół -statyw (rura) wykonany ze stali kwasoodpornej, polerowanej -kolumna wysoka nie niższa niż 190 cm, wyposażona w 4-ramienny uchwyt do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi -kolumna z listwą przyłączeniową zawierająca minimum pięć gniazd sieciowych i centralny wyłącznik -konstrukcja umożliwiająca regulację wysokości statywu -dopuszczane obciążenie stojaka minimum 17kg | Tak |  |
| II. | Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 37. | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać |  |
| 38. | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | Tak, podać |  |
| 39. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) | Tak, podać |  |
| 40. | Liczba napraw uprawniających uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak, podać |  |
| 41. | Serwis na terenie Polski | Tak, podać dane adresowe, tel, fax |  |
| 42. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum)10 lat | Tak, podać |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania

bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie   w/w parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 50 – Materac przeciwodleżynowy

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Materac przeciwodleżynowy 2-sekcyjny o dużych komorach zapewniający wysoce efektywny system przeciwodleżynowy do profilaktyki i leczenia odleżyn do II stopnia | Tak |  |
| 2. | Materac sterowany elektronicznie mikroprocesorem, zmiennociśnieniowy posiadający stałą część głowy | Tak |  |
| 3. | Automatyczna regulacja i nadzór ciśnienia w zależności od wprowadzonej wagi pacjenta przez personel | Tak |  |
| 4. | Zakres wagi pacjenta min. od 40 do 160 kg co max 1 kg | Tak |  |
| 5. | Stały cykl pracy 10 min +/- 0,5 min | Tak |  |
| 6. | Sekcja głowy składająca się z min. 3 komór utrzymująca stałe ciśnienie w tych komorach | Tak |  |
| 7. | Każda komora materaca z możliwością wypięcia i wymiany – wypinanie i wpinanie przy pomocy tworzywowych kapsli. | Tak |  |
| 8. | Materac z możliwością ustawienia wklęsłości w wybranym miejscu poprzez wyjęcie wybranej komory | Tak |  |
| 9. | Materac posiadający własny indywidualnie dostosowany pokrowiec nieprzemakalny, oddychający | Tak |  |
| 10. | W wyposażeniu materaca zawór CPR umożliwiający w nagłym przypadku opróżnienie wszystkich komór materaca | Tak |  |
| 11. | Tryb pracy „stałe ciśnienie” umożliwiający wypełnienie komór materaca do poziomu zapewniającego bezpieczny transport pacjenta | Tak |  |
| 12. | Wymiary materaca: długość x szerokość min. 2000x900mm | Tak |  |
| 13. | Wysokość materaca (komór) min. 130 mm | Tak |  |
| 14. | Ilość komór min. 17, waga materaca maksymalnie 7 kg | Tak |  |
| 15. | Pompa do materaca posiadająca uchwyt do zawieszenia na szczycie łóżka | Tak |  |
| 16. | Pompa z obudową tworzywową odporną mycie. Wymiar max 30x25x15cm | Tak |  |
| 17. | Pokrętło do ustawienia wagi pacjenta | Tak |  |
| 18. | Poziom hałasu pompy nie przekraczający 30 dB | Tak |  |
| 19. | Wydajność pompy min. 5l/min | Tak |  |
| 20. | Maksymalne zużycie prądu max- 0,2 kWh/dzień | Tak |  |
| 21. | Waga maksymalna pompy nie przekraczająca 3 kg | Tak |  |
| 22. | Pompa wyposażona w kontrolki sygnalizacyjne stan materaca | Tak |  |
| 23. | Przewody przyłączeniowe wpinane do pompy na szybkozłączki umożliwiające szybkie i bezproblemowe ich odłączenie przy użyciu jednej ręki – przewody o długości min. 1 m | Tak |  |
| 24. | Długość przewodu zasilającego min. 5 m | Tak |  |
| 25. | Materac wyposażony w pokrowiec nieprzemakalny, paroprzepuszczalny | Tak |  |
| 26. | Deklaracja zgodności CE lub zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych ( jeżeli dotyczy) – dołączyć do oferty | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 51 – Wózek do przewożenia leków

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek przeznaczony do rozwożenia leków na oddziale | Tak |  |
| 2. | Wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych | Tak |  |
| 3. | Główna konstrukcja nośna składająca się z 4 profili aluminiowych w narożach wózka. Profile zaokrąglone. Wymiar profilu min. 50x50mm | Tak |  |
| 4. | Boczne słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości. | Tak |  |
| 5. | Górny i dolny blat wózka wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia | Tak |  |
| 6. | Podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min 125 mm z których przynajmniej jedno jest blokowane. Koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony, niebrudzące podłoża. | Tak |  |
| 7. | Tylne i boczne panele z tworzywa z możliwością wyboru koloru z min. 7 kolorów | Tak |  |
| 8. | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. | Tak |  |
| 9. | Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, formowane z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku wózka. | Tak |  |
| 10. | Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka. | Tak |  |
| 11. | Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie wózka z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z otworem ułatwiającymi suszenie i odpływ wody | Tak |  |
| 12. | Górny blat wózka z podniesioną krawędzią z min. 3 stron, h min. 1cm, zabezpieczającą przedmioty przed zsunięciem, frontowa krawędź również minimalnie podniesiona h max 0,5cm | Tak |  |
| 13. | Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa | Tak |  |
| 14. | Wózek posiada min. 9 prowadnic | Tak |  |
| 15. | Wyposażenie systemowe może zajmować 1 lub więcej prowadnic | Tak |  |
| 16. | Wysokość całkowita nie większa niż 1020mm | Tak |  |
| 17. | Szerokość całkowita z uchwytem nie większa niż 840mm | Tak |  |
| 18. | Głębokość całkowita nie większa niż 600mm | Tak |  |
| 19. | Front wózka zamykany roletą która po otwarciu chowa się w górnej części wózka. | Tak |  |
| 20. | Roleta zamykana zamkiem kluczowym | Tak |  |
| 21. | Roleta wykonana z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się rolet składanych z kilkunastu połączonych ze sobą i łamanych elementów. Dopuszcza się zastosowanie dodatkowych wzmocnień metalowych jedynie na górnej lub dolnej krawędzi rolety. | Tak |  |
| 22. | Front rolety ma być całkowicie szczelny. | Tak |  |
| 23. | W wózku wykonane specjalne otwory które umożliwiają łatwe wyjęcie rolety do dezynfekcji | Tak |  |
| 24. | Roleta wyjmowana i wkładana bez użycia jakichkolwiek narzędzi | Tak |  |
| 25. | Na jednym z boków wózka zamocowany metalowy uchwyt do przetaczania wózka | Tak |  |
| 26. | Metalowa szyna na inne akcesoria pod uchwytem | Tak |  |
| 27. | Wózek wyposażony w 3 tace tworzywowe, formowane z jednego kawałka tworzywa, łatwe do dezynfekcji | Tak |  |
| 28. | Na każdej z tac umieszczone min. 8 tworzywowych pojemników przeznaczonych dla pacjenta | Tak |  |
| 29. | Możliwość opisania pojemnika na czole | Tak |  |
| 30. | Każdy pojemnik przeznaczony dla 1 pacjenta, z podziałem na min. 3 sekcje. | Tak |  |
| 31. | 2 półki zamykane w dużym metalowym pojemniku z zamkiem kluczowym, na półkach 16 tworzywowych pojemników przeznaczonych dla pacjenta. Każdy pojemnik przeznaczony dla 1 pacjenta, z podziałem na min. 3 sekcje. | Tak |  |
| 32. | Kosz tworzywowy z podziałką na 4 segmenty. Boki kosza ażurowe. Kosz z jednego kawałka tworzywa. Podziałki z możliwością konfiguracji. Wysokość kosza min. 200mm | Tak |  |
| 33. | Pozostałe wymagania |  |  |
| 34. | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 35. | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | Tak |  |
| 36. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 37. | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | Tak |  |
| 38. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | Tak |  |
| 39. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 52 – Wózek do mycia chorych

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek przeznaczony do mycia pacjentów na oddziałach szpitalnych | Tak |  |
| 2. | Konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9, odporna na mycie, wilgoć i dezynfekcję szpitalną. | Tak |  |
| 3. | Wózek zbudowany z podstawy jezdnej, pantografowego układu regulacji wysokość oraz leża z tworzywową wanną | Tak |  |
| 4. | Długość całkowita wózka 2200 mm (+/- 50 mm) | Tak |  |
| 5. | Szerokość całkowita wózka max 800 mm | Tak |  |
| 6. | Regulacja wysokości realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka | Tak |  |
| 7. | Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 550 do 850 mm | Tak |  |
| 8. | Dwusegmentowe leże wózka wypełnione płytą HPL | Tak |  |
| 9. | Regulacja segmentu oparcia pleców do min 45°, wspomagana sprężyną gazową | Tak |  |
| 10. | Na leżu umieszczona wanna z elastycznego nieprzemakalnego materiału Możliwość odjęcia wanienki od leża. | Tak |  |
| 11. | Wysokość ścianek wanny co najmniej 20 cm | Tak |  |
| 12. | Miękki podgłówek wykonany z materiału jak wanienka | Tak |  |
| 13. | Pozycja pozioma leża do mycia pacjenta oraz pozycja z przechyłem do usuwania wody z wanny | Tak |  |
| 14. | Przechył wzdłużny wózka do usuwania wody min 6° | Tak |  |
| 15. | Odpływ w wanience i leżu wózka wraz z odłączanym wężem spustowym | Tak |  |
| 16. | Leże zabezpieczone w rogach krążkami odbojowymi | Tak |  |
| 17. | Boczne poręcze wykonane ze stali nierdzewnej, podnoszone i opuszczamy w prosty sposób przy użyciu jednej ręki | Tak |  |
| 18. | Uchwyty do przetaczania wózka umieszczone z przodu i z tyłu wózka | Tak |  |
| 19. | Stabilna podstawa wyposażona w cztery koła jezdne o średnicy 150 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, posiadająca tworzywowe osłony. Wszystkie koła z hamulcem | Tak |  |
| 20. | Nośność maksymalna wózka min. 180 kg | Tak |  |
| 21. | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 22. | W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 53 – Fotel do pobierania krwi

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stanowisko do pobrań o konstrukcji metalowej, lakierowanej proszkowo | Tak |  |
| 2. | Siedzisko i oparcie tapicerowane zmywalnym materiałem | Tak |  |
| 3. | W zestawie podłokietnik z regulacją obrotu i wysokości oraz stała półeczka | Tak |  |
| 4. | Stanowisko dwustronne dzięki możliwości obrotu podłokietnika o kąt 180°, oraz zmiany położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90° | Tak |  |
| 5. | Całkowita szerokość max 89cm | Tak |  |
| 6. | Całkowita długość max 81cm | Tak |  |
| 7. | Całkowita wysokość max 83 cm | Tak |  |
| 8. | Masa max stanowiska 17 kg | Tak |  |
| 9. | Dopuszczalne obciążenie min. 120kg | Tak |  |
| 10. | Szerokość siedziska i oparcia min. 37cm | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 54 – Kardiomonitor

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg | Tak |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia oraz w kieszeń na akcesoria. | Tak |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | Tak |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | Tak |  |
| 5. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | Tak |  |
| 6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak |  |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD). | Tak |  |
| 9. | Pomiar EKG | Tak |  |
|  | - Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. | Tak |  |
|  | - Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. | Tak |  |
|  | - Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. | Tak |  |
|  | - Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
|  | - Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. | Tak |  |
|  | - Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | Tak |  |
|  | - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |  |
|  | - Monitorowanie odcinka QT | Tak |  |
|  | - Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | Tak |  |
| 10. | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min Podać. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | Tak |  |
|  | - Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. Podać | Tak |  |
|  | - Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak |  |
| 11. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. | Tak |  |
|  | - Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak |  |
|  | - Alarm desaturacji | Tak |  |
| 12. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |
|  | - Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg. Podać. | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40÷240 bpm. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. | Tak |  |
|  | - Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny. | Tak |  |
|  | - Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut. Podać. | Tak |  |
|  | - Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |
| 13. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |
|  | - Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. | Tak |  |
|  | - Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |
| 14. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe kompatybilne z kardiomonitorami iMEC. | Tak |  |
|  | - Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | Tak |  |
|  | - Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |
|  | - Mankiet do pomiaru NIBP: mały, średni, duży | Tak |  |
|  | - Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | Tak |  |
|  | - Czujnik temperatury powierzchniowy | Tak |  |
| 15. | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | Tak |  |
| 16. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | Tak |  |
| 17. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | Tak |  |
|  | - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | Tak |  |
|  | - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |
|  | - Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | Tak |  |
|  | - Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak |  |
|  | - Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | Tak |  |
| 18. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |
| 19. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |
| 20. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |
| 21. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |
|  | - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. Podać. | Tak |  |
|  | - Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. Podać. | Tak |  |
|  | - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |
| 22. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |
|  | - Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  |
|  | - Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak |  |
|  | - Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
|  | - Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
|  | - Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | Tak |  |
|  | - Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG | Tak |  |
| 23. | Monitor wyposażony w port USB | Tak |  |
| 24. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | Tak |  |
| 25. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 55 – Waga lekarska

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroniczna waga kolumnowa przeznaczona do szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III | Tak |  |
| 2. | Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą | Tak |  |
| 3. | Łatwe przemieszczanie wagi dzięki wbudowanym kółkom Transportowym | Tak |  |
| 4. | Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki | Tak |  |
| 5. | Plastikowo - Aluminiowy bezpieczny wzrostomierze 75-200 cm | Tak |  |
| 6. | Funkcja BMI do podstawowej oceny stanu odżywienia pacjenta | Tak |  |
| 7. | Platforma, na której stoi pacjent jest zintegrowana pomostem wagi | Tak |  |
| 8. | Wyniki ważenia pozostają “zamrożone” na wyświetlaczu funkcją HOLD. | Tak |  |
| 9. | Oszczędność energii dzięki małemu zużyciu prądu - 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą. | Tak |  |
| 10. | 4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi. | Tak |  |
| 11. | Obciążenie maksymalne 200 kg | Tak |  |
| 12. | Działka elementarna 100 g < 150 kg > 200 g +/- 5g | Tak |  |
| 13. | Zakres TARA min 200 kg | Tak |  |
| 14. | Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.) 300 x 1350 x 410 mm +/-10mm | Tak |  |
| 15. | Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.) 280 x 80 x 280 mm +/-10mm | Tak |  |
| 16. | Wyświetlacz / Wysokość cyfr LCD / min 20 mm | Tak |  |
| 17. | Wysokość odczytu ok. 820 mm | Tak |  |
| 18. | Masa własna max 7 kg | Tak |  |
| 19. | Zasilanie elektryczne 6 baterii typu R6 (paluszki), lub/i Zasilacz | Tak |  |
| 20. | Pobór prądu ok. 25 mA, (10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, 70h pracy) | Tak |  |
| 21. | Znak zgodności CE 0109 | Tak |  |
| 22. | Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG klasa I | Tak |  |
| 23. | Instrukcja obsługi w jęz. Polskim | Tak |  |
| 24. | Funkcje TARA, HOLD, BMI, | Tak |  |
| 25. | automatyczne wyłączanie | Tak |  |
| 26. | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów | Tak |  |
| 27. | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 56 – Aparat do EKG

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 2. | prezentacja na wyświetlaczu i wydruk 3, 6 lub 12 przebiegów EKG w układzie standardowym lub Cabrera | Tak |  |
| 3. | podczas badania automatycznego funkcja zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie łącznie z datą i godziną wykonania badania | Tak |  |
| 4. | ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu – pamięć ostatniego badania automatycznego | Tak |  |
| 5. | wydruk ze „schowka” automatycznego badania EKG w grupach po 3, 6 lub 12 odprowadzeń | Tak |  |
| 6. | wydruk na papierze o szerokości 112 mm | Tak |  |
| 7. | dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG | Tak |  |
| 8. | klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. | Tak |  |
| 9. | graficzne menu wyświetlane na ekranie (128x240, przekątna 96 mm) umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury alfanumerycznej | Tak |  |
| 10. | wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | Tak |  |
| 11. | ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | Tak |  |
| 12. | automatyczna detekcja zespołów QRS | Tak |  |
| 13. | aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | Tak |  |
| 14. | filtr zakłóceń sieciowych (50 Hz, 60 Hz) | Tak |  |
| 15. | filtr zakłóceń mięśniowych (25 Hz, 35 Hz, 45 Hz) | Tak |  |
| 16. | filtr izolinii (0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz) | Tak |  |
| 17. | detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody | Tak |  |
| 18. | wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca | Tak |  |
| 19. | dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | Tak |  |
| 20. | wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku | Tak |  |
| 21. | zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | Tak |  |
| 22. | funkcje oszczędności energii akumulatora | Tak |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
| 1. | funkcje oszczędności energii akumulatora | Tak |  |
| 2. | Elektrody przyssawkowe | Tak |  |
| 3. | Elektrody kończynowe klipsowe | Tak |  |
| 4. | Żel EKG 250g | Tak |  |
| 5. | PAPIER EKG - 1 rolka | Tak |  |
| 6. | Kabel ethernetowy | Tak |  |
| 7. | Kabel zasilający | Tak |  |
| 8. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 57 – Aparat RR ścienny

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Duża skala o średnicy 15 cm +/-10% w kwadratowym korpusie. Korpus z tworzywa o podwyższonej wytrzymałości, podać jakiego. | Tak |  |
| 2. | Kontrastowy układ odczytu, najlepiej biała wskazówka na czarnej tarczy lub odwrotnie. | Tak |  |
| 3. | Zakres pomiarowy od 0-300 mm Hg, gradacja skali co 2 mm w pełnym zakresie pomiarowym, oznaczenie liczbowe skali co 20 mmHg. | Tak |  |
| 4. | Dokładność wskazań +/-3 mmHg. | Tak |  |
| 5. | Spiralny przewód o długości minimum 3m łączący manometr z mankietem | Tak |  |
| 6. | Połączenie spiralnego przewodu z manometrem i mankietem za pomocą metalowych gwintowanych szybkozłączek. | Tak |  |
| 7. | W komplecie mankiet zawijany dla dorosłych (do obwodu ramienia 24-32 cm), 2 dreny mankietu zakończone gwintowanymi szybkozłączkami ułatwiającymi jego wymianę. | Tak |  |
| 8. | Trwały manometr, zabezpieczony przed przepompowaniem, testowany do wartości podwójnego zakresu pomiarowego. | Tak |  |
| 9. | Tarcza manometru z możliwością obrotu prostopadle do mierzącego o ponad 120° lewo/prawo 60°. | Tak |  |
| 10. | Praktyczny koszyk na mankiet umieszczony za tarczą manometru. | Tak |  |
| 11. | Elastyczna gruszka pompująca z metalowym, obrotowym zaworem spustowym, wyposażonym w zabezpieczający siatkowy filtr przeciw kurzowy. | Tak |  |
| 12. | Indywidualny nr fabryczny w widocznym miejscu ciśnieniomierza. | Tak |  |
| 13. | Prosty montaż do ściany za pomocą kołków rozporowych. | Tak |  |
| 14. | Gwarancja 24 miesiące. | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 58 – Wózek siedzący do przewożenia chorych

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek inwalidzki do transportu chorych w pozycji siedzącej, Wózek standardowo wykonany ze stali precyzyjnej, przeznaczony dla osób z dysfunkcją narządów ruchu | Tak |  |
| 2. | Kształt podłokietników zapewnia możliwość odchylania za oparcie. Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 3. | Sześć punktów mocowania płyty do ramy podłokietnika gwarantuje, że nie ulega ona wyginaniu i pękaniu | Tak |  |
| 4. | Skuteczne hamulce oparte na systemie sprężynowym | Tak |  |
| 5. | Widełki plastikowe, wykonane z bardzo wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego, zmniejszają wagę wózka | Tak |  |
| 6. | Koła tylne na szybkozłączce | Tak |  |
| 7. | Kółka odbojwe zabezpieczają ściany przed porysowaniemi niszczeniem podczas jazdy w małych pomieszczeniach | Tak |  |
| 8. | Ciemna nylonowa tapicerka | Tak |  |
| 9. | Rama wykonana ze stali w 3 kolorach d wyboru: granatowy, czarny, bordowy | Tak |  |
| 10. | Wózek w wersji wzmocnionej o szerokości siedzenia 55 cm +/- 3 cm | Tak |  |
| 11. | Maksymalne dopuszczalnie obciążenie nie mniejsze niż 150 kg | Tak |  |
| 12. | Waga całkowita nie większa niż 23 kg | Tak |  |
| 13. | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – należy dołączyć do oferty | Tak |  |
| 14. | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 59 – Wózek leżący do przewożenia chorych

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do transportu chorych w pomieszczeniach na terenie szpitala | Tak |  |
| 2 | Budowa wózka składająca się z podstawy, kolumnowego układu podnoszenia oraz leża wózka | Tak |  |
| 3 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie i dezynfekcję szpitalną | Tak |  |
| 4 | Długość całkowita wózka 2100 mm (+/- 50 mm) | Tak |  |
| 5 | Szerokość całkowita wózka max 850 mm | Tak |  |
| 6 | Leże wózka posiada 2 segmenty: stały segment leża oraz ruchomy segment oparcia pleców | Tak |  |
| 7 | Regulacja segmentu oparcia pleców uzyskiwana przy pomocy sprężyn gazowych | Tak |  |
| 8 | Regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie od 0° do 85° (+/- 5°) | Tak |  |
| 9 | Segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG | Tak |  |
| 10 | Listwy odbojowe na ramie leża chroniące wózek przed uszkodzeniami | Tak |  |
| 11 | Krążki odbojowe we wszystkich narożach wózka | Tak |  |
| 12 | Składane uchwyty dla personelu do przetaczania wózka umieszczone od strony głowy pacjenta oraz pałąk ze stali nierdzewnej od strony nóg pacjenta | Tak |  |
| 13 | Tunel na całej długości leża umożliwiający wsunięcie i przesuwanie cyfrowej kasety i wykonanie zdjęcia RTG | Tak |  |
| 14 | Szeroki rozstaw kolumn oraz blat umożliwiający monitorowanie pacjenta aparatem typu C | Tak |  |
| 15 | Regulacja wysokości realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka | Tak |  |
| 16 | Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 550 do 880 mm | Tak |  |
| 17 | Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanych funkcji. Dźwignie umieszczone z dwóch stron podstawy wózka | Tak |  |
| 18 | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min 16° dla obu funkcji | Tak |  |
| 19 | Podwozie zabudowane osłoną z tworzywa sztucznego z wyprofilowaną półką na butlę tlenową oraz osobną półką na podręczne rzeczy pacjenta | Tak |  |
| 20 | Cztery koła jezdne o średnicy 200 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, posiadające tworzywową osłoną | Tak |  |
| 21 | Centralny system blokowania kół jezdnych wózka oraz blokada kierunku jazdy przy użyciu dźwigni nożnych od strony głowy i nóg pacjenta | Tak |  |
| 22 | Dźwignie system blokowania kół jezdnych wózka zlokalizowane w podstawie od strony głowy i nóg pacjenta | Tak |  |
| 23 | Piąte koło w podstawie zwiększające mobilność wózka | Tak |  |
| 24 | Wyposażenie wózka: | Tak |  |
| 25 | Poręcze boczne składane na ramę leża posiadające uchwyt zwalniający, który pozwala na łatwe ich opuszczenie przy użyciu jednej ręki | Tak |  |
| 26 | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej na długości min. 1200 mm. Poręcze muszą składać się poniżej górnej powierzchni materaca | Tak |  |
| 27 | Nośność maksymalna min. 230 kg | Tak |  |
| 28 | Wieszak kroplówki posiadający regulację wysokości oraz możliwość jego złożenia i przymocowania do ramy leża wózka | Tak |  |
| 29 | Materac z pokrowcem ze skaju o grubości 8 cm z zamkiem, wodoszczelny, | Tak |  |
| 30 | Pozostałe wymagania |  |  |
| 31 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2003 dla producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 32 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 33 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | Tak |  |
| 34 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 35 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | Tak |  |
| 36 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | Tak |  |
| 37 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 60 – Wózek na zwłoki

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do przewożenia zwłok w obrębie szpitala | Tak |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9 | Tak |  |
| 3 | Wymiary gabarytowe wózka (długość x szerokość) – 2300 x 700 mm (+/- 30 mm) | Tak |  |
| 4 | Zestaw składający się z następujących elementów: - wózek transportowy - taca do zwłok - pokrywa na tacę | Tak |  |
| 5 | Regulacja wysokości wózka uzyskiwana przy pomocy mechanizmu śrubowego w zakresie min od 650 do 800 mm | Tak |  |
| 6 | Prowadnice rolkowe do prowadzenia tacy | Tak |  |
| 7 | Pokrywa tacy wózka wyposażona w uszczelkę szczelnie zamykająca tacę oraz system mocowania do wózka | Tak |  |
| 8 | Zestaw 4 kół jezdnych o średnicy min 125 mm z indywidualną blokadą każdego koła | Tak |  |
| 9 | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 61 – Lampa zabiegowa na statywie

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Lampa zabiegowa na podstawie mobilnej, posiadającej min. 5 kół jezdnych o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 z blokadą jazdy | Tak |  |
| 2 | Konstrukcja statywu lampy ze stali lakierowanej proszkowo. Szerokość podstawy maksymalnie 650 mm | Tak |  |
| 3 | Regulacja wysokości statywu do lampy w zakresie min. 1100 do 1700 mm. | Tak |  |
| 4 | Regulacja statywu przy pomocy zacisku obsługiwanego jedną ręką, nie dopuszcza się regulacji za pomocą zacisków śrubowych | Tak |  |
| 5 | Zastosowane źródło światła w postaci min. 3 diod LED | Tak |  |
| 6 | Diody łącznie max 12 W | Tak |  |
| 7 | Natężenie światła min 50 klux z odległości 500 mm | Tak |  |
| 8 | Żywotność źródła światła min. 30 000h | Tak |  |
| 9 | Barwa światła 4300 K +/- 200K | Tak |  |
| 10 | Średnica pola roboczego 100mm z odległości 500mm +/- 10mm | Tak |  |
| 11 | Średnica pola roboczego 160mm z odległości 1000mm +/- 10mm | Tak |  |
| 12 | Strumień świetlny min. 160lm | Tak |  |
| 13 | Współczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niż 93 | Tak |  |
| 14 | Przełącznik na kopule | Tak |  |
| 15 | Możliwość wykonania obrotu ramienia lampy w miejscu łączenia z statywem o 360° | Tak |  |
| 16 | Zakres kątowej regulacji ramienia na przegubie w miejscu łączenia ze statywem min. 90° w przód i w tył | Tak |  |
| 17 | Kątowa regulacja wspomagana sprężyną gazową w pierwszym przegubie | Tak |  |
| 18 | Długość ramienia do drugiego przegubu od miejsca łączenia ze statywem min. 550mm | Tak |  |
| 19 | Możliwość regulacji w drugim przegubie w zakresie min. 150° | Tak |  |
| 20 | Długość drugiego ramienia min 400mm | Tak |  |
| 21 | Przegub łączący drugie ramię z kopułą lampy z regulacją w zakresie min 150° | Tak |  |
| 22 | Kąt obrotu kopuły lampy min. 320° | Tak |  |
| 23 | Waga lampy całkowita maksymalnie 10 kg | Tak |  |
| 24 | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 25 | Deklaracja zgodności CE i zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 26 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 62 – Parawan

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parawan mobilny jednoskrzydłowy | Tak |  |
| 2 | Wypełnienie tkaniną | Tak |  |
| 3 | 3 kółka w tym min. 2 z blokadą | Tak |  |
| 4 | Stelaż metalowy lakierowany proszkowo | Tak |  |

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 63 – Laryngoskop z łyżkami jednorazowymi z tworzywa

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Laryngoskop |  |  |
| 2 | Typ C, o średnicy 28-30 mm, zasilane z 2 baterii R-14. | Tak |  |
| 3 | Wykonane w tzw. „zielonym standardzie”, zgodne z normą ISO 7376. | Tak |  |
| 4 | Wyposażone w diodę LED emitującą intensywne białe światło. | Tak |  |
| 5 | Wytrzymałość diody minimum 50 000 godzin świecenia. | Tak |  |
| 6 | Wyłącznik światła w postaci stalowej-odpornej na ścieranie tulejki. | Tak |  |
| 7 | Dioda gwintowana z dodatkowym zabezpieczeniem przed samowykręcaniem | Tak |  |
| 8 | Radełkowane w celu pewnego uchwytu. | Tak |  |
| 9 | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
| 10 | Łyżki jednorazowe |  |  |
| 11 | 3 Łyżki Macintosh jednorazowe w rozmiarach i długościach roboczych do wyboru przez zamawiającego: 1-65mm, 2-90mm, 3-110mm, 4-130mm z tolerancją+/-2mm. | Tak |  |
| 12 | Zapewniające stabilność dzięki stalowym zatrzaskom kulkowym z 2 stron. | Tak |  |
| 13 | Sztywne, wykonane z tworzywa o zwiększonej wytrzymałości. | Tak |  |
| 14 | Trwałe oznaczenie typu i rozmiaru na korpusie łyżki. | Tak |  |
| 15 | Wykonane w tzw.”zielonym standardzie”, zgodne z normą ISO 7376. | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 64 – Aparat  Ambu

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek samorozprężalny z podwójną ścianą | Tak |  |
| 2 | Zewnętrzna cienka powłoka umożliwia użytkownikowi wyczucie zmian ciśnienie podczas wentylacji. Zewnętrzny worek z otworami powietrznymi zapewnia sprężystość w celu ponownego wypełniania się. | Tak |  |
| 3 | nie zawiera lateksu | Tak |  |
| 4 | wyposażony jest w uchwyt ułatwiający trzymanie aparatu i wspomagający wyrównanie uciśnięć we wszystkich trudnych sytuacjach, nawet gdy jest mokry lub gdy jest używany przez osoby o małych dłoniach | Tak |  |
| 5 | Aparat posiadają obrotowe połączenia pomiędzy zaworem pacjenta oraz maską jak również pomiędzy workiem a zaworem pacjenta, dzięki czemu możliwe jest zmiana pozycji aparatu lub zmiana rąk bez przerywania wentylacji pacjenta | Tak |  |
| 6 | Waga pacjenta – powyżej 15 kg (wiek 4-5 lat) | Tak |  |
| 7 | Objętość oddechowa – około 1300 ml | Tak |  |
| 8 | Objętość rezerwuaru tlenu – 1500 ml | Tak |  |
| 9 | Wszystkie elementy aparatu (włącznie z rezerwuarem tlenu) można sterylizować w autoklawie w temp. 134°C | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 65 – Urządzenie do podnoszenia pacjentów leżących

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilny podnośnik pasywny dla pacjentów wyposażony w kółka z blokadą | Tak |  |
| 2 | Konstrukcja powinna umożliwiać łatwe i szybkie składanie do transportu, bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 3 | Rama jezdna powinna być ruchoma i umożliwiać płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności | Tak |  |
| 4 | Podnośnik powinien być wyposażony w przycisk awaryjny | Tak |  |
| 5 | Konstrukcja musi umożliwiać podnoszenie pacjentów z łóżka, wózka ale również z pozycji podłogi | Tak |  |
| 6 | Regulacja wysokości powinna być realizowana przy pomocy siłownika elektrycznego z pilota | Tak |  |
| 7 | Maksymalny udźwig 150 kg | Tak |  |
| 8 | Najniższa pozycja ramienia 728 mm (+/- 10 mm) | Tak |  |
| 9 | Najwyższa pozycja ramienia 1740 mm (+/- 10 mm) | Tak |  |
| 10 | Długość podstawy 1115 mm (+/- 10 mm) | Tak |  |
| 11 | Minimalny dystans pomiędzy nogami podstawy 463 mm (+/- 10 mm) | Tak |  |
| 12 | Maksymalny dystans pomiędzy nogami podstawy 833 mm (+/- 10 mm) | Tak |  |
| 13 | Wysokość podstawy 111 mm (+/- 10 mm) | Tak |  |
| 14 | Nosidło do przemieszczania pacjentów w pozycji siedzącej z zagłówkiem, czteropunktowe z klamrami do zawieszania na ramie podnośnika, wykonane z poliestru. | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 66 – Nebulizator

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inhalacja i irygacja nosa w jednym | Tak |  |
| 2 | Wydajność inhalatora - nebulizatora 0,55 ml/min | Tak |  |
| 3 | Pojemność zbiornika na lek 12 ml | Tak |  |
| 4 | Maksymalne ciśnienie 2.5 bar | Tak |  |
| 5 | Głośność pracy 52 dBa | Tak |  |
| 6 | Wymiary 280x270x107 | Tak |  |
| 7 | Tempo irygacji 5,58 ml/min | Tak |  |
| 8 | Tempo inhalacji 0,55 ml/min | Tak |  |
| 9 | Rozmiar cząsteczek irygacji 24,3 μm (mikrometra) API/MMAD ( 34,9 μm MMD ) | Tak |  |
| 10 | Rozmiar cząsteczek inhalacji 1,97 μm (mikrometra) API/MMAD ( 2,83 μm MMD ) | Tak |  |
| 11 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 67 – Telewizor LCD

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Telewizor w technologii LED | Tak |  |
| 2 | Przekątna min. 42 cale | Tak |  |
| 3 | Full HD | Tak |  |
| 4 | Tuner analogowy DVB-T MPEG-2 DVB-C | Tak |  |
| 5 | Funkcje SMART | Tak |  |
| 6 | Głośniki o mocy min. 10W | Tak |  |
| 7 | Wyposażony w złącza min.: - 2xHDMI - 1xComponent (Y, Pb, Pr) - 1xUSB 2.0 - 1xRJ-45 LAN - 1xGniazdo CI/CI+ | Tak |  |
| 8 | Standard VESA 200x200 wraz z odpowiednim uchwytem do zwieszenia na ścianie | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 68 – Kuchenka mikrofalowa

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kuchenka mikrofalowa, wolnostojąca | Tak |  |
| 2 | Wymiary: - wysokość: min. 26 cm, - szerokość: min. 35 cm, - głębokość: min. 45 cm | Tak |  |
| 3 | Powinna posiadać sterowanie elektroniczne | Tak |  |
| 4 | Powinna posiadać funkcję grill | Tak |  |
| 5 | Powinna posiadać automatyczne programy gotowania | Tak |  |
| 6 | Pojemność: 20 l | Tak |  |
| 7 | Średnica talerza min. 24 cm | Tak |  |
| 8 | Kuchenka powinna posiadać min. 4 poziomy mocy | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Poz. 69 – Aparat USG

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne i oceniane | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 3 | Aparat mobilny umożliwiający łatwe i szybkie przemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami szpitalnymi o wadze max. 80 kg | Waga aparatu poniżej 70 kg – 10 pkt Waga aparatu 70 -80 kg – 0 pkt |  |
| 4 | Fizyczna ilość kanałów nadawczych min. 300 000 | = 300000 – 0 pkt. > 310000 -5 pkt |  |
| 5 | Fizyczna ilość kanałów odbiorczych min. 300 000 | =300000 – 0 pkt. > 310000 -5 pkt |  |
| 6 | Możliwość pracy w warunkach sali zabiegowej |  |  |
| 7 | Ilość gniazd aktywnych podłączenia głowic obrazowych min. 4 |  |  |
| 8 | Medyczny monitor kolorowy LCD wysokiej rozdzielczości, min. 1280x1024 pixeli, o przekątnej min. 19", na wysięgniku. Składanie i mechanizm blokujący na wypadek transportu | do 20” – 0 pkt. > 20” – 10 pkt. |  |
| 9 | Konsola aparatu z regulowaną wysokością pulpitu, wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej min. 10,2cali. Ekran dotykowy posiadający możliwość konfiguracji przez użytkownika ilości dostępnych funkcji, umiejscowienia na ekranie. Ekran posiadający możliwość zapamiętywania protokołów badań np. wybrane pomiary, wybrane znaczniki ciał, wybrane komentarze badania. Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wyświetlana na ekranie dotykowym. | Tak |  |
| 10 | Funkcja regulacji położenia monitora | Tak |  |
| 11 | Kąt widzenia obrazu na monitorze (pion i poziom) min. +/-170° | Tak |  |
| 12 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2-20 MH | Tak |  |
| 13 | Dynamika systemu min. 260 dB | = 260 dB – 0 pkt. > 260 dB – 10 pkt. |  |
| 14 | Maksymalna głębokość pola obrazowego min. 33cm | Tak |  |
| 15 | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zatrzymanego oraz obrazu z archiwum min. 8x | Tak |  |
| 16 | Automatyczna optymalizacja obrazu B, PW jednym przyciskiem | Tak |  |
| 17 | Pamięć CINE do zapamiętywania obrazów w prezentacji B min. 300.000 klatek | Tak |  |
| 18 | Maksymalna prędkością odświeżania obrazu w trybie B-mode dla obrazu min. 2000 klatek/s (fps) | Tak |  |
| 19 | Możliwość ustawienia min. 8 ogniskowych. | Tak |  |
| 20 | Interaktywna redukcja szumów ultrasonograficznych współpracująca na żywo z trybami Color Doppler i Power Doppler | Tak |  |
| 21 | Obrazowanie ze złożonym skanowaniem wielokierunkowym (krzyżowym) w trakcie nadawania i odbioru współpracujące na żywo z trybami Color Doppler i Power Doppler - min. 7 kątów | = 7 kątów – 0 pkt. > 7 kątów – 10 pkt. |  |
| 22 | Doppler spektralny z automatycznym obrysem, wyznaczaniem parametrów na żywo i na zatrzymanym spektrum | Tak |  |
| 23 | Wielkość bramki Dopplerowskiej w Dopplerze pulsacyjnym min. 1-16mm | Tak |  |
| 24 | Doppler kolorowy z funkcją automatycznej optymalizacji oraz z możliwością regulacji uchylności pola Dopplera kolorowego w zakresie min. +/-20° | Tak |  |
| 25 | Power Doppler z mapami kierunkowymi | Tak |  |
| 26 | Obrazowanie II harmonicznej na oferowanych głowicach | Tak |  |
| 27 | Doppler CWD z mierzoną prędkością min. 10 m/s | Tak |  |
| 28 | Doppler CWD z korekcją kąta w zakresie min. ± 90º na żywo , na obrazie zatrzymanym | Tak |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy o niedopplerowskie obrazowanie przepływów | Tak |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne min. 30 cm Pomiary w obrazie panoramicznym jak w trybie 2 D ( odległość, pole, ratio itd.) | = 30 cm – 0 pkt. Powyżej 30cm a poniżej 50cm. – 5 pkt. > 50 cm– 10 pkt. |  |
| 31 | Wymagane tryby wyświetlania min.: B/PW; B/CFM; B/PD; B/M; B/CMM; B/CFM/PW; B/PD/PW; B+PW; B/CFM+PW; B/PD+PW | Tak |  |
| 32 | Wewnętrzny system archiwizacji do cyfrowego zapisu obrazów na dysku twardym, dyskach CD/DVD oraz nośnikach PENDRIVE. System zapisujący dane pacjenta, obrazy statyczne i pętle obrazowe. Możliwość eksportu obrazów i pętli w formatach zgodnych z systemem Windows (tj.: JPG, AVI, MPEG), Raw Data (dane surowe) oraz w DICOM | Tak |  |
| 33 | DICOM 3.0 w klasach min.: -DICOM Worklist -DICOM Send -DICOM Print -DICOM Storage -DICOM MPPS | Tak |  |
| 34 | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych -minimum: Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych – minimum : B/M-Mode regulacja wzmocnienie 2D gain Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC Automatyczna Optymalizacja Powiększenie obrazu x 8 Mapy szarości Koloryzacja Skala osi czasu dla M-Mode PW-Mode Wzmocnienie Przesuniecie linii bazowej Korekcja kąta bramki Inwersja spektrum Format wyświetlania Automatyczne kalkulacje Modyfikacja obliczeń Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode Przesunięcie Linii bazowej Zmiana mapy koloru Obrócenie kierunku przepływu Pozycja prógu przejścia kierunku przepływu | Tak |  |
| 35 | Wbudowany dysk twardy o pojemności min. 500 GB. Import/ eksport danych w formacie Raw Data (surowe dane) z przestrzenią przeznaczoną na archiwizację danych pacjentów, raportów i obrazów | Tak |  |
| 36 | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |
| 37 | Możliwość rozbudowy o przycisk nożny (Foot Switch) | Tak |  |
| 38 | Możliwość rozbudowy o podgrzewacz żelu | Tak |  |
| 39 | Zastosowania ultrasonografu w badaniach: - jamy brzusznej dorosłych i dzieci, - małych narządów: tarczyca, sutki, jądra, piersi, - stawów biodrowych oraz struktur mięśniowo - szkieletowych, - naczyniowych, - urologicznych tym transrektalnych, - neonatalnych i pediatrycznych - kardiologicznych | Tak |  |
| 40 | Możliwość rozbudowy o obrazowania 3D w czasie rzeczywistym za pomocą głowic elektronicznych wolumetrycznych: convex, endowaginalna - | Tak |  |
| 41 | Obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające uwidocznienie różnic sztywności tkanki. | Tak |  |
| 42 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Praca w trybie dwóch żywych obrazów: obraz B oraz B + obraz ELASTO | Tak |  |
| 43 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne w czasie rzeczywistym na głowicach 3 D | Tak |  |
| 44 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do nawigowania igły magnetycznej (wspomagające wkłucia ) na głowicy liniowej | Tak |  |
| 45 | Głowice USG zaoferowane | Tak |  |
| 46 | Głowica elektroniczna convex Liczba przetworników min. 192 Zakres częstotliwości pracy min. 1.0-5.0 MHz ( +/- 1 MHz) Kąt skanowania min. 70° Skanowanie harmoniczne Głębokość badania min. 33cm | Tak |  |
| 47 | Głowica elektroniczna liniowa Liczba przetworników min. 192 Zakres częstotliwości pracy min. 4.0-12.0 MHz ( +/- 1 MHz) Szerokość pola skanowania max. 38mm ( +/- 1 mm) Skanowanie harmoniczne | Tak |  |
| 48 | Możliwość rozbudowy o głowice elektroniczna sektorową Zakres częstotliwości pracy min. 2.0-4.0 MHz ( +/- 1 MHz) Kąt obrazowania min. 120° | Tak |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy o głowice elektroniczna szerokopasmowa microconvex biplane Liczba przetworników 2 x min. 90 Zakres częstotliwości pracy min. 4.0-9.0 MHz ( +/- 1 MHz) Kąt obrazowania min. 130° | Tak |  |
| 50 | Możliwość rozbudowy o głowice elektroniczna liniowa matrycowa Liczba przetworników min. 1000 Zakres częstotliwości pracy min. 6.0-15.0 MHz ( +/- 1 MHz) Szerokość pola skanowania min. 50mm Obrazowanie trapezoidalne | Tak |  |
| 51 | Możliwość rozbudowy o głowice elektroniczna liniowa Liczba przetworników min. 120 Zakres częstotliwości pracy min. 8.0-20.0 MHz ( +/- 1 MHz) Szerokość pola skanowania max. 14mm | Tak |  |
| 52 | Możliwość rozbudowy o głowice elektroniczna sektorową neonatologiczną Liczba przetworników min. 90 Zakres częstotliwości pracy min. 4.0-10.0 MHz ( +/- 1 MHz) Kąt obrazowania min. 90° | Tak |  |
| 53 | Możliwość rozbudowy o głowice elektroniczna liniowa matrycowa Liczba przetworników min. 1000 Zakres częstotliwości pracy min. 6.0-15.0 MHz ( +/- 1 MHz) Szerokość pola skanowania min. 50mm ( +/- 1 mm) Obrazowanie trapezoidalne | Tak |  |
| 54 | Możliwość rozbudowy o głowice elektroniczna liniowa śródoperacyjną Liczba przetworników min. 120 Zakres częstotliwości pracy min. 8.0-20.0 MHz ( +/- 1 MHz) Szerokość pola skanowania max. 14mm ( +/- 1 mm) | Tak |  |
| 55 | Możliwość rozbudowy o głowice elektroniczna sektorową neonatologiczną Liczba przetworników min. 90 Zakres częstotliwości pracy min. 4.0-10.0 MHz ( +/- 1 MHz) Kąt obrazowania min. 90° | Tak |  |
| 56 | Możliwość rozbudowy o głowice elektroniczna szerokopasmowa microconvex Liczba przetworników min. 120 Zakres częstotliwości pracy min. 6.0-10.0 MHz ( +/- 1 MHz) Kąt obrazowania min. 130° | Tak |  |
| 57 | Gwarancja 36 miesięcy | Tak |  |
| 58 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 59 | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży min. 8 lat | Tak |  |
| 60 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy