Numer sprawy P/35/08/2018/OZ                                                                    Starachowice dn. 18.09.2018r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 612407-N-2018 z dnia 04.09.2018r./

na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Chorób

Zakaźnych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytania nr 40-50 dot. Poz. 69 załącznika nr 6 do SIWZ – aparat USG

Pytanie nr 40

do pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf wyposażony w 8 stref ogniskowania z 4 ogniskami                  z możliwością przemieszczania między tymi strefami. W praktyce klinicznej nie stosuje się pracy z włączonymi ośmioma ogniskami równocześnie gdyż systemy obciążone pracą z 8 ogniskami powodują drastyczny spadek częstotliwości odświeżania (Frame Rate) nawet poniżej 25 obrazów/ sekundę co powoduje nieliniowość wyświetlanego obrazu i trudności diagnostyczne. W praktyce najczęściej używa się od 1 do 2 ognisk co daje najlepszy komfort pracy i lepiej różnicuje badane struktury.

Ad. 40: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 41

do pkt. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, posiadającego liczbę obrazów pamięci dynamicznej (Cine loop) wynoszącą 1000 klatek?

Pamięć dynamiczna (CINE LOOP) ma przede wszystkim dawać użytkownikowi, po zamrożeniu obrazu, możliwość cofnięcia się w wykonywanym badaniu o kilka klatek, np. po to, aby dokonać pomiarów na obrazie. W praktyce jest            to cofnięcie zapisanego w pamięci dynamicznej aparatu badania o dosłownie kilka-kilkadziesiąt klatek, tj. 100/200 klatek, więc liczba 1000 klatek /obrazów w pamięci dynamicznej jest bardzo duża i wystarczająca, pozwala cofnąć się o  ok. 120 sek. w wykonywanym badaniu. Prosimy o dopuszczenie pamięci dynamicznej Cine loop 1000 klatek.

Ad. 41: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 42

do pkt. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG, w którym aplikacja kardiologiczna             z pkt. 23 będzie opcja możliwą do rozbudowy. W zestawieniu głowic wymaganych nie ma głowicy kardiologicznej              w standardzie. Zamawiający przewiduje głowice kardiologiczna jako opcję rozbudowy, dzięki nie dołączaniu aplikacji kardiologicznej jako opcji podstawowej cena oferowanego aparatu będzie dużo niższa, a przy tym nie zmniejszy się funkcjonalność urządzenia.

Ad. 42: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 43

do pkt. 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG nie posiadającego opcji powiększenia         z podglądem całego obrazu w czasie rzeczywistym. Pragniemy nadmienić, że oferowany przez nas aparat posiada funkcję Zoom wysokiej rozdzielczości z opcją łatwego sterowania i przemieszczania bramki ROI już po zamrożeniu obrazu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, sterowanie wyświetlanym obrazem po powiększeniu jest szybkie i precyzyjne.

Ad. 43: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 44

do pkt. 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, w którym klawiatura wyświetlana jest na ekranie dotykowym typu Touch Screen, i można ją włączyć lub wyłączyć w każdej chwili za pomocą jednego przycisku.

Ad. 44: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 45

do pkt. 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w którym pełnowymiarowa klawiatura alfanumeryczna jest wysuwana spod centralnej części panelu sterowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu konsola operatora wyposażona jest w najważniejsze przyciski służace obsługa aparatu podczas badania, a klawiatura  jest pełnowymiarowa dzięki czemu poisy badań/ wprowadzanie danych pacjenta jest łatwe, szybkie i intuicyjne. Pragniemy nadmienić, że klawiatura jest podświetlana specjalnym oświetleniem typu LED dzięki czemu można z niej kożystać w warunkach zacienionych – jakie najczęściej panują w gabinetach do badań usg.

Ad. 45: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 46

do pkt. 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie aparatu USG, w którym głowica endokawitarna elektroniczna szerokopasmowa posiada pasmo przenoszenia od 3,0 do 9,0 MHz. Różnica wynosi tylko 1MHz w górnym zakresie pasma, na uwagę natomiast zasługuje szerszy od wymaganego dolny zakres pasma zaczynający się od 3,0 MHz. Dzięki temu, długość fali generowana przez głowicę ultradźwiękowa jest dłuższa przez co zwiększa się głębokość penetracji fali co się przekłada na lepszą ocenę struktur anatomicznych położonych na większych głębokościach. 
Mniejszy górny zakres o 1 MHz nie ma istotnego znaczenia diagnostycznego, nie w istotny sposób na poprawę jakości obrazu.

Ad. 46: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 47

do pkt. 63

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie aparatu USG, w którym głowica microconvex elektroniczna szerokopasmowa posiada pasmo przenoszenia od 4,0 do 9,0 MHz. Różnica wynosi tylko 1MHz w górnym zakresie pasma, na uwagę natomiast zasługuje szerszy od wymaganego dolny zakres pasma zaczynający się od 4,0 MHz. Dzięki temu, długość fali generowana przez głowicę ultradźwiękowa jest dłuższa przez co zwiększa się głębokość penetracji fali co się przekłada na lepszą ocenę struktur anatomicznych położonych na większych głębokościach. 
Mniejszy górny zakres o 1 MHz nie ma istotnego znaczenia diagnostycznego, nie w istotny sposób na poprawę jakości obrazu.

Ad. 47: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 48

do pkt. 64

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie aparatu USG wysokiej klasy nie posiadającego możliwości rozbudowy o głowicę urologiczną dwupłaszczyznową. Zamawiający w specyfikacji sprzętu nie wyszczególnia konieczności wyposażenia aparatu w aplikację urologiczną, która jest wymagana przy badaniach głowicą urologiczną. Takiej aplikacji Zamawiający nie wyszczególnia również w możliwościach rozbudowy aparatu.

Ad. 48: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 49

do pkt. 65

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, wyposażonego w możliwość rozbudowy                   o głowicę śródoperacyjną pracująca w zakresie częstotliwości od 4 do 13 MHz. Pasmo takie jest powszechnie stosowane w głowicach śródoperacyjnych, i dzięki niskim dolnym częstotliwościom generuje większą długość fali zwiększając tym samym głębokość penetracji, co ma istotne znaczenie przy badaniu pacjentów otyłych.

Ad. 49: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 50

do pkt. 68

Czy Zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie aparatu USG bez możliwości rozbudowy o opcję Elastografii. Opcja taka w aparatach które prezentują dynamikę na poziomie 260 dB jest bardzo mało wydolna i powoduje trudności            z uzyskaniem elastogramu dla otyłych pacjentów, co w przypadku zakupu aparatu na oddział Zakaźny ma ogromne znaczenie podczas oceny minn. wątroby.

Ad. 50: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 51

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia

Komputer osobisty klasy PC  poz. 36

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komputer osobisty klasy PC z procesorem Intel Core i5, wyposażony w chipset płyty głównej i kartę graficzną Intel Q370, 1x PCI-E 3.0x1 i 1xPCI-E 3.0x4 oraz 6xUSB 3.0 typA , 2xUSB 3.1 typ A i 1xUSB 3.1 typ C , bez 2xPS/2,  o wydajności zasilacza 210W. Pozostałe parametry bez zmian?

Prośbę uzasadniamy zakończeniem produkcji komputera o konfiguracji podanej w SIWZ.

Ad. 51: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl