Numer sprawy P/35/08/2018/OZ                                                                    Starachowice dn. 14.09.2018r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 612407-N-2018 z dnia 04.09.2018r./

na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Chorób

Zakaźnych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytania nr 6-26 dot. Poz. 69 załącznika nr 6 do SIWZ – aparat USG

Pytanie nr 6:

Do pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta             o masie 100 kg. Pragniemy nadmienić, że oferowany przez nas aparat USG jest wyposażony w cztery skrętne koła, możliwość obrotu panelu sterowania o kąt 180- stopni dzięki czemu podczas transportu zajmuje bardzo mało przestrzeni co ułatwia manewrowanie. Ponadto dzięki specjalnym uchwytom zapewniającym optymalny chwyt pozwala przetaczać aparat na inne miejsce w sposób komfortowy i nie wymagający dużego wysiłku fizycznego.

Pytanie nr 7.

Do pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z dotykowym wyświetlaczem do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej 8,9 cala, nie posiadający możliwości konfiguracji przez użytkownika ilości dostępnych funkcji, umiejscowienia na ekranie oraz bez możliwości wyświetlania na ekranie klawiatury alfanumerycznej do wprowadzania danych.

Pragniemy nadmienić, że ekran dotykowy w oferowanym przez nas aparacie jest rozwiązaniem wykorzystującym nowszą i wyższą technologie, oferuje pełną użyteczność, a funkcje na nim wyświetlane są ograniczone do niezbędnego minimum zapewniając przejrzystość i duży komfort pracy. Dzięki temu, że zawartość ekranu zmienia się w zależności od trybu pracy oraz od używanej przez operatora opcji nie powstaje zamieszanie z nawigowaniem między nieużywanymi opcjami. Dodatkowo można  dowolnie regulować intensywność podświetlenia zwiększając komfort długotrwałej pracy operatora. Dzięki wbudowanej pełnowymiarowej klawiatury alfanumerycznej w panel sterowania i umiejscowieniu jej jak najbliżej obsługującego dokonywanie wpisów jest dużo szybsze i efektywniejsze niż w przypadku klawiatury ekranowej. Takie rozwiązanie nie tylko powoduje przyspieszenie pracy, ale także podnosi standard pracy operatora.

Pytanie nr 8

Do pkt. 12

Celem Zamawiającego jest zakup sprzętu najwyższej klasy, posiadającego najnowsze rozwiązania technologiczne,  mającego pracować przez lata z możliwością dostosowywania go do najnowszych dostępnych w zakresie ultrasonografii opcji.

Czy zatem Zamawiający mając na względzie zakup aparatu wysokiej klasy, który ma służyć przez następnych kilka lat posiadając opcjonalne możliwości doposażenia w zależności od przyszłych potrzeb, będzie wymagał, aby oferowany aparat posiadał częstotliwości pracy min. 2,0 MHz do 22,0 MHz, jako całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych (nie harmonicznych) emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania oferty?

Pytanie nr 9

Do pkt. 14

Czy Zamawiający nie uważa, że wymóg maksymalnej głębokości penetracji na poziomie 33 cm w przypadku aparatu na oddział Zakaźny nie jest zbyt niską wartością. Wg badań dotyczących nadwagi w społeczeństwie Polskim coraz więcej Polaków ma nadwagę i trend ten się pogłębia.
Czy zatem Zamawiający mając na względzie zakup aparatu wysokiej klasy, który ma służyć przez następnych kilka lat będzie wymagał aby maksymalna głębokość pola obrazowego wynosiła min. 43 cm.

Pytanie nr 10

Do pkt. 15

Celem Zamawiającego jest zakup sprzętu najwyższej klasy, posiadającego najnowsze rozwiązania technologiczne,  mającego pracować przez lata z możliwością dostosowywania go do najnowszych dostępnych w zakresie ultrasonografii opcji. Dzięki stosowaniu głowic specjalistycznych o bardzo wysokich częstotliwościach na poziomie 20 MHz uzyskiwane struktury mają bardzo wysoką rozdzielczość. Takie obrazowanie powoduje zwiększenie możliwości diagnostycznych i oceny nawet najmniejszych zmian. Czy zatem Zamawaiający mając na względzie zakup aparatu wysokiej klasy będzie wymagał aby powiększenie obrazu rzeczywistego oraz obrazów z archiwum wynosiło min. x32.

Pytanie nr 11

Do pkt. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, posiadającego liczbę obrazów pamięci dynamicznej (Cine loop) wynoszącą 5000 klatek?

Pamięć dynamiczna (CINE LOOP) ma przede wszystkim dawać użytkownikowi, po zamrożeniu obrazu, możliwość cofnięcia się w wykonywanym badaniu o kilka klatek, np. po to, aby dokonać pomiarów na obrazie. W praktyce jest to cofnięcie zapisanego w pamięci dynamicznej aparatu badania o dosłownie kilka-kilkadziesiąt klatek, tj. 100/200 klatek, więc liczba 5000 klatek /obrazów w pamięci dynamicznej jest bardzo duża i wystarczająca, pozwala cofnąć się o  ok. 200 sek. w wykonywanym badaniu. Prosimy o dopuszczenie pamięci dynamicznej Cine loop 5000 klatek.

Pytanie nr 12

Do pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf w wielu punktach znacząco przewyższający wymagania Zamawiającego posiadający wartość parametru Frame Rate na poziomie 1897 Hz. Pragniemy nadmienić iż częstotliwość odświeżania ludzkiego oka wynosi 25 obrazów / sekundę, a ludzki mózg może maksymalnie przetworzyć 300 klatek obrazu/sekundę. Każda inna częstotliwość powyżej tych wartości nie znajduje uzasadnienia klinicznego ponieważ ludzki organizm nie jest w stanie zarejestrować różnicy w wysokości Frame Rate powyżej tej wartości. 
Ponadto różnica w oferowanej przez nas wartości parametru Frame Rate w stosunku do wymaganej wynosi tylko 103 klatki/s co przy tak wysokim Frame Rate jest wartością niezauważalną.

Pytanie nr 13

Do pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf wyposażony w 8 stref ogniskowania z 4 ogniskami                     z możliwością przemieszczania między tymi strefami. W praktyce klinicznej nie stosuje się pracy z włączonymi ośmioma ogniskami równocześnie gdyż systemy obciążone pracą z 8 ogniskami powodują drastyczny spadek częstotliwości odświeżania (Frame Rate) nawet poniżej 25 obrazów/ sekundę co powoduje nieliniowość wyświetlanego obrazu i trudności diagnostyczne. W praktyce najczęściej używa się od 1 do 2 ognisk co daje najlepszy komfort pracy i lepiej różnicuje badane struktury.

Pytanie nr 14

Do pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf w wielu punktach znacząco przewyższający wymagania Zamawiającego nie posiadający możliwości korekcji kąta w Dopplerze CWD w zakresie min. +/- 90 stopni. Dzięki swojej specyfikacji oraz przeznaczeniu (mierzenie bardzo wysokich prędkości przepływu– chociażby jak zostało wyspecyfikowane w pkt. 27 min. 10 m/s) w przypadku Dopplera CWD nie wykorzystuje się korekcji kąta większej           niż 0 stopni gdyż inny kąt powoduje zawężenie skali pomiarowej do niższych prędkości i w przypadku bardzo wysokiej prędkości przepływu może prowadzić do powstania zjawiska aliasingu i nieczytelności widma dopplerowskiego – czyli braku możliwości diagnostycznej.

Pytanie nr 15

Do pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf nie posiadający możliwości wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych w B/M-Mode: regulacji wzmocnienia strefowego suwaków TGC, automatycznej optymalizacji, skali czasu dla M-Mode, PW-Mode: czułość obrysu spektrum dopplerowskiego oraz dla Colour Flow Mode: zmiany map koloru, obrócenie kierunku przepływu oraz pozycji progu przejścia kierunku przepływu. 
Wszystkie powyższe opcje dostępne są na obrazie na żywo.

Pytanie nr 16

Do pkt. 41

Celem Zamawiającego jest zakup sprzętu najwyższej klasy, posiadającego najnowsze rozwiązania technologiczne,  mającego pracować przez lata z możliwością dostosowywania go do najnowszych dostępnych w zakresie ultrasonografii opcji a  w punkcie 41 Zamawiający wymaga tylko obrazowania elastograficznego w czasie rzeczywistym umożliwiające uwidocznienie różnic sztywności tkanki.

W chwili obecnej można zaobserwować dynamiczny rozwój nowej techniki obrazowej jaką jest elastografia.   Elastografię można podzielić na dwie główne grupy pracujące w oparciu o „Strein” – i tą właśnie wyspecyfikował Zamawiający  oraz znacznie nowszą technologię bez konieczności mechanicznego ucisku głowicą  „Shaer Wave”.
W przypadku elastografii  wyspecyfikowanej przez Zamawiającego powtarzalność i wiarygodność badania                  są w znacznym stopniu zależne od badającego. Zbyt silny ucisk lub wykonany pod niewłaściwym kątem może           w znacznym stopniu wypaczyć wynik badania. Dodatkowo ten rodzaj elastografii nie dale powtażalności wyników         a ocena badanych struktur jest bardzo uzależniona od doświadczenia badającego.

W przypadku elastografi  „Shaer Wave” głowica sama generuje wiązki fali poprzecznej (za każdym razem o takich samych parametrach) a  wartość podawana jest  w kPa. Dzięki czemu operator nawet bez doświadczenia jest           w stanie odczytać wyniki pomiarów i odnieść je do obecnie obowiązujących norm.  Elastografia  „Shaer Wave” jest stosowaną metodą w ocenie włóknienia wątroby.

W zawiązku z powyższym, prosimy o zmianę zapisu w punkcie 41 na  „ obrazowania elastograficzne typu „Shaer Wave” do oceny stopnia zwłóknienia wątroby dostępne na oferowanej głowicy convex. Możliwość uzyskania                 w raporcie do 10 wyników pomiarowych wyrażonych w kPa. Narzędzie do oceny wiarygodności uzyskiwanych wyników SWE za pomocą specjalistycznego wykresu obrazującego jakość uzyskanej sekwencji.

Pragniemy zauważyć, że wszystkie aparaty USG wysokiej klasy czołowych producentów posiadają w elastografię typu „Shaer Wave” a wymóg ten zagwarantuje Zamawiającemu zakup aparatu USG wysokiej klasy.

Pytanie 17

Do pkt. 44

Czy Zamawiający dopuści aparat USG renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o oprogramowanie           do nawigowania igły magnetycznej na głowicy liniowej. Oferowane przez nas urządzenie posiada natomiast wzmocnienie wizualizacji igły w postaci specjalistycznych nastaw dla wszystkich oferowanych głowic.

Pytanie nr 18

Do pkt. 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego wyposażonego w głowicę liniową o szerokości pola obrazowania 47 mm. Dzięki większej szerokości jest to głowica bardziej uniwersalna a obraz z badania bardziej całościowy. Dzięki większej szerokości na obrazie wyświetlany jest większy zakres obrazu co ułatwia pomiar dłuższych struktur oraz co przyspiesza czas badania.

Pytanie nr 19

Do pkt. 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, w którym kąt skanowania głowicy sektorowej wynosi 90 stopni. Dzięki mniejszemu kątowi przetwornik ma mniejszą ilość elementów do przetworzenia przez          co obraz na ekranie jest wyższej rozdzielczości oraz parametry Frame Rate są dużo wyższe. Wartość kąta 90 stopni, jest powszechnie używane w praktyce klinicznej i nie stanowi żadnego odstępstwa od stosowanych norm badania. Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy Premium,                       a jednocześnie pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców.

Pytanie nr 20

Do pkt. 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, nie posiadający możliwości rozbudowy              o głowicę elektroniczną szerokopasmową microconvex biplane. 
Podany parametr w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP.

Pytanie nr 21

Do pkt. 50

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta            z głowicą liniową o liczbie przetworników 192, zakresie częstotliwości 6-18 MHz (pokrywający się z pasmem wymaganym przez Zamawiającego) i szerokości pola obrazowania 38mm w miejsce głowicy wymaganej w pkt. 50.

Pytanie nr 22

Do pkt. 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, w którym głowica liniowa  posiada zakres częstotliwości od 10 do 22 MHz. Jako głowica o bardzo wysokich częstotliwościach powinna rozszerzać zakres pasma częstotliwości a nie pokrywać się z pasmami częstotliwości pozostałych głowic. Poza tym, różnica wynosi zaledwie 1 MHz co w przypadku dolnej granicy częstotliwości nie wpływa na rozdzielczość pionową i pozioma fali ultradźwiękowej.

Pytanie nr 23

Do pkt. 53 – Wyjaśniające

W punkcie nr. 53 jest wyspecyfikowana głowica o parametrach identycznych jak głowica z punktu 50, czy możemy rozumieć, że jest to omyłka pisarska i przypadkowe zdublowanie punktu?

Pytanie nr 24

Do pkt. 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, z możliwością rozbudowy o głowicę śródoperacyjną o Zakresie częstotliwości od 3 do 11 MHz i szerokości pola skanowania 35mm. Dzięki niższym częstotliwościom w trakcie trwania operacji fale ultradźwiękowe osiągają większą długość fali przez co zwiększa się penetracja. Zwiększenie szerokości pola obrazowania zwiększa dokładność badania poprzez poszerzenie obrazu wyświetlanego obrazu i w wielu przypadkach objęcia większej zmiany na jednym obrazie. Dzięki zmianie tych dwóch parametrów, praca, komfort i pewność operatora się zwiększa co przekłada się na większe prawdopodobieństwo uniknięcia błędów podczas operacji.

Pytanie nr 25

Do pkt. 55 – Wyjaśniające

W punkcie nr. 55 jest wyspecyfikowana głowica o parametrach identycznych jak głowica z punktu 52, czy możemy rozumieć, że jest to omyłka pisarska i przypadkowe zdublowanie punktu?

Pytanie nr 26

Do pkt. 47

Najczęstszymi rodzajami badań, jakie są wykonywane na oddziałach zakaźnych są badania jamy brzusznej.                      Z technicznego punktu widzenia, głowicą dedykowaną do tego rodzaju badań jest głowica convexowa. Zamawiający w zestawieniu parametrów technicznych w wersji standardowej wyszczególnia dwie głowice: convexową oraz liniową do badań powierzchownych, która jest praktycznie nieużywana w takim rodzaju badań. W z związku z powyższym czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie aparatu USG z jedną głowicą convexową, a głowica liniowa z pkt. 47 jest opcją do rozbudowy.

Ad.6-26: W związku z obszerną zmianą parametrów aparatu USG prosimy o złożenie ewentualnych pytań do nowo

opublikowanego załącznika nr 6 do SIWZ

Pytania nr 27-34 dot. Poz. 47 załącznika nr 6 do SIWZ – defibrylator

Pytanie nr 27

Pytanie do pkt. 7:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez możliwości wykonania defibrylacji wewnętrznej?

Ad.27: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 28

Pytanie do pkt. 8:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o czasie ładowania do energii 200 J wynoszącym 6s. ?

Ad.28: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 29

Pytanie do pkt. 11:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o energii defibrylacji w trybie AED zależnej od impedancji pacjenta ?

Ad.29: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 30

Pytanie do pkt. 12:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o energii defibrylacji w zakresie od 1 J do 360 J ?

Ad.30: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 31

Pytanie do pkt. 20:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator posiadający zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie           od 0,2 – 300 bpm ?

Ad.31: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 32

Pytanie do pkt. 21:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator posiadający wzmocnienie sygnału w zakresie x0,5; x1; x1,5; x2; x3  ?

Ad.32: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 33

Pytanie do pkt. 26:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z  pamięcią 100 zapisów EKG i 250 zdarzeń?

Ad.33: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 34

Pytanie do pkt. 28:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o czasie ładowania akumulatora wynoszącym 5 godzin ?

Ad.34: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytania nr 35-39 dot. Poz. 56 załącznika nr 6 do SIWZ – aparat do EKG

Pytanie nr 35

Pytanie do pkt. 9:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wymiarach 330 x 270 x 74 mm,  posiadający kolorowy, dotykowy wyświetlacz 5,7” o wymiarach ekranu 118 x 480 mm i rozdzielczości 640 x 480 ?

Ad.35: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 36

Pytanie do pkt. 10:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG pracującym do 90 min w trybie akumulatorowym ?

Ad.36: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 37

Pytanie do pkt. 15:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG posiadający filtr zakłóceń mięśniowych na poziomie 35, 25 Hz ?

Ad.37: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 38

Pytanie do pkt. 16:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG posiadający filtr izolinii w zakresie: 0,05 (3,2 s.), 0,10 (1,5 s.), 0,25 (0,6 s.), 0,50 (0,3 s.), 1,50 (0,1 s.) [Hz] ?

Ad.38: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 39

Czy zamawiający wymaga, aby aparat miał możliwość podłączenia do kompleksowej platformy kardiologicznej, pozwalającej na zbieranie badań nie tylko z aparatu EKG, ale również z holterów EKG, holterów ciśnienia, spirometrów, próby wysiłkowej czy ergospirometrii ?

Ad.39: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Ponadto Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ.

W związku z powyższym poniższe zapisy SIWZ otrzymują brzmienie:

„XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.  Ofertę należy złożyć do dnia 21.09.2018r. do godz. 11:00 w Sekretariacie pok. 222

PZOZ  w Starachowicach ul. Radomska 70.

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom.

2. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 21.09.2018r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego w pok. 202”

W związku ze zmianą treści SIWZ ulega również sprostowaniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone

w Biuletynie Zamówień Publicznych. Nadmieniamy, iż zostały wprowadzone zmiany w treści wymagań ujętych                     w poz. 1, 2 14,15,64 i 69 załącznika nr 6 do SIWZ, które przedstawiamy na stronie internetowej PZOZ.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl