Załącznik nr 5 do SIWZ

PAKIET nr 1

Aparat do znieczulenia

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami minimalnymi, granicznymi

1.	Aparat do znieczulania z monitorowaniem  - 1 kpl

Producent/Kraj: ………………………….

Model/Typ: ……………………………

| Lp. | Parametry minimalne | Wymóg graniczny TAK/NIE podać | Zasady oceny Przyznane pkt. | OPIS parametry oferowane /Wypełnia Wykonawca/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry podstawowe/ogólne |  |  |  |
|  | Rok produkcji (aparat nowy/ nie powystawowy) - 2018: | TAK |  |  |
|  | wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) (cm) | podać |  |  |
|  | Masa w kg | Do 130 kg | 130 kg – 0 pkt. poniżej 130 kg – 1 pkt. |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Wyposażony w blat do pisania i min. dwie szuflady na akcesoria | TAK |  |  |
|  | Wbudowane gniazda elektryczne 230V na tylnej ścianie aparatu (min.4 gniazda) | TAK |  |  |
|  | Zasilanie gazowe z sieci centralnej (N2O, O2, powietrze) | TAK |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2) | TAK |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 80 minut w warunkach standardowych |  |  |  |
|  | Ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny o poj. Min. 0,5 do max. 0,7 l oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem | TAK, podać | Pojemność zbiornika 0,5 litr – 0 pkt. Pojemność zbiornika 0,7 litr – 1 pkt. |  |
|  | Uchwyty do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie typu Selectatec lub Draeger |  |  |  |
|  | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie |  |  |  |
|  | Ujście gazów do prowadzenia wentylacji z użyciem zestawu: np.. Küna, Jackson Rees´a, (baina) bez rozłączania układu okrężnego |  |  |  |
| II | System dystrybucji gazów |  |  |  |
|  | Precyzyjne, podwójne, podświetlane przepływomierze typu rotametrów dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza. Wbudowana regulacja oświetlenia | Tak |  |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej powyżej 25% +/- 2% |  |  |  |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami |  |  |  |
|  | Wbudowany dodatkowy przepływomierz do podawania tlenu przez maskę podczas znieczuleń przewodowych |  |  |  |
| III | Układ oddechowy |  |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności |  |  |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu całkowita pojemność nie większa niż 4,0 L. |  |  |  |
|  | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym |  |  |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności |  |  |  |
|  | Wielorazowy autoklawowalny pochłaniacz dwutlenku węgla pojemności maks. 1,5 l o obudowie przeziernej |  |  |  |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną |  |  |  |
|  | Widoczność zastawki wdechowej i wydechowej, dostęp do płatków zastawki wdechowej i wydechowej przez użytkownika bez konieczności używania dodatkowych narzędzi, wzywania wyspecjalizowanego serwisu |  |  |  |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |  |
| IV | Respirator anestetyczny |  |  |  |
|  | Ekran do prezentacji parametrów wentylacji | TAK |  |  |
| V | Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej | TAK |  |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | TAK |  |  |
|  | tryb wentylacji objętościowo zmienny | TAK |  |  |
|  | minimalny zakres PEEP minimum od 4 do 30 cm H2O (podać zakres) | TAK |  |  |
|  | obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |  |
| VI | Regulacje |  |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu - min. 2:1 do 1:4 (podać zakres) | TAK |  |  |
|  | Regulacja częstości oddechu min. od 4 do 65 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa (podać zakres) | TAK |  |  |
|  | Zakres objętości oddechowej min. od 50 do 1400ml wentylacja objętościowa (podać zakres) | TAK |  |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV min: od 10 do 50cm H2O (podać zakres) | TAK |  |  |
|  | Regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie min 5 - 55% | TAK, podać | Regulacja płynna – 1 pkt. regulacja skokowa -0 pkt. |  |
| VII | Alarmy |  |  |  |
|  | Niskiej i wysokiej objętości minutowej i objętości TV | TAK |  |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |  |
|  | Alarm apnea | TAK |  |  |
| VIII | Pomiary i obrazowanie |  |  |  |
|  | Stężenie tlenu w gazach wdechowych | TAK |  |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |  |
|  | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
|  | Ciśnienia plateau | TAK |  |  |
|  | Ciśnienia średniego | TAK |  |  |
|  | Ciśnienia PEEP | TAK |  |  |
|  | Częstość oddychania | TAK |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |  |
|  | instrukcja w języku polskim przy dostawie urządzenia | TAK |  |  |
| X | Monitor pacjenta do aparatu |  |  |  |
|  | Producent / model, typ | TAK, podać |  |  |
|  | Monitor modułowy - dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe i programowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu. Wszystkie mierzone parametry dostępne w modułach pomiarowych | TAK |  |  |
|  | System umożliwiający automatyczną konfigurację monitora w celu dopasowania do wymagań różnych stanowisk | TAK |  |  |
| XI | Ekran |  |  |  |
|  | Kolorowy ekran, płaski pojedynczy panel LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej ekranu min 11" max. 12” i rozdzielczości min 800 x 600 | TAK, podać. | Ekran o przekątnej 12” – 1 pkt. poniżej 12” – 0 pkt. |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim |  |  |  |
| XII | Zasilanie |  |  |  |
|  | Sieciowe dostosowane do 230V 50Hz |  |  |  |
| XIII | Mocowanie monitora |  |  |  |
|  | Wygodne i bezpieczne mocowanie zestawu do aparatu, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu |  |  |  |
| XIV | Parametry mierzone, moduły pomiarowe |  |  |  |
|  | EKG |  |  |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca: zakres min 30 - 250/min |  |  |  |
|  | Monitorowanie 3 i jednocześnie 7 odprowadzeń |  |  |  |
|  | Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych w komplecie |  |  |  |
|  | Analiza częstości akcji serca i arytmii |  |  |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii |  |  |  |
|  | Pomiar oddechu metodą imedancyjną w zakresie min od 5 do 12/min, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu |  |  |  |
|  | Saturacja (SPO2) |  |  |  |
|  | Przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec w komplecie |  |  |  |
|  | System monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale w zakresie 1 - 100% |  |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |  |
|  | Metoda oscylometryczna; pomiar ręczny i automatyczny |  |  |  |
|  | Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min 1-120 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Pomiar rytmu serca: min 30 - 24 ud/min |  |  |  |
|  | W komplecie przewód i zestaw mankietów dla dorosłych -trzy rozmiary, mankiet dla dzieci, mankiety pomiarowe bez lateksu |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe, różnica temperatur |  |  |  |
|  | Dwa czujniki temperatury: powierzchniowy i rektalny |  |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |  |
|  | Minimum dwa tory pomiarowe |  |  |  |
|  | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego |  |  |  |
| XV | Prezentacja graficzna |  |  |  |
|  | Prezentacja prężności dwutlenku węgla CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym |  |  |  |
|  | Prezentacja stężeń wdechowych i wydechowych tlenu w gazach oddechowych |  |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, halotanu, desfluranu oraz MAC |  |  |  |
|  | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego |  |  |  |
| XVI | Układy alarmowe najważniejszych parametrów |  |  |  |
|  | Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych |  |  |  |
|  | Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności, opisać |  |  |  |
|  | Trendy |  |  |  |
|  | Minimum 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów |  |  |  |
|  | Moduł monitorowania zwiotczenia nerwowo mięśniowego - moduł monitora sterowany z poziomu monitora anestezjologicznego z menu w języku polskim trendy graficzne i tabelaryczne wyświetlane na monitorze - pomiar z wykorzystaniem stymulacji serią poczwórnej TOF, pomiar z wykorzystaniem metody pojedynczej stymulacji, stymulacja salwą podwójną. Moduł wymienny między monitorami. |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru wydatku energetycznego EE oraz wskaźnika oddechowego RQ | TAK / NIE |  |  |
|  | Monitor i aparat do znieczulenia jednego producenta |  |  |  |
|  | Instalacja, przekazanie do użytku wraz z szkoleniem personelu medycznego na koszt Wykonawcy |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące |  |  |  |

Maksymalna ilość pkt. w kryterium jakości  - 4 pkt.

- Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu (szczegóły odnośnie terminów podziału godzin szkolenia zostaną ustalone  z wybranym Wykonawcą)

- Minimalna pełna gwarancja na całość urządzenia/aparatu 24 miesiące  -  Obejmująca:  bezpłatna obsługa serwisowa i wymiana części;  Naprawa urządzenia w terminie max. 5 dni roboczych w przypadku dłuższej naprawy zapewnienie urządzenia zastępczego;  przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy w przypadku naprawy dłuższej niż 5 dni robocze.  Trzykrotna naprawa aparatu (dwukrotna tego samego elementu) w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę całego aparatu na nowy wolny wad.

- Na podstawie informacji zawartych w instrukcji użytkowania lub zaleceń producenta Wykonawca wraz z Zamawiającym ustalą terminy kolejnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa. Wszystkie czynności serwisowe musza być odnotowane w odpowiedniej dokumentacji serwisowej zawierającej również  informację o podmiocie wykonującym usługę a przede wszystkim imię i nazwisko serwisanta, a także pełną nazwę firmy.

- Najpóźniej przy dostawie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę podmiotów upoważnionych przez wytwórcę  lub autoryzowanych przedstawicieli do wykonywania czynności serwisowych, oraz informacje o dostawcach  części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych.

- Wraz z dostawą aparatu Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację techniczną/instrukcję użytkowania w j. polskim oraz założy paszporty techniczne aparatów.

- Wykonawca przedstawi w ofercie ważne deklaracje zgodności EC, lub certyfikat CE oraz dokumenty, informacje potwierdzające że wrób jest dopuszczony do obrotu na polskim rynku (zgodnie z obowiązującymi przepisami o wyrobach medycznych ).

- Wykonawca zapewnia dostępność części zamienych przez okres ( min. 5lat po upływie okresu udzielonej gwarancji).

- Serwis gwarancyjny będzie prowadzony przez:………………………… tel/fax……….. Osoba do kontaktów z zamawiającym…………………………..

PAKIET nr 2

Aparat do znieczulenia

|  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji 2018- urządzenie fabryczne nowe | Podać |  |  |
| 2. | Model/Typ/Producent | Podać |  |  |
| II. | Opis parametrów | Zasady oceny | Przyznane pkt. | Opis parametrów |
| 1. | Wymiary max. 1400 x 850 x 700 mm | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 2. | Waga max. 130 kg | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 3. | Zasilania sieciowe 230 V 50/60 Hz. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 4. | Czas pracy na akumulatorze przy zaniku zasilania min. 90 minut | Preferowane powyżej 90 min. | 90 minut- 0 pkt. Powyżej 90 minut- 1 pkt |  |
| 5. | Aparat jezdny na kołach z centralnym hamulcem oraz blatem do pisania. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 6. | Oświetlenie blatu do pisania z płynną regulacją natężenia światła | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 7. | Podwójne koła dla zapewnienia lepszej stabilności i kierunku jazdy | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 8. | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej szpitala | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 9. | Awaryjne zasilanie gazowe (N2O, O2) z butli | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 10. | Szyna posiadająca przyłącza do jednego lub dwóch parowników | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 11. | Aparat wyposażony w gniazda zasilające min. 3 | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 12. | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływu gazów przy pomocy wirtualnych przepływomierzy na ekranie respiratora dla O2/N2O/AIR min. 0,05 – 10 l/min | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 13. | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami - przepływ świeżych gazów min. 400 ml | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 14. | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do tlenoterapii biernej stosowanej podczas znieczuleń przewodowych z przepływem min. do 15 l/min. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 15. | System ewakuacji gazów, usuwający nadmiar zużytych gazów z otwartego rezerwuaru | preferowane | TAK- 1 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 16. | Ssak ze zbiornikiem na wydzieliny o pojemności min. 1L | preferowane | TAK- 1 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 17. | Parownik do Sevofluoranu typ QF | Bez oceny – wymóg |  |  |
| III. | Tryby wentylacji i parametry regulowane |  |  | Opis parametrów |
| 1. | VCV | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 2. | PCV | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 3. | PSV | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 4. | VC-SIMV | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 5. | PC-SIMV | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 6. | SPONT | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 7. | Możliwość prowadzenia wentylacji manualnie | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 8. | Ciśnienie wdechu min. 5 - 70 cmH2O | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 9. | Ciśnienie wspomagania min. 3 - 60 cmH2O | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 10. | Stosunek I:E min. 4:1 do 1:10 | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 11. | Częstość oddechów min. 4 - 100 odd/min. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 12. | PEEP min. 3 - 30 cmH2O i wyłączenie | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 13. | Pauza wdechowa min. 5 do 60 % czasu wdechu | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 14. | Czas wdechu min. 0,2 – 5 s | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 15. | Trigger przepływowy min. 1 - 15 l/min. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 16. | Trigger Ciśnieniowy min. 1 - 20 cmH2O | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 17. | Zabezpieczenie przed podaniem mieszaniny hipoksemicznej– System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie min. 25% | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 18. | Obejście tlenowe by-pass o dużej wydajności min. 75L/min | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 19. | Objętość oddechowa min. 30-1500 ml | Bez oceny – wymóg | . |  |
| 20. | Ciśnienie zastawki APL min. 1- 75 cmH20 | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 21. | Kompensacja dopływu świeżych gazów | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 22. | Automatyczna kompensacja nieszczelności | Bez oceny – wymóg |  |  |
| IV. | Parametry monitorowane |  |  | Opis parametrów |
| 1. | Ciśnienie Szczytowe | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 2. | Ciśnienie Średnie | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 3. | Ciśnienie Plateau | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 4. | Ciśnienie PEEP | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 5. | Stosunek I:E | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 6. | Pomiar podatności | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 7. | Częstość oddechów | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 8. | Aparat wyposażony w moduł gazów anestetycznych wraz z funkcją monitorowania wydechowego stęż. % HAL, ENF, IZO, SEV, DES | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 9. | Monitorowanie wdechowego i wydechowego CO2 | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 10. | Monitorowanie tlenu | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 11. | Zakres pomiarowy min. 21 do 100 % O2 | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 12. | Pomiar objętości minutowej MV | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 13. | Pomiar objętości oddechowej wdechowej i wydechowej TV | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 14. | Pomiar wartości MAC | Bez oceny – wymóg |  |  |
| V. | Alarmy |  |  | Opis parametrów |
| 1. | Hierarchia ważności alarmów min. na 2 poziomach | Preferowane powyżej 2 | 2 poziomy alarmów- 0 pkt. Więcej niż 2 poziomy alarmów- 1 pkt. |  |
| 2. | Pamięć alarmów min. 2000 | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 3. | Możliwość wyciszenia alarmów min. 2 min. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 4. | Możliwość ustawienia głośności alarmów min. 8 poziomów | Preferowane powyżej 8 | 8 poziomów głośności alarmów- 0 pkt. Więcej niż 8 poziomów głośności alarmów- 1 pkt. |  |
| 5. | Alarm bezdechu | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 6. | Alarm niskiego/wysokiego ciśnienia | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 7. | Alarm niskiej/wysokiej objętości minutowej | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 8. | Alarm niskiej/wysokiej objętości oddechowej | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 9. | Alarm niskiego/wysokiego stężenia O2 | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 10. | Alarm niskiego/wysokiego stężenia CO2 wydechowego | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 11. | Alarm niskiego/wysokiego stężenia CO2 wdechowego | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 12. | Alarm niskiego/wysokiego stężenia SEV | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 13. | Alarm braku zasilania | Bez oceny – wymóg |  |  |
| VI. | Inne wymagania |  |  | Opis parametrów |
| 1. | Ekran kolorowy do obsługi aparatu z możliwością obrotu w pionie i w poziomie, obsługa za pomocą dotyku i pokrętła min. 12”,rozdzielczość min. 800x600 | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 2. | Możliwość wyświetlania krzywych min. objętość, ciśnienie, przepływ | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 3. | Możliwość wyświetlania pętli min. ciśnienie/objętość, przepływ objętość, ciśnienie/przepływ | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 4. | Możliwość ustawienia pętli referencyjnej | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 5. | Możliwość zapisywania pętli | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 6. | Możliwość zapamiętania trendów graficznych i tabelarycznych min. 60 h | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 7. | Pochłaniacz CO2 min. 1.5 L | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 8. | Możliwość ustawienia jasności ekranu na min. 6 poziomach | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 9. | Funkcja trybu Stand-By | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 10. | Możliwość ustawienia Timera | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 11. | Wbudowane gniazdo USB oraz RS-232 | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 12. | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 13. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 14. | Kardiomonitor oraz aparat do znieczulania wyłącznie od jednego producenta. Możliwość wpinania modułu gazów anestetycznych zarówno do gniazda aparatu do znieczulania jak również do kardiomonitora. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 15. | Montaż kardiomonitora wyłącznie na wysięgniku z możliwością regulacji w pionie i poziomie | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 16. | Elektrochemiczny czujnik tlenu | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 17. | Wbudowane czujniki przepływu wewnątrz aparatu. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 18. | Aparat wyposażony w min. 2 szuflady z możliwością zamykania na kluczyk. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| VII | Kardiomonitor |  |  | Opis parametrów |
| 1. | Kardiomonitor modułowy stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5,5 kg z akumulatorem | Preferowane poniżej 5,5 kg | Masa poniżej 5kg- 1 pkt. Masa od 5-5,5 kg- 0 pkt. |  |
| 2. | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 3. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia oraz niezależny moduł transportowy z ekranem min 4,3" | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 4. | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 5. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości min. 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 6. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 7. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG - HR - Respiracja - Saturacja - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - Temperatura (T1,T2,TD) | Bez oceny – wymóg |  |  |
| VIII | Pomiar EKG |  |  | Opis parametrów |
| 1. | Zakres HR min. 15-350 min. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 2. | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 3. | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 4. | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 5. | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 6. | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 7. | Funkcja kaskady | Preferowane | Tak- 1 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
| 8. | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 9. | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 10. | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 11. | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń | Preferowane | 20 zaburzeń- 0 pkt. Więcej niż 20 zaburzeń- 1 pkt. |  |
| IX. | Pomiar Respiracji |  |  | Opis parametrów |
| 1. | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | Wymóg |  |  |
| 2. | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 3. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 4. | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania | Preferowane | Tak- 1 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
| 5. | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 6. | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 7. | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund | Bez oceny – wymóg |  |  |
| X. | Pomiar Saturacji(SpO2) |  |  | Opis parametrów |
| 1. | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI) | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 2. | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 3. | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 4. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 % | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 5. | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 6. | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 7. | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 8. | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej | Preferowane | Tak- 1 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
| XI. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP) |  |  | Opis parametrów |
| 1. | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 2. | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 3. | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 4. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 5. | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 6. | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 7. | Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza). | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 8. | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 9. | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnim min. 2000 wyników pomiarów NIBP | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 10. | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| XII. | Pomiar temperatury (TEMP) |  |  | Opis parametrów |
| 1. | Zakres pomiarowy min.0-500C | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 2. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 3. | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów | Bez oceny – wymóg |  |  |
| XIII. | Inne parametry |  |  | Opis parametrów |
| 1. | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | Preferowane | Tak- 1 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
| 2. | Monitor wyposażony w moduł wieloparametrowy będący również monitorem transportowym z ekranem dotykowym min. 4”(kostka wsuwana do ramy urządzenia ). Zasilanie w transporcie na min. 120 minut. Mierzone parametry to min. EKG 3-5 odpr., RR, HR, SPO2, PR, NIBP, 2 kanały TEMP, etCO2. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 3. | Co najmniej 10 niezależnych konfiguracji ekranu i granic alarmowych z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 4. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków oraz poprzez ekran dotykowy | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 5. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 6. | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 7. | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min oraz wyłączenia na stałe | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 8. | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 9. | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 8 poziomów | Preferowane więcej niż 8 | 8 poziomów- 0 pkt. Więcej niż 8 poziomów- 1 pkt. |  |
| 10. | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 11. | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 12. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 13. | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 14. | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 15. | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 16. | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 17. | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 3 godziny Akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 18. | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 19. | Wyświetlanie - co najmniej 8 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 20. | Dostępne tryby pracy: - tryb dużych znaków - tryb trendów do wyboru z ostatnich min.: 0,5; 1; 2, 4 lub 8 godzin - tryb oxyCRG - tryb listy - 7-EKG - 7-EKG oraz dodatkowych krzywych - tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru) | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 21. | Funkcja informowania o alarmach pojawiających sie na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 22. | Monitor wyposażony w wyjście DVI do podłączenia monitora kopiującego | Preferowane | Tak- 1 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
| 23. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 24. | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 25. | Kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii. Wyłączenie trybu stand-by umożliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji monitorowania tego samego pacjenta lub przyjęcia nowego | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 26. | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 27. | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 28. | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 29. | Monitor wyposażony w min. 1 port USB do podłączenia klawiatury lub myszki; | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 30. | Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 31. | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 32. | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1 | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 33. | Monitor przygotowany do pomiaru etCO2 (bez konieczności wysyłki do serwisu) – wbudowany zarezerwowany port etCO2 w module transportowym | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 34. | Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4 | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 35. | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| IX. | Dodatkowe moduły |  |  | Opis parametrów |
| 1. | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) - zakres pomiarowy min. –50~+300 mmHg - dwa kanały pomiarowe - Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP,LV oraz min.3 własne zakresy - Min. 2 prędkości kreślenia krzywej - Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 2. | AG-MONITOROWANIA GAZÓW ANESTETYCZNYCH (W zestawie linia pomiarowa) - Pomiar wdechowego oraz wydechowego CO2,O2,N2O oraz gazu anestetycznego(enlfuran, izofluran, sewofluran, halotan, desfluran) -Pomiar minimalnego stężenia pęcherzykowego MAC -Pomiar awRR | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 3. | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną | Bez oceny – wymóg |  |  |
| X. | Możliwości rozbudowy |  |  | Opis parametrów |
| 1. | DRUKARKA TERMICZNA - możliwość zapisu min. 3 krzywych - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz danych archiwalnych(zdarzeń alarmowych, listy pomiarów NIBP, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków) - min. 2 szybkości wydruku - szerokość papieru min. 50mm | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 2. | KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym lub głównym (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zakres pomiarowy min.0-150 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mmHg. - zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 3. | RZUT METODĄ TERMODYLUCJI C.O (W zestawie kabel transmisyjny oraz czujniki) -Zakres pomiarowy CO min. 0,1-20 l/min -Rozdzielczość CO min. 0,1 l/min. -Dokładność CO min.0,1 l/min. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 4. | NIEINWAZYJNY RZUT SERCA-ICG (W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody) -Pomiar metodą pośredniego pomiaru kardiografii opornościowej -Monitorowanie min. BP, CO, CI, SI, SV, SVR, SVRI, HR, TFC, TFI -Zakres pomiarowy HR: min. 40-250 bpm - Zakres pomiarowy SV: min. 5-250 ml - Zakres pomiarowy C.O.: min. 1,4-15 l/min | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 5. | INDEKS BISPEKTRALNY BIS (W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody) -Zakres pomiarowy BIS: min. 0-100 -Zakres pomiarowy SQI min. 0-100%; -Zakres pomiarowy EMG min. 0-100 dB -Zakres pomiarowy ESR min.0-100 % -Dokładność zakresów BIS,SQI,EMG,ESR- 1 % | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 6. | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym | Bez oceny – wymóg |  |  |
| XI. | GWARANCJA |  |  | Opis parametrów |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące na kardiomonitor. Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria(z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat. | Bez oceny – wymóg |  |  |
| XII. | INNE |  |  | INNE |
| 1. | Instrukcja pisemna w języku polskim | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 2. | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 3. | Wyposażenie każdego kardiomonitora -kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych -mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych) -wąż połączeniowy NIBP -czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 4. | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 5. | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja) | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 6. | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Bez oceny – wymóg |  |  |

Maksymalna ilość pkt. w kryterium jakości  - 13 pkt.

PAKIET nr 3

Videkolonoskop dla Pracowni Endoskopii – parametry techniczne

| I | Informacje, wymogi i parametry | Zasady oceny | Przyznane pkt. | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr cyfrowy lub cyfrowy i optyczny | Preferowane cyfrowy i optyczny | Cyfrowy – 0 pkt. Cyfrowy i optyczny – 1 pkt. |  |
| 3. | Grubość sondy endoskopowej – 12,8 mm | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 4. | Grubość końcówki sondy endoskopowej – 13,2 mm | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 5. | Kanał roboczy – 3,7 mm | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 6. | Głębia ostrości od 2 mm do 100 mm | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 7. | Zginanie końcówki endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 8. | Pole widzenia – 170o | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 9. | Kanał irygacyjny Water Jet | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 10. | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – 4 | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 11. | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu lub bez tej funkcji | Preferowany z funkcją | Z funkcją – 1pkt. Brak tej funkcji – 0 pkt. |  |
| 12. | Technologia zapewniająca przeniesienie momentu siły skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 13. | Płaszcz sondy powyżej końcówki giętkiej o dużo wyższej giętkości od pozostałej części | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 14. | Długość sondy roboczej – 1680 mm | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 15. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Preferowany bez nakładek usczelniających | Bez nakładek – 1 pkt. Z nakładmi uszczelniającymi – 0 pkt. |  |
| 16. | Typ konektora – jednogniazdowy | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 17. | Pełna kompatybilność z posiadanym w pracowni procesorem EXERA III | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 18. | System raportujący umożliwiający komunikację o skutecznej dezynfekcji maszynowej endoskopu z posiadanym programem do archiwizacji badań Endobase | Bez oceny – wymóg |  |  |
| 19. | Gwarancja na kolonoskop 24 miesięcy z uwzględnieniem w tym okresie obsługi typu Endocasco (bezpłatne naprawy uszkodzeń lub wymiana zużytych elementów endoskopu) | Bez oceny – wymóg |  |  |

Maksymalna ilość pkt. w kryterium jakości  - 3 pkt.

PAKIET nr 4

Łóżko do intensywnej opieki medycznej z funkcją przechyłów bocznych

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  |  | Parametr wymagany | Zasady oceny przyznane pkt. | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent wózka: Typ wózka: Rok produkcji: 2018 |  |  | Podać |  |  |
|  | Łóżko do intensywnej opieki medycznej posiadające stabilną i bezpieczną konstrukcję ze stali lakierowanej proszkowo opartą na trzech kolumnach cylindrycznych umożliwiającej łatwą dezynfekcję. |  |  | TAK |  |  |
|  | Leże łóżka 4-sekcyjne, segmenty leża wypełnione odejmowanymi, wygodnymi w dezynfekcji panelami z tworzywa ABS |  |  | TAK |  |  |
|  | Wymiar całkowity przy podniesionych barierkach: 2120 x 950 mm (±20mm) |  |  | TAK / Podać |  |  |
|  | Wymiary leża: 2000 x 850 mm (±20mm) |  |  | TAK / Podać | Szerokość leża 850 mm – 1 pkt. Szerokość leża inna niż 850 i dopuszczona przez Zamawiającego – 0 pkt. |  |
|  | Zintegrowane przedłużenie leża o min. 150 do 200 mm |  |  | TAK / Podać | Przedłużenie o 150mm – 0 pkt. Przedłużenie o 200 mm – 1 pkt. |  |
|  | Leże wyposażone w ograniczniki zapobiegające przesuwaniu się materaca |  |  | TAK |  |  |
|  | Segment pleców z tworzywa HPL, przezierny dla promieni RTG, wyposażony w pozycjoner kasety RTG |  |  | TAK |  |  |
|  | Segment pleców z dźwignią nagłego zwolnienia CPR (dźwignia umieszczona po obu stronach łóżka) |  |  | TAK |  |  |
|  | Elektryczne sterowanie łóżkiem przy pomocy: - panelu centralnego - dwustronnych sterowników w barierkach bocznych - sterowników nożnych zabezpieczonych przed przypadkowym uruchomieniem |  |  | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 450-850 mm (±20mm) |  |  | TAK / Podać |  |  |
|  | Elektryczna regulacja części leża segmentu oparcia pleców 70º (±2°) |  |  | TAK / Podać |  |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie segmentu oparcia pleców w pozycji nachylenia 30º |  |  | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu podparcia ud 32º (±2°) |  |  | TAK / Podać |  |  |
|  | Regulacja segmentu podudzi za pomocą mechanizmu zapadkowego |  |  | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga / anty-Trendelenburga 16º (±2°) |  |  | TAK / Podać |  |  |
|  | Elektryczna regulacja przechyłów bocznych min. 20º dostępna przy ustawieniu wysokości leża łóżka w zakresie od min. 650mm do max. 670mm |  |  | TAK / Podać | Wysokość 650 mm – 1 pkt. Powyżej 650 mm – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja autoregresji leża łóżka zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn |  |  | TAK |  |  |
|  | Segment oparcia pleców z funkcją autoregresji min. 110 mm |  |  | TAK / Podać |  |  |
|  | Segment podparcia ud z funkcją auto-regresji min. 70 mm |  |  | TAK / Podać |  |  |
|  | Barierki boczne wykonane z tworzywa ABS, czteroczęściowe, o wysokości min. 42 cm, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, opuszczanie barierek wspomagane sprężyną gazową, |  |  | TAK / Podać |  |  |
|  | Barierki boczna od strony głowy wyposażona we wskaźnik kąta pochylenia oparcia pleców z podziałką z zaznaczeniem kąta 0° i 30° |  |  | TAK |  |  |
|  | Barierki boczna od strony nóg wyposażona we wskaźnik kąta pozycji TR/aTR z podziałką z zaznaczeniem kąta 0° |  |  | TAK |  |  |
|  | Dwustronne sterowniki wbudowane w barierki boczne dla pacjenta zabezpieczone przed nieświadomym uruchomieniem poprzez konieczność wciśnięcia przycisku „GO”. |  |  | TAK |  |  |
|  | Szczyty wykonane z tworzywa ABS, z możliwością szybkiego wyjęcia |  |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru koloru wypełnień szczytów i barierek łóżka |  |  | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania funkcjami łóżka dla personelu umieszczony wysuwanej półce na pościel z możliwością umieszczenia na szczycie od strony nóg |  |  | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania wyposażony w oznaczony na zielono przycisk aktywacji „GO”, konieczność aktywacji panelu po 3 min. bezczynności |  |  | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania wyposażony w oznaczony na czerwono przycisk bezpieczeństwa „STOP”, blokujący wszystkie funkcje elektryczne łóżka |  |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość selektywnej blokady poszczególnych funkcji łóżka |  |  | TAK |  |  |
|  | Oddzielne, oznaczone wyraźnymi piktogramami przyciski natychmiastowej pozycji przeciwwstrząsowej oraz CPR. |  |  | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania wyposażony we wskaźnik naładowania baterii oraz wskaźnik podłączenia łóżka do zasilania |  |  | TAK |  |  |
|  | Pozycja krzesła kardiologicznego uzyskiwana przy pomocy jednego oznaczonego przycisku. |  |  | TAK |  |  |
|  | Pozycja mobilizacyjna (podniesienie segmentu oparcia pleców do 70° oraz obniżenie wysokości do minimalnej) sterowanie za pomocą przycisków oznaczonych wyraźnymi piktogramami na panelu sterowania i sterownikach w barierkach. |  |  | TAK |  |  |
|  | Panel wyposażony lub nie w przycisk podświetlenia leża łóżka |  |  | TAK, podać | Podświetlenie – 1 pkt. Bez podświetlenia – 0 pkt. |  |
|  | Panel wyposażony w duży kolorowy wyświetlacz LCD pokazujący aktualnie wykonywaną funkcję sterowania leżem łóżka. |  |  | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie aktualnie wykonywanej funkcji leża łóżka w postaci obrazu graficznego wraz z podaniem wartości (aktualnej wysokości, kąta nachylenia leża) oraz blokady funkcji. |  |  | TAK |  |  |
|  | Koła podwójne o średnicy min. 150 mm wyposażone w centralny hamulec, z możliwością blokady oraz jazdy kierunkowej. Dodatkowe 5-te koło zwiększające mobilność łóżka. |  |  | TAK / Podać |  |  |
|  | Minimalne bezpieczne obciążenie robocze łóżka min. 250 kg |  |  | TAK / Podać |  |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w akumulator żelowy uruchamiający się w przypadku odłączenia od sieci pozwalający na wykonanie min. 200 pełnych cykli |  |  | TAK / Podać |  |  |
|  | W narożnikach możliwość montażu statywów do kroplówki i wysięgnika na ręce |  |  | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie łóżka: - Materac szpitalny, Materac dopasowany do rozmiarów leża wys. min. 12cm (gąbka w pokrowcu z tkaniny. Osłona z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron( zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C) Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. - Wieszak kroplówki z 4-ma haczykami – 1 lub 2 szt. - Uchwyt na worki na mocz |  |  | TAK / Podać | Jeden wieszak – 0 pkt. Dwa wieszaki – 1 pkt. |  |
|  |  |  | DOKUMENTACJA PRODUKTU |  |  |  |
|  |  | Certyfikat CE / Deklaracja zgodności CE |  | TAK / Załączyć |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w j. polskim – przy dostawie |  | TAK |  |  |
|  |  | Paszport techniczny |  | TAK |  |  |

Maksymalna ilość pkt. w kryterium jakości  - 5 pkt.