## Arkusz1
Sprawa P/11/02/2019/SJU-MED. | [10 empty] | Załącznik nr 5 do SIWZ
Opis wymagań minimalnych i ilość przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy
Pakiet 1 - Łącznik karbowany
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Łącznik martwa przestrzeń zespolony z łącznikiem kątowym, podwójnie obrotowym, ze zmiennym kształcie lub karbowany prosty, złącza 22F - 22M/15F, objętość martwej przestrzeni od 20 do 50ml, długość od 8 do 15 cm, jednorazowy, sterylny | Zmienny kształt - 30 pkt. Karbowany prosty - 0 pkt. |  |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
2 | Opaska do mocowania rurek tracheostomijnych, niebieska, dla dorosłych, z możliwością regulacji długości mocowania lub bez. | Możliwość regulacji - 30 pkt. Bez możliwości regulacji - 0 pkt. |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
3 | Nawilżacz typu "sztuczny nos" - do użytku przy oddechu własnym pacjenta w celu redukcji strat ciepła; ma standardowe wyjście 15 F pasujące do złącza z rurką trecheostomijną pacjenta ; dwie piankowe części filtrujące HME znajdują się w miejscu zapewniającym integrację podczas kaszlu pacjenta; Pomiedzy piankowymi elemantami jest wolna przestrzeń (przezroczysta obudowa) która pozwala na łatwą identyfikację każdej ponadmiarowej wydzieliny; wyjście do odsysaniajako standard- z klapką zakrywającą lub bez, która może być otwarta bez koniecznosci odłączania filtra od rurki tracheostomijnej, co zapobiega ewentualnym zranieniom pacjenta | Z klapką zakrywającą - 30 pkt. Bez klapki zakrywającej - 0 pkt. |  |  | szt | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 2 - Prowadnice do rurek intubacyjnych
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | PROWADNICA BOUGIE – do trudnej intubacji – wykonana z materiału o właściwościach poślizgowych , elastyczna , wzmocniona na całej długości , skalowana co 1cm , zagięty koniec, ułatwiający wprowadzenie , jałowa, jedno lub wielorazowa, Rozmiar : 5.0 / 60 cm | Jednorazowa - 30 pkt. Wielorazowa - 0 pkt. |  |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | PROWADNICA DO RUREK INTUBACYJNYCH aluminiowa , pokryta PVC, z miękką końcówką ,sterylna , jednorazowego użytku, pełny zakres rozmiarów 2.0 ; 3.0 ; 4.0 ,5.0 w zależności od zapotrzebowań zamawiającego |  |  |  | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 3 - Wkłady workowe
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Wkład workowy j.u 1000ml. na wydzielinę z trwale dołączoną spłaszczoną pokrywą, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapopiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni z portem do pobierania próbek lub bez. | Z portem do pobierania próbek - 30 pkt. Bez portu do pobierania próbek - 0 pkt. |  |  | szt | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Wkład workowy j.u 2000ml. na wydzielinę z trwale dołączoną spłaszczoną pokrywą, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapopiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni z portem do pobierania próbek lub bez. | Z portem do pobierania próbek - 30 pkt. Bez portu do pobierania próbek - 0 pkt. |  |  | szt | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
3 | Filtr antybakteryjny do ssaka |  |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pojemnik wielorazowego użytku 1000ml na wkłady workowe (nie jałowy), wykonany z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy, chodkowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp. 121 st.C, kompatybilny z poz. 4 |  |  |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
5 | Wkład workowy z drenem, zestaw gotowy do użycia. Zawiera: dren łączący i wkład workowy w pojedyńczym opakowaniu, pojemność wkładu 2 litry, długość drenyu 180 cm, pakowany pojedyńczo, jednorazowego użytku |  |  |  | szt. | 960 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
6 | Proszek żelujący, saszetki o pojemności w zakresie 25 do 30 g. rozpuszczalne w wodzie |  |  |  | szt | 960 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
7 | Pojemnik wielorazowego użytku 2000ml na wkłady workowe (nie jałowy), wykonany z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy, chodkowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp. 121 st.C, kompatybilny z poz. 5 |  |  |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 4 - Zestaw Yankauer i dren do ssaka
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw Yankauer, z kontrolą ssania i bez kontroli ssania. |  |  |  | szt | 5500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Dren łączący 100 x 7 mm sterylny, do kanału ssącego i pojemnika Sherwood przy odzyskiwaniu wydzieliny z drzewa oskrzelowego podczas bronchoskopii. |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
3 | Dren do ssaka dwukrotnie rozszerzony 9x6,6x2500 do 3000mm | Dłudość drenu 3000 mm - 30 pkt. Długość drenu poniżej 3000 mm - 0 pkt. |  |  | szt | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga do pakietu: Zestaw - końcówka z regulacją siły ssania i bez regulacji. Ilości w poszczególnych rodzajach w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego
Pakiet 5- Torakochirurgia
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Dreny do drenażu klatki piersiowej z trocarem F24x390mm | Opakowanie papier-folia - 30 pkt. Opakowanie inne, dopuszczone przez Zamawiającego - 0 pkt. |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2 | Dreny do drenażu klatki piersiowej z trocarem F16x390mm |  |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
3 | Dreny do drenażu klatki piersiowej z trocarem F28x390mm |  |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
4 | Dreny do drenażu klatki piersiowej z trocarem F30x390mm |  |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
5 | Dreny do drenażu klatki piersiowej z trocarem F32x390mm |  |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
6 | Zestawy do nakłucia jamy opłucnowej (paracentezy/teracentezy), jałowy, jednorazowy, zawiera: trójdrożny kranik odcinający, 3 igły typ Lancet(14G,18G,16G), worek 2 litrowy z zaworem spustowym | Opakowanie papier-folia - 30 pkt. Opakowanie inne, dopuszczone przez Zamawiającego - 0 pkt. |  |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
7 | Zestaw do paracentezy i teracentezy z igłą Veresa, z zaworemjednokierunkowym lun kranikiem trójdrożnym | Opakowanie papier-folia - 30 pkt. Opakowanie inne, dopuszczone przez Zamawiającego - 0 pkt. |  |  | szt | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 6 - Zestaw kompaktowy do drenazu klatki piersiowej
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw kompaktowy do drenażu klatki piersiowej, sterylny, dwukomorowy, umożliwiający podłączenie drenów umieszczonych w jamie opłucnowej podczas zabiegu operacyjnego lub w sytuacjach nagłych, komora kolekcyjna o pojemności 2500 do 3000 ml, wyraźna skala ilości drenowanego płynu, zabezpieczony port przy drenie łączącym umożliwiający pobieranie świeżo zdrenowanego płynu do badań, przycisk z filtrem do rozszczelniania układu i wyrównania poziomu ciśnień, port do podłączenia i współpracy z "przenośną próznią", stabilny, z uchwytem do przenoszenia i zawieszania przy łóżku pacjenta, dren łączący elastyczny i przeźroczysty, zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną, umożliwiający zlokalizowanie zaległej treści, z zatyczką, wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu | Pojemność komory 3000 ml - 30 pkt. Poniżej 3000 ml - 0 pkt |  |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 7 - Igły do znieczuleń
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Igła 18G dł. 88 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego ze szlifem Quinkiego. Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z lub bez pryzmatu zmieniającego kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów | Z pryzmatem zmieniającym kolor - 30 pkt. Bez pryzmatu - 0 pkt. |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Igła 19G dł. 88 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego ze szlifem Quinkiego. Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów | Z pryzmatem zmieniającym kolor - 30 pkt. Bez pryzmatu - 0 pkt. |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
3 | Igła 20G dł. 88 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego ze szlifem Quinkiego. Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów | Z pryzmatem zmieniającym kolor - 30 pkt. Bez pryzmatu - 0 pkt. |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
4 | Igła 22G dł.88 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego ze szlifem Quinkiego. Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów | Z pryzmatem zmieniającym kolor - 30 pkt. Bez pryzmatu - 0 pkt. |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
5 | Igła 25G dł. 120 mm do znieczulenia podpajęczynókowego typu Pencil Point z igłą prowadzącą 20G/35 mm, z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem wskazującym pozycję otworu ujścia igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. | Z pryzmatem zmieniającym kolor - 30 pkt. Bez pryzmatu - 0 pkt. |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
6 | Igła 25G dł. 88-90 mm do znieczulenia podpajęczynókowego typu Pencil Point z igłą prowadzącą 20G/35 mm, z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem wskazującym pozycję otworu ujścia igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. | Z pryzmatem zmieniającym kolor - 30 pkt. Bez pryzmatu - 0 pkt. |  |  | szt | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
7 | Igła 27G dł. 88 mm do znieczulenia podpajęczynókowego typu Pencil Point z igłą prowadzącą 22G/35 mm, z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem wskazującym pozycję otworu ujścia igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. | Z pryzmatem zmieniającym kolor - 30 pkt. Bez pryzmatu - 0 pkt. |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 8 - Ostrza do strzygarek
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Uniwersalne ostrze jednorazowedo strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem. Ostrza mikrobiologicznie czyste, szerokość ostrza tnącego 31,3 mm, konstrukcja ostrza wykluczająca jakiekolwiek uszkodzenia skóry - ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu, pakowane pojedyńczo, kompatybilne ze strzygarkami firmy MEDLINE, które Zamawiający posiada. | Zamawiający będzie oceniał jakość ostrzy na podstawie subiektywnej oceny dostarczonych próbek w skali od 0 do 30. |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2 | Ostrze jednorazowe strzygarek chirurgicznych do miejsc wrażliwych. Ostrza mikrobiologicznie czyste, szerokość ostrza tnącego 20 mm, konstrukcja ostrza wykluczająca jakiekolwiek uszkodzenia skóry - ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu, pakowane pojedyńczo, kompatybilne ze strzygarkami firmy MEDLINE, które Zamawiający posiada. |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
3 | Ostrze jednorazowe strzygarki chirurgicznej do włosów grubych. Ostrza mikrobiologicznie czyste, szerokość ostrza tnącego 36,2 mm, konstrukcja ostrza wykluczająca jakiekolwiek uszkodzenia skóry - ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu, pakowane pojedyńczo, kompatybilne ze strzygarkami firmy MEDLINE, które Zamawiający posiada. |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
4 | Strzygarki chirurgiczne, bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekującym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 3 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Wyposażona w ładowarkę indukcyjną. Gwarancja minimum na okres trwnia umowy. |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 9 - Ostrza do strzygarek 3M
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Ostrza do strzygarki kompatybilne ze strzygarką 3M model 9660 CHANGER | Pakowane pojedyńczo - 30 pkt. Pakowane po więcej niż 1 - 0 pkt. |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 10- Nakłuwacze
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Nakłuwacze nożykowe, 1,5mm, pakowane po 100 lub 200 szt. | Opakowanie 100 szt. - 30 pkt. Opakowanie inne niż 100 szt. i dopuszczone przez Zamawiającego - 0 pkt. |  |  | op=200 szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt.
2 | Nakłuwacze nożykowe, 2,0mm, pakowane po 100 lub 200 szt. |  |  |  | op=200 szt. | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt.
3 | Nakłuwacze igłowe, głębokość nacięcia 1,5 lub 1,8 mm, pakowane po 100 lub 200 szt. |  |  |  | op= 200 szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
| *Zamawiający przyjął do szacunku zakresu wielkości pakietu, opakowania po 200 szt | [5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 11 - Pojemniki na próbki śluzu
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjentów o pojemności 15 – 40 ml , z możliwością stosowania w zamkniętym systemie do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym . W składzie pojemnik próbek śluzu połączony z dwoma drenami do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką „lejek” oraz łącznikiem „schodkowym”, z dodatkową nakrętką do zamknięcia pojemnika. | Pojemność 15 ml - 30 pkt. Pojemność powyżej 15 ml - 0 pkt. |  |  | szt | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 12 - Igła do znieczuleń splotów
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych z krotkim szlifem 30 stopni o rozmiarze 22G x 50 mm. Wpełni izolowana aż do szlifu, połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzjii. Skalibrowana z Neurostymulatorem Stimuplex HNS 12, który zamawiajacy posiada. |  |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych typu Stimuplex Ultra 360, 22G. Rozm. igły 0,70 x 45mm lub 0,7x50mm, o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczna pod USG. Skalibrowana do pracy z neurostymulatorem Stimuplex HNS 12, który Zamawiający posiada. Wygodny karbowany uchwyt ze znacznikiem kierunku szlifu oraz zintegrowanymi w tylnej części kabelkiem elektrycznym i drenikiem infuzyjnym. Igła pokryta gładką warstwą izolacyjną na całej swojej długości poza szlifem. Szlif 30 stopni, znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm, powierzchnia echogeniczna o lepszej widoczności pod USG na trzech odcinkach od czubka igły, powierzchnia echogeniczna musi znajdować się na odcinku 20 mm od czubka igły i dawać echo w postaci trzech czytelnych odcinków, sterylna, pakowana pojedyńczo. | Rozm. Igły 0,7x50mm - 30 pkt. Rozm. Igły 0,7x45mm - 0 pkt. |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
3 | Sterylny zestaw osłona na głowicę USG wraz z żelem. Skład: osłona na głowicę USG w rozmiarze 13 x 61 cm, żel sterylny do USG, dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy, sterylna serweta 40 x 40 cm |  |  |  | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 13- Zgłębnik do żywienia dojelitowego
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare Peg CH 14 |  |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare Peg CH 18 |  |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
3 | Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare PEG CH 10 |  |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
4 | Zgłębnik PUR do żywienia dojelitowego CH 10 dł 110-130 cm. Przezroczysty, elastyczny przewód zgłębnika, z poliuretanu, z linią kontrastującą w promieniach RTG, łącznik umożliwiający polączenie z przyrządem do żywienia dojelitowego, z prowadnicą umożliwiającą wprowadzenie zgłębnika do przewodu pokarmowego, sterylny | Długośc 130 cm - 30 pkt. Poniżej 130 cm - 0 pkt. |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
5 | Zgłębnik PUR do żywienia dojelitowego CH 12 dł. 110 - 130 cm. Opis jak wyżej. | Długośc 130 cm - 30 pkt. Długość 120 cm - 20 pkt. Długość 110 cm - 0 pkt. |  |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 14- Worek Kangaroo
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Worek z zestawem Kangaroo do stosowania grawitacyjnego. Worek wyskalowany, z dużym wlewem od góry, zamykany korkiem, pojemność 1,0 - 1,5 litr. Wykonany z EVA. Zestaw składa się: komora kroplowa, zacisk rolkowy, dren elastyczny posiadający końcówki do podawania leków i płukania zgłębnika, kompatybilny z zgłębnikiem żołądkowym i PEG-iem, nasadka ochronna na końcówkę, pakowany pojedyńczo, sterylizowany (ważność 36 miesięcy). | Pojemność worka 1,5 litr - 30 pkt. Poniżej 1,5 litr - 0 pkt. |  |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2. | Zgłębnik żołądkowy do karmienia z zatyczką, wykonany z PCV, produkt medyczny, dwa lub cztery otwory boczne naprzemianległe, cztery znaczniki głębokości. Odporny na zagięcia i załamania, jednorazowego użytku, pakowany pojedyńczo. Rozmiar 14, 16, 18. Ilość w poszczególnych rozmiarach w zależności od zapotrzebowan Zamawiającego | 4 otwory boczne - 30 pkt. 2 otwory boczne - 0 pkt. |  |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 15 - Strzykawki jednorazowe i inny sprzęt jednorazowego użytku
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Kaniula neonatologiczna typu Neoflon G24 - 0,7 (średnica) x 19 mm (długość), przeznaczona do delikatnych naczyń żylnych, stosowane na oddziałach pediatrycznych i geriatrycznych. Trójkątne ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli, wykonana z PTFE co umożliwia łatwe wrowadzanie kaniuli i redukuje ryzyko uszkodzenia żyły, nie zawiera lateksu oraz PCV, sterylna, min. przepływ 13ml/min | Zamawiający będzie oceniał ostrość kaniul na podstawie subiektywnej oceny dostarczonych próbek w skali od 0 do 30. |  |  | szt | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 szt.
2 | Kaniula neonatologiczna typu Venflon G22 - 0,8 (średnica) x 25 (długość) mm, min. przepływ 31ml/min Opis j.w. | Zamawiający będzie oceniał ostrość kaniul na podstawie subiektywnej oceny dostarczonych próbek w skali od 0 do 30. |  |  | szt | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 szt.
3 | Kaniula dożylna neoatologiczna typu Neoflon G26 GA, 0,6x19, min. przepływ 13ml/min, inne parametry j.w. | Zamawiający będzie oceniał ostrość kaniul na podstawie subiektywnej oceny dostarczonych próbek w skali od 0 do 30. |  |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 szt.
4 | Igła do PENA 0,25x6mm a' 100 |  |  |  | op | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
5 | Igła iniekcyjna j.u. 0,5x25 a 100szt niepirogenne, sterylne, data ważności i produkcji na opakowaniu, nietoksyczne, posiadające kod kolorów na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym odpowiadający rozmiarowi igły, zaznaczony rodzaj ścięcia igły na opakowaniu jednostkowym. |  |  |  | op | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
14 | Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,8x40 a 100 szt opis j.w. |  |  |  | op | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
15 | Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,9 x40 a 100 szt opis j.w. |  |  |  | op | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
16 | Tępe igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, 18G 1 1/2" 1,2 x 40 mm, ze specjalnym ostrzem ściętym pod kątem 45°, zapobiegającym defragmentacji korka chroniącym personel przed ryzykiem zakłucia, z filtrem 5µ dla skutecznej filtracji zanieczyszczeń w tym fragmentów szkła czy plastiku. Kolor nasadki odpowiadający rozmiarowi igły dla łatwej identyfikacji igły z filtrem. |  |  | op = 100 szt. | op | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
17 | Tępe igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, 18G 1 1/2" 1,2 x 40 mm, ze specjalnym ostrzem ściętym pod kątem 45°, zapobiegającym defragmentacji korka chroniącym personel przed ryzykiem zakłucia. Kolor nasadki odpowiadający rozmiarowi igły dla łatwej identyfikacji igły bez filtra. |  |  |  | op. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
18 | Igła motylek z drenem 30cm, 22G |  |  |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 15A - Igły iniekcyjne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
6 | Igła iniekcyjna j.u. 0,6x30 a 100szt opis j.w | Długościęte - 30 pkt. Krótkościęte - 0 pkt. |  |  | op | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 szt.
7 | Igła iniekcyjna j.u. 0,7x22 lub 0,6x25 a 100szt opis j.w |  |  |  | op | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
8 | Igła iniekcyjna j.u. 0,7x40 a 100szt opis j.w |  |  |  | op. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
9 | Igła iniekcyjna j.u. 0,8x22 a 100szt opis j.w |  |  |  | op | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
10 | Igła iniekcyjna j.u. 0,8x40 a 100szt opis j.w |  |  |  | op. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 szt.
11 | Igła iniekcyjna j.u. 0,9x40 a 100szt opis j.w |  |  |  | op. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 szt.
12 | Igła iniekcyjna j.u. 1,1x40 a 100szt krótko i długościęta opis j.w |  |  |  | op. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 szt.
13 | Igła iniekcyjna j.u. 1,2x40 a 100szt krótko i długościęta opis j.w |  |  |  | op. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 16 - Strzykawki dwuczęściowe
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Strzykawka j.u. 1ml z igłą 0,45x12mm do tuberkuliny, a'100szt |  |  |  | op. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 szt.
2 | Strzykawka j.u do insuliny z igłą G29 (0,33x12) a'100 |  |  |  | op. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 szt.
3 | Strzykawka j.u. do pomp infuzyjnych 20 ml trzyczęściowa, Luer-Lock, tłoczek gumowy, przezroczysty cylinder z polipropylenu, minimalna objetość zalegająca, idealna szczelność i bezskokowy przesuw tłoka w cylindrze, wyraźna, czytelna i trwała skala co 1 ml ułatwiająca dawkowanie, kompatybilna z pompami marki Medima, Ascor, które zamawiający posiada, | Rozszerzenie 20% - 30 pkt. Rozszerzenie poniżej 20% - 0 pkt. |  |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
4 | Strzykawka j.u. do pomp infuzyjnych 10 ml trzyczęściowa, Luer-Lock, tłoczek gumowy, przezroczysty cylinder z polipropylenu, minimalna objetość zalegająca, idealna szczelność i bezskokowy przesuw tłoka w cylindrze, wyraźna, czytelna i trwała skala co 0,5 ml ułatwiająca dawkowanie, kompatybilna z pompami marki Medima, Ascor, które zamawiający posiada, |  |  |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
5 | Strzykawka j.u. do pomp infuzyjnych 50/60 ml trzyczęściowa, Luer-Lock, tłoczek gumowy, przezroczysty cylinder z polipropylenu, minimalna objetość zalegająca, idealna szczelność i bezskokowy przesuw tłoka w cylindrze, wyraźna, czytelna i trwała skala co 1 ml ułatwiająca dawkowanie, kompatybilna z pompami marki Medima, Ascor, które zamawiający posiada, |  |  |  | szt. | 5500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
6 | Strzykawka j.u. 50/60 ml trzyczęściowa do leków światłoczułych (bursztynowa) luer-lock do pomp infuzyjnych. Opis paramatrów j.w. |  |  |  | szt. | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
7 | Żanety do płukania przewodu słuchowego. Sterylne, niepirogenne, poj. 100 ml, z ostrą końcówką typ stożek |  |  |  | szt | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
8 | Strzykawka j.u. trzyczęściowa 50-60ml cewnikowa typu Janet |  |  |  | szt. | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
9 | Strzykawka 3-częściowa, enteralna, jednorazowego użytku do celów żywienia dojelitowego, pojemność 60 ml, z systemem złączy ENFit - niekompatybilnych z innymi systemami ( luer, enlock), kolor tłoka fioletowy, starylna, pakowana pojedyńczo, końcówka niecentryczna. |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
10 | Strzykawka j.u. Cewnikowa 100ml z dodatkowym łącznikiem luer |  |  |  | szt | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
11 | Strzykawka j.u. 2ml dwuczęściowa, skala co 0,1ml rozszerzana do 2,5 ml, przezroczysty cylinder, tłok mleczny, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt | Rozszerzenie 20% - 30 pkt. Rozszerzenie poniżej 20% - 0 pkt. |  |  | op. | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 szt.
12 | Strzykawka j.u. 5ml dwuczęściowa, skala co 0,2ml rozszerzana do 6ml, przezroczysty cylinder, tłok mleczny, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  |  |  | op. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 szt.
13 | Strzykawka j.u. 10 ml dwuczęściowa, skala co 0,5 ml rozszerzana do 11ml, przezroczysty cylinder, tłok mleczny, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  |  |  | op. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 szt.
14 | Strzykawka j.u. 20ml dwuczęściowa, skala co 1 ml rozszerzana do 24ml, przezroczysty cylinder, tłok mleczny, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  |  |  | op. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 17 - Strzykawki
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych (nie przezroczysty), Długość w zakresie 150-200 cm. | Długość 200 cm - 30 pkt. Długość poniżej 200 cm - 0 pkt. |  |  | szt | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty, długość drenu 150-200cm, opakowanie jednostkowe typu blister - pack |  |  |  | szt | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
3 | Aparat do szybkiego przetaczania płynów |  |  |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
4 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawierający lateksu. W skład przyrządu wchodzą: igła biorcza dwukanałowa, osłonka igły biorczej, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra, komora kroplowa o długości 90mm; pojemność 18 ml wolna od PCV; 20 kropli=1ml+/-0,1ml, filtr krwi o wielkości oczek 200 um, zaciskacz rolkowy z regulacją min. 15mm, rolka zaciskacza, dren medyczny wykonany z materiałów nie zawierających PVC i ftalanów o długości 150 cm, łącznik stożkowy typ luer-lock, osłonka łącznika. Opakowanie jednostkowe typ blister-pack, sterylizowane EO. Nazwa producenta na opakowaniu. |  |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
5 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu. W składzie: igła biorcza dwukanałowa ścieta dwupłaszczyznowo, osłonka igły biorczej, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra, komora kroplowa o dł. min. 60mm w części przeźroczystej; poj. 12ml wolna od PCV; 20 kropli=1ml+/-0,1ml, filtr płynu o wielkości oczek 15 um, zaciskacz rolkowy regulacja min. 15mm, rolka zaciskacza, dren o długości 150 cm wykonany z materiałów nie zawierających PVC i nie zawierający ftalanów, łącznik stożkowy typ luer-lock, osłona łącznika stożkowego, posiadający precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni. Kolor nadruku różniący się od nadruku na opakowaniu przyrządów do przetoczeń krwi. Opakowanie jednostkowe typ blister-pack, sterylizowane EO. Nazwa producenta na zaciskaczu | Długość drenu 150 cm - 30 - pkt. Poniżej 150 cm i dopuszczony przez Zamawiającego - 0 pkt. |  |  | szt. | 80000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 szt.
6 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych - bursztynowy. jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu. W składzie: igła biorcza dwukanałowa, osłonka igły biorczej, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra, komora kroplowa o dł. min. 60mm; poj. 12ml wolna od PCV; 20 kropli=1ml+/-0,1ml, filtr płynu o wielkości oczek 15 um, zaciskacz rolkowy regulacja min. 15mm, rolka zaciskacza, dren o długości 150 cm wykonany z materiałów nie zawierających PVC i nie zawierający ftalanów, łącznik stożkowy typ luer-lock, osłona łącznika stożkowego, posiadający precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni. Kolor nadruku różniący się od nadruku na opakowaniu przyrządów do przetoczeń krwi. Opakowanie jednostkowe typ blister-pack, sterylizowane EO. Nazwa producenta na zaciskaczu. | Długość drenu 150 cm - 30 - pkt. Poniżej 150 cm i dopuszczony przez Zamawiającego - 0 pkt. |  |  | szt | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 18 - Bezigłowy port do zabezpieczeń dostępów naczyniowych
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych dla dorosłych z silikonową przezroczystą membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym o zakończeniu Luer - Lock (pojedynczy zawór), wykonany z copolyestru, objętość wypełnienia 0,085ml, przepływ 312ml/min; sterylizowany tlenkiem etylenu, odporny na lipidy i cytostatyki, okres stosowania od 500 do 600 aktywacji | 600 aktywacji - 30 pkt. Mniej niż 600 - 0 pkt. |  |  | szt. | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Podwójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie, stosowany do leków światłoczułych, objętość wypełnienia 0,35ml, zawór wykonany z copolyestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, ilośc aktywacji od 450 do 500, sterylizowany tlenkiem etylenu, | 500 aktywacji - 30 pkt. Mniej niż 500 - 0 pkt. |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
3 | Podwójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie, przezroczysty, objętość wypełnienia 0,35ml, zawór wykonany z copolyestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, ilośc aktywacji od 450 do 500, sterylizowany tlenkiem etylenu, |  |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
4 | Potrójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie, stosowany do leków światłoczułych, objętość wypełnienia 0,42ml, zawór wykonany z copolyestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, wymagana ilośc aktywacji 0d 450 do 500, sterylizowany tlenkiem etylenu, |  |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
5 | Potrójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie objętość wypełnienia 0,42ml, zawór wykonany z copolyestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, wymagana ilośc aktywacji 0d 450 do 500, sterylizowany tlenkiem etylenu, | 500 aktywacji - 30 pkt. Mniej niż 500 - 0 pkt. |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
6 | Przyrząd do pobierania leków i płynów z butelek worków i fiolek z bezigłowym zaworem, o przezroczystej obudowie, dwutorowy, z zamykanym o9dpowietrznikiem i wbudowanym filtrem. Długość min. 5,5 cm. Ilość aktywacji 600, nie zawierający ftalanów PCV i lateksu, odporny na lipidy i cytostatyki. |  |  |  | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 19- Cewniki do podawania tlenu
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dł. 420 - 500 cm. Miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, uniwersalny łącznik, pakowane pojedyńczo | Długość 500 cm - 30 pkt. Długość poniżej 500cm - 0 pkt. |  |  | szt | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dł. 200-210cm. Miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, uniwersalny łącznik, pakowane pojedyńczo |  |  |  | szt | 7500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 20- Pojemniki histopatologiczne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Pojemnik histopatologiczny z PS ze szczelnym zamknięciem, odporny na formalinę opojemności 100 ml +/- 20% | Całkowicie odporny na formalinę przez min. 30 dni - 30 pkt. Całkowicie odporny na formalinę przez okres krótszy niż 30 dni - 0 pkt. |  |  | szt | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Pojemnik histopatologiczny z PS ze szczelnym zamknięciem, odporny na formalinę opojemności 500 ml |  |  |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
3 | Pojemnik histopatologiczny z PS ze szczelnym zamknięciem, odporny na formalinę opojemności 1000 ml |  |  |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
4 | Pojemnik histopatologiczny z PS ze szczelnym zamknięciem, odporny na formalinę opojemności 2000 ml |  |  |  | szt | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
5 | Pojemnik histopatologiczny z PS ze szczelnym zamknięciem, odporny na formalinę opojemności 5000 ml |  |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
6 | Pojemnik histopatologiczny z PS ze szczelnym zamknięciem, odporny na formalinę opojemności 10000 ml |  |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 21 - Butelki na pokarm matki
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Butelki na pokarm matki z zakrętką, pojemność 80 do 100 ml z podziałko co 10 ml, wykonana z tworzywa do przechowywania żywności, jednorazowe, biologicznie czyste | 80 ml - 30 pkt. 100 ml - 0 pkt. |  |  | szt | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 22 - Cewniki urologiczne, cewniki do odsysania, zgłębmiki żołądkowe
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 6, jednorazowego użytku, sterylny dł. 40-50cm | Długość 40cm - 30 pkt. Długość powyżej 40 cm - 0 pkt. |  |  | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 8, jednorazowego użytku, sterylny dł. 40-50cm |  |  |  | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
3 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 10, jednorazowego użytku, sterylny dł. 40-50cm |  |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt.
4 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 12, jednorazowego użytku, sterylny dł. 40-50cm |  |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
5 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 14, jednorazowego użytku, sterylny dł. 40-50cm |  |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 16, jednorazowego użytku, sterylny dł. 40-50cm |  |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 18, jednorazowego użytku, sterylny dł. 40-50cm |  |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 20, jednorazowego użytku, sterylny dł. 40-50cm |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 22, jednorazowego użytku, sterylny dł. 40-50cm |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
10 | Zgłębnik żołądkowy rozm. w zakresie 12-24, wykonany PCV, sterylny, pakowany pojedyńczo, bez lini RTG, kolor konektora jest oznaczeniem średnicy cewnika, 2 boczne otwory naprzemienne, 2 lub 4 znaczniki głębokości, otwór na końcu cewnika zamknięty, ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowania Zamawiającego. Długość w zakresie 800-1000 mm | Długość 800cm - 30 pkt. Długość powyżej 800 cm - 0 pkt. |  |  | szt | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt. w różnych rozm.
11 | Zgłębnik żołądkowy rozm. 30 oraz rozm. 32, ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowania Zamawiającego. Długość w zakresie 800-1000 mm | Długość 800cm - 30 pkt. Długość powyżej 800 cm - 0 pkt. |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
12 | Zgłebnik żołądkowy z zatyczką (klipsem) długość w zakresie 800-1000 mm, rozm. CH14, CH16 oraz CH18 |  |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
13 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z PCW jednorazowego użytku, gładki , jałowy, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora zgodny kodem średnicy cewnika. W zakresie rozmiarów: CH 06, CH 08, CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18. Ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. Długość w zakresie 40-50cm. | Długość 50cm - 30 pkt. Długość poniżej 50 cm - 0 pkt. |  |  | szt | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
14 | Cewnik Pezzer, sterylny. W zakresie rozmiarów: CH 22, CH 28, CH 30, CH 32, CH 34. Ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. |  |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
15 | Cewnik Tiemanna. W zakresie rozmiarów: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18. Ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. |  |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
16 | Cewnik do żyły pępowinowej, rozm. 4CH oraz 5CH, długość w zakresie 30-40 cm, pakowane w sztywnym opakowaniu, sterylne | Długość 40cm - 30 pkt. Długość powyżej 40 cm - 0 pkt. |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
17 | Sonda z zatyczką do karmienia noworodków i wcześniaków 6CH |  |  |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
18 | Sonda z zatyczką do karmienia noworodków i wcześniaków 8CH |  |  |  | szt | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
20 | Pojemnik bakteriologiczny poj. do 30ml, niesterylny |  |  |  | szt | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
21 | Pojemnik bakteriologiczny z łopatką z PP, niesterylny |  |  |  | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
22 | Cewnik Foleya Ch 8 i 10 dwudrożny z balonem 3-5ml, sterylny, lateks pokryty silikonem , pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
23 | Cewnik Foleya CH12- CH24 dwudrożny z balonem 5-15ml, lub 30 ml sterylny, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. Ilość w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebo2wań Zamawiającego. Z plastikową zastawką lub bez. | Z zastawką plastikową - 30 pkt. Bez zastawki - 0 pkt |  |  | szt. | 4600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt. różne rozm.
24 | Zatyczka do cewników schodkowa a 100 szt |  |  |  | op | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
25 | Cewnik Foley silikonowe wraz z prowadnicą: dwudrożne, wykonane z czystego elastomeru silikonowego, pakowane sterylnie. Rozm. CH14 - CH20. Ilość w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
26 | Łaczniki do drenów typ Y,T i proste. Wykonane z przezroczystego tworzywa, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedyńczo, rozmiary kodowane cyframi, oznaczenie na łączniku. Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowania Zamawiającego. |  |  |  | szt | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
27 | Taca na leki o wymiarach 430x325x60mm, zawiera 16-20 podstawek z miejscami na kieliszki i wsuwki na szczegółowy opis (nazwisko pacjenta, przepisane leki). W kolorze niebieskim lub białym. | 16 podstawek - 30 pkt. Więcej niż 16 - 0 pkt. |  |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
t
Pakiet 23 - Woreczki na próbki moczu, Wzierniki ginekologiczne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Woreczki do pobierania próbek moczu dla chłopców |  |  |  | szt | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Woreczki do pobierania próbek moczu dla dziewczynek |  |  |  | szt | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
3 | Słoje do dobowej zbiórki moczu tzw. Tulipan, plastikowe 2-2,5l z podziałką, z zakrywką | Pojemność 2,5 litr - 30 pkt. Pojemność poniżej 2,5 litr - 0 pkt. |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
4 | Pojemnik na mocz 100ml |  |  |  | szt | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
5 | Osłonki na głowice USG, pakowane pojedyńczo, sterylne, blister |  |  |  | szt | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 szt.
6 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe M CUSCO. Mocno trzymający zamek, niwelujący ryzyko zamknięcia się wziernika podczas badania. | Łatwe i szybkie otwieranie z foli za pomocą nacięcia na zgrzewie |  |  | szt | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
7 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe XS i S CUSCO. Mocno trzymający zamek, niwelujący ryzyko zamknięcia się wziernika podczas badania. | Łatwe i szybkie otwieranie z foli za pomocą nacięcia na zgrzewie |  |  | szt | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 24 - Drobny sprzęt medyczny
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Kieliszki do podawania leków j.u a' 75 szt. |  |  |  | op=75 szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Zacisk do pępowiny mikrobiologicznie czysty |  |  |  | szt | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do lewatyw z kanką |  |  |  | szt | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Szpatułka laryngologiczna jednorazowa a'100szt. |  |  |  | op. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Opaski identyfikacyjne dla noworodków |  |  |  | szt | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych, Wykonane z PVC. Możliwość zapisu danych na kartoniku wsuwanym, zaokrąglone brzegi nie uszkadzające skóry pacjenta. Pakowane po 50 lub 100 szt w opakowaniu | Pakowane po 50 szt - 30 pkt. Pakowane po 100 szt. - 0 pkt. |  |  | szt | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ostrza wymienne chirurgiczne 10 ze stali węglowej opak 100 szt z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  |  |  | op | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Po 2 szt. z każdego rozmiaru
8 | Ostrza wymienne chirurgiczne 11 ze stali węglowej opak 100 szt z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  |  |  | op | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ostrza wymienne chirurgiczne 12 ze stali węglowej opak 100 szt z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  |  |  | op | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ostrza wymienne chirurgiczne 15 ze stali węglowej opak 100 szt z napisem producenta na każdym ostrzu |  |  |  | op | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ostrza wymienne chirurgiczne 18 ze stali węglowej opak 100 szt z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  |  |  | op | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ostrza wymienne chirurgiczne 20 ze stali węglowej opak 100 szt z napisem prdoucenta na każdym ostrzu |  |  |  | op | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Ostrza wymienne chirurgiczne 22 ze stali węglowej opak 100 szt z napisem prdoucenta na każdym ostrzu |  |  |  | op | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Worek na wymioty z bezpiecznym zamknięciem pojemność 1,5 litra, wskaźnik poziomu co100 ml. |  |  |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
15 | Worki do dobowej zbiórki moczu 2 litry jałowe z zaworem spustowym typ T | Z podziałką - 30 pkt. Bez podziałki - 0 pkt. |  |  | szt | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
16 | Wieszaki na worki do dobowej zbiórki moczu, z tworzywa bez ftalanów. |  |  |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
17 | Nakładka na palec z haczykiem do amniotomii. Op/100 szt |  |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt
18 | Kranik trójdrożny a 50 szt |  |  |  | op | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt.
19 | Kranik trójdroźny z drenem o długości w zakresie 5 - 10 cm | Długość drenu 10 cm - 30 pkt. Długość drenu poniżej 10cm - 0 pkt. |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
20 | Czepek do mycia głowy pacjenta nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, w opakowaniu pomagającym utrzymać temparaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej Ph neutralne, bez parabenów i alkoholu. Wykonany z polaru poliestrowo-wiskozowego laminowany polietylenem. Nasączony szamponem kosmetycznym z odżywką. Zawiera min. wyciąg z pszenicy, aloes, pantenol, glicerol, benzoesan sodu, sorbinian potasu, kwasdehydrooctowy. Testowany dermatologicznie | Z odżywką - 30 pkt. Bez odżywki - 0 pkt. |  |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
21 | Szyna aluminiowa Zimmera 420x20mm |  |  |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 25 - Drobny sprzęt medyczny
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Miski nerkowate plastikowe białe, długość 18 do 25 cm | Długość 25 cm - 30 pkt. Długość poniżej 25 cm - 0 pkt. |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2. | Baseny dla chorych z pokrywką. Kolor biały lub niebieski. Wielorazowego użytku, odporne na działanie preparatów dezynfekujących zawierające związki chloru i temperaturę do 100 stopni Celcjusza | Kolor niebieski - 30 pkt. Kolor biały - 0 pkt. |  |  | szt | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Kaczki plastikowe damskie lub męskie w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego, z uchwytem do zawieszenia na łóżko. Z zamknięciem higienicznym, pojemność 1200, z podziałką lub bez. Wielorazowego użytku, odporne na działanie preparatów dezynfekujących zawierające związki chlorui temperaturę do 100 stopni Celcjusza. | Z podziałką - 30 pkt. Bez podziałki - 0 pkt. |  |  | szt | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kubek plastikowy - pojniki dla chorych, pojemność 200- 300 ml. W zestawie 2 pokrywki: z małym i dużym otworem. | 200 ml - 30 pkt. Powyżej 200 ml - 0 pkt. |  |  | szt | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 26 - Drobny sprzęt medyczny
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Obuwie ochronne foliowe |  |  |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2. | Obuwie ochronne wzmocnione |  |  |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Marker chirurgiczny z wyskalowaną podziałką lub bez podziałki, sterylny | Z podziałką - 30 pkt. Bez podziałki - 0 pkt. |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
4. | Staza bezlateksowa, chroniąca przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami, do uciskania żyły przy pobieraniu krwi. Wykonana z szerokiego i rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie. Opakowanie a'25szt. umożliwiające wygodne dzielenie perforowanych opasek o długości 45 cm i szerokości 2,0 do 2,5 cm. | Szerokość 2,5 cm - 30 pkt. Poniżej 2,5 cm - 0 pkt. |  |  | op. | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
5. | Jednorazowe szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk, z zatyczką do czyszczenia paznokci lub bez zatyczki, plastikowe, pakowane pojedyńczo, sterylne. | Z zatyczką - 30 pkt. Bez zatyczki - 0 pkt. |  |  | szt | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 27 - Szczoteczki cytologiczne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Szczoteczki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku sterylne do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, Cervex-brush | pakowane pojedyńczo w sterylny blister. Sprężystość włosia |  |  | szt | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2. | Szczoteczki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku sterylne do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, Cervex-brush combi | pakowane pojedyńczo w sterylny blister. Sprężystość włosia |  |  | szt | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 28- Elektrody, żele, rejestratory
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Elektrody do EKG samoprzylepne ø 50 mm, op=50 szt |  |  |  | op. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Elektrody do EKG, jednorazowe , żelowe, prostokątne 42 x 56mm, z otworem na przewody holterowskie |  |  |  | szt | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Elektrody do EKG samoprzylepne ø 25mm pediatryczne; baza-gąbka; żel-stały |  |  |  | szt | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Elektrody EKG dla wcześniaków, jednorazowe, samoprzylepne, z przewodami dł. 50 cm, kompatybilne z monitorem MP-30/X2 typ M8002A marki Philips (zestaw zawiera 3 szt) |  |  |  | zestaw | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Żel do USG - wodny, hypoalergiczny, opakowanie = 5 litrów |  |  |  | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Żel do USG, szt=0,5 litr | Butelka z korkiem typ Pull-Push |  |  | szt | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Żel do EKG, o pojemności 0,5 litra | Butelka z korkiem typ Pull-Push |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Papier do EKG ASCARD A 4, rolki w rozm. 112 x 25 |  |  |  | rolek | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Papier do EKG Hellige Cardio Smart 21 (o wymiarach składki 297mm x210mm, (100 lub 150)arkuszy w składce) | 100 arkuszy - 30 pkt. 150 arkuszy - 0 pkt. |  |  | składek | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Papier EKG do Page Writer 200/300pi M1771A/1770A do HP M1709A |  |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Papier EKG do defibrylatora ZOLL M |  |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Papier do drukarki SONY do aparatu RTG z ramieniem /C/, SONY UPP-210HD, 210mm x 25m |  |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Papier do Printera K65HM USG -High Denistite type |  |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Papier do programatora Biotronik EPR 1000, rozm. 125mm x 111mm |  |  |  | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 29 - Worki na zwłoki
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Worki foliowe na zwłoki, białe- matowe , na zamek błyskawiczny, z minimum 4 uchwytami dodatkowo wzmocnionymi folią, worki muszą być wykonane z wytrzymałej folii o grubości min. 0,18 mm i wytrzymałości od 150 do 180 kg w rozmiarach min. 220 cm x min. 90 cm, dno każdego worka dodatkowo wzmocnione folią – tzn. podwójne dno, pakowane pojedynczo + do każdego worka dołączone 2 pary rękawiczek jednorazowych. | Wytrzymałość 180 kg - 30 pkt. Wytrzymałość poniżej 180 kg - 0 pkt. |  |  | szt | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 30 - Pieluchomajtki
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Pieluchomajtki M op=30szt. Opis: dwa anatomiczne ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem, osłonki boczne na całej długości pieluchy skierowane na zewnątrz, falbanki z przędzą elastyczną zapobiegającą wyciekom w obszarze pachwin, ściągacze taliowe z przudu i z tyłu, cztery elastyczne zapięcia do wielokrotnego mocowania o rozciągliwości 1 cm (przylepcorzepy), dwa indykatory wilgoci (czrny i zielony), warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni pieluchy łącznie z bokami, obwód w pasie 75-110 cm, chłonność 2000-2300 ml. | Chłonność 2300ml - 30 pkt. Chłonność poniżej 2300ml - 0 pkt. |  |  | op | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 op
2 | Pieluchomajtki L op=30szt, opis jak wyżej, obwód w pasie 100-150 cm, chłonność 2000-2300 ml. | Chłonność 2300ml - 30 pkt. Chłonność poniżej 2300ml - 0 pkt. |  |  | op | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 op
3 | Pieluchomajtki XL op=30szt, opis jak wyżej, obwód w pasie 130-170 cm, chłonność 2300-2600 ml. | Chłonność 2600ml - 30 pkt. Chłonność poniżej 2600ml - 0 pkt. |  |  | op | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 op
4 | Pieluszki junior dla dzieci o wadze 12-25kg.Posiadają elastyczne ściągacze taliowe, szerokie elastyczne rzepy zapewniają prawidłowe zapięcie, superchłonny wkład wewnątrz pieluszki wiąże wilgoć w żel i sprawia, że nie ma ona kontaktu ze skórą dziecka, wysokie elastyczne falbanki znajdujące się po obu stronach pieluszki, utrzymują jej zawartość wewnątrz zapobiegając bocznemu przeciekaniu. Pieluszki posiadają atest jakości PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. op.21szt |  |  |  | szt | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
5 | Pieluszki dla niemowląt Mini o wadze od 3 do 6 kilogramów. Mocne rzepy - zapięcia wielokrotnego użytku zapewniające właściwe mocowanie pieluszki. Wysoka chłonność - superchłonny wkład wewnątrz pieluszki wiąże wilgoć w żel i sprawia, że nie ma ona kontaktu ze skórą dziecka. Miękka włóknina o strukturze mikrooczek umożliwia szybkie wchłanianie moczu i wolnych stolców do wnętrza pieluszki, dzięki czemu nie podrażniają one wrażliwej skóry dziecka. Wysokie, elastyczne falbanki znajdujące się po obu stronach pieluszki, utrzymują jej zawartość wewnątrz zapobiegając bocznemu przeciekaniu. Nie zawiera elementów lateksowych i chlorowanych. .Pieluszki posiadają atest jakości PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Opakowanie 38szt |  |  |  | szt | 268 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
6 | Pieluszki Midi dla niemowląt o wadze od 5 do 9 kg. Szerokie, elastyczne rzepy - zapewniają prawidłowe zapięcie i komfort dziecka podczas poruszania. Szeroki, elastyczny pas taliowy - zapewnia idealne dopasowanie pieluszki i komfort dziecka podczas poruszania. Superchłonny wkład wewnątrz pieluszki wiąże wilgoć w żel i sprawia, że nie ma ona kontaktu ze skórą dziecka. Wysokie elastyczne falbanki - znajdujące się po obu stronach pieluszki, utrzymują jej zawartość wewnątrz zapobiegając bocznemu przeciekaniu. Nie zawiera elementów lateksowych i chlorowanych. .Pieluszki posiadają atest jakości PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.Op.32szt |  |  |  | szt | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
7 | Pieluszki Maxi dla niemowląt o wadze od 8 do 18 kg. Szerokie, elastyczne rzepy - zapewniają prawidłowe zapięcie i komfort dziecka podczas poruszania. Szeroki, elastyczny pas taliowy - zapewnia idealne dopasowanie pieluszki i komfort dziecka podczas poruszania. Elastyczne gumki - zapobiegają bocznym przeciekom. Superchłonny wkład wewnątrz pieluszki wiąże wilgoć w żel i sprawia, że nie ma ona kontaktu ze skórą dziecka. Wysokie elastyczne falbanki - znajdujące się po obu stronach pieluszki, utrzymują jej zawartość wewnątrz zapobiegając bocznemu przeciekaniu .Nie zawiera elementów lateksowych i chlorowanych. .Pieluszki posiadają atest jakości PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Op,27szt |  |  |  | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 31 - Zestaw do cewnikowania
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do cewnikowania jednorazowy o składzie: 1 szt. serweta laminowana, celulozowo polietylenowa 40g/m², rozm 50/60cm, 1 szt. serweta laminowana celulozowo polietylenowa 40 g/m² z otworem 5 cm i rozcięciem rozm 75/90cm, 2 szt. rękawice nitrylowe rozm. M z wywiniętymi mankietami, tupfer kula 17N rozm. 20x20cm - 5 szt. Kompresy z gazy 17N 8W rozm. 7,5 x 7,5 cm - 8 szt. penseta plastikowa około 13 cm - 1 szt. pean plastikowy około 14 cm - 1 szt. pojemnik plastikowy 125 cm - 1 szt. zesztaw zapakowany w opakowanie typ twardy blister, jednokomorowy stanowiący jednocześnie miskę do pracy, elementy poza twardym blisterem stanowiące skład zestawu: strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną - 1 szt. strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą od 6 do 10 ml. | Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6 ml - 30 pkt. Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą powyżej 6 ml - 0 pkt. |  |  | szt | 1900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 32- Maski medyczne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Maska tlenowa z drenem 210 cm (dla noworodków, dzieci i dorosłych), wykonana z nietoksycznego PCV, bez lateksu, posiada regulowaną blaszkę na nos i gumke mocującą, dren zakończony uniwersalnymi łącznikami i odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, obrotowy łacznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta, jednorazowa, sterylizowana tlenkiem etylenu. Pełen asortyment rozmiarów. Rozmiar wg bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego |  |  |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 210 cm, wykonana z nietoksycznego PCV, bez lateksu, posiada regulowaną blaszkę na nos i gumke mocującą, dren zakończony uniwersalnymi łącznikami i odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, Nebulizator o poj. 6-10 ml i skalowany co 1 ml. Jednorazowa, sterylizowana tlenkiem etylenu. | Pojemność nebulizatora 6 ml - 30 pkt. powyżej 6 ml - 0 pkt. |  |  | szt | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
3 | Maska z osłoną na oczy |  |  |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
4 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa z gumkami, strona twarzowa wykonana z wysokiej jakości włóknin niepowodujących podrażnień skóry, wygładzona wolna od mikrowłosków, pakowana w kartoniki po 50 lub 100 szt., co gwarantuje higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, zgodna z normą PN EN 14683 II, kolor zielony lub niebieski |  |  |  | szt. | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 33- Maski medyczne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Półmaska ochronna FS-17 VFFP1 nr D klasy FFP2 z zaworem filtrującym, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząsteczek stałych i aerozolami ciekłymi |  |  |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Maska krtaniowa, jednorazowa , bez lateksu, rozmiar kodowany kolorem, balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru rurki, z widocznymi znacznikami głębokości. |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Dren tlenowy do Ambu długość drenu 200-213 cm | Długość drenu 213 cm - 30 pkt. Długość drenu poniżej 213 cm - 0 pkt. |  |  | szt | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 34- Cewnik Couvelair
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Cewnik Couvelair CH 20, 2-bieżny silikonowany lub lateksowy | Silikonowany - 30 pkt. Lateksowy - 0 pkt |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2 | Cewnik Couvelair CH 22, 2-biezny silikonowany lub lateksowy |  |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
3 | Cewnik Couvelair CH 20, 3-biezny silikonowany lub lateksowy |  |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cewnik Couvelair CH 22, 3-biezny silikonowany lub lateksowy |  |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 35- Cystofix
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw Cystofix CH 10, długość cewnika 65 cm, worek na mocz o poj. 1,5 do 2,0 litr | Pojemność worka na mocz 2 litr - 30 pkt. Poniżej 2 litr - 0 pkt. |  |  | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 36- Toaleta pacjenta
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do toalety j.ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem lub bez odsysania, z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% rozstworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej | Z odsysaniem - 30 pkt. Bez odsysania - 0 pkt. |  |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 37- Zestaw do tracheostomii przezskórnej
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Seldingera: zestaw do tracheotomii przezskórnej z peanem wielorazowym, rurka Blue Line Ultra z mankietem Soft Seal o średnicy wew. 6 do 8mm, | Średnica 8 mm - 30 pkt. |  |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Seldingera: zestw do tracheotomii przezskórnej bez peana, rurka Blue Line Ultra z mankietem Soft Seal o średnicy wew. 6 do 8mm, | Średnica 8 mm - 30 pkt. |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 38- Termometry medyczne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Termometry medyczne bezdotykowe, technologia podczerwieni, pomiar na tętnicy skroniowej lub na czoło z odległości 5-8 cm, czas pomiaru 1-5 sekund, zakres temperatury 10°C - 42,2°C, wilgotność ≤85%, zasilanie na baterie AA, dokładność pomiaru ±0,2°C, automatyczne wyłączenie po 5 sekundach, instrukcja obsługi w języku polskim, możliwość pomiaru temperatury pokojowej i powierzchni. Gwarancja na min. okres trwania umowy. | Trwałośc termometru 80000 pomiarów - 30 pkt. Poniżej 80000 pomiarów - 0 pkt. |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 39- Osprzęt do urzadzenia Renasys Plus EZ
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Jałowy zestaw opatrunkowy do terapi podciśnieniowej duży o składzie : opatrunek piankowy z siatkowego poliuretanu o otwartych porach, w kolorze czarnym, w rozmiarze 25x15x3 cm - 1 szt, z drenem w postaci miekkiego elestycznego kanału, zapobiegającego uszkodzeniom tkanek w trakcie terapii, zakończonym z jednej strony szybko-złączką, a z drugiej kątownikiem z prostokątną folią samoprzylepną z zaokrąglonymi brzegami - 1 szt, folia samoprzylepna, okluzyjna 20x30cm - 3 szt, Kompatybilny z urządzeniem Renasys EZ Plus posiadanym przez Zamawiającego | Opatrunek w rozmiarze 25x15x3cm - 30 pkt. Opatrunek o innych parametrach +/- 10% i dopuszczony przez Zamawiającego - 0 pkt. |  |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Jałowy jednorazowy zbiornik z żelem bakteriobójczym o pojemności 250 ml, z drenem, filtrem przepływowym do podłączenia z aparatem do podciśnieniowego leczenia ran, oraz dodatkowym drenem zakończonym z jednej strony szybko-złączką, a z drugiej końcówką do podłączenia ze zbiornikiem. Zbiornik bez otworów umożliwiających przypadkową kontaminację i wydostanie się skażonego materiału. Kompatybilny z urządzeniem Renasys EZ Plus posiadanym przez Zamawiającego | Pojemność zbiornika 250 ml - 30 pkt. Pojemność inna niż 250 ml w tolerancji +/- 10% i dopuszczona przez Zamawiającego - 0 pkt. |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Paroprzepuszczalny, transparentny opatrunek z folii poliuretanowej z systemem aplikacji, sterylny, w rozmiarze 15 cm x 20 cm | Opatrunek w rozmiarze 15x20cm - 30 pkt. Opatrunek o innych parametrach +/- 10% i dopuszczony przez Zamawiającego - 0 pkt. |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 40 - Rękawice dla osób uczulonych
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna: tekstura biszkoptowa z dodatkową tekstura na końcach palców, pokrycie powierzchni zewnętrznej: polimer (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, chlorowana oraz pokryta kolagenem i alantoiną (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu 0.11 mm, siła zrywu minimum przed starzeniem 7N oraz rękawice posiadające AQL 1.0. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 (badanie z niezależnego laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone deklaracją wytwórcy). Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, opakowanie a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Zamawiający dopuszcza opakowania z większą ilością rękawic. Parametry długości, grubości, siły zrywu i AQL- potwierdzone badaniami wytwórcy. | Opakowanie 100 szt. - 30 pkt. Opakowanie większe niż 100 szt. - 0 pkt. |  |  | op.* | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 op.
| * Zamawiający przyjął do przeliczenia opakowania po 100 szt. | [5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 41 - Klapki i spódniczki ginekologiczne jednorazowe
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Jednorazowe spódniczki ginekologiczne, z gumką, nieprześwitujące | Uniwersalność rozmiaru, wytrzymałość włókniny, preferowany kolor zielony |  |  | szt | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Jednorazowe klapki włókninowe, antypoślizgowe, z gumką | Uniwersalność rozmiaru, wytrzymałość włókniny, preferowany kolor zielony |  |  | par | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Ochraniacze na obuwie włókninowe z wkładką antypoślizgową | Uniwersalność rozmiaru, wytrzymałość włókniny, preferowany kolor zielony |  |  | par | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 42 - Kaniule łąkotkowe
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Kaniula łąkotkowa prawa, wielorazowa, anterior, pojedyńcza, przedni, kompatybilna do zestawu do szycia łąkotki, który Zamawiający posiada. | Zgodnie z opisem - 30 pkt. Inne i dopuszczone przez Zamawiającego - 0 pkt. |  |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | na żądanie
2 | Kaniula łąkotkowa prawa, wielorazowa, middle, pojedyńcza, środkowy. |  |  |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kaniula łąkotkowa lewa, wielorazowa, anterior, pojedyńcza, przedni |  |  |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kaniula łąkotkowa lewa, wielorazowa, posterior, pojedyńcza, |  |  |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Igła nitinolowa z metalowym oczkiem, pakowana pojedyńczo, sterylna |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 43 - Akcesoria neonatologiczne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Jednorazowy układ oddechowy do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków Infant Flow (średnica 10mm na całości układu). Podgrzewane ramię wdechowe, przewód doprowadzający wodę do nawilżacza 90-120cm (odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno - stożkową), ramię wdechowe kompatybilne z nawilżaczem z serii MR290, MR850. Nawilżacz z komorą i z automatycznym pobieraniem wody kompatybilne z układem oddechowym |  |  |  | kpl | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Generator + końcówki donosowe |  |  |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Maska nosowa w rozmiarze XS,S,M,L,XL. Rozmiar w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Czapeczka do umocowania generatora do CPCP - Infant Flow, wykonane z bawełny, przyjemne w dotyku, dobrze przylegające do główki dziecka w rozmiarach: obwód głowy 28-30 cm, 31-33cm, 34-36cm, w jednym lub w trzech kolorach. | Kolor uzależniony od rozmiaru czapeczki - 30 pkt. Czapeczki jednokolorowe - 0 pkt. |  |  | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Okularki ochronne do fototerapi noworodków. W kształcie litery "Y", wykonane z fizeliny lub materiału nie zawierającego lateksu, zapinane na rzepy, rozmiar w zakresie 30-36cm obwodu głowy, pakowane pojedyńczo, jednorazowego użytku. |  |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratora FABIAN |  |  |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 44 - Cewnik do dializ
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Cewnik do hemodializy 12F do 14F, dwukanałowy, dł.max 15cm, prosta prowadnica, koszulka prowadnicy, rozszerzacz, igła prosta | Zamawiający będzie oceniał zapinki pod kątem łatwości zapinania i odpinania na końcówkach drenu na podstawie subiektywnej oceny dostarczonej próbki w skali od 0 do 30. |  |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 45 - Aparat AMBU
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Resuscytator dla dorosłych, worek wykonany z silikonu, bez lateksu, Końcówki wlotu i wylotu powietrzastożkowe zgodnie z normą ISO, zastawka oddechowa posiada stożek 22M i 15F umożliwiające podłączenie maski lub rurki dotchawicznej, zawór pacjenta wyposażony w zawór nadmiarowy ciśnieniowy, wyposażony w końcówkę umożliwiającą podaż tlenu, autoklawowalny w temperaturze 134°C, wyposażony lub nie w zintegrowany z workiem samorozsprężalnym pasek na dłoń zapobiegający przed ześlizgiwaniem się z dłoni i wyrównujący siłę uciśnięć, objetość worka resuscytatora 1400 do 2000 ml | Wyposażony w zintegrowany z workiem samorozsprężalnym pasek na dłoń zapobiegający przed ześlizgiwaniem się z dłoni i wyrównujący siłę uciśnięć - 30 pkt. Nie wyposażony w zintegrowany z workiem samorozsprężalnym pasek na dłoń zapobiegający przed ześlizgiwaniem się z dłoni i wyrównujący siłę uciśnięć 2000 ml - 0 pkt. |  |  | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 46 - Worki stomijne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Worki urostomijne, system jednoczęściowy z możliwością odpuszczania treści kranikiem, przeźroczyste, pojemność do 350 ml, wypukłość ok. 3mm, Rozmiar 250 x 150 mm, średnica otworu w zakresie 12-46 mm | Zgodnie z opisem - 30 pkt. Inne i dopuszczone przez Zamawiającego - 0 pkt. |  |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2 | Worki stomijne jednorazowe, jednoczęściowe z otworem do dopasowania, poprzez docięcie średnicy i możliwością odpuszczania treści. Przeźroczyste lub półprzeźroczyste, zamknięcie na rzepy lub zapinkę, możliwość dopasowania otworu, średnica do przycięcia w zakresie 15-60 mm, rozmiar około 265 x 149 mm, pojemność 650 ml | Zgodnie z opisem - 30 pkt. Inne i dopuszczone przez Zamawiającego - 0 pkt. |  |  | szt | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
3 | Cewnik zewnętrzny jednoczęściowy, samoprzylepny, wykonany w 100% z silikonu medycznego, przezroczysty, od środka pokryty warstwą kleju zawierającego hydrokoloid, z możliwością przyłączenia worka do zbiórki moczu. Długość 9 - 9,5 cm, średnica od 25 do 41 mm | Zgodnie z opisem - 30 pkt. Inne i dopuszczone przez Zamawiającego - 0 pkt. |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 47 - Fartuch chirurgiczny
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, jałowy, pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795 1-3, gramatura 35-40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, rękaw o kroju typu reglan w całości wzmocnione poprzez zastosowanie włókniny PP/PE o gramaturze 63-83 g/m². Tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w kartoniku umożliwia zawiązywanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, zachowanie sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M, L | Gramatura 40g/m² - 30 pkt. Poniżej 40 g/m² - 0 pkt. Wzmocnienie 80 g/m² - 30 pkt. Poniżej 80 g/m² - 0 pkt. |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 48 - Odsysanie ran
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Butelka REDON do długotrwałego odsysania ran o pojemności 150-200ml, jednorazowa, sterylna, pakowana papier-folia. | Pojemność 200 ml - 30 pkt. Poniżej 200 ml - 0 pkt. |  |  | szt | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 49 - Linia Art. Line
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw z pojedyńczą linią do pomiaru ciśnienia krwi metodą krwawą. Dokładność pomiaru dla całości lini od 1,5% do 5 % potwierdzone certyfikatem i oznaczone na opakowaniu | Dokładność pomiaru 1,5% - 30 pkt. Powyżej - 0 pkt. |  |  | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Zestaw z podwójnymi liniami do pomiaru ciśnienia krwi metodą krwawą. Dokładność pomiaru dla całości lini od 1,5% do 5 % potwierdzone certyfikatem i oznaczone na opakowaniu | Dokładność pomiaru 1,5% - 30 pkt. Powyżej - 0 pkt. |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 50 - Podkład żelowy
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Podkład z wkładem chłonnym zawierający superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymywanie płynu w rdzeniu, rozm. 60 x 60 cm, podfoliowany, rdzeń chłonny zapewniający trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.coli oraz zapobiegający powstawaniu odleżyn. Kolor biały lub inny dopuszczony przez Zamawiającego. | Kolor biały - 30 pkt. Kolor inny dopuszczony przez Zamawiającego - 0 pkt. |  | 2.6568 | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2 | Podkład z wkładem chłonnym zawierający superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymywanie płynu w rdzeniu, rozm. 60 x 60 cm, oddychający, rdzeń chłonny zapewniający trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.coli oraz zapobiegający powstawaniu odleżyn. Kolor biały lub inny dopuszczony przez Zamawiającego. | Kolor biały - 30 pkt. Kolor inny dopuszczony przez Zamawiającego - 0 pkt. |  | 3.1104 | szt | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 51 - Kaniule dożylne bezpieczne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Kaniula dożylna bezpieczna poliuretanowa, z samoaktywującym się zabezpieczeniem plastikowym wyposażonym w kapilary lub metalowym zatrzaskiem chroniącym personel przypadkowym zakłuciem, z portem górnym z samodomykającym się korkiem lub domykanym ręcznie z możliwością blokowania przed przypadkowym otwarciem, z zastawką antyzwrotną (lub hemostatyczną i hydrofobową membraną) zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwii w momencie wkłucia i uniemożliwiające powtórne uzycie mandrynu, igła prowadząca z otworem bocznym lub bez, nazwa producenta lub nazwa własna produktu na koreczku kaniuli, kontrastujące w promieniach RTG 9min. 4-6 pasków). Bez zawartości PVC i lateksu. Badania kliniczne lub laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność poliuretanu. Opakowania typu Tyvek lub blistry zabezpieczające przed wilgocią i rozszczelnieniem. Sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. Rozmiar 0,9mm-22G, długość 25mm, przepływ 36 ml/min. ±10%. | Zamawiający będzie oceniał parametr przepływu na podstawie udokumentowanych danych przesłanych wraz z ofertą. Przepływ zgodny z opisem - 30 pkt. Przepływ poza zakresem 10% tolerancji ale dopuszczone przez Zamawiającego - 0 pkt. |  |  | szt. | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2 | Kaniula dożylna bezpieczna, rozmiar 1,1mm-20G, długość 25-32mm, przepływ 61 ml/min. ±10%, opis j.w. |  |  |  | szt. | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
3 | Kaniula dożylna bezpieczna, rozmiar 1,3mm-18G, długość 45mm, przepływ 96 ml/min. ±10%, opis j.w. |  |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
4 | Kaniula bezpieczna w systemie zamkniętym: • do podskórnej terapii płynowo-lekowej -rozmiary 22G/19 mm, pozostałe rozmiary standardowo do terapii dożylnej • wykonana z materiału biokompatybilnego, termoplastycznego, wykrywalna w Rtg • ze zintegrowaną przedłużką z klemą zaciskową, zakończoną łącznikiem typu Y • posiadająca elastyczne skrzydełka, które umożliwiają bezpieczny chwyt kaniuli oraz jej założenie • technika zakładania zbliżona do zakładania igły typu motylek • posiadająca igłę, która po założeniu kaniuli bezpiecznie chowana jest w osłonce zapobiegającej ryzyku wystąpienia ekspozycji zawodowej (zakłuciem, zachlapaniem i niekontrolowanym rozpryskiem krwi, ) • Sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie TYVEK |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 52 - System do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny o pojemności od min. 20 ml do max. 25 ml, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | Dren o poj. 20 ml - 30 pkt. Dren o poj. powyżej 20 ml - 0 pkt. |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 53 - Majtki dla pacjenta
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Majtki higieniczne dla pacjentów dorosłych, jednorazowe, z fizeliny o gramaturze w zakresie od min. 50 g/m² do max. 75 g/m², rozm. 2XL oraz 3XL w kolorze białym lub innym dopuszczonym przez Zamawiającego | Gramatura 50 g/m² - 30 pkt. Gramatura powyżej 50 g/m² - 0 pkt. |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 54 - Protezy naczyniowe
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Proteza naczyniowa tętniczo - żylna z PTFE o jednowarstwowej strukturze ściany, proste, niezbrojone, wykonane w technice Stretch, grubość ściany 0,69mm; odporność szwów na wyrywanie 0,6 Ibs, wytrzymałość radialna na rozsciąganie 18 Ibs; ciśnienie wejścia wody 215 mmHg. Możliwość powtórnej sterylizacji protezy potwierdzona standardami w instrukcji użycia. Długość w zakresie od min. 60 cm do max. 80 cm, średnica 6 mm. | Długość protezy 80 cm - 30 pkt. Długość protezy poniżej 80 cm - 0 pkt. |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 55 - Dreny Redon
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Dren Redon, sterylne, jednorazowego użytku, rozmiar nr CH10, CH 12, CH14, CH16, CH18, CH20, wykonany z poliuretanu, termoplastyczny, wolny od PCV oraz ftalanów (DEHP) i lateksu o optymalnym współczynniku twardości, zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności, naprzemienna perforacja o długości 15 cm zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek, specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji, umożliwiający dokładną identyfikację położenia drenu, długość w zakresie od min. 70 cm do max. 80 cm. pakowany podwójnie (zewnętrzne-papier folia, wewnętrne - folia). Ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego | Długość drenu 70 cm - 30 pkt. Długość 75 cm - 15 pkt. Długość powyżej 75 cm - 0 pkt. |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt. rozm. CH12, 1 szt. CH20
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Dot. pakietów, do których nie są wymagane próbki przy składaniu ofert
| W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru (w ilości 1 szt lub 2 szt danej pozycji) na żądanie zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia pisemnego (fax) o takiej potrzebie. | [5 empty] | Podsumowanie |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Wartość w € |  |  | 0