## Arkusz1
Sprawa P/25/04/2019/MED-RC
Załącznik nr 5 do SIWZ - opis wymagań minimalnych i ilość przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy
Pakiet 1 - Łącznik karbowany
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Łącznik martwa przestrzeń zespolony z łącznikiem kątowym, podwójnie obrotowym, ze zmiennym kształcie lub karbowany prosty, złącza 22F - 22M/15F, objętość martwej przestrzeni od 20 do 50ml, długość od 8 do 15 cm, jednorazowy, sterylny | Zmienny kształt - 30 pkt. Karbowany prosty - 0 pkt. |  |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
2. | Opaska do mocowania rurek tracheostomijnych, niebieska, dla dorosłych, z możliwością regulacji długości mocowania lub bez. | Możliwość regulacji - 30 pkt. Bez możliwości regulacji - 0 pkt. |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
3. | Wymiennik ciepła i wilgoci - "sztuczny nos" - do użytku przy oddechu własnym pacjenta w celu redukcji strat ciepła; ma standardowe wyjście 15 F pasujące do złącza z rurką trecheostomijną pacjenta, wyposażony w port umożliwiający lub nie odsysanie i pobieranie próbek bez odłączenia urządzenia, pozwala na ogrzewanie i nawilżanie gazów | Z możliwością odsysania - 30 pkt. Bez możliwości odsysania - 0 pkt. |  |  | szt | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 2 - Rurki tracheostomijne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętosciowym, linia RTG na całej długości rurki; miękkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, z prowadnicą lub bez prowadnicy, dwie tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzenia, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku, rozmiar 8.0 lub 9.0 w zależności od potrzeb zamawiającego. | Z prowadnicą - 30 pkt. Bez prowadnicy - 0 pkt. |  |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem, długa, dłuższa część proksymalna i dystalna, ruchomy szyld, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, linia RTG na całej długości rurki, prowadnica, miękkie, gładkie przezroczyste skrzydełka szyldu, dwie tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzenia, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku, rozmiar 8.0 lub 9.0 w zależności od potrzeb zamawiającego. |  |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
3 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu do długotrwałej wentylacji, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu, dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; linia RTG na całej długości rurki, miękkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, z prowadnicą, dwie tasiemki mocujące balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzenia, rozmiar 8.0 lub 9.0 w zależności od potrzeb Zamawiającego. |  |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 3 - Stabilizator do rurek intubacyjnych
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Stabilizator do rurek intubacyjnych, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wewnętrzna strona wyściełana miękką gąbką, taśmy stabilizujące zapinane na rzepy, umożliwiajace szybkie i skuteeczne umocowanie stabilizatora wokół głowy. Regulowany śrubą uchwyt pozwalający na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej, specjalnie zprojektowany gryzak, zapobiegający traumatyzacji pacjęta i uszkodzeniu (nadgryzieniu) rurki. Dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej, śliny i krwii z jamy ustnej, z poziomym lub pionowym mocowaniem, jednorazowego użytku, sterylizowany EO, pakowany pojedyńczo w opakowanie typu papier - folia. | Poziome mocowanie - 30 pkt. Pionowe mocowanie - 0 pkt. |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 40 | 540 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 500 | 40 | 540
Pakiet 4 - Ostrza do strzygarek
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Uniwersalne ostrze jednorazowedo strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem. Ostrza mikrobiologicznie czyste, szerokość ostrza tnącego 31,3 mm, konstrukcja ostrza wykluczająca jakiekolwiek uszkodzenia skóry - ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu, pakowane pojedyńczo, kompatybilne ze strzygarkami firmy MEDLINE, które Zamawiający posiada. | Zamawiający będzie oceniał jakość ostrzy na podstawie subiektywnej oceny dostarczonych próbek w skali od 0 do 30. |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2 | Ostrze jednorazowe strzygarek chirurgicznych do miejsc wrażliwych. Ostrza mikrobiologicznie czyste, szerokość ostrza tnącego 31,3 mm, konstrukcja ostrza wykluczająca jakiekolwiek uszkodzenia skóry - ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu, pakowane pojedyńczo, kompatybilne ze strzygarkami firmy MEDLINE, które Zamawiający posiada. |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
3 | Ostrze jednorazowe strzygarki chirurgicznej do włosów grubych. Ostrza mikrobiologicznie czyste, szerokość ostrza tnącego 36,2 mm, konstrukcja ostrza wykluczająca jakiekolwiek uszkodzenia skóry - ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu, pakowane pojedyńczo, kompatybilne ze strzygarkami firmy MEDLINE, które Zamawiający posiada. |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
4 | Strzygarki chirurgiczne, bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekującym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 3 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Wyposażona w ładowarkę indukcyjną. Gwarancja minimum na okres trwnia umowy. |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 5- Worek Kangaroo
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Worek z zestawem Kangaroo do stosowania grawitacyjnego. Worek wyskalowany, z dużym wlewem od góry, zamykany korkiem, pojemność 1,0 - 1,5 litr. Wykonany z EVA. Zestaw składa się: komora kroplowa, zacisk rolkowy, dren elastyczny posiadający końcówki do podawania leków i płukania zgłębnika, kompatybilny z zgłębnikiem żołądkowym i PEG-iem, nasadka ochronna na końcówkę, pakowany pojedyńczo, sterylizowany (ważność 36 miesięcy). | Pojemność worka 1,5 litr - 30 pkt. Poniżej 1,5 litr - 0 pkt. |  |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2. | Zgłębnik żołądkowy do karmienia z zatyczką, wykonany z PCV, produkt medyczny, dwa lub cztery otwory boczne naprzemianległe, cztery znaczniki głębokości. Odporny na zagięcia i załamania, jednorazowego użytku, pakowany pojedyńczo. Rozmiar 14, 16, 18. Ilość w poszczególnych rozmiarach w zależności od zapotrzebowan Zamawiającego | 4 otwory boczne - 30 pkt. 2 otwory boczne - 0 pkt. |  |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 6 - Przyrządy do przetoczeń
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych (nie przezroczysty), Długość w zakresie 150-200 cm. | Długość 200 cm - 30 pkt. Długość poniżej 200 cm - 0 pkt. |  |  | szt | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty, długość drenu 150-200cm, opakowanie jednostkowe typu blister - pack |  |  |  | szt | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
3 | Aparat do szybkiego przetaczania płynów |  |  |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
4 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawierający lateksu. W skład przyrządu wchodzą: igła biorcza dwukanałowa, osłonka igły biorczej, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra, komora kroplowa o długości 90mm; pojemność 18 ml wolna od PCV; 20 kropli=1ml+/-0,1ml, filtr krwi o wielkości oczek 200 um, zaciskacz rolkowy z regulacją min. 15mm, rolka zaciskacza, dren medyczny z PVC nie zawierający ftalanów o długości 150 cm, łącznik stożkowy typ luer-lock, osłonka łącznika. Opakowanie jednostkowe typ blister-pack, sterylizowane EO. Nazwa producenta na opakowaniu. |  |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
5 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu. W składzie: igła biorcza dwukanałowa ścieta dwupłaszczyznowo, osłonka igły biorczej, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra, komora kroplowa o dł. min. 60mm w części przeźroczystej; poj. 12ml wolna od PCV; 20 kropli=1ml+/-0,1ml, filtr płynu o wielkości oczek 15 um, zaciskacz rolkowy regulacja min. 15mm, rolka zaciskacza, dren o długości 150 cm wykonany z PCV nie zawierający ftalanów, łącznik stożkowy typ luer-lock, osłona łącznika stożkowego, posiadający precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni. Kolor nadruku różniący się od nadruku na opakowaniu przyrządów do przetoczeń krwi. Opakowanie jednostkowe typ blister-pack, sterylizowane EO. Nazwa producenta na zaciskaczu | Długość drenu 150 cm - 30 - pkt. Poniżej 150 cm i dopuszczony przez Zamawiającego - 0 pkt. |  |  | szt. | 80000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 szt.
6 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych - bursztynowy. jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu. W składzie: igła biorcza dwukanałowa, osłonka igły biorczej, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra, komora kroplowa o dł. min. 60mm; poj. 12ml wolna od PCV; 20 kropli=1ml+/-0,1ml, filtr płynu o wielkości oczek 15 um, zaciskacz rolkowy regulacja min. 15mm, rolka zaciskacza, dren o długości 150 cm wykonany z PCV nie zawierający ftalanów, łącznik stożkowy typ luer-lock, osłona łącznika stożkowego, posiadający precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni. Kolor nadruku różniący się od nadruku na opakowaniu przyrządów do przetoczeń krwi. Opakowanie jednostkowe typ blister-pack, sterylizowane EO. Nazwa producenta na zaciskaczu. | Długość drenu 150 cm - 30 - pkt. Poniżej 150 cm i dopuszczony przez Zamawiającego - 0 pkt. |  |  | szt | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 7 - Maska twarzowa
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Maska twarzowa, jednorazowa z otwartym mankietem, z drabinką lub bez na masce, umożliwiającą pewny uchwyt, kodowana kolorystycznie, w rozmiarach 3, 4, 5 w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego | Z drabinką - 30 pkt. Bez drabinki - 0 pkt. |  |  | szt | 2500 |  |  | 0 | 0 | 40 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 40 | 0
Pakiet 8- Maski medyczne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Maska tlenowa z drenem 210 cm (dla noworodków, dzieci i dorosłych), wykonana z nietoksycznego PCV, bez lateksu, posiada regulowaną blaszkę na nos i gumke mocującą, dren zakończony uniwersalnymi łącznikami i odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, obrotowy łacznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta, jednorazowa, sterylizowana tlenkiem etylenu. Pełen asortyment rozmiarów. Rozmiar wg bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego |  |  |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 210 cm, wykonana z nietoksycznego PCV, bez lateksu, posiada regulowaną blaszkę na nos i gumke mocującą, dren zakończony uniwersalnymi łącznikami i odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, Nebulizator o poj. 6-10 ml i skalowany co 1 ml. Jednorazowa, sterylizowana tlenkiem etylenu. | Pojemność nebulizatora 6 ml - 30 pkt. powyżej 6 ml - 0 pkt. |  |  | szt | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
3 | Maska z osłoną na oczy |  |  |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
4 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa z gumkami, strona twarzowa wykonana z wysokiej jakości włóknin niepowodujących podrażnień skóry, wygładzona wolna od mikrowłosków, pakowana w kartoniki po 50 lub 100 szt., co gwarantuje higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, zgodna z normą PN EN 14683 II, kolor zielony lub niebieski |  |  |  | szt. | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 9 - Butelki na pokarm matki
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Butelki na pokarm matki z zakrętką, pojemność 80 do 100 ml z podziałko co 10 ml, wykonana z tworzywa do przechowywania żywności, jednorazowe, biologicznie czyste | 80 ml - 30 pkt. 100 ml - 0 pkt. |  |  | szt | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 10 - Okularki do fototerapii
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Okularki ochronne do fototerapi noworodków. W kształcie litery "Y", wykonane z fizeliny lub materiału nie zawierającego lateksu, zapewniające całkowitą ochronę przed szkodliwym działaniem światła wykorzystywanym w fototerapii, zapinane na rzepy, rozmiar w zakresie 30-36 cm obwodu głowy, pakowane pojedyńczo, jednorazowego użytku. | Wykonane z fizeliny - 30 pkt. Wykonane z innego materiału dopuszczonego przez Zamawiającego - 0 pkt. |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 11 - Majtki dla pacjenta
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Majtki higieniczne dla pacjentów dorosłych, jednorazowe, z fizeliny o gramaturze w zakresie od min. 50 g/m² do max. 75 g/m², rozm. 2XL oraz 3XL w kolorze białym lub innym dopuszczonym przez Zamawiającego | Gramatura 50 g/m² - 30 pkt. Gramatura powyżej 50 g/m² - 0 pkt. |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 12 - Protezy naczyniowe
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Proteza naczyniowa tętniczo - żylna z PTFE o jednowarstwowej strukturze ściany, proste, niezbrojone, wykonane w technice Stretch, grubość ściany 0,69mm; odporność szwów na wyrywanie 0,6 Ibs, wytrzymałość radialna na rozsciąganie 18 Ibs; ciśnienie wejścia wody 215 mmHg. Możliwość powtórnej sterylizacji protezy potwierdzona standardami w instrukcji użycia. Długość w zakresie od min. 60 cm do max. 80 cm, średnica 6 mm. | Długość protezy 80 cm - 30 pkt. Długość protezy poniżej 80 cm - 0 pkt. |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 13 - Szczoteczki cytologiczne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Szczoteczki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku sterylne do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, Cervex-brush | Pakowane pojedyńczo w sterylny blister - 15 pkt. Sprężystość włosia - max. 15 pkt. (subiektywna ocena na podstawie dostarczonych próbek) |  |  | szt | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2. | Szczoteczki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku sterylne do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, Cervex-brush combi | Inne opakowanie dopuszczone przez Zamawiającego 0 pkt. Sprężystość włosia - max. 15 pkt.(subiektywna ocena na podstawie dostarczonych próbek). |  |  | szt | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 14 - Rękawice chirurgiczne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. AQL 0,65. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671; pozbawione tiuramów, MBT- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Zgodne z normą EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21mm(+/-0,02), dłoni 0,18mm(+/-0,01), mankiecie 0,17mm(+/-0,01), długość min. 280mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. Opakowanie a' 50 par. | Parametry jakościowe na podstawie dostarczonych próbek - zgodnie z SIWZ |  |  | par | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 op
2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, kolor zielony. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Kształt anatomiczny. AQL 0,65. Produkt zgodny ASTM F1671 – potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Zgodne z normami: EN 374 1,2,3; EN 420- poziom zręczności 5 – potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,18mm(+/-0,03), dłoń min. 0,10mm, mankiet min. 0,10mm. Długość minimalna rękawicy 280mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe (nie składane na pół). Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. Opakowanie a'50 par | Parametry jakościowe na podstawie dostarczonych próbek - zgodnie z SIWZ |  |  | par | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 op
3 | Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość pojedynczej ścianki na: palcu 0,33mm (+/-0,01), dłoni 0,27mm (+/-0,02), mankiecie 0,22mm (+/-0,01), długość min. 278mm, AQL: 0,65, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 29N, po starzeniu min. 27N. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3- poziom 2, mikroorganizmów zgodnie z EN 374-2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (min. 5 na min. 3 poziomie odporności), zgodne z normą EN 420 (zręczność – poziom 5) potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. Opakowanie a'40 par. | Parametry jakościowe na podstawie dostarczonych próbek - zgodnie z SIWZ |  |  | par | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 op
4 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny, prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-2, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min. 5 cytostatyków na min. 3 poziomie)- potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej dołączonym do oferty. Grubość pojedynczej ścianki na: palcu 0,20mm(+/-0,02), dłoni 0,18mm(+/-0,02), mankiecie 0,16mm(+/-0,02), długość min. 280mm. Siła zrywu: min. 13N; AQL 0,65. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. Opakowanie a'40 par. | Parametry jakościowe na podstawie dostarczonych próbek - zgodnie z SIWZ |  |  | par | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 par
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
UWAGA do pakietu nr 14! - dokumenty wymagane wraz z ofertą
1. | Pozbawione tiuramów, MBT- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty
2. | Zgodne z normą EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty.
Pakiet 15 - Klipsownice hemostatyczne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Klipsownice hemostatyczne jednorazowego użytku: z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem. Umożliwiajace uwolnienie w pozycji zagiętej elewatora duodenoskopu. | Ocena próbek |  |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 16 - Pętle do polipektomi
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Pętle do polipektomii o średnicy 10-15 mm jednorazowego użycia, o właściwej podatności (giętkości podczas zagięcia w duodenoskopie, jednowłóknowe, rekomendowane do mucosectomii guzów brodawki vatera monofilamentowe. | Ocena próbek |  |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 17 - Protezy Tannebaum
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Protezy średnicy 10 Fr, typu Tannenbaum. Długości pomiędzy zaczepami 5, 7, 9 cm. Rozmiary wg zapotrzebowań Zamawiającego. | Ocena próbek |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 18 - Szczoteczki cytologiczne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Nasadki do ESD o stożkowym kształcie na posiadany gastroskop Olympus GIF 2T 160 i kolonoskop zabiegowy CF 2T 160I | Ocena próbek |  |  | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2. | Szczypce koagulacyjne do zamykania naczyń długość szczęki 5,00 mm, długość robocza 1800 mm, do kanału roboczego o srednicy 2,8 mm z uchwytem i przyłączem do posiadanej diatermi marki ERBE. | Ocena próbek |  |  | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Dot. pakietów, do których nie są wymagane próbki przy składaniu ofert
| W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru (w ilości 1 szt lub 2 szt danej pozycji) na żądanie zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia pisemnego (fax) o takiej potrzebie. | [5 empty] | Podsumowanie |  |  | 500 | 40 | 540
[7 empty] | Wartość w € |  |  | 115.9635