## Arkusz1
Zadanie 1 Dostawa odczynników do badań morfologicznych na oznaczenie 40 000 morfologii CBC oraz 8000 morfologii CBC+5 DIFF wraz z dzierżawą dwóch analizatorów
Parametry bezwzględnie wymagane dla dwóch analizatorów z rozdziałem leukocytów na 5 populacji (5DIFF)
L.p. | Nazwa parametr wymagalny | Parametry wymagalne | Parametry oferowane
1 | Analizatory niestarsze niż 2015 z wyposażeniem w postaci drukarki czarno białej i UPS-ów. | Tak
2 | Analizatory oznaczające minimum 24 parametry raportowalne z rozdziałem WBC na 5DIFF | Tak
3 | Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 30µl | Tak
4 | Możliwość oznaczenia w trybie kapilarnym (ze wstępnym rozcieńczeniem) w trybie CBC+5DIFF | Tak
5 | Bezcyjankowe odczynniki – udokumentowane kartami charakterystyki | Tak
6 | Pomiar anizocytozy RBC w oparciu o następujące raportowalne parametry na wyniku: RDW,RDW-SD oraz RDW-CV | Tak
7 | Różnicowanie WBC na 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej | Tak
8 | Wydajność minimum 50ozn/h w trybie CBC i CBC+5DIFF | Tak
9 | Liniowość (bez wstępnego rozcieńczania);od 0 do : - RBC min 8 mln/µl - WBC min 200tys/µl - PLT min 2,5 mln/µl - HGB od 0- 24 g/l | Tak
10 | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC+DIFF – z oszczędnością odczynników w trybie pracy CBC | Tak
11 | Analizatory wyposażone w podajniki na min. 20 próbek oczekujących na oznaczenie | Tak
12 | Możliwość oznaczania zamkniętych probówek w trybie CITO | Tak
13 | Flagowanie wyników patologicznych | Tak
14 | Parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu ewentualnie innych nośników danych | Tak
15 | Oba analizatory pracujące w oparciu o te same odczynniki i krew kontrolną | Tak
16 | Podpięcie do LSI Marcel na koszt Wykonawcy, transmisja dwukierunkowa | Tak
17 | Analizatory,odczynniki i krew kontrolna pochodzą od jednego producenta | Tak
18 | Możliwość sprawdzenia wartości IG-niedojrzałych granulocytów | Tak
Parametry oceniane
19 | Oprogramowanie analizatorów obejmujące: System kontroli jakości (min 20 zbiorów 300 punktowych wg systemu Levej-Jenningsa) oraz pamięć na min 10 000 tys. Wyników próbek pacjentów wraz z grafiką | Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt
20 | Hematokryt oznaczany, a nie wyliczany | Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt
21 | Liniowość WBC powyżej 300tys/µl | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
22 | Liniowość PLT powyżej 2,5 mln/ µl | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
23 | Hemoglobina oznaczana w osobnym kanale niezależnym od kanału WBC | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
Oferowany analizator musi spełniać wszystkie parametry bezwzględnie wymagane- potwierdzone
w załączonych ulotkach informacyjnych / w języku polskim / opisach, zdjęcia katalogowych
L.p. | Analizator | Dzierżawa miesięcznie netto | VAT | Dzierżawa miesięcznie brutto | Wartość netto/rok | Wartość brutto/rok
1
2
Odczynniki, materiały kontrolne i eksploatacyjne niezbędne do wykonania (po 50 % na każdym z analizatorów) w ciągu 1 roku:
1) 40 000 oznaczeń CBC
2) 8 000 oznaczeń CBC + 5DIFF
L.p. | Nazwa | Nr katalogowy | ilość | Cena jedn. Netto | VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
8
Zadanie 2 -Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego
Parametry bezwzględnie wymagane dla dwóch analizatorów z rozdziałem leukocytów na 5 populacji (5DIFF)
Lp. | Rodzaj oznaczenia | Ilość oznaczeń 12 mies. | Nazwa handlowa odczynnika i nr katalogowy jak na fakturze z określeniem wielkości opakowania | Ilość szt | cena jedn. Netto za szt | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto w zł
1. | TSH | 10000
2. | FT4 | 3600
3. | FSH | 200
4. | LH | 200
5. | Estradiol | 400
6. | Progesteron | 100
7. | Prolaktyna | 400
8. | Beta-HCG | 500
9. | Testosteron | 300
10. | Kortyzol | 400
11. | PSA | 1800
12. | CEA | 1000
13. | Troponina wysokoczuła | 12000
14. | IgE | 500
15. | HBs Ag | 3000
16. | Anty- HBs ilościowo | 300
17. | Anty -HCV | 3000
18. | Anty CCP | 300
19. | Anty HIV + Ag( combo) | 700
20. | Toxo IgG ilościowo | 400
21. | Toxo IgM | 400
22. | CMV IgM jakościowo | 400
23. | Parathormon | 400
24. | Prokalcytonina | 3000
25. | Anty -TPO | 1000
26 | BNP | 3300
27 | CA-15-3 | 600
28 | AFP | 100
29 | CA 19-9 | 1100
30 | CA-125 | 800
31 | Ferrytyna | 300
32. | Witamina D total | 2100
33. | FT3 | 1000
34. | HE4 z możliwością wyliczenia Testu ROMA w systemie LSI | 300
35 | Witamina B 12 | 200
36 | Kwas foliowy | 200
37 | AntyTg | 700
38 | Interleukina-6 | 1200
Razem
W wyżej wymienionych ilościach badań należy uwzględnić zaoferowanie stosownych kalibratorów, materiałów kontrolnych na minimum dwóch poziomach
Podana ilość oznaczeń już zawiera ilości oznaczeń przeznaczone na kontrole i kalibracje
Materiały zużywalne i eksploatacyjne oraz inne (jeśli występują)
Lp. | Nazwa handlowa asortymentu i nr katalogowy jak na fakturze z określeniem wielkości opakowania | Ilość szt | cena jedn. Netto za szt | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto w zł
1.
2.
…
…
RAZEM
Za niedoszacowanie ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych do ilości oznaczeń odpowiada Wykonawca/Oferent
Dzierżawa analizatorów/wirówki/klimatyzatora
Lp. | Nazwa analizatora, producent | Cena netto dzierżawy za 1 mies/zł | Okres dzierżawy w mies | Wartość netto 12 mies/zł | VAT % | Wartość brutto 12mies/ zł
1. |  |  | 12
RAZEM
Parametry graniczne analizatora
L.p. | Nazwa parametr wymagalny | Parametry wymagalne | Parametry oferowane opis /wypełnia oferent, nie wypełnienie kolumny powoduje odrzucenie oferty/
1 | Nazwa analizatora , producent | Tak
2 | Analizator główny nie starszy niż 2017 r, analizator back-up nie starszy niż 2014 r | Tak
3 | Wydajność obu analizatorów min.80 ozn/h każdy (niezależnie od typu reakcji:jednostopniowa,dwustopniowa) | Tak
4 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie rutynowym i trybie cito z możliwością ciągłego dostawiania próbek | Tak
5 | Detektor obecności skrzepów i mikroskrzepów | Tak
6 | Możliwość rozcieńczania próbek do badań przez analizator | Tak
7 | Odczynniki w stanie płynnym | Tak
8 | Czas uzyskania wyniku Troponiny ultraczułej max 20 minut od momentu zapipetowania próbki | Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt
9 | System kontroli jakości-dzienne i zbiorcze raporty kontrolne | Tak
10 | Analizator wyposażony w UPS-a zewnętrzny z podtrzymaniem pracy do momentu wykonania wszystkich rozpoczętych analiz | Tak
11 | Czas otrzymania pierwszego wyniku max. 30 min . dla wszystkich testów | Tak
12 | Wstawianie próbek pierwotnych z zastosowaniem kodów kreskowych | Tak
13 | Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników, odpadów stałych i płynnych | Tak
14 | Włączenie analizatora do sieci LIS Marcel na koszt Wykonawcy | Tak
15 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | Tak
16 | Bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania dzierżawy analizatora | Tak
17 | Odczynniki kalibrowane fabrycznie,rekalibracja przy użyciu maksymalnie 2 kalibratorów | Tak
18 | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia | Tak
19 | Bezpłatna instalacja, uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora. | Tak
20 | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy | Tak
21 | Dostawy odczynników na koszt Wykonawcy w terminie nieprzekraczalnym 5 dni roboczych | Tak
22 | Minimalny termin ważności odczynników i kalibratorów 6 miesięcy | Tak
23 | Drukarka zewnętrzna umożliwiająca wydruk wyników kalibracji i ewentualny wydruk w przypadku awarii LIS | Tak
24 | Wieloparametrowy materiał kontrolny do oznaczeń hormonów | Tak
25 | Analizator wyposażony w podajnik statywów na probówki | Tak
26 | Jeżeli Oferent niepoprawnie oszacuje ilości materiałów eksploatacyjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych wówczas na własny koszt dostarczy je Świadczeniobiorcy | Tak
27 | Minimum 16 pozycji na odczynniki - na pokładzie obu analizatorów : zarówno głównego i 16 pozycji odczynnikowych dla aparatu back-up. | Tak
28 | Wymaga się od Świadczeniodawcy instalacji klimatyzatora w Pracowni Immunochemii, celem zapewnienia odpowiednich warunków temperaturowych. Powierzchnia pomieszczenia 22 m3 , wysokość 3 m. oraz dzierżawę wirówki niezbędnej do pozyskania surowicy krwi celem możliwości wykonania oznaczenia stosownych parametrów na analizatorze | Tak
29 | Odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadają określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt
30 | Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych – gdzie objętość próbki dla 1 parametru nie większa niż 50 ul | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
31 | Eliminacja kontaminacji – jednorazowe końcówki do pipetowania zarówno materiału badanego jak i odczynników | Tak - 15 pkt Nie - 0 pkt
Wykonawca oświadcza, iż zaoferowana konfiguracja aparatu zapewnia prawidłową pracę urządzenia bez dodatkowych zakupów
Zadanie 3 - Dostawa testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora
L.p. | Wymagania dotyczące automatycznego analizatora do identyfikacji i określania lekowrażliwości : | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Dzierżawa na okres 36 miesiące aparatu do automatycznego oznaczania identyfikacji i lekowrażliwości bakterii i grzybów nie starszego niż 2020r | Tak
2 | Ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych min.30 | Tak
3 | Automatyczna identyfikacja: pałeczek G(-) fermentujących i niefermentujących, ziarniaków G(+), maczugowców, beztlenowców, bakterii z rodzaju Neisseria spp. i Haemophilus spp. oraz grzybów drożdżopodobnych | Tak
4 | Średni czas oznaczania identyfikacji i lekowrażliwości dla większości drobnoustrojów 6 godzin | Tak
5 | Automatyczne oznaczanie lekowrażliwości bakterii i grzybów w oparciu o wartość MIC w postaci kategorii S, I, R (identyfikacja i lekowrażliwość na osobnych kartach) | Tak
6 | Możliwość automatycznego wykrywania następujących mechanizmów oporności bakterii: MRSA, MRCNS, VRSA, MLSb , VRE, HLAR, ESBL, podejrzenie karbapenemaz | Tak
7 | Program kontroli jakości aparatu będący częścią systemu | Tak
8 | Pełna automatyzacja analizatora – napełnianie testów, inkubacja, odczyt i usuwanie w obrębie aparatu | Tak
9 | System złożony z modułu inkubacyjno- pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką laserową oraz UPS, densytometra i innych niezbędnych elementów niezbędnych do wykonywania badań | Tak
10 | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację | Tak
11 | Oprogramowanie graficzne | Tak
12 | Program do kontroli jakości będący częścią systemu | Tak
13 | Możliwość archiwizacji danych w systemie i na CD , | Tak
14 | Interpretacja wyników przez zaawansowany system ekspercki przygotowany w oparciu o informacje zawarte w światowych publikacjach naukowych (dołączyć dokument potwierdzający) z podaniem wskazówek terapeutycznych | Tak
15 | Możliwość manualnego wprowadzania danych i definiowanie testów manualnych | Tak
16 | Wyszukiwanie badań wg następujących kryteriów: nr badania, nazwisko pacjenta, oddział, okres czasu | Tak
17 | Testy z kodami paskowymi | Tak
18 | Serwisowanie i przeglądy aparatu nieodpłatne w okresie trwania umowy min. 1na rok | Tak
19 | Serwis dostępny telefonicznie w godzinach 8-15 w dni robocze | Tak
20 | Naprawa aparatu, w przypadku jego awarii w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku przedłużającej się naprawy wymiana aparatu na inny egzemplarz o tych samych parametrach | Tak
21 | Wymiana aparatu na inny egzemplarz w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu aparatu | Tak
22 | Dostawa w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy | Tak
23 | Waga pojedynczego testu do 20 gram | Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt
24 | Szczelne zamykanie testów na pokładzie analizatora bez udziału użytkownika | Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt
Oferowany analizator musi spełniać wszystkie parametry bezwzględnie wymagane- potwierdzone w załączonych ulotkach informacyjnych / w języku polskim / opisach, zdjęcia katalogowych
Testy do identyfikacji lekowrażliwości
L.p | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | j.m | Ilość | Cena 1 testu netto | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Testy identyfikacyjne metodą automatyczną dla pałeczek G(-) |  |  |  | 20szt/op | op | 220
2 | Testy do wykonania antybiogramów dla pałeczek fermentujących i niefermentujących metodą automatyczną w oparciu o MIC |  |  |  | 20szt/op | op | 50
3 | Testy identyfikacyjne metodą automatyczną dla Gram(+)ziarniaków |  |  |  | 20szt/op | op | 100
4 | Testy do wykonywania antybiogramu metodą automatyczną dla ziarniaków G(+) w oparciu o MIC |  |  |  | 20szt/op | op | 50
5 | Testy automatyczne do identyfikacji Neisseria spp./Haemophilus spp. |  |  |  | 20szt/op | op | 10
6 | Automatyczne testy identyfikacyjne dla Corynebacterium sp. |  |  |  | 20szt/op | op | 6
7 | Automatyczne testy identyfikacyjne dla grzybów drożdżopodobnych |  |  |  | 20szt/op | op | 7
8 | Testy do wykonania antybiogramu metodą automatyczną dla grzybów drożdżopodobnych w oparciu o MIC |  |  |  | 20szt/op | op | 7
9 | Odczynniki dodatkowe konieczne do wykonania w/w testów i kontroli jakości (wypełnia Wykonawca)
10 | Części eksploatacyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania systemu automatycznego (wypełnia Wykonawca)
Dzierżawa
RAZEM